第六章 采购需求

一包采购需求：离子色谱仪1台套

▲离子色谱仪1台套

1 数量：1台套

2 应用范围：适用于水体样品中阴/阳离子物质的分析

3 技术要求

3.1 离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，辅助十通阀，气路三通，自动进样器六通阀，阴离子检测用低压三通阀，阴/阳离子保护柱及分析柱，阴/阳离子抑制器、柱温箱、电导检测器等。

★3.1.1标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态，需提供仪器制造商的操作手册截图。

★3.1.2 主机内部预留额外的阀位，可同时安装四个内置的多通阀，用于在线样品阴阳离子阀切换顺序检测处理，需提供仪器制造商的操作手册截图。

3.1.3  主机内置数字式气压调节器，提高输气精度，且软件可记录。需提供软件该功能截图

★3.1.4 该设备为阴/阳离子自动切换系统，可通过相关阀系统切换从而具备阴离子和阳离子顺序检测能力，同时具备阴离子梯度分离检测能力

★3.1.5 可视化功能：无需打开任何部件，即可观察抑制器等的工作状态及管路连接情况，需提供仪器实物图证明

3.2 泵

3.2.1 高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为具备化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

3.2.2 流速范围：0.00-5.00 mL/min

3.2.3 最大耐压：35MPa（5000psi）

3.2.4 压力脉冲：小于系统压力的1.0%

3.2.5 流速设定值误差：＜0.1%

3.2.5 流速稳定性误差：＜0.1%

★3.2.6 淋洗液截止阀：标配，提供仪器制造商操作手册中截止阀的仪器结构图。

3.2.7 可配备密封圈清洗：具备独立的在线密封圈清洗室，可选升级密封圈自动清洗系统，可与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期。提供密封圈清洗室图片或软件截图。

3.3 阴/阳离子色谱分析柱

3.3.1 同品牌原厂生产的高效高容量阴离子分析柱及保护柱

★3.3.2 阴离子色谱柱耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200μeq/根。需提供仪器制造商色谱柱手册截图证明

3.3.3  Cl-:NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。

3.3.4 一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间不大于7分钟，七种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5，需提供与仪器同品牌的色谱柱测试图谱

★3.3.5 阳离子色谱柱最大耐压不小于3000psi，且耐受11.5mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于1000μeq/根。需提供仪器制造商色谱柱手册截图证明

3.3.6  Na+：NH4+的分离能力可达到10000:1，适用于高钠基体样品中痕量铵根的分析。

3.3.7 一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，且一针样品分析时间不大于5分钟，六种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5，需提供与仪器同品牌的色谱柱测试图谱

3.3.8 具备碘化物分析能力，定量环增大进样体积，满足碘化物的分析。

3.4 抑制器

★3.4.1 主机可内置安装两个抑制器，以用于安装阴/阳离子抑制器，需提供仪器实物连接图。

3.4.1.1 氢氧根体系时抑制背景总电导小于5.0μS

★3.4.1.1 自动电解连续再生微膜抑制器，提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等

3.4.1.2 无需额外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生；同时无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。

3.4.1.3所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。

3.5 电导检测器：

3.5.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。

3.5.2 检测器耐受最大压力：≥8Mpa

3.5.3 电导池电极材料：钝化316不锈钢。

3.5.4 电导池体材料：化学惰性聚合材料。

3.5.5 电导池体积：＜1μL。

3.5.6 检测器分辨率：≤0.003nS/cm

★3.5.7 信号采集频率：信号采集频率可调，且最大采集频率不低于90Hz，色谱图上显示的采集点数每秒不小于90个,需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

3.6 软件：

3.6.1 操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。

3.6.2 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。需提供软件该功能截图。

3.6.3 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。需提供软件该功能截图。

3.6.4 支持仪器相关耗材运行状况的审计追踪和溯源，包含但不限于电解淋洗液发生器、抑制器等。需提供软件该功能截图。

3.6.5 具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。需提供软件该功能截图。

★3.6.6标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。同时可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。提供虚拟柱软件截图。

3.7   自动进样器

★3.7.1 具有50个或以上进样瓶物理位置，自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响，提供设备图示予以证明

3.7.2 具有进样清洗位，能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。

3.7.3 进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。

3.7.4 上样速度：0.1-5.0 mL/min。

3.8 柱温箱

3.8.1 温控范围：30℃ - 60℃。

3.8.2 种类：内置柱温控模块，需提供内置柱温箱实物图片。

3.8.2 具有样品和淋洗液预加热功能，需提供预加热模块实物图片。

3.9.阴离子在线电解淋洗液发生器

3.9.1 产生方式：利用电解水产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生，提供原厂操作手册截图予以证明

★3.9.2 梯度产生曲率：1-9，任意数值可选,需提供软件功能截图

3.9.3  梯度产生模式：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短

3.9.4 梯度精度：＜0.2%，需提供0.1-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图证明。

3.9.5 标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。

★3.9.6 工作站软件直接控制：在工作站软件仪器控制界面/仪器方法中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。提供软件控制截图予以证明

★3.9.7 淋洗液监视器：根据淋洗液使用情况，自动实时发出绿色或红色警报。

4、配置及附件要求：

4.1 离子色谱主机（含脱气装置）                        1套

4.2 ≥50位自动进样器 （含增配500ul定量环）           1套

4.3 阴/阳离子电解再生抑制器                           各1套

4.4 阴/阳离子分析柱及保护柱                           各1套

4.5 碘分析专用阴离子分析柱及保护柱                     1套

4.6 软件系统                                           1套

4.7 柱温箱                                             1套

4.8 阴离子淋洗液发生器（含储备罐和在线阴离子电解再生捕获柱） 1套

4.9 阴/阳离子混合标准溶液                             各1套

4.10 气路三通                                           1套

4.11 辅助十通阀                                         1套

4.12 低压三通阀                                         1套

4.13 自动进样器六通切换阀                               1套

4.14 5ml样品瓶带盖垫（带过滤功能）                     500个

4.15 除瓶盖工具                                         1套

4.16 连接管路                                           1套

4.17 主流配置品牌电脑（处理器i7 、运行内存16G 、1T固态硬盘、23寸以上显示器）                               1台套

4.18 打印机

4.19 为保证产品质量稳定，重要附件：电解再生抑制器、离子分析柱及保护柱必须为所投产品品牌原厂生产，不接受其他品牌组装产品

5、售后服务：

5.1中标单位仪器厂商在安徽省内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门技术应用支持工程师，在中国境内应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。

5.2 中标单位协助我单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

5.3到货后，中标单位免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为我单位进行现场培训；并提供我单位免费至仪器公司分析中心的培训名额3名。

5.4 安装验收后1年内全机免费保修，负责工作站软件终身免费升级。

5.5 如仪器出现故障，在接到我单位维修服务的请求后，中标单位工程师在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时在72小时内到达现场。

- 备注：

- 1、所有仪器设备需提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。

- 2、投标供应商所报价格应包括货物运输、安装、调试、人员培训等所有费用。

- 3、技术参数非标“★”部分也作为验收依据，需全部满足或优于。中标后向采购人展示各项功能，如展示与投标文件中响应的各项功能不符，视为虚假响应，采购人不予验收，并上报政府采购监管部门对其进行处罚。若发现第一中标供应商存在虚假响应、材料造假或其他违规行为，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

#### 二包采购需求：快速液相色谱仪1台、配气仪1台、进样枪2支、冰箱4台

#### 一、▲快速液相色谱仪1台

1．数量：1台

2．应用范围：广泛用于农业畜牧、食品、环境、化工行业的研发或常规分析

3．技术要求

3.1该套液相主要由二元高压输液泵系统，二极管阵列检测器，荧光检测器，大通量自动进样器系统，具备制冷功能柱温箱系统，气体/温度传感器系统，液滴计数系统，漏液传感器系统组成；包括试剂架，脱气机，4个1L的溶剂瓶，柱塞杆自动清洗，启动工具包等

★3.1.1 设备管线具备卡扣式手紧接头系统，方便安装拆卸，实现零死体积（提供图片以供佐证），无需工具进行拆装

3.2  二元梯度输液泵：

★3.2.1 采用串联双柱塞泵，不接受并联柱塞系统

3.2.2流量范围：0.001-10mL/min，步进0.001 mL/min

★3.2.3最大压力：≧700bar（70Mpa）

3.2.4流量准确度：≦0.1%，具备智能流速控制技术，保证高精度分析。

★3.2.5流量精密：≦0.05%

3.2.6 梯度混合精确度：≦0.15%

★3.2.6 具备液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况（提供实物图片证明）

★3.2.7 溶剂脱气：≧6通道

3.2.8  具备柱塞自动清洗功能

3.3 大体积柱温箱

3.3.1能自动识别至少4根的色谱柱

★3.3.2温控范围：最低室温（-18℃）～85℃，具备带制冷功能

3.3.3温度准确度：≦±0.5℃

3.3.4温度稳定性：≦±0.05℃

3.3.5容量：至少2根300mm色谱柱

★3.3.6 帕尔贴直热模式结合空气循环模式的双模式温控，可实现无缝方法转换模拟其它柱温箱

3.3.7 预留至少两个六通阀或七通阀位置，可用于线自动柱切换和样品前处理等应用

3.4 二极管阵列检测器

★3.4.1 二极管数：≧1024

3.4.2 波长范围：190-800 nm

3.4.3 波长准确度：≦±1nm

3.4.4 波长精密度：≦±0.1nm

3.4.5 分辨率：≦1nm

3.4.6 带宽：2.5 nm在254nm下

3.4.7 通道数：≧8 + 3D UV 光谱扫描

3.4.8 光源：氘灯和钨灯，且均具温度监控功能、自动识别包括序列号在内的所有信息

★3.4.9 数据采集频率：≧125Hz

3.4.10自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证

3.4.11 噪声：≦±6 µAU 在254 nm

3.4.12 漂移：≦1 mAU/h (典型值 < 0.5 mAU/h)  在254 nm下

3.5荧光检测器

3.5.1光源：闪烁氙灯；

3.5.2扫描模式：激发、发射、同步扫描；

★3.5.3激发波长：200-880nm；

★3.5.4发射波长：265-900nm；

3.5.5带宽：激发和发射都是20nm；

3.5.6波长准确度：≦±2 nm；

3.5.7波长精密度：≦±0.2 nm；

3.5.8数据采集频率：≧100Hz；

★3.5.9灵敏度：S/N: ≧2100，以暗信号作为噪声参照

3.6大体积自动进样器

★3.6.1 进样位数：1.5或2ml样品位≧200位，兼容孔板及常规样品瓶

3.6.2 进样方式：无样品损失，无残留

3.6.3 进样体积：0.01-100ul并可通过软件任意设定

3.6.4 进样体积准确度：≦0.5%

3.6.5  交叉污染：<0.002% 咖啡因

3.6.6具备自动防沉淀振摇及侧移功能

★3.6.7可具备条形码读取功能：包括空架检测 、支架/孔板确认和库存管理

3.6.8 自动进样器耐压：≥70Mpa或700bar

4 软件

4.1主要功能：色谱功能及其3D光谱采集软件及峰纯度分析软件。无需升级即可兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器；

4.2数据库：可集成关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障,具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认,符合cGMP标准。

4.3可以快速交流数据，可用网卡作接口。

4.4报告格式：可任意编制,也可选择模板。

5.附属设备及相关服务

5.1 品牌商用电脑及打印机  各1套

电脑（处理器i7 、运行内存16G 、1T固态硬盘、23寸以上显示器）

5.2 客户指定规格C18色谱柱  3根

5.3 2ml或1.5ml进样瓶（带盖垫）  500个

5.4 二极管检测器、荧光检测器调试标准品 各1套

5.5 增配柱塞密封圈         2个

6. 技术服务条款

6.1中标仪器公司应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有

专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立

的培训中心和应用实验室。

6.2仪器公司协助我单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供

实验室建设安装资料并作相应的指导。

6.3 到货后仪器公司免费提供全面安装工具、并由工程师免费安装、调试设备并验收。

直至技术指标与标书符合。 仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训，内容

包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维

护仪器。

6.4 提供3人/次或以上深层次理论与实际操作培训，培训地点为厂商分析中心；

6.5 厂家提供仪器一年的保修期，自安装调试结束后开始。

6.6 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资

料、培训教材、应用文章、通讯和用户论文集等。

二、智能气体配气仪1台

一、性能要求：

配气仪根据目标稀释气体浓度信息进行流量自动计算配比，实现稀释瓶装标准气功能，配置所需浓度标准气体。用户通过触摸屏对配气仪进行参数输入和指令控制，完成配置后自动根据用户设定的参数执行配气输出任务，全过程实现单机自主操作执行。采用高精度比例反馈算法，实现多通道浓度反馈逼近，确保输出浓度的准确性和稳定性。

二、技术指标

- 1、高精度质量流量控制，可达到200倍的稀释比例，精度优于±1%；线性度±0.5％F.S.；重复性 ±0.2％F.S.；响应时间≤2 sec；

- 2、三通道气路，用于零气稀释高浓度标气，配置不同浓度的混合气体；预热时间≤10min。

- 3、快插式设计连接，方便快捷，适用现场或实验室使用；

- 4、带流量校零功能，设备软件控制开机后各通道流量零点自动校准；

- 5、带自动标准气矩阵发生功能，可在无人值守情况下，自动发生各级不同浓度标准气体；

- 6、三种操作模式切换：手动标准配气模式、固定比例配气模式、矩阵配气模式；

- 7、带流量计线性校准功能，可实现流量校对修正；数据记录可存储，带U盘导出功能；内置充电电池，可持续工作7小时以上，方便携带；

三、烟气预处理器（适配青岛崂应主机3012H-D）1支

一、性能要求：

用于对工况湿烟气进行滤尘、加热、冷凝脱水及自动排水处理，可有效提高配套主机测量精度，延长传感器使用寿命，符合国家相关标准对烟气采样的要求。

二、技术要求：

适用于测定固定污染源有害气体成分前处理。加热温度(100～160)℃，准确度不超过±10℃；制冷温度(0～9)℃；取样管长度1.0m；取样管有效长度0.75m。

1、采用符合国标方法的加磷酸或乙酸铅棉的方式，消除或减小气体的交叉干扰。

2、采用两级颗粒物过滤，过滤精度可达50μm。采用两级脱水设计，脱水效果更有效可靠。

3、可自动排水，防止由冷凝水过多而进入仪器造成损害。

4、一体化设计，结构紧凑，体积小，便于携带。加热温度、制冷温度均可在一定范围内自行设置。

5、可选配特制直管延长管，适应温度在（200～900）℃的工况以及烟道壁较厚的烟道。

四、烟尘多功能取样管（适配青岛崂应主机3012H-D）1支

一、性能要求

适用于测定固定污染源颗粒物浓度。通过特殊对接结构设计，可实现方便快捷的现场对接，来加长取样管长度。结构紧凑，在采样的同时能够测出流速、烟温等参数。

二、技术要求

1、采样管长度3米；加热温度( 100~160）℃，可以设定（默认110℃），分辨率1℃，准确度±10℃；皮托管系数0.84±0.01；

2、三段式模块化对接结构设计，可实现气路、电路方便快捷的现场对接，无需增加额外管线，前接可独立使用，取样管的前端兼容滤筒及低浓度采样头，且均可加热；

3、水陷阱结构，能够有效阻止冷凝水回流；

4、具有角度超限报警提醒，保证采样精度；

5、手柄预留无线传输模块接口，可加装无线模块，用于无线传输烟道工况（烟温、流速）。

- 五、冰箱4台

- 1、总容积：≥530L，冷藏室容积：≥320L，冷冻室容积：≥185L

- 2、温控方式：电脑控温

- 3、制冷方式：风冷

- 4、冷冻能力：7.5Kg/12h

- 5、能效等级：一级能效

- 6、噪声值：≤38dB

- 7、采用变频压缩机，具有无霜及干湿分储功能

- 备注：

- 1、所有仪器设备需提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。

- 2、投标供应商所报价格应包括货物运输、安装、调试、人员培训等所有费用。

- 3、技术参数非标“★”部分也作为验收依据，需全部满足或优于。中标后向采购人展示各项功能，如展示与投标文件中响应的各项功能不符，视为虚假响应，采购人不予验收，并上报政府采购监管部门对其进行处罚。若发现第一中标供应商存在虚假响应、材料造假或其他违规行为，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

三包采购需求：气相色谱仪1台、全自动固液一体化吹扫捕集仪1台

- 一、▲气相色谱仪1台

- 1 数量：1台

- 2 应用范围：适用于环境样品中挥发性及半挥发性有机物的分析。

- 3 技术指标：

- 3.1 整体性能：

- 3.1.1保留时间重现性<0.009%，峰面积重现性<0.6% RSD。

- ★3.1.2可通过在智能手机的浏览器直接输入气相色谱仪IP地址的方式远程访问气相色谱仪，而非通过远程桌面或其他远程连接软件的方式，安全性更高（提供智能手机浏览器IP直连的截图证明）。

- 3.1.3仪器面板具有不小于7英寸触摸屏，可以实时访问仪器状态，配置和流路信息。

- 3.1.4 智能识别功能： 自启动诊断测试（包括气密性测试，在电脑上完成气源压力测试）；自动检漏，自动诊断分流出口捕集阱是否需要更换；自动连续监测，FID熄火会自动提醒等等。

- 3.1.5 样品运行过程中出现进样口压力关闭时，仪器可以自动运行不分流测试，零点校准，EPC硬件通讯，校验气体以及柱子配置等。

- 3.1.6 空白评估：自动评估系统空白的信号水平和信号面积，超出限值时可以自动停止序列运行、提醒维护，避免重复分析样品。

- 3.1.7软件自带三维备件查找功能。

- 3.1.8早期预防维护，可同监控45个监测点，实时监控仪器部件和耗材的使用情况，及时提醒维护。（监测点数量为仪器验收指标）

- 3.1.9自引导式维护：分步式文字和视频指导更换耗材和设备维护。

- 3.1.10仪器主机面板上有不少于6个USB接口，可以识别和记录色谱柱信息。

- ★3.1.11可连接同品牌的SCD和NCD检测器（提供官网截图和网站链接证明）

- 3.2柱箱

- 3.2.1温度范围：室温以上5˚C~450˚C，温度设置分辨率：0.1°C

- ★3.2.2最大升温速度120 ˚C/min，可拓展至：1800˚C/min（提供官网链接和官网截图证明）

- 3.2.3温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C

- 3.2.4程序升温：19阶20平台，可程序降温

- 3.2.5可以安装八个EPC 模块，提供19个通道的EPC控制

- 3.3分流/不分流毛细管柱进样口

- 3.3.1可编程设定压力、流速、分流比

- ★3.3.2快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝（提供实物图片证明文件）

- 3.3.3最高使用温度400˚C

- 3.3.4压力设定范围：0-100psi, 控制精度0.001psi

- 3.4液体自动进样器

- ★3.4.1样品位≥50位，溶剂瓶位≥4位，废液瓶位≥4位（提供技术参数证明文件）

- 3.4.2进样体积：0.01 μL-50.0 μL

- ★3.4.3交叉污染小于十万分之一（提供技术参数证明文件）

- 3.5 氢火焰离子检测器（FID）

- 3.5.1最低检测限：<1.2pg C/s。

- 3.5.2电子压力/流量控制,压力控制精度:0.001psi

- 3.5.3最高温度450°C

- 3.5.4线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变。

- ★3.5.5数据最高采集速率：≥900Hz（提供软件设置界面截图证明）

- 3.5.6具有灭火自动检测和自动重新点火功能

- 3.6  FPD检测器

3.6.1 MDL：< 45 fg P/s，< 2.5 pg S/s

3.6.2 动态范围：> 103 S

★3.6.3 数据采集速率：≥450 Hz（提供软件设置界面截图证明）

3.6.4 最高操作温度 400°C

4 工作站软件

4.1  符合FDA 21CFR标准，可以处理如GC、LC、LC/MS、GC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。

4.2 可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。

★4.3 软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能（以气泡形式呈现）。（提供软件界面截图证明）

5售后服务

5.1安装及验收：仪器到达后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。配合技术人员完成对相关所有性能测试及验收工作。

5.2现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。提供3人赴厂家深层次理论与实际操作培训的机会。

5.3文件资料：由供货方提供中英文样本、使用及安装、调试、维护手册。

5.4 整机质保1年。

6 配置要求

6.1 气相色谱仪主机一台，包含两个分流不分流进样口

6.2 FID检测器一套

6.3 FPD检测器一套

6.4 液体自动进样器1台

6.5 安装工具包一套，氧水捕集阱一个，烃类捕集阱一个，0.32mm石墨垫圈10个，0.53mm石墨垫圈10个，柱螺帽4个，分流衬管5个，进样隔垫50个，O形圈10个，10μL进样针一根，2mL样品瓶100个

6.6 氢气空气发生器一台

6.7 电脑一台（配置不低于i7处理器，16g内存，1T硬盘，1080P屏幕）

6.8 激光打印机一台

6.9 聚乙二醇固定相色谱柱一根（30m*0.32mm*0.5μm，或等效），DB-1701色谱柱一根（30m*0.32mm*0.25μm，或等效），5%苯基甲基聚硅氧烷色谱柱一根（30m*0.53mm*2.65μm，或等效），35%苯基甲基聚硅氧烷色谱柱一根（30m*0.53mm*2.65μm，或等效）

- 二、全自动固液一体化吹扫捕集仪1台

1.用途

用于环境样品中挥发性有机物（VOCs）的检测，对液体、固体样品中的挥发性有机物进行富集制备。可与任意品牌GC以及GC-MS分析设备配套连接。

2.技术指标

2.1浓缩仪主机

★2.1.1整体系统分体式设计，浓缩仪和自动进样器独立，有各自的流路系统，无共用部件，无交叉流路避免交叉污染，便于日常维护（提供吹扫捕集浓缩仪和自动进样器独立设计的真机图片）

2.1.2采用高温切换阀，最高使用温度350℃，避免高沸点物质残留以及污染

2.1.3采用螺旋型捕集阱，捕集阱尺寸不小于3mm（外径）× 300mm(长)，保证捕集效果，充分去除了活性位点，多种填料种类可选

2.1.4无需低温捕集，室温捕集下灵敏度和重复性满足HJ 605-2011、HJ 1020-2019等国家标准要求，避免低温带入过量甲醇和水至分析仪器，影响前端物质出峰

★2.1.5捕集阱加热方式为直接电阻加热，无外部缠绕包裹，控温精准，升降温快。最大可加热至450℃，最大升温速率＞1000℃/min；250℃降至40℃，仅需≤ 40s（提供捕集阱加热方式为无包覆直接电阻加热技术的真机图片）

★2.1.6除水方式采用螺旋离心式物理除水方式，常温下除水，不采用低温除水。捕集阱捕集VOCs之后除水，非捕集前除水，避免待测目标物损失。除水率：≥96%

2.1.7加热传输线采用高分子阻燃隔热保温层，最高使用温度350℃，避免高沸点物质残留以及污染

2.1.8标配5ml U型吹扫管，可选配25ml U型吹扫管

2.1.9 吹扫管底座可进行控温，温度范围为室温至200℃，避免冷点

★2.1.10采用光辐射加热方式加热吹扫管，样品受热均匀一致，浸入式测温探头，直接测量样品温度，温度最高至200℃，无须吹扫管外部使用加热套。（提供吹扫管加热模块为光辐射加热方式的真机图片）。

2.1.11 标配光学泡沫传感器和在线滤芯，可防止样品泡沫造成系统污染，检测到泡沫时可选停止序列或继续运行下一样品

2.1.12 流量控制：标配气体质量流量控制器，电子流量自动精准控制，气体流速控制在5mL/min至500mL/min

2.1.13 全部可更换的PEEK®和SilcoNert®硅烷化惰性管路，保证管路具有最大的化学惰性

2.1.14 压力监控功能：能够实时显示并记录每个样品的吹扫和烘烤压力，便于异常检测结果的溯源和分析

2.2固液一体自动进样器

★2.2.1通量≧110位样品位，支持水和土壤样品连续测定

2.2.2机械臂1分钟内完成实验过程中样品瓶的取放过程，采用电动夹爪，无需气源

2.2.3水土样品独立制备，具有独立水针和土针，避免水样和土样之间交叉污染

2.2.4液体进样体积：注射泵式，进样体积范围1.0ml~25.0ml，液体进样梯度0.1mL

2.2.5支持向土样自动加水功能，加水体积范围1.0ml~25.0ml，体积梯度0.1mL

2.2.6样品混合：土壤样品支持磁力搅拌加热功能，土样可加热至范围室温~90℃

2.2.7高温土样阀箱模块：对土针和土壤电磁阀进行高温加热，防止VOCs冷点吸附，土样阀箱温度范围：室温~200℃

2.2.8土针防堵和反吹设计：采用过程增压和防反压技术，防止土样在处理过程中堵塞土针；可对土针进行反吹，最大程度避免土壤样品残留

★2.3 内标添加功能：不少于4种内标自动添加，每种内标不少于6种体积定量加入。用于内标、替代物、目标物等物质自动添加以及替代物和目标物的自动标准曲线制备功能，浓度范围符合标准要求（提供具有4种内标添加且6种添加体积的真机证明图片以及软件截图）

2.3.1 内标添加方式为直接管路添加，无需清洗过程，添加速度快，1s内完成内标添加

2.3.2 内标消耗量：每 1 µL 进样 1 µL，无标液浪费

2.3.3 内标重复性：≤10%，内标瓶采用电子压力控制器稳压，控压重复性±0.5%以下

2.3.4 内标添加体积：每种内标可选体积包括1μL、2μL、5μL、10μL、20μL和25μL

2.3.5 具备水样自动稀释功能，稀释倍数1:1,1:2,1:5,1:10,1:25,1:50,1:100

2.3.6 具备热水清洗和甲醇清洗功能，保证最低的管路残留，热水模块温度范围：常温~95℃

2.3.7水针清洗时有主动排废功能，避免因重力排废导致的排液不畅而使废液溢流

2.4 软件

2.4.1 吹扫捕集软件为PC端基于Windows系统的操作软件，非简易的嵌入在主机触碰屏控制软件（提供仪器PC端Windows系统操作软件的图片）

2.4.2 浓缩仪主机与自动进样器集成为一个软件，无需操作两个软件界面，简单操作

2.4.3软件支持序列动态添加，运行时可随时添加，插入紧急样品或删除样品

2.4.4具备和气相色谱仪双向通讯功能，软件预设各品牌通讯类型，可进行气相就绪识别和气相方法触发控制自定义

2.4.5具备烘烤类型方法，序列中可以任意位置添加烘烤方法，可不停序列通过运行多个烘烤方法清洁系统

2.4.6图形化中文操作软件，人机交互友好，具有权限管理、日志报告、方法报告和序列报告等功能

- 配置清单

3.1  浓缩仪主机                     1套

3.2  ≧110位自动进样器              1套

3.3  4内标添加模块                  1套

3.4  5ml吹扫管                      1支

3.5  40ml样品瓶（100个/套）         3套

3.6  40ml样品瓶瓶盖（100个/套）     3套

3.7  40ml样品瓶瓶垫（100个/套）     3套

3.8 传输线                          1根

3.9  GC通讯线                      1根

3.10 中文说明书                     1套

3.11  控制软件                      1套

3.12 磁力搅拌芯（100个/套）         2套

3.13 吹扫管光辐射加热模块           1套

3.14 浓缩仪主板升级及维修           1次

4.质保及备件供应

保证产品均为全新原厂设备；合同签订后45个日历天内供货、安装、调试完毕；仪器在调试验收通过后提供保修服务，保修期两年。

5.技术服务及仪器培训

5.1技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训技术人员。

5.2接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。

5.3在给用户答复后，根据客户要求，需到现场维修时，到达时间：

市内地区：1天

其它地区：2天，或双方协商。

6.应用支持

国内要有应用研发实验室，并配有环境专业应用工程师，能够为用户完成方法开发及优化方面提供支持及协助。

- 备注：

- 1、所有仪器设备需提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。

- 2、投标供应商所报价格应包括货物运输、安装、调试、人员培训等所有费用。

- 3、技术参数非标“★”部分也作为验收依据，需全部满足或优于。中标后向采购人展示各项功能，如展示与投标文件中响应的各项功能不符，视为虚假响应，采购人不予验收，并上报政府采购监管部门对其进行处罚。若发现第一中标供应商存在虚假响应、材料造假或其他违规行为，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。