## 采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | - 灭菌器：灭菌器容积≥1000升。 - 用途：对耐热、耐湿物品的灭菌处理。 - 密封门：自动门，双门互锁，开门方式可自动选择一键开门或者常按开门。具有安全连锁装置。 - 灭菌器主体材质：内胆采用304优质不锈钢并符合质量和安全标准，一类压力容器。前后门罩、侧罩板均为不锈钢材质。 - 主控制系统：进口品牌PLC+彩色触摸屏操作，不得采用单片机控制。要求设备内室设计有两路温控系统，检测内室不同区域的灭菌温度，并自动以最低温度作为灭菌计时依据进行计时。其中一路温控系统出现故障，另一路温控系统自动参与控制。可以连接移动存储设备自动读取设备运行参数。PLC自带网线接口。无条件免费开放追溯接口。 - 记录方式：内置中文打印机，即时打印参数，可打印运行程序与程序设定的参数、灭菌过程各阶段的时间、高低温度检测数据、压力、灭菌过程是否合格、操作人员的签名。并具备曲线图是否打印选择功能。 - 程序选择：设备具有敷料、器械、下排汽、B—D试验 负压检漏 PCD测试及若干个用户自定义程序等。整个过程自动控制。有手动操作功能，内室温度压力在灭菌过程中可根据实时情况进行手动调整；有手动操作功能。 - 主要元器件：电磁阀、PLC、触摸屏、先导阀、气动阀、行程开关、门电机等主要部件为进口品牌 - 内室疏水装置：为气动阀控制，可自由设置疏水时间及频率。 - 抽真空装置：真空泵：分体式双极水循环式真空泵，噪声≤60dB。 - 管路要求：真空泵、管道、电器及所有需要维修的配件都要装在设备的一侧，独立悬挂,降低震动,便于维修，减轻震动，延长设备使用寿命。 - 密封门及门胶条要求 ：密封门设有安全连锁装置、密封圈采用V槽梯形结构，耐温达到200度，门胶条装在设备大门上面，减少受热时间延长门胶条使用寿命。 - 蒸汽发生器：电加热蒸汽发生器一体化设计，设备自带蒸汽发生器，蒸汽发生器要求焊接在设备缸体上面，不得采用管路连接。设备只需一本质量证明书，无需办理蒸发器使用证件。 - 蒸汽发生器功率：≤380v/50HZ 30Kw - 消毒车要求：消毒内车为不锈钢材质。配备与灭菌器数量相匹配的灭菌物品装卸车。 - 设备设计寿命≥15年。 - 产品制造商具有特种设备制造许可证（响应文件中提供许可证复印件或扫描件） | 2台 | 工业 | 是 |  |

注：

1.设备供货后采购人对成交供应商供货的产品按照响应文件技术参数要求进行验收，若存在技术参数的虚假响应，采购人有权做退货处理并不承担由此产生的任何费用，所有损失均由成交供应商自行承担，供应商承担相应的法律责任。