采购需求

一、标“▲”设备为本项目的核心产品，采购设备明细表如下：

	序号
	设备名称（标的名称）
	单位
	数量

	1
	▲DSA
	台
	1

	2
	除颤仪
	台
	1

	3
	临时起搏器
	台
	1


二、设备标识说明

	序号
	标识符号
	代表意思

	1
	▲
	本项目的核心产品。

	2
	★
	作为评分项参数，最终详见评标方法评分细则。

	3
	无标识参数
	作为基础指标，3项及以上负偏离或未响应，将导致投标无效。


三、设备具体技术参数要求如下：

	序号
	设备名称（标的名称）
	参数
	单位
	数量

	1
	▲DSA
	1 机架系统：
1.1 全自动C臂

1.2 机架可进行等中心旋转

★1.3 机架多位置预设，存储位置≥55种

1.4 CRA（头位）：≥55°
1.5 CAU（头位）：≥45°

1.6 L臂旋转范围≥±90°

1.7 RAO（头位）≥180°

★1.8 具备机架感应防碰撞功能

1.9 C形臂弧深≥90cm

2 高压发生器：

2.1 最小管电压≤50kV

2.2 高压发生器最大输出电功率:≥100kW

2.3 最大管电流：≥1000mA

2.4 逆变频率：≥60kHZ

2.5 最短曝光时间：≤1ms

2.6 最大管电压：≥125kV

★2.7 全自动曝光控制，无需测试曝光

3 球管：
3.1 阳极热容量≥3.5MHU
3.2 球管管组件热容量：≥6MHu

3.3 球管焦点数≥3
3.4 小焦点≤0.4mm

3.5 大焦点≥0.7mm

3.6 小焦点功率≥17KW

3.7 大焦点功率≥65KW

★3.8 最大阳极散热率≥5500W

3.9 球管阳极转速≥7500转/分钟

★3.10 球管带有防碰撞保护装置

4 探测器：

★4.1 具有数字平板探测器成像尺寸≥30*26cm
4.2 视野可调节数量≥5个，以适应不同部位的介入需要

4.3 图像空间分辨率≥2.5LP/mm

4.4 最大灰阶≥14bit 

4.5 平板像素尺寸≤200 um

4.6 DQE：≥77%

4.7 平板可旋转

5 导管床：
5.1 满足全身检查、治疗的要求

★5.2 床面材质为碳钎维材料

5.3 纵向运动范围：≥120cm

5.4 横向运动范围：≥±14cm

5.5 床面升降范围：≥30cm

5.6 床位最低高度≤78cm

5.7 床面水平旋转角度≥240° 

5.8 床长度≥305cm

★5.9 床的最大物理承重≥300kg

6 检查室内控制系统：

6.1 床旁液晶触摸屏系统

6.2 控制屏可置于导管床3边，便于医生操作

6.3 导管床运动控制

6.4 C型臂SID调节、限束器控制

6.5 透视剂量调节

6.6 选择机架工作位并调用

7 控制室并行处理工作站：
7.1 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行

7.2 可同时浏览两个序列

7.3 可同时处理不同病人的信息

8 图像系统:

8.1 具有透视图像实时储存功能≥900张

★8.2 检查室：提供医学影像1块显示屏≥55英寸或4块显示器≥21英寸/块

8.3 具备图像处理采集系统，存储容量≥6.5万张

8.4 支持减影和原像切换及解剖背景调节

8.5 支持一键运动到参考图的角度及床的位置

8.6 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。

8.7 支持参考屏实时显示造影图像与透视图像叠加

8.8 最大脉冲透视速度：≥30 幅/秒

8.9 最小脉冲透视速度：≤0.5 幅/秒

9 临床功能软件：
9.1 左心室分析软件

9.2 冠脉分析软件

9.3 支架精细显影软件

9.4 支持3D采集和重建

9.5 支持类CT成像

9.6 支持多模态融合

9.7 支持多容积重建

9.8 支持DSA路图

9.9 支持双透视

10 网络与接口:

10.1 具有 DICOM Send 功能

10.2 具有 DICOM Print 功能

10.3 具有 DICOM Query/Retrieve 功能

10.4 具有 DICOM Worklist 功能

10.5 高压注射器接口

11 射线剂量防护技术：
11.1 具有射线剂量监测功能

11.2 具备剂量报告功能

★11.3 高清低剂量算法

12 患者数据管理：
12.1 数据导入：支持将DICOM格式的患者图像数据从PACS、CD、DVD、USB导入到本机

12.2 数据归档：支持将DICOM、TIF、JPEG、BMP格式的患者图像归档至CD、DVD、USB、PACS

12.3 图像打印：支持DICOM打印机打印患者图像

13 支架精显：
13.1 具备支架精显功能

13.2 支架精显功能可以用透视序列完成，无需数字电影

13.3 具备冠脉狭窄分析功能

13.4 具备心室分析功能

14  3D& CBCT：
14.1 支持3D采集和重建

14.2 3D血管采集：支持减影和非减影模式

14.3 支持CBCT采集和重建

14.4 支持在正侧位进行CBCT扫描

14.5 支持角度、窗值、层厚、渲染预设、VOI裁剪、缩放、平移、标注、重置

14.6 支持发送3D角度，C臂一键到位

14.7 支持3D VRT图像与C臂实时联动，三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度

14.8 支持多容积重建，同时融合容积≥4

15 实时三维路图功能：
15.1 将3D血管影像叠加实时透视减影图像，进行实时操作引导

15.2 三维路图与SID、C臂角度调节、机架运动、FOV等调节实时联动

16 多模态影像融合：

16.1 多模态融合同时融合数量≥3

16.2 支持融合不同厂家的CT、MR图像

16.3 多模态融合的图像可与DSA图像融合，可用于二维实时透视图像的引导

16.4 多模态融合导航可用于神经、大血管等多种介入手术

17 具备DSA路图功能：
17.1 通过使用已采集的DSA图像作为血管树，叠加实时透视减影图像，来获得更高图像质量的路图。全程无需注射造影剂。

18 双透视功能：
18.1 在控制室显示屏上显示之前的透视图像

18.2 同屏显示两个序列，并且实现同步运动观察

18.3 支持用户在正常透视时，同时可以在参考屏观察到按一定比例放大的透视图像。用户一次透视既可以看到全局，又可以观察到局部放大的细节。

19、配套产品

19.1与机器配套的DSA专用高压注射器一套（另配30套耗材，可使用第三方耗材，不限定特定品牌耗材）；与机器配套的心电监护仪，具有压力监测功能，双通道，可有创测压；医护射线防护用品4套，配套衣架、挂衣架。

20、供货安装与售后服务要求

20.1本项目为整体交钥匙项目，中标供应商需全面负责以下工作： 

（1）设备采购与安装：负责该设备精准安装调试，确保设备正常运行； 

（2）机房装修：依照医院整体风格要求，对设备间、操作间开展装修施工，涵盖墙面地面处理、天花板吊顶等，打造符合标准的机房环境； 

（3）水电气改造：实施水电气系统的改造工程，满足设备运行及机房使用需求； 

（4）设备运输保障：负责设备运输，包括对运输途中遇到的障碍物进行拆除与重建等工作，确保设备顺利送达； 

（5）防辐射防护：完成机房的防辐射防护工程，保证辐射防护效果达标，提供有相关资质机构出具的建设项目放射性职业病危害预评价报告表和建设项目放射性职业病危害控制效果评价报告表 ，可满足办理放射许可相关要求。
20.2保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1：3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。
20.3设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，6小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。
20.4中标供应商应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期内分期分批的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。
20.5随机提供操作说明书（中文）及维修说明书，并提供专用维修工具。
20.6免费提供设备远程维修支持。
20.7负责接入医院信息系统，接口费用包含在本次投标报价总价内。

20.8整机原厂免费保修3年，保修期满后整机原厂年保修价格：全保≤6%投标总报价。
	台
	1

	2
	除颤仪
	1.整体要求：除颤监护仪具备心电监测、手动除颤、自动除颤、同步心脏电复率功能；可升级无创体外起搏、无创血压、血氧饱和度、呼气末二氧化碳监测。

2.性能要求：

2.1.低能量智能双相波技术，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

2.2.显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

2.3.除颤仪面板可调的除颤能量为：1-360J

2.4.每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤150J。

2.5.手动除颤能量最小选择是1J

2.6.具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

2.7.成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁三色阻抗接触指示灯提示接触状况。

★2.8.无需开机按钮，直接通过能量选择旋钮进入操作，方便快捷节约抢救时间。

2.19.主机≥3道波形显示

2.10.可进行持续心电监护，可识别9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

3.电池

★3.1.电池上具备电量容量状态指示灯，关机状态下通过电池直接查看剩余电量。

3.2.可重复充电锂电池，≥100次最高能量充电/电击

3.3.电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。

4.安全性：

4.1.机器面板具备智能状态指示器。无论设备是在工作状态还是关机状态，每小时、每天、每周定期自检，自检结果在面板上以图形形式显示，方便医护人员随时查看设备可用状态。

4.2.在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

4.3.自检结果可打印报告：最近1次每小时自检，最近5次每日自检，最近50次每周自检的报告结果。

5.整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）

★6.具备防水/防固体渗入。

软硬件配置

配置清单：

序号
名称
单位
数量
备注
1
主机
台
1
2
电池
节
1
3
除颤手柄

副
1
4
心电导联线
个
1
5导联

5

打印纸

卷

1

6
说明书
本
1

	台
	1

	3
	临时起搏器
	1.起搏模式：AAI，AOO，VVI，VOO

2.其他起搏模式：快速心房起搏（RAP）

3.起搏频率：30-200ppm

4.RAP频率：80-800ppm

★5.输出方式：恒定电流

★6.输出脉冲幅度：0.1-25mA
7.脉冲宽度（固定）：1.5ms±10%

8.输入阻抗：40000Ω

9.感知灵敏度：0.4-20mV

10.空白期：200ms  +5/-30ms    -起搏发生后

20ms  +2/-30ms    -感知发生后

11.频率上限（非RAP）：230ppm

12.额定值：
起搏模式：AAI/VVI

频率：80ppm

输出脉冲幅度：10mA

脉冲宽度（固定）：1.5ms

感知灵敏度：2.0mV

RAP频率：320ppm

13.尺寸：
高度：20.27cm±10%

宽度：6.68cm±3%

深度：4.14cm±4%

重量（包括电池）：≤499g

14.温度：  操作：10℃到40℃

储存温度（不包括电池）：-40℃到70℃

15.湿度（储存）：＞80%且≤95%（温度为40℃），风干48小时后使用

≥10%且≤80%（温度为40℃），适用于立即使用

16.电池类型：两节IEC LR6型（AA型）1.5V碱性电池

17.电池使用寿命：最短7天，如果频率是80ppm，并且所有其他参数值都是额定值。脉冲幅度越大，频率越高，电池使用寿命就越短。
18.取出电池后的运行：通常在以下条件下为30s：频率最高为80ppm，输出最大为10mA，背光已关闭。
19.屏幕显示：具备屏幕显示
20.显示参数：心率、心室输出、模式、电池状态
21.指示灯：心室起搏感知指示灯
22.自检：具备开机自检
23.自动功能：空白期自动反应；噪声反应
24.安全性：电除颤保护、静电保护
25.其他要求：起搏感知状态栏、锁屏功能、电池取出后持续工作30s、LED背景灯、时间违规/警告
	台
	1


