| 数字减影血管造影系统（DSA）技术规格及要求 数量：1套 预算：630万 ★为实质性参数，#为重要参数 |  |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗之需要，配备类CT、3D旋转、DSA路图、支架精显等功能。 |
| 二、 | 技术性能 |
| 1 | 机架系统（C型臂）： |
| ★1.1 | 全自动悬吊式C型臂 |
| #1.2 | 机架可进行等中心旋转。 |
| 1.3 | 机架多位置预设，存储位置≥55种 |
| 1.4 | CRA:≥90° |
| 1.5 | CAU：≥90° |
| #1.6 | RAO:≥130° |
| 1.7 | LAO:≥120° |
| #1.8 | L臂旋转范围≥±135° |
| 1.9 | C 型臂弧深≥92cm |
| 1.1 | C 型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥20°/秒 |
| 1.11 | C 型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥20°/秒 |
| 2 | 导管床 |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求 |
| 2.2 | 床面材质为碳钎维材料 |
| 2.3 | 纵向运动范围：≥125cm |
| 2.4 | 横向运动范围：≥±17.5cm |
| 2.5 | 床面升降范围：≥28cm |
| 2.6 | 患者承重≥210kg |
| #2.7 | 床长度：≥280cm |
| #2.8 | 床面旋转角度：≥240° |
| 3 | 检查室内控制系统 |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏系统 |
| 3.2 | 控制屏可置于导管床 3 边，或者控制室内，便于医生操作 |
| 3.3 | 导管床运动控制 |
| 3.4 | C型臂SID调节、限束器控制 |
| 3.5 | 透视剂量调节 |
| 3.6 | 选择机架工作位并调用 |
| 3.7 | 提供第二套床旁主控制系统，可在控制室实现机架摆位等操作 |
| 3.8 | 配备第二套多功能脚闸，曝光脚踏开关具备智能低剂量采集专用踏板 |
| 4 | 控制室并行处理工作站 |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |
| 4.2 | 可同时浏览两个序列 |
| 4.3 | 可同时处理不同病人的信息 |
| 5 | 高压发生器 |
| 5.1 | 高频逆变发生器，功率≥100kW |
| 5.2 | 管电流：≥1000mA |
| 5.3 | 逆变频率：≥100kHZ |
| 5.4 | 最小管电压：≤40kV |
| 5.5 | 曝光时间：≤1ms |
| 5.6 | 管电压：≥125kV |
| 5.7 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 6 | X射线球管 |
| #6.1 | 球管阳极热容量：≥3.0MHu |
| #6.2 | 球管管组件热容量：≥4.9MHu |
| 6.3 | 球管阳极转速≥9000转/分钟 |
| #6.4 | 球管焦点≥3个 |
| 6.5 | 小焦点≤0.4mm |
| #6.6 | 大焦点≥1.0mm |
| 6.7 | 小焦点功率≥18KW |
| #6.8 | 大焦点功率≥93KW |
| 6.9 | 球管内置栅控技术，或高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| 6.10 | 球管带有防碰撞保护装置 |
| #6.11 | 球管阳极散热率≥5000W |
| 7 | 平板探测器 |
| 7.1 | 探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器 |
| 7.2 | 最大有效成像视野(边长) ≥28cm X 38cm |
| 7.3 | ≥5种物理成像视野，以适应不同部位的介入需要 |
| 7.4 | 平板探测器分辨率：≥3.25 LP/mm |
| 7.5 | 像素尺寸：≤154μm |
| 7.6 | 最大灰阶输出：≥16bits |
| 7.7 | DQE：≥77% |
| 7.8 | 平板可90度旋转 |
| 7.9 | 平板探测器无需水冷装置 |
| 8 | 图像显示器 |
| 8.1 | 控制室：≥19 英寸医用高分辨率 LCD 显示器，≥2台 |
| 8.4 | 操作室：≥55英寸医用彩色显示器1台 |
| 9 | 图像系统 |
| 9.1 | 支持减影和原像切换及解剖背景调节 |
| 9.2 | 支持一键运动到参考图的角度及床的位置 |
| 9.3 | 图像显示功能：采集时间、 日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文 字注释，解剖背景。 |
| 9.4 | 支持参考屏实时显示造影图像与透视图像叠加 |
| 9.5 | 可存储单幅及序列透视图像（单次储存≥20S且≥1000 幅的连续动态透视图像），透视序列 可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 9.6 | 最大脉冲透视速度： ≥30 幅/秒 |
| 9.7 | 最小脉冲透视速度： ≤3.75幅/秒 |
| 10 | 高级功能 |
| 10.1 | 左心室分析软件 |
| 10.2 | 冠脉分析软件 |
| 10.3 | 支架精细显影软件 |
| 10.4 | 支持3D采集和重建 |
| 10.5 | 支持类CT成像 |
| 10.6 | 支持多模态融合 |
| 10.7 | 支持多容积重建 |
| 10.8 | 支持DSA路图 |
| 10.9 | 支持双透视 |
| 10.10 | 支持多期锥形束CT扫描，≥4期 |
| 10.11 | 虚拟内窥显示 |
| 10.12 | 自由呼吸减影功能或类似功能 |
| 11 | 网络与接口 |
| 11.1 | 具有 DICOM Send 功能 |
| 11.2 | 具有 DICOM Print 功能 |
| 11.3 | 具有 DICOM Query/Retrieve 功能 |
| 11.4 | 具有 DICOM Worklist 功能 |
| 11.5 | 高压注射器接口 |
| 12 | 射线剂量防护技术 |
| 12.1 | 具有射线剂量监测功能 |
| 12.2 | 具备剂量报告功能 |
| ★12.3 | 高清低剂量算法， Philips提供Clarity IQ，Siemens 提供Care+Clear，东软提供IDM平台，UIH提供uVera IQ， 其余厂家提供各自最新的独立高清低剂量算法 |
| 13 | 患者数据管理 |
| 13.1 | 数据导入：支持将DICOM格式的患者图像数据从PACS、CD、DVD、USB导入到本机 |
| 13.2 | 数据归档：支持将DICOM、TIF、JPEG、BMP格式的患者图像归档至CD、DVD、USB、PACS |
| 13.3 | 图像打印：支持DICOM打印机打印患者图像 |
| 13.4 | 最大数存储量：≥10万幅图像 |
| 14 | 支架精显 |
| 14.1 | 具备原厂支架精显功能 |
| 14.2 | 具备原厂冠脉狭窄分析功能 |
| 14.3 | 具备原厂心室分析功能 |
| 15 | 3D& CBCT |
| 15.1 | 支持原厂3D采集和重建 |
| 15.2 | 3D血管采集：支持减影和非减影模式 |
| 15.3 | 支持原厂CBCT采集和重建 |
| 15.4 | 支持在正侧位进行CBCT扫描 |
| 15.5 | 支持角度、窗值、层厚、渲染预设、VOI裁剪、缩放、平移、标注、重置 |
| 15.6 | 支持发送3D角度，C臂一键到位 |
| 15.7 | 支持3D VRT图像与C臂实时联动，三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度 |
| 15.8 | 支持多容积重建，同时融合容积≥4 |
| 15.9 | 支持对VR图像进行斜面的剪切 |
| 16 | 实时三维路图功能 |
| 16.1 | 将3D血管影像叠加实时透视减影图像，进行实时操作引导 |
| 16.2 | 三维路图与SID、C臂角度调节、机架运动、FOV等调节实时联动 |
| 17 | 多模态影像融合 |
| 17.1 | 多模态融合同时融合数量≥3 |
| 17.2 | 支持融合不同厂家的CT、MR图像 |
| 17.3 | 多模态融合的图像可与DSA图像融合，可用于二维实时透视图像的引导 |
| 17.4 | 多模态融合导航可用于神经、大血管等多种介入手术 |
| 18 | 具备DSA路图功能 |
| 18.1 | 通过使用已采集的DSA图像作为血管树，叠加实时透视减影图像，来获得更高图像质量的路图。全程无需注射造影剂。 |
| 19 | 双透视功能 |
| 19.1 | 在控制室显示屏上显示之前的透视图像 |
| 19.2 | 同屏显示两个序列，并且实现同步运动观察 |
| 19.3 | 支持用户在正常透视时，同时可以在参考屏观察到按一定比例放大的透视图像。用户一次透视既可以看到全局，又可以观察到局部放大的细节 |
| 20 | 配套设施 |
| 20.1 | 双筒高压注射器一套 |
| 20.2 | 铅屏风一套，铅当量≥1.0mmpb |
| 20.3 | DSA用无铅防辐射套装10套，包括分体式套装、铅围脖、铅帽，铅当量≥0.5mmpb |
| 20.4 | 铅衣消毒柜一套，具备清洁、消毒、风干功能，容纳空间≥10件 |
| 20.5 | 心电监护仪一台 |
| 20.6 | 除颤仪一台 |
| 20.7 | 保温仪一台 |
| 21 | 整机原厂质保≥四年（出具厂家证明文件或说明函） |