产前诊断分子遗传学实验室参数设备招标参数

数量：一批；预算：200万

主设备技术需求

序号1、高通量基因测序仪器（含产前诊断信息管理系统）

高通量基因测序仪器参数：

1、用于对来源于人体样本中的脱氧核糖核酸(DNA)及核糖核酸（RNA）。

2、测序技术：可逆末端终止测序法或联合探针锚定聚合测序法。

3、光学系统：具有双色或双色以上荧光信号。

4、*测序通量：设备每次运行最多可产生≥400M 条片段序列或150Gb碱基数据。

5、*测序芯片：支持两种规格芯片，分别可产生400M 和100M Reads。

6、*数据读长：可进行单端或双端读取序列，支持多种测序模式。

7、数据质量：碱基识别质量以Q30（错误概率0.001）来评估，在多种测序模式下，Q30≥80%。

8、样本标签序列：支持单端、双端标签测序和UMI序列测序，总长度最大支持40bp。

9、测序系统主机高度集成化，一台主机同时具备文库模板扩增、测序和数据分析功能。

10、*配置扫码枪，测序仪运行前扫描测序芯片和测序试剂盒上的二维码，系统可自动校验测序芯片和测序试剂的有效性。

11、*配备专用以太网交换机、高性能电脑、激光打印机、UPS.

产前诊断管理系统参数：

1、*提供产前诊断门诊专用电子档案，完整记录孕妇个人信息（姓名、身份证号、联系方式）、妊娠情况（孕产史、既往妊娠结局）、家族史。支持多次就诊记录展示，包含各次诊断结论、临床医嘱及开单项目。

2、*支持染色体核型医学遗传实验室项目实时双向数据同步，避免信息孤岛与操作失误，保障数据一致性与临床合理性。3、提供可自定义的标准化电子申请单模板（适配染色体核型分析），支持字段自由配置及合规打印。同时支持咨询单据打印，包含病情摘要、临床建议，提升就诊效率与文书规范性。

3、*提供配套的NIPT项目信息化管理模块，同时实现血清学产前筛查与NIPT等测序项目的个体化孕期病历信息化管理功能（包括项目登记、递送、验收、结果审核、报告查询、通知随访），以满足采购人产前筛查项目与诊断项目信息一体化的需要。

4、*能对接省产前诊断质量控制系统，实现质控数据直接传送审查功能

序号2：基因扩增仪

1、具备智能热盖设置功能：可选根据程序自动设定热盖温度

2、为降低实验过程中失败的风险，可以设置为每次实验前自检

3、具备智能抑制非特异性扩增功能

4、程序运行等待热盖恒温过程中模块 ，10℃恒温

5、最大变温速率:3.0℃/秒(模块)，2.2℃秒(样品)

6、温度一致性:≤0.5℃(达到95℃后30秒)

7、温度准确性:±0.25℃(35℃至99.9℃);

8、温度范围:0℃至100℃。

序号3：荧光定量分析仪

1. *能精准测量DNA、RNA和蛋白质浓度； 支持评估RNA的完整性和质量；

2.处理时间：≤5秒/样品；

3.光源：蓝光LED（最大470 nm）； 红光LED(最大635 nm)；

4.检测器：采用光电二极管；

5.测量能力300-1000 nm

二、辅助设备技术需求

序号1：金属浴

1.控温范围： 室温+5℃~100℃；

2.温度设定范围：5℃~100℃；

3.温度稳定性： ≤ ±0.3℃；

4.模块温度均匀性： ≤±0.3℃；

5.温度显示精度：0.1℃

序号2：涡旋振荡器

1.转速：600-3200 rpm；

2.振动与旋涡混和方式：可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合；

3.自动与点振混和方式：三点开关可选择自动或点振混合方式

序号3：电热恒温水槽

1.控温范围：RT+5～99℃；

2.恒温波动度：±0.5℃

序号4：高速冷冻离心机

1.最高转速：≥20000r/min；

2.转速偏差：±1%；

3.定时时间：1-99min59s；

4.温控范围：-20℃-（-40℃）；温控精度：±2℃；

5.适配1.5ml、2.0ml EP管以及5ml、10ml试管，24孔适配器各1套

6.转速精度±10r/min

序号5：移动紫外灯车

2.输入功率：2*30W

3.灯臂调节角度：0°－180°

4.单支灯管紫外线强度：≥100uw/cm2(一米距离处测量）

5.紫外线波长：253.7nm

序号6：冷冻冰箱

1.温度范围：-20℃～-40℃；

2.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门异常报警；

3.容积：≥270L；

4.工作条件：环境温度10～32℃

序号7：冷藏冷冻冰箱

1.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃；

2.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，门封条可拆卸；

3.容积：冷藏室容积：≥190L，冷冻室容积：≥100L；

4.工作条件：环境温度10～32℃

序号8：生物安全柜

1.A2型，30%外排，70%循环；

2.过滤效率：送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%；

3.风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s；

4.系统排风总量：520 m³/h

序号9：专用服务器

1.功能可支持样品管理、实验管理、数据管理、报告管理、多种临床检测应用的信息分析、权限设置；

2.与网络有物理隔绝，可离线运行，实现检测本地化存储、分析、出具报告；

3.可内置的胎儿染色体非整倍体基因检测软件

4.内存≥8GB，固态硬盘≥512GB；

5.服务器硬盘：系统硬盘不低于960GB固态硬盘*2块，数据硬盘不低于3.84 TB SSD*11块；

6.服务器内存≥768GB；

序号10：辅助配套设备

1. 单通道移液器：量程：0.1-2µL、0.5-10µL、2-20µL、10-200µL、20-200µL、100-1000µL各5把

2. 八通道移液器：量程：1-10µL、5-50µL、20-200µL，各5把

3.磁力架：适配1.5ml离心管和1.2ml浅孔板的磁力架，各2个

4.微孔板离心机：（1）、转速：2800 rpm；（2）、最大离心力：600 xg；最大半径：63mm；（3）、容量：2x96 孔 PCR 板；（4）、升速时间：≤15s. 降速时间：6s

5.掌上离心机：（1）.最大转速：≥5000rpm；（2）.可容纳过滤型离心管；

（3）.转子容量：0.2/0.5/1.5/2.0mL×8；0.2mL×16 PCR排管或0.2mL×2 PCR 8排管

6.温湿度计、数显温度计、扫描仪、测温枪等

7、整机质保≥两年