金安区中医医院第五批医疗设备采购项目采购参数

一、设备标识说明

| 序号 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 核心产品。 |
| 2 | ★ | 作为评分项参数，最终详见评标方法评分细则。 |
| 3 | 无标识参数 | 作为基础指标，3项及以上负偏离或未响应，将导致投标无效。 |

二、设备具体技术参数要求如下：

| 序号 | 设备名称（标的名称） | 科室 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | ICU | 一、基本要求 1、主机重量≤10千克(不含台车)，方便手提转运。 2、采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率不低于1280×800。 3、具备中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 4、电池延长至≥240分钟(2块电池)，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 5、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒,以防止交叉感染。 ★6、呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒,以防止交叉感染。 7、具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 8、病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 9、可升级主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw和肺泡通气量Vtalv等参数。 10、具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 二、呼吸模式及功能 1、常规模式:容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV(容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波)、压力控制通气下的辅助控制通气 A/C和同步间歇指令通气 SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式，无创通气。 ★2、高级模式:可升级双相气道正压通气(例如 BIPAP 或Bi-vent或Bilevel), 压力调节容量控制通气(例如AUTOFLOW或PRVC或VC+)及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV(例如SIMV-PRVC)、压力释放通气APRV,智能通气(如自适应分钟通气AMV,自适应支持通气ASV等),心肺复苏通气模式(如CPRV,CPR mode等）。 3、具有提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间，呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。 4、具备通气模式自定义显示功能，方便个性化配置常用通气模式。 5、具备高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min,并具有氧疗计时功能。 6、其他功能:具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 7、具备自动气管插管阻力补偿功能(例如TRC或ATRC或ATC)，插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 三、设置参数不低于以下要求 1、潮气量:20ml-2000ml 2、呼吸频率:1-100次/min 3、SIMV 频率:1-60 次/min 4、吸/呼比:1:10-4:1 5、最大峰值流速:≥210L/min 6、吸气压力:5-80cmH20 7、压力支持:0-80cmH2O 8、呼气末正压 PEEP:0-50cmH2O 9、压力触发灵敏度:-20-0.5cmH20 10、流量触发灵敏度:0.5-20L/min 11、呼气触发灵敏度:Auto,1-85% 12、压力上升时间:0-2s 13、吸气时间:0.1-10s 四、监测参数要求 1、气道压力参数:呼气末正压 PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 2、分钟通气量参数:总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。 3、潮气量参数:吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量(例如TVe/IBW或VT/PBW)。 4、呼吸频率参数:总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸烦率。 5、氧浓度参数:吸入氧浓度。 6、屏幕波形显示:多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。 7、呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 8、具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测。 9、趋势记录:提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 10、日志记录:提供历史事件信息的记录。 五、报警要求 1、智能化分级报警、声光报警 2、气道压力:过高报警 3、自主呼吸频率:过高报警 4、呼出潮气量:过高/过低报警 5、呼出每分钟通气量:过高/过低报警 6、呼气末正压:过高过低报警 六、其他功能要求 1、具备成人和儿童自动漏气补偿功能。 2、具备交流和直流两种供电方式。 3、具备高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 4、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等。 | 台 | 2 |
| 2 | ▲有创呼吸机（含涡轮增压套件） | ICU | 1、适用范围:适用于为小儿和成人患者进行通气辅助及呼吸支持。 2、基础性能 2.1驱动方式:电动电控呼吸机，涡轮驱动; 2.2屏幕尺寸:≥12英寸全触摸屏，无实体按键，中文界面; 2.3屏幕显示具备≥5种不同布局视图。每个视图都提供显示的波形、循环和显示值的特定组合。呼吸环具备参考环; ★2.4标配呼吸盒:内置流量传感器，可进行整体拆卸消毒，方便管理； 2.5所有回路均可≥134℃高温高压消毒(包含传感器);内、外呼吸回路及呼吸盒均可清洗彻底消毒; 2.6具有动态呼出阀，可在吸气相实现患者主动呼吸，在呼气相减轻患者呼气阻力; 2.7具有USB接口,可以将屏幕当前图像及数据记录到U盘; ★2.8呼出端流量传感器采用超声技术，非压差式、非热丝式，不受水汽影响，非耗材，可永久使用，雾化时可持续监测; 2.9具备智能吸痰模式，断开连接不激活报警，自动补充纯氧呼吸; 2.10标配有创通气、无创通气、高流量氧疗、振动网筛式雾化通气功能; ★2.11内置振动网筛式雾化通气功能，可通过呼吸机屏幕直接操作控制雾化时间; 2.12标配2套电池，每套电池可使用时间≥120分钟。 3、具备以下通气模式和功能 3.1通气模式:VC(容量控制通气)、PC(压力控制通气)、PS(压力支持通气)、SIMV(PC+PS)SIMV(VC+PS)、PRVC(压力调解容量保证通气)和SIMV(PRVC+PS)、NIVPC和NIVPS/CPAP(无创压力控制和压力支持/CPAP)、Bivent(双水平正压通气); 3.2潮气量:20-2000ml; 3.3呼吸频率:4-150次/分； ★3.4峰值流量≥240L/min; 3.5氧浓度:21-100%可调; 3.6PEEP:1-50cmH20; 3.7吸气压力支持(cmH20):≥99cmH20; 3.8吸气时间:0.1-5s; 3.9吸气上升时间(s):0-0.4s; 3.10呼气触发灵敏度:1-70%; ★3.11同时具备压力触发和流量触发; 3.12 I:E比:1:10-4:1; 3.13压力触发灵敏度:-1to-20cmH20; 3.14流量触发灵敏度:0-2L/min; ★3.15最大气道压力>100cmH20; 3.16室息时间:2-45s。 4、监测参数 4.1潮气量监测:吸入潮气量、呼出潮出量; 4.2压力监测:气道峰压、平均压、平台压、呼气末正压; 4.3呼吸频率监测:呼吸频率、自主呼吸频率、吸呼比; 4.4通气量监测:分钟通气量、自主呼吸分钟呼气量、自主呼吸潮气量; 4.5肺功能监测:肺顺应性(包含动态和静态）、肺弹性阻力、呼吸功、浅快呼吸指数、呼吸时间常数、P0.1口腔闭合压。 5、报警参数 5.1供气压力、气道压力、分钟通气量、氧浓度、呼吸频率、窒息报警时间、供电、硬件故障等; 5.2智能化分级报警，文字提示等，并能记录报警事件和回顾。 6、其他 6.1可储存波形记录和屏幕截图共≥80条，可导出; 6.2可提供≥72小时内的所有监测参数; 6.3完善的自检系统，可测算管路顺应性以及弹性，可跳过自检紧急通气。 | 台 | 2 |
| 3 | 连续血液净化机 | ICU | 一、功能描述 临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗等。 二、治疗模式 支持连续性静脉静脉血液透析(CVVHD)、连续性静脉静脉血液滤过(CVVH)、连续性静脉静脉血液透析滤过(CVVHDF)、缓慢性连续性超滤(SCUF)、血液灌流(HP)、单重血浆置换(PE)、血浆吸附(PA)治疗功能。 三、技术要求 1、采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面。 2、设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。 3、标配或搭配注射泵等设备实现碳酸氢钠单独输入功能，防止出现钙镁离子沉淀。 4、管路的安装有图文引导。 5、管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。 ★6、设备配置1个肝素泵，支持20m1、30m1、50m1规格的注射器。 ★7、设备配置≥5个流量泵(不包括肝素泵)。 8、流量控制范围 8.1血泵流量范围:30mL/min~450mL/min。 8.2置换液流量范围:100~9600mL/h。 8.3废液流量范围:100~9600mL/h。 8.4透析液流量范围:100~9600m/h。 9、压力监测范围 9.1动脉压监测范围:-250mmHg~+350mmHg。 9.2静脉压监测范围:-50mmHg~+350mmHg。 9.3跨膜压监测范围：0mmHg~+500mmHg 9.4 滤前压监测范围:-50mmHg~+450mmHg。 9.5一级膜外压监测范围:-200mmHg~+400mmHg。 10、气泡监测:可监测>0.02ml的气泡。 11、漏血监测:可检测≤0.35mL/min(HCT 32%)。 12、脱水范围为 0~2000mL/h。 13、加热系统:直接控制置换液温度，温度范围:37~40℃，置换液温度控制精度:士1℃。 14、设备≥3个高精度称重计，最大的称重:≥15kg。 | 台 | 1 |
| 4 | 重症监护病床（含床垫） | ICU | 1、床板长2000mm±1%，全长2210mm±1%；床板宽860mm±1%，全宽980mm±1%，高低升降范围包含425～775mm。 2、体位调节功能:背部上升0-70°；腿部上升0-25°；高低升降425-775mm;前后倾斜0-12°，一键心脏椅位，SSR后延位等功能。 3、安全负重≥220Kg。 4、一键式操作功能 4.1 一键式心脏椅位操作:一个按键自动完成调整(背部达到70°和腿部达到25°)后，整体倾斜12°达到心脏椅位。 4.2一键式复位操作:一个按键完成背部床板角度、膝部床板角度和电动床的倾斜角度可以调节到0°(水平)。 4.3一键式电动CPR操作：一个按键完成背部、膝部床板以及倾斜床体均回到水平位置。 4.4一键急停开关装置：急停开关装置分布左右护栏内侧、遇紧急情况一键暂停。 5、床板 5.1具有SSR(Stress-Saver Raise)TM功能:当惠者部分升起时，床体后部部分会延伸以适应自然的坐姿，以减轻患者的压力，同时防止患者下滑。 5.2床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔。 5.3喷涂工艺:采用电泳+粉末双重喷涂方式。 6、具备床垫固定器，有效固定床垫位置。 7、护栏 7.1新型四片式分体式升降护栏，可随床体的功能同时动作。 7.2安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开。 7.3前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。 7.4前侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。 7.5前侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。 8、控制器:可选择手持线性控制器或护栏控制器 8.1手持线型控制器:大图标按键操作，并可悬挂在护栏上，并设有电池指示灯及急停开关。 8.2护栏控制器:护栏内侧具有患者控制器，护栏外侧设有医护人员控制器。 8.2.1患者控制器:可操作背部升降及膝部升降功能，并设有紧急停止按键。 8.2.2医护人员控制器:可操作病床的所有功能。 8.2.3具备锁定功能，可以锁定医护人员控制器及患者控制器，避免误操作。 9、床头两侧均有CPR释放手柄，两侧任意一个手柄都可完成床板释放。 10、电机 10.1具有不少于4个医用静音电机。 10.2具有抗静电脚轮。 10.3脚轮直径≥125mm。 11、中控刹车:具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置;防腐蚀耐酸性佳，静音，防缠绕。 12、床头床尾板 12.1床头尾板采用聚乙烯(PE)树脂材料一体吹塑成型。 12.2具有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运患者。 12.3病床升降时床头板高度不变，头尾板均有把握手柄，便于推行。 13、具有备用电池。 13.1滚珠式角度指示器，30°具备特别标注。 13.2角度指示器内置于四个护栏外侧。 14、具备污物袋挂钩，床板两侧，各设置挂钩2组，每组不少于3个。 15、四角外伸式输液架插孔。 16、床板上方两侧，各设置不少于7处束缚装置，用于捆绑特殊病患。 17、具备四角防撞轮。 18、具备电源绕线器 19、床垫（含褥疮防治床垫）。 19.1内芯采用高弹性海绵。 19.2优质针织水洗面料;强韧和耐老化，防水透气;内层TPU薄膜复合，经防霉、抗菌、阻燃处理，可阻挡病菌，阻抗血融病原菌等多种病菌;尾部拉链式设计，面料可拆卸水洗。床垫厚度≥10cm ，海绵密度≥25kg/m³。 | 台 | 2 |
| 5 | 微量注射泵四通道 | ICU | 配置：一套4通道输液信息采集系统，配4台注射泵模块。 一、输液信息采集系统 1、输液信息采集系统具备CFDA注册证。 2、输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接。 3、输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。 4、输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求。 ★5、可直接有线接入中央站，中央站支持同时接入同品牌监护仪。监护仪和输注泵能共用同一中央站，节约床旁空间。 二、注射泵 ★1、注射精度≤±1.8%。 2、速率范围：包含0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h。 3、预置输液总量范围：包含0.01-9999.99ml。 4、快进流速范围：包含0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选。 5、可自动统计包含但不限于以下四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 6、支持注射器规格包含但不限于：1ml、2ml/3ml、5ml/6ml、10ml/12ml、20ml、30ml/35ml、50ml/60ml。 7、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。 8、包含但不限于以下8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能。 9、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。 10、全中文软件操作界面。 11、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 12、支持药物库，可储存不少于5000种药物信息。 ★13、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持30种及以上颜色。报警时可通过示意图片直观提示报警信息。 14、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 15、压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg。 16、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。 17、信息储存：可存储不少于3500条的历史记录。 18、5ml/h速率运行时，电池工作时间≥5小时。 | 台 | 2 |
| 6 | 除锈机 | 消毒供应室 | 1、舱体容积≥30L。 2、舱体材质采用1.5mm厚304不锈钢拉伸成型，无焊接工艺，表面光滑易于清洁。 3、隔绝式加热系统，防止除锈液对加热装置的腐蚀。贴面式加热器，最大面积加热舱体底部。 4、管路系统中所有部件均采用耐腐性的不锈钢和聚四氟材质组成。 5、控制方式为数字控制，温度、时间可调可控。 6、PT100温度传感器，温度显示精确。 7、具有过压、过流保护，电路安全。 8、沥水篮筐材质采用优质304不锈钢焊接成型。 9、具有超声辅助除锈功能，频率40KHZ，超声功率400W。 10、电动抛光轮包含1000-8000r/min速度可调。 11、运行时间依据设定时间而定，包含0-99min可调。 12、篮框尺寸440*240*195（宽深高）mm±5%。 13、外形尺寸600*470*425（宽深高）mm±5%。 14、舱体尺寸495*295*200（宽深高）mm±5%。 15、加热方式：电加热，包含0-99℃可调。 | 台 | 1 |
| 7 | 等离子生物阅读器 | 消毒供应室 | 1、培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。 ★2、开始培养至生物培养出结果的时间≤30min，若培养结果为阳性结果，最快5min可报警预知。 3、具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。 4、含有不少于5个培养孔。 5、断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。 6、培养结束可自动存储10000条以上培养记录，存储不足时报警提示。 7、阅读器具有配套的同品牌生物指示物，适用于过氧化氢低温等离子体灭菌的0.5小时极速生物监测。 8、使用寿命期内每年对阅读器进行温度准确性进行免费验证。 ★9、可连接追溯系统。 | 台 | 1 |
| 8 | 微量注射泵 | 内科 | 一、设备功能 1、双通道一体机。 2、A.B通道分别具备≥3寸液晶触摸屏和按键两种操作模式，简单便捷。 3、同屏可显示：当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测。 4、标配无线模块。 5、仪器供电为tepy-c接口15V供电，有效避免用电风险。 6、具有日/夜间设定模式。 7、声、光、色三重报警，报警等级直观区分。 8、智能化，信息化，可连入中央输注监控系统；护理系统，智慧重症临床信息系统，可与医院HIS系统连接。 二、技术参数不低于以下要求 ★1、注射器规格：2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。 2、预置范围：0.01-9999.99ml,最小步进数0.01ml。 ★3、注射速度：0.01-2100mL/h；以0.01mL/h步进。 4、注射精度：±2%。 5、具有快推和丸剂功能：1~2100mL/h；以1mL/h步进。 ★6、至少具备以下注射模式：速度总量模式，速度时间模式，总量时间模式，速度模式，药库模式，体重模式，中继模式，梯度模式，延时启动模式。 7、智能KVO速率：根据输液速度自动调整KVO流速，输液速度≥10ml/h，KVO速率3ml/h；输液速度≥1ml/h且<10ml/h，KVO速率1ml/h；输液速度<1ml/h，KVO速率=设定的速率。 8、具备报警功能规格错误、推柄错误、阻塞、输注完成、电池耗尽、电池/网电同时断开、电机故障通讯故障、内电通讯故障、暂停超时报、内部电池欠压、接近完成。 9、阻塞报警值：最高130kPa±30kPa，最低26kPa±20kPa，9档连续可调。 10、电源：适配器：A.C.输入100V—240V 50/60HZ；D.C.输出15V/2A；设备电源输入：D.C.15V。 11、功耗及电池：功耗：<75VA；电池：标称电压11.1V；支持设备正常使用4小时以上。 12、安全等级：不低于II类，CF型设备；IP防护等级：不低于IPX4。 13、尺寸不大于：278mm×146mm×150mm（长×宽×高）。 14、环境温度： 运输存储环境温度：-20°C 至+60°C 使用环境温度：5°C至 +40°C 运输储存及使用环境湿度：20%至90% 工作大气压力：700hpa至1060hpa | 台 | 2 |
| 9 | 床边心电图机 | 内科 | 1、导联：12导联同步采集、显示、打印。 2、噪声电平：≤15uVp-p 3、频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） ★4、时间常数：≥5S ★5、耐极化电压：±650mV 6、共模拟制比：≥105dB ★7、增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。 记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 8、≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。 9、交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 10、可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。 11、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 12、具有隐藏式提手。 | 台 | 1 |
| 10 | 双下肢治疗仪 | 内科 | 1、正常工作条件： 工作环境：温度 5℃～40℃； 相对湿度：10%～80%； 大气压力：86kPa～106kPa； 工作电压：220V±10%； 电源频率：50Hz±1Hz； 输入功率：≤60VA。 2、便携式机型。 3、治疗仪时间设定连续运行或设定功能时间范围0～30min；步长1min。 4、治疗模式：由远端到近端的逐个渐进充气模式。 5、压强指示：治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊内产生的治疗压强。 ★6、压强调节：气囊压强调节范围0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg。 ★7、极限压强≤300mmHg，且超过15mmHg的持续时间不大于3 min。 8、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。 9、功能开关：治疗仪提供电源开关之外的功能开关，可随时中止治疗程序。 10、手动释压：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。 11、气密性：气囊和连接管路应有良好的气密性，在最大输出压强下保持1min，压降不大于10%。 12、连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。 13、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于45dB。 14、软件系统终身免费升级。 | 台 | 2 |
| 11 | 震荡排痰机 | 内科 | 1、≥8寸彩色触摸屏，分辨率不低于800*600，显示直观，操作简便； 2、尺寸：624mm*744mm*1292mm±1%； ★3、双通道柜式一体机，成人治疗，儿童治疗二功合一；通过设置，选择成人模式或者儿童模式 4、翻盖式储物柜设计，可收纳治疗头、输出线等配件。 ★5、不少于十种工作模式，成人手动模式，成人自动模式（轻柔，标准，加强），成人自定义模式，儿童手动模式，儿童自动模式（轻柔，标准，加强），儿童自定义模式； 6、手动模式定时：1-99min,步长为1min； 7、自动模和自定义模式定时：5-20min可调,步长为5min； 8、传动软轴：≤1.8m； 9、叩击转换器：带有成人，儿童两种叩击转换器，满足水平及垂直两个方向的振动。 ★10、不少于十一种治疗头：成人6个/儿童5个 11、振动频率：成人型：10-60Hz可调，步长为1hz； 儿童型：10-30Hz可调，步长为1hz； 12、治疗时间显示区：开始治疗时，显示剩余治疗时间；工作模式显示区：开始治疗时，显示当前工作模式及参数。 13、工作噪音：≤65dB。 14、附录体位排痰操作手册，配合体位使用，增加排痰效果。 | 台 | 1 |
| 12 | 除颤仪 | 内科 | 1、具备手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；具备降速起搏功能。 ★2、同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3、支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 ★4、除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 ★5、病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 6、除颤后心电基线恢复时间2.5s 7、具有≥27种心律失常分析。 ★8、可升级12导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。 9、配备1块电池，电池最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 ★11、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率不低于800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12、体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13、主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。 14、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。防尘防水等级不低于IP55。 | 台 | 3 |
| 13 | ▲双通道脊柱内镜系统、等离子手术设备及配套刀头、刨刀动力系统及配套刀头 | 骨科 | 一、骨科等离子射频手术系统参数如下 1、电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz 2、工作频率：100KHz 3、输出功率≤330W 4、工作温度：40-70℃ ★5、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能。 ★6、具有内镜下切割消融和止血功能。 7、主机和电极必须与医院现有腔镜系统（新华PU-4、迈瑞UI-S）兼容。 8、主机具备自动保护装置：主机内部的专用电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作。 9、部分刀头在使用时具备工作时间提示音。 10、时间可控制在900毫秒内。 11、具有消融切割、凝固止血两种工作模式。 12、等离子汽化切割：不低于1-9档可调；等离子凝固止血：不低于1-9档可调。 13、具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自动实时优化输出功率，以确保刀头在尽可能的低温度下稳定而高效的工作。 14、智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。 15、电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠。 16、智能记忆电极常用参数，方便下次使用。 17、具备故障报警提示功能。 18、具备输出正常提示功能，主机音量大小可调节。 二、动力系统技术参数如下 1、主机 1.1设备的电源压和频率：输入220V±22V，50 Hz±1Hz 1.2设备输入功率：500VA 1.3适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理。 ★1.4高清晰度触摸屏：屏幕尺寸：≥7英寸，有效显示区：长155.0mm±1%，宽87.2mm±1%，分辨率：不低于800*480；显示转速、运行方向、连接手柄、冲水量等，微型马达电动输出，最高转速80000转/分，可精确调速，高速瞬停，电源线长度≧3.0m。 1.5主机输出接口，可任意连接两种手柄，动力输出可随时切换到不同的手柄(仅双接口型号)，保证手术不间断。 1.6故障自动诊断，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。 1.7具备自动识别手柄的种类。 2、脚踏开关 ★2.1控制手柄启停、转速，切换手柄、模式，无极变速。 2.2防水等级不低于IPX8，防滑，防侧翻设计。 ★2.3可自选编程，实现转速调节，手柄接口切换，适应医生操作习惯。 3、高速手柄 3.1高速无碳刷电机，转速1000-60000转/分。 3.2低振动，低发热，正反转功能自由切换。 ★3.3电机和导线一体化封闭设计，防水溅，有效降低电机故障率，电机和导线可高温高压消毒。 3.4电机和线缆设计精细，电机线缆长度≧3.0m。 3.5握笔式设计，可自由改变方向和方位。 3.6可接直型、弯型、单向、前后往复、左右往复各式夹头，安装简便，钻头快速拆装，无需工具。 ★3.7可自动风冷、水冷。 4、磨钻头 4.1 具备各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。 4.2 精密加工的高硬度材料，高速转动稳定，刃口锋利，经久耐用。 4.3 一体接口，可直连手柄，具有锁定机构，连接稳固可靠。 4.4 具有保护鞘管，更加安全、稳定。 4.5 内置水道设计，前端工作部位精准出水，冲洗的同时可实现冷却，降低握持部位的温度，延长连续工作时间。 4.6有双面齿、外刃内齿、双面刃、圆球形、圆柱形、等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的刨削刀头供手术选择，满足不同手术需求。 5、配备刨削手柄 5.1握笔直排式吸引设计，具备手控功能，吸引、切割、排出为一直线，不易堵塞，便于清洁，具有吸引控制阀门。 5.2往复模式：200-5000转/分，分级设置转速；正向模式：500-12000转/分。 5.3往复频率可调，最大300次/分。 5.4手柄具有过负载保护功能。 5.5可连接不少于370种以上专用刨刀。 5.6手柄稳定性高，振动动小，噪音≤65 dB(A)，人体工程学设计，长时间使用不疲劳，可用于显微镜下操作。 5.7手柄外壳采用新型合金材质，经久耐用，可高温高压消毒。 三、UBE手术器械参数如下 1、脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管：长度220mm，外径4mm，实心。数量（pcs):2 2、脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管：长度200mm，外径6mm。数量（pcs):1 3、脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管：长度180mm，外径8mm。数量（pcs):1 4、脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管：长度160mm，外径10mm。数量（pcs):1 5、脊柱微创手术通道扩张管-半套管：长度50mm，外径10mm。数量（pcs):1 6、脊柱微创手术通道扩张管-半套管：长度90mm，外径10mm。数量（pcs):1 7、脊柱微创手术通道扩张管-半套管：长度60mm，外径12mm。数量（pcs):1 8、脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管：长度120mm，外径10mm。数量（pcs):1 9、脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管：长度140mm，外径8mm。数量（pcs):1 10、脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管：长度160mm，外径6mm。数量（pcs):1 11、神经剥离器：长度158mm，厚度5mm。（T型）.数量（pcs):1 12、脊柱手术用神经拉钩-直拉钩：长度100mm，拉钩宽4mm。数量（pcs):1 13、脊柱手术用神经拉钩-直拉钩：长度100mm，拉钩宽8mm。数量（pcs):1 14、脊柱手术用神经拉钩-黄韧带拉钩：长度100mm，拉钩宽度2mm，3mm。数量（pcs):1 15、脊柱手术用神经拉钩-黄韧带拉钩：长度100mm，拉钩宽度4mm，5mm。数量（pcs):1 16、神经剥离子-双头型剥离子：长度300mm，刃宽3mm，角度0度、15度。数量（pcs):1 17、神经剥离子-双头型剥离子：长度300mm，刃宽3mm，角度25度、35度。数量（pcs):1 18、骨拉钩：长度120mm，外径9mm，内径7mm，弯。数量（pcs):1 19、吸引管-冲洗管：角度135度，直径4mm。数量（pcs):1 20、骨探针：长度100mm，前端4mm。数量（pcs):1 21、椎间盘铰刀：长度220mm，刃宽4mm。（纤维环切刀）.数量（pcs):1 22、椎板咬骨钳-可调方向椎板咬骨钳：长度220mm，角度110度，刃宽2mm。数量（pcs):1 23、椎板咬骨钳-可调方向椎板咬骨钳：长度220mm，角度110度，刃宽3mm。数量（pcs):1 24、椎板咬骨钳-可调方向椎板咬骨钳：长度220mm，角度130度，刃宽2mm。数量（pcs):1 25、椎板咬骨钳-可调方向弧形椎板咬骨钳：长度220mm，角度130度，刃宽3mm。数量（pcs):1 26、椎板咬骨钳-可调方向弧形椎板咬骨钳：长度220mm，角度130度，刃宽2mm。数量（pcs):1 27、椎板咬骨钳-可调方向弧形椎板咬骨钳：长度220mm，角度130度，刃宽3mm。数量（pcs):1 28、椎板咬骨钳-可调方向椎板咬骨钳手柄，数量（pcs):6 29、髓核钳-直型谷粒型髓核钳：长度180mm，刃宽4mm，谷粒型，直型。数量（pcs):1 30、髓核钳-上翘谷粒型髓核钳：长度180mm，刃宽4mm，谷粒型，上翘型。数量（pcs):1 31、髓核钳-上翘球型髓核钳：长度180mm，刃宽3mm，球型，上翘型。数量（pcs):1 32、髓核钳-咬切钳：长度180mm，刃宽。4mm，方形，直型。数量（pcs):1 UBE-E1X：1、脊柱微创手术通道扩张管-镜鞘管：0度镜鞘。2、骨导引针-闭孔器：0度闭孔器。 UBE-E2X：1、脊柱微创手术通道扩张管-镜鞘管：30度镜鞘。2、骨导引针-闭孔器：30度闭孔器。 | 套 | 1 |
| 14 | 磁共振间专用担架 | 影像科 | 1、外形尺寸: 长1920mmx宽550mmx高550-900mm±1%(不加床垫: 最低位50厘米，最高位85厘米)。 2、材质:采用高等级航空铝无磁性材料制作而成，整体无磁性，车架和床体可分离，上下车体抬动对接部分利用平衡工程力学设计而成，平稳操作便捷。 3、承重量:床体承载重量>180Kg,确保安全、耐用不变形。 4、护栏:不生锈，能持久的保持弹性，护栏配置保险栓，防止推移病人过程误将护栏放下，造成病人滑落危险。 5、床垫:人性化床垫设计，5公分高密度全海绵+人造皮革材料，保证床垫柔软度达标同时方便清洁消毒。 6、摇杆:采用无磁摇杆，可内向折叠，梯形螺纹摇杆驱动，确保升降系统平稳顺畅，带限位保护装置，操作简单方便，经久耐磨、静音、使用寿命长。 7、背靠倾角:>75°，设置安全定位卡扣，防止背靠脱档滑落。 8、万向轮:采用≥5英寸无磁性超静音万向轮，静音耐磨，内置全润滑轴承，移动灵活。 9、调节高度:产品能灵活调节高度，可升降。 10、构架:床架由床面及车体两部分组成，担架配有自锁式护栏，背部可升降。 11、配备输液杆、小枕头、过床易等辅助配件。 | 个 | 1 |
| 15 | 精神病床 | 精神科 | 一、整体要求 1、规格尺寸约2040mm×900mm×500mm±1%。 2、床头、床尾采用优质中Φ1.2mm厚度304不锈钢材质，床头尾螺丝固定在床板上，不可拆卸。 3、床体框架采用40mm×80mm×1.5mm±1%钢管，床面采用厚1.2mm冷轧钢板，床体表面采用抗菌环保粉末静电喷涂处理。 4、整床承重力不少于260kg。 5、床框两侧分别配3个束缚扣。 二、床垫参数如下 1、材质:外套为防滑、防水牛津布，带透气孔，弹性好，防液体渗透表层，擦拭容易、透气，拉链式设计，便于拆洗、消毒处理，透气、防霉、经久耐用。 2、规格:床垫大小与床配套，床垫总厚60mm；内芯采用20mm棕片及40mm海绵组成；海绵为高密度蜂窝海绵，不变形，回弹性好，棕片为天然棕片经高温消毒、防蛀处理，不腐不霉，冬暖夏凉，环保舒适。床垫配有拉链,便于装卸、清洗。 3、床垫颜色可根据采购人的要求提供。 备注：含10条束缚带，禁止铁片床头卡装置。 | 个 | 130 |
| 16 | 病人监护仪 | 精神科 | 一、外观设计 1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 2、主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 3、≥12英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率≥800*600。 4、标配锂电池工作时间≥8小时。 5、 ECG、RESP、TEMP、 SpO2、NIBP监测参数抗电击程度均为防除颤CF型。 6、整机防水等级≥IPX1。 二、监测参数 1、标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。 三、心电 1、标配3/5导心电。 2、具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能。 3、具有强大的心电抗干扰能力。 4、共模抑制能力＞106db。 5、具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。 6、≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。 7、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。 8、具有QT/QTc测量功能。 四、血氧 1、血氧测量范围：0%-100%； 2、脉率测量范围：20bpm-300bpm； 3、标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%； 4、具有与NIBP同侧测量功能。 五、无创血压 1、测量范围： 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg； 2、血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量。 3、具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。 4、具有辅助静脉穿刺功能。 六、体温 1、具有双通道体温监测，可提供体温差值显示； 2、支持体表和腔内两种体温探头类型。 七、软件功能 1、支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面。 2、用户可自定义调节界面布局波形和参数功能。 3、支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。 4、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 5、计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能。 6、支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾。 7、具备监护、待机，演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。 | 台 | 1 |
| 17 | 可视化电子喉镜 | 急诊 | 1、整机参数 1.1摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5~80mm，视场角：≥60°±15%； 1.2显示屏：≥3.0英寸电容触摸屏； 1.3显示器前后转动角度：0°-130°，显示器左右转动角度：0°-270°； 1.4摄像头内置的LED光源，光照度：＞500LUX ，h=30mm(光源距离照度计探头30mm的距离，照度不低于500LUX)； 1.5 图片文件保存格式包含但不限于JPG格式, 分辨率≥640x480；视频文件保存格式包含但不限于MP4，分辨率≥640x480； 1.6内置锂电池，工作时间≥3小时，充满电时间≤3小时； 1.7软件功能：拍照、录像、图片及视频回放；包含但不限于Type C接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能。 2、一次性使用喉镜片 2.1防雾性能：当温度在20℃~40℃范围变化时，不得产生影响观察的雾层。 3、存储 3.1配有≥32G内存卡：可存储12万张分辨率为640*480，格式为jpg等图片或可存储最长16小时分辨率为640*480，格式为mp4等视频。 | 个 | 1 |
| 18 | ▲体外冲击波碎石机（含彩超） | 外科 | 1、电磁式冲击波源 1.1高压放电治疗电压范围不小于：10kv-18kv,连续可调。 1.2治疗频率调节范围不小于：0.5Hz～2Hz，连续可调。 1.3高压放电电容储能最大值：≥150J。 ★1.4冲击波压缩声压峰值的最大值≤30MPa。 ★1.5电磁式冲击波源焦点聚焦范围：径向范围≤±7mm ，轴向范围≤±50mm。 1.6冲击波源具有：故障报警功能，振膜漏水时自动切断高压系统，安全可靠。 1.7开机治疗电压自动复位。 ★1.8冲击波波源具有实时抽真空功能（非电磁盘出厂预抽真空），实现低能量低剂量碎石。 1.9易损件要求：冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换，非使用电容箱的整体更换。 1.10操作系统由内嵌式处理器控制（非PLC，非MCU控制），带快速操作摇杆。 ★1.11采用法兰密封式电磁盘。 1.12具备冲击波总计数功能，可显示冲击波源累积冲击次数。 1.13上定位电磁式冲击波。 2、彩超定位装置 2.1探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差≤1mm。 2.2定位装置最小位移在各移动方向上均≤1mm。 2.3超声探头定位装置环冲击波源锥形多角度运动。 2.4电动探头具有伸缩功能，数字显示范围：25mm～125mm。 2.5成像模式： B、2B、4B、B/M、M、PW、B+CPA、B+DPA、B+PW、三同步（B+CFM+PW、B+CPA+PW）成像模式；B模式旋转：0°，90°，180°，270°可连续旋转。 ★2.6腹部凸阵探头：探头阵元数≥192阵元探头、基波频率2-6.1MHz可视可调（基波频率 ≥5段）、谐波频率3-6.8 MHz可视可调（谐波频率≥4段）, 分辨率：侧向分辨率≤1mm；轴向分辨率≤0.5mm 。 ★2.7动态范围：180dB（20-180dB可视可调;步进≤4 dB）。 ★2.8 PW：最大显示血流测量速度25m/s、最低可分辨血流测量速度：0.1mm/s；取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm，分级可调。 2.9彩色自动偏转：在偏转彩色取样框方向时，彩条同时自动翻转，以保证血管超声彩色血流图颜色的一致性。 2.10具有多普勒信号去除功能，在彩色模式下，能在实时、冻结的图像上一键快速独立去除多普勒信号，便于在二维与彩色之间快速对比；实时频谱自动跟踪包络功能，实时自动频谱包络、自由选定区域频谱包络、PSV/EDV两点测量可选，测量后自动分析显示：PSV、EDV、MNV、RI、S/D、ACC等≥10个数据。 ★2.11自定义按键：≥5个，用户均可对任一按键进行自定义设置特定功能，如测量设置、检查模式、彩色开/关、报告等特定功能；TGC物理滑杆增益调节≥8段，具备TGC曲线指示功能，曲线显示方式≥3种可选。 2.12配碎石机物理特性：碎石机专用软件、具有定位中线与动态测量功能，方便碎石定位及测量，同时具有穿刺引导线与穿刺软件包，可同时做穿刺引导；主机结构钢材外壳，屏蔽辐射，增强抗干扰能力。 2.13基本配置含：全数字彩色多谱勒主机1台；凸阵探头(碎石专用探头)2只；17英寸液晶显示器1台。 2.14超声探头配置穿刺支架。 3、治疗床及波源运动参数 3.1治疗床载重量不小于130kg。 3.2治疗床纵向运动范围不小于145mm。 3.3波源摆动角度范围不小于50°。 3.4波源半球面运动范围不小于35°。 3.5波源升降范围不小于：0mm～290mm。 4、配置要求 4.1主机1台 4.2治疗床1台 4.3控制盒1个 4.4电磁式冲击波发生器 1套 4.5储能系统1套 4.6负压抽真空系统1套 4.7水、气处理系统1套 4.8电动定位装置1套 4.9离体碎石架、定位盘 1套 4.10压腹带1套 4.11枕头1个 4.12工具箱1套 4.13定位彩超及穿刺支架1套 | 套 | 1 |
| 19 | 超声高频集成手术设备 | 外科 | 1、主机 1.1 使用专用连接线连接设备和器械，接口可自动识别器械，能够保证无需更换任何配件即可支持手术持续顺利进行。 ★1.2 同一台主机可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械，具备两个单极接口，具备一个双极接口。 1.3 所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。 1.4 具备器械激发次数统计功能。 1.5 可通过U盘更新系统软件，具备USB 接口，连接 USB 存储设备进行系统升级。 1.6 具备自检功能和分级报警功能。 2、超声刀功能 2.1 具备≥5个档位功率调节和组织感应技术，能根据钳口中的组织量调整系统能量输出，提供反馈，能量输出以及热量控制。 2.2 刀头的振动频≥55500HZ，弧形工作面具备防粘涂层，最大可安全处理5mm及以下血管。 ★2.3 具备组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出。 2.4 具备自检功能和分级报警功能。 2.5 具备开放及腔镜刀头，刀头型号≥10种，适应多科室使用。 2.6 刀头有不同的工作面，可以360度旋转，满足腔镜手术手术中不同组织的凝固与切割的需要。 2.7 在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有提示。 2.8 可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。 2.9 具备器械激发次数统计功能。 ★2.10 刀头尖端具备防粘连涂层；夹持臂具备防粘连涂层。 ★2.11 刀杆提供刻度标识，可以支持尺寸测量功能。 3、高频单极功能 3.1 单极切割模式可设置为纯切、混切。 3.2 单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。 3.3 单极切割、凝结模式的工作频率≥430kHz。 3.4 支持连接成人中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。 3.5 具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。 3.6 纯切模式功率0-300W可调；峰值电压≥1200Vp。 3.7 混切模式功率0-200W可调；峰值电压≥2100Vp。 3.8 软凝模式功率0-120W可调；峰值电压≥260Vp。 3.9 电灼模式功率0-120W可调；峰值电压≥3400Vp。 3.10 喷凝模式功率0-120W可调；峰值电压≥3900Vp。 4、高频双极功能 4.1 双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。 4.2 双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率≥430kHz，双极柔和电凝的工作频率≥350kHz. 4.3 精确模式功率0-70W可调；峰值电压≥280Vp。 4.4 标准模式功率0-70W可调；峰值电压≥410Vp。 4.5 宏模式功率0-70W可调；峰值电压≥530Vp。 4.6 双极柔和电凝模式功率0-70W可调；峰值电压≥150Vp。 | 台 | 1 |
| 20 | 电脑中频治疗仪 | 康复科 | 1、产品结构形式：台面款式，轻巧便捷。 ★2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗。 3、操控方式：≥7英寸真彩触摸屏。 ★4、内置至少100种及以上治疗处方，至少5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）。 ★5、至少具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）。 6、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取。 7、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)。 8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。 9、载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%。 10、载波波形：脉冲波。 11、载波脉宽：42μs～500μs，允差±10μs。 12、调制波频率：0～150Hz，允差±10%。 ★13、至少具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波。 14、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz。 15、差频变化周期：15s～30s，允差±10%。 16、动态节律：4s～10s，允差±10%。 17、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%。 18、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。 19、连续工作时间：不少于4h。 20、噪声不大于45dB（A）。 21、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃。 22、至少具有四种保护功能。 22.1超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。 22.2开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示。 22.3短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示。 22.4过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。 23、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求。 24、配WiFi模块，进行相关数据互联。 25、配置50*50mm方形理疗电极、2种硅橡胶加热电极、1种硅橡胶圆形电极；可选配2种不同规格硅橡胶电极，满足临床多样化需求。 26、软件系统终身免费升级。 | 台 | 4 |
| 21 | 微波治疗仪 | 康复科 | 1、立式结构，单微波源。 2、液晶触摸屏，微电脑控制，输出功率稳定。 3、工作频率：2450MHz±30MHz。 4、输入功率：1050VA。 5、驻波比≤3。 6、非期望辐射≤10mW/cm2。 7、治疗模式：理疗模式。 ★8、输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调：1W或5W或10W。 9、工作时间：理疗模式0～30min。 10、至少三种输出方式：连续式、间歇脉冲式、间歇集束式。 11、病例信息管理：记录患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病例。 12、支持自定义方案：可新增、修改、载入和删除方案，病例详情显示方案名、输出方式、治疗时间等。 13、设备界面上可以查看所有通道的运行状态。 14、配置Wi-Fi无线网络接口，用于数据传输。 15、治疗结束后，机器有蜂鸣器提醒。 16、电源：220V，50Hz。 17、标配1个理疗应用器：大圆杯尺寸：φ155mm。 18、主机尺寸：530mm×510mm×853mm±1%。 | 台 | 2 |
| 22 | 站立架（双人） | 康复科 | 1、结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架。 2、材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵。 3、肘部垫宽度(mm)：≥50。 4、肘部垫额定承载质量(kg)：≥80。 5、臀部垫和绑带额定承载质量(kg)：≥135。 6、规格(cm)：143×60×105±1%。 | 个 | 1 |
| 23 | 低频治疗仪 | 康复科 | 1、≥7英寸彩色触摸屏加旋转编码器操作。 ★2、设备至少具有2组电疗、2组电针输出，独立可控。 3、时间设定范围：1-99min，允差±2%。 4、治疗结束后，有声音提示功能。 5、电疗输出参数 5.1 输出波形：双向对称方波、双向不对称方波。 5.2 双向不对称方波 脉冲频率：0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%； 脉冲宽度0.1ms～10ms可调；脉冲宽度为0.1ms～1ms，单步长为0.05ms；脉冲宽度为1ms～10ms，单步长为0.5ms，允差±10%。 5.3 双向对称方波 当脉冲频率为10Hz～100Hz时，单步长为1Hz，脉冲宽度为80us～400us，单步长为10us，允差±10%； 当脉冲频率为100Hz～200Hz时，单步长为1Hz；脉冲宽度为80us～200us，单步长为10us，允差+10%。 5.4 输出强度：各输出通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA～140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10%。 6、电针输出参数 6.1 输出波形：双向不对称方波； 6.2 脉冲频率为 0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%。 6.3 脉冲宽度为0.1ms～lms可调，单步长0.05ms，允差±10%。 6.4 脉冲重复频率为0.5Hz～10Hz，允差+10%。 6.5 输出强度：各输出通道独立控制，每路输出电流峰值Ip从0mA～99mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±15%（负载阻抗250Ω）。 ★7、设备可进行通断调制 7.1 上升时间：0s-2s，步长为0.5s； 7.2 保持时间：0s-20s，步长为1s； 7.3 下降时间：0s-2s，步长为0.5s； 7.4 间隔时间：2s-50s，步长为1s。 8、连续工作时间≥8h。 9、额定电压：220V±10%，电源频率：50Hz±1Hz。 ★10、具有过流保护功能。 ★11、软件系统终身免费升级。 12、尺寸：308*260*129mm±1%。 | 个 | 2 |
| 24 | 辅助步行器 | 康复科 | 1、规格(cm)：78×100×（112～130）±1% 2、材质：橡胶手柄、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵、橡胶脚轮。 3、结构型式：刹车手柄、台面垫、靠背、坐垫、坐垫前后调节螺栓、坐垫上下调节杆、高低伸缩杆、手柄调节螺栓。 4、座垫宽度(cm)：≥42 5、座垫前后调节范围(cm)：≥ 10 6、座垫高度调节范围(cm)：58-72 7、台面垫高度调节范围(cm)：96-114 8、手柄间距离调节范围(cm)：0-40 9、台面垫额定载荷质量(kg)：≥80 10、座垫额定载荷质量(kg)：≥ 135 | 个 | 1 |
| 25 | 上下肢主被动训练仪 | 康复科 | 用途：用于对肢体运动功能障碍的患者肢体进行主被动康复训练。 ★1、设备应具有等速训练、主被动训练、主动训练，被动训练，助力训练等模式； 1.1等速训练模式：在运动中运动的速度恒定而运动阻力的阻力可变的一种运动方式； 1.2主被动训练模式：设备可在主动模式和被动模式间自动转换，依据患者运动中的力量自动切换； 1.3主动训练模式:患者依靠自己的肌力驱动康复器的运动，可根据自身状况，调整阻力大小； 1.4被动训练模式：康复器提供动力带动患者的下肢做运动； 1.5助力训练模式：当患者的力量不能够做一个完整的循环运动时，电机可协助患者完成运动。 2、电源电压：AC220 V±10%，电源频率：50 Hz±2%。 3、功率：170VA。 4、转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min；默认转速15r/min，若各阶段转速设定至30r/min或以上，会弹出确认弹窗界面，确保患者安全。 ★5、康复器下肢最大输出扭矩≥9.2 N·m，至少具有三档助力调节。 6、康复器的转速变化率为不大于0.5 r/s2。 ★7、康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20 N·m 的阻力扭矩值。 8、康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min。 9、康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。 10、紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。 ★11、痉挛等级至少四挡可调，关闭，低，中，高，分别对应下肢痉挛扭矩值分别达到4N·m、6N·m、8N·m，触发痉挛保护功能，患者使用更安全可靠。监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能。 12、配套患者防滑座椅。 13、高度可调节最大行程为150mm；下肢驱动机构水平最大可伸缩行程为100mm； 14、康复器在正常工作时的噪声不大于60 dB。 15、中英文界面可切换。 16、具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练。 ★17、肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示。 18、采用≥10.1英寸的彩色触摸屏操作显示。 19、具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。 20、训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。 21、具有一键脚刹装置，一键控制脚垫的升降。 22、软件系统终身免费升级。 | 个 | 1 |