妇产中心介入中C形臂X光机招标技术参数

数量：一套；预算：200万

1  总体要求

1.1适用于消化，脊柱，神经，创伤，关节，疼痛，妇产等科室。

2  平板探测器

★2.1 具备CMOS晶体硅材质平板探测器

★2.2 探测器尺寸≥30 * 30cm

2.3 图像采集最大像素矩阵≥1.4K*1.4K

2.4 图像采集灰阶≥16 bit

2.5 具备可变三视野

3  C形臂

3.1 焦屏距SID≥100cm

3.2 开口≥79cm

3.3 C臂水平轴旋转角度≥360°

★3.4 C臂垂直移动≥45cm

3.5 C臂水平移动≥20cm

3.6 C臂轨道内最大旋转角度≥140°

3.7 具备侧位，斜位等体位无需移动C臂台车即可变换

4  高压发生器

4.1 最大输出功率≥20kW

4.2 发生器频率≥60kHz

4.3 数字点片kV最小值≤40kV

4.4 数字点片kV最大值≥120kV

4.5 数字点片mA≥75mA

4.6 支持内置电池缓冲设计，保证曝光可以输出20kW的功率输出

5  球管系统

5.1 双焦点设计，旋转阳极球管

5.2 小焦点≤0.3mm，大焦点≤0.6mm

★5.3 具备球管与高压发生器分开

5.4 管套热容量≥1,600KHU

★5.5 阳极热容量≥300KHU

5.6 阳极散热率≥85KHU/min

6 显示器

★6.1 医用4K高清平板显示器≥30英寸

6.3 显示器支架可旋转拉伸万向臂设计

6.4 显示器水平垂直可视角≥170°

6.5 显示器最大亮度600 cd/m²

6.6 显示器具备触摸屏系统操控

7 操控系统

7.1 具备多功能C形臂控制面板

★7.2 触控屏控制面板尺寸≥15英寸

7.3 触控屏控制面板分辨率不小于1300 * 700

7.4 触控屏可显示角度范围≥160°

7.5 具备显示屏虚拟键盘技术

8 图像处理

8.1 具备厂家标配工作站

8.2 具备多种临床应用预设图标

8.3 具备ABS智能亮度均衡稳定技术

8.4 实时自动亮度对比度调整

8.5 图像放大及游走≥400%，具备动态视频放大功能

8.6 具备实时图像边缘增强技术

★8.7 具备智能数字画笔技术

8.8 具备末帧图像优化

8.9 具备图像左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能

9.10 具备图像回调及预览

8.11 具备存储图像后处理

8.12 具备放射剂量分类统计及打印

8.13 具备DICOM3.0接口及DVI图像输出

8.14 具备内置激光定位器

电动手术台参数要求

- 1、本手术台台面升降、前后倾、左右倾、背板折转、床体平移、刹车采用电动驱动，输出功率大，安全可靠。

2、头板折转、腿板折转，采用气弹簧助力，定位准确操作便利。

3、手术台选用医用级304不锈钢材质，表面经特殊亚光处理。

4、台面可纵向平移，给C型臂提供精确和方便的定位空间。

5、台面板为碳纤维板制成，床垫采用慢回弹记忆海绵成型。

★6、手动或自动腰桥设计，满足胆肾手术需求。

- 7、手控器采用24V直流电压。

8、手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子，采用电动刹车设计。

★9、底座采用T型设计。

10、配备内置蓄电池，可在断电情况下可持续工作≥50台手术。

11、台面长宽：2040（±20）×550（±20）mm。

12、台面高度：670(±20)---970(±20)mm。

13、台面纵向平移：≥300mm。

14、台面左、右倾斜（侧倾）：≥20°。

15、台面前倾≥27°后倾≥20°。

16、背板上折：≥73°下折：≥15°。

17、腿板上折：≥15°下折≥90°外展90°可拆卸（手动）。

18、腰桥升降120mm（±10） 。

19、头板上折：≥35°下折：≥90°（手动）。

20、承重：≥180kg 。

21、附件配置：支肩架2个、托腿架2个托手架2个、麻醉屏架1个。

整机质保两年,免费提供设备安装及相关培训。

高压注射泵招标技术参数

数量：一套；预算：30万

技术参数及要求：

| 1 | 注射速度 | 0.1～50ml/s可调 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 注射压力 | 100～1200Psi，压力单位可在Psi或MPa之间切换 |
| 3 | 针筒规格 | 150ml |
| 4 | 注射剂量 | 0.1～150ml可调 |
| 5 | 注射预案 | 可保存的预案数≥120个，每个预案可设置≥7个步骤 |
| 6 | 延时 | 注射延时或者扫描延时，0～600s可调 |
| 7 | 系统功能 | 注射机头与近远端屏均带有LED状态灯，能够实时显示设备工作状态 |
| 8 | 试注射 | 试注射速度:0.1～3.0ml/s可调，试注射药量:0.1～5ml可调 |
| 9 | 压力保护 | 当实际压力超过限定时，系统会自动停止 |
| 10 | 硬件配置 | 带有大扶手和大脚轮方便机器移动及固定 |
| 11 | 安全功能 | 实时检测注射压力，在压力异常时及时自动报警停机 |
| 12 | 安全功能 | 近段带有急停按钮，采用软件停止和硬件开关两种停止方式，具备紧急开关功能 |
| 13 | 安全功能 | “排气确认”保护，确保先排气后注射 |
| 14 | 注射功能 | 注射器造影剂时机头强制向下倾斜，防止空气柱塞 |
| 15 | 其他 | 机头防漏液设计，防止液体进入机头内部造成损坏 |

整机质保两年