第六章 采购需求

一、技术参数及要求：
1、机架系统:

★1.1 悬吊式（或落地式）C臂

1.2机架多位置预设

1.3具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动

1.4 C臂在头位时，悬吊式机架CRA≥100°，或落地式机架CRA≥50°（根据所投产品机架结构响应）

1.5 C臂在头位时，悬吊式机架CAU≥100°，或落地式机架CAU≥50°（根据所投产品机架结构响应）

★1.6 C臂在头位时，悬吊式机架RAO≥180°，或落地式机架RAO≥117°（根据所投产品机架结构响应）

1.7 C臂在头位时，悬吊式机架LAO≥150°，或落地式机架LA0≥105°（根据所投产品机架结构响应）

1.8 C臂旋转速度（非旋转采集）≥20度/秒

★1.9 C臂旋转采集速度≥40度/秒

1.10 SID范围可调，最小范围≥89cm

1.11 SID范围可调，最大范围≥119cm

1.12等中心到地面的距离≥104cm

1.13 C臂弧深≥94cm

1.14机架旋转角度≥180度

2、导管床:

2.1碳纤维浮动床面

★2.2床长≥280cm（不包含延长板的长度）

2.3床宽≥45cm

2.4床的最大病人承重≥200Kg+60Kg（CPR）

2.5床的最大物理承重≥300Kg

2.6床的纵向运动范围≥125cm

2.7床面的垂直升降范围≥30cm

2.8床面最高高度≥108cm

2.9床面最低高度≤78cm

2.10床面的旋转≥-120°~+120°

2.11床面的横向运动≥±14cm

2.12导管床配备手臂支架、床垫、输液支架、轨道夹、缆线拖

3、液晶触摸控制屏：
3.1检查床旁具备液晶触摸控制屏

3.2液晶触摸控制屏可置于导管床两边，满足不同临床操作需求

3.3液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度、亮度、边缘增强、电子遮光器等参数设置

3.4配备立体三键鼠标手柄

4、X线高压发生器装置：

★4.1发生器功率≥100KW

4.2最大管电流支持≥1000mA（100KV/100KW时）

4.3最小管电流≤1mA

4.4高频逆变频率≥60KHz

4.5最小管电压≤50KV

4.6最大管电压≥125KV

4.7最短曝光时间≤2ms

4.8无需测试曝光进行自动曝光控制

5、X线球管：

5.1球管阳极连续高速旋转，转速≥9600转/分，包括透视及采集

5.2最大透视管电流≥180mA

★5.3最大连续透视功率≥3000W

5.4阳极热容量≥3.8MHU

5.5阳极最大散热功率≥5500W

★5.6球管焦点≥3个

5.7最小焦点尺寸≤0.4mm

5.8最小焦点功率≥18KW

5.9中焦点尺寸≤0.6mm

5.10中焦点功率≥38KW

5.11最大焦点尺寸≥0.8mm

★5.12最大焦点功率≥75KW

5.13球管带有防碰撞保护装置

5.14球管采用油冷加水冷的冷却方式或其他方式

5.15球管采用液态金属轴承

5.16曝光自动调节参数≥3项

6、数字化平板探测器：

6.1采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器

6.2平板有效探测面积≥30cm×31cm

6.3平板检测器光子转换效率≥77%DQE

6.4平板像素尺寸≤200μm

6.5平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

6.6系统采集：≥1536*1536矩阵

6.7最小视野≤12×12cm,最小视野对角线≤16cm

★6.8视野≥4视野，动态灰阶≥14bit
6.9平板上具备控制机架和C型臂运动的开关

6.10具备独立的平板探测器液态冷却系统

6.11平板内具备可抽取滤线栅

6.12平板分辨率≥2.5LP/mm

7、图像采集及处理系统：

7.1主机配备配套双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作

7.2标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒；

7.3标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒，并具有实时DSA功能

7.4数字脉冲透视最高30幅/秒

7.5数字脉冲透视≥3档

7.6透视图像存储量≥500幅

7.7最大透视图像储存时间≥10s

7.8图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能

7.9具有实时动态范围管理功能

8、智能二维路径导航功能：
8.1可实现路图功能

8.2可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图

8.3可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图

8.4路径导航功能可用于心脏介入

8.5实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像

8.6可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

9、图像采集及处理及优化技术软件包：
9.1由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚

9.2由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性

9.3由C型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径

9.4动态图像优化降噪

9.5适应性边缘增强

9.6轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节

10、图像显示系统：

10.1采用配套医用高分辨率TFT显示装置

10.2检查室配套≥4台（19英寸）TFT显示装置或≥50英寸医用显示器1台（满足4分屏），分别用于实时图像和参考图像显示；控制室配套≥4台（19英寸）TFT显示装置，用于主机操作以及实时图像显示

10.3配套显示器亮度≥400cd/m2
10.4可视角度（水平及垂直可视角度）≥170°

10.5显示装置分辨率≥1280*1024

10.6配有四架位监视器悬吊架或集成大屏悬吊架，显示装置吊架可置于床左右二侧及床尾

10.7显示装置悬吊架可纵向及旋转运动

11、图像存储及图像分析系统：

11.1主机硬盘图像存储：1024*1024矩阵，容量≥25000幅

11.2主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘

11.3自动回放采集序列

11.4回放序列的速度及方向可调

11.5可进行减影及非减影切换

11.6后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。

12、实时旋转DSA：

12.1为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集

12.2头位机架旋转采集最快速度≥40度/秒

12.3侧位机架旋转采集范围≥100度

12.4最快采集速率≥30帧/秒

12.5动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影

13、配套三维图像后处理工作站：
13.1具有配套独立的三维重建及分析工作站（原装）

13.2 CPU：3.2GHz以上，四核

13.3 RAM容量：≥64GB

13.4图像硬盘容量：≥512GB

13.5可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换

13.6配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘，输出及叠加单幅图像，可用AVI文件输出完整图像

13.7光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析

13.8控制室：≥19英寸高分辨率LCD彩色显示装置1台

13.9可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档

13.10最短重建时间：≤30秒

13.11具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT）

14、三维血管路图导航功能：
14.1三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行

14.2三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程

15、血管机类CT成像功能：

15.1原厂类CT技术，能完成CT断层图像重建和显示

15.2机架最快旋转速度≥40度/秒，旋转角度≥180度

15.3类CT最快扫描速率：≥50帧/秒

15.4重建矩阵512*512

15.5最短传输及重建时间：≤60秒

15.6密度分辨率：≤5Hu

15.7可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系

15.8床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作

16、三维/三维融合功能：
16.1血管机CT，CT,MR和PET影像均可作为融合影像，进行融合处理

16.2多个自由度的可视算法

16.3运用解剖标记，可方便地进行标记编辑进行点对点的标记配准

16.4可并列显示相关点对点的信息

16.5在不同2个显示（影像）间调级2维单色显示和伪彩显示平衡

17、二维/三维融合功能：
17.1术前CT等三维图像可以直接和术中实时透视图像进行融合，且完成骨性标记的配准

17.2融合过程无需术中在血管机上进行三维或者其他的容积成像

18、射线剂量防护技术：

★18.1各家投标机型提供相应的低剂量高清影像技术。

18.2采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预

18.3自动插入铜滤片数≥3片

18.4透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥500幅

18.5透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥10s,透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

18.6具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

18.7具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

18.8透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置

18.9透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变

18.10提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关

18.11提供DICOM格式的剂量报告

19.支架精显功能

20.一键回传机架工作角度功能

21.下肢步进功能

22
血管分析软件（原厂）

22.1可进行血管狭窄测量及分析，包括：测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量等。

23、其他：

23.1高压注射器接口

23.2激光相机接口

23.3 DICOM Send

23.4 DICOM Print

23.5 DICOM Query/Retrieve

23.6原装双向对讲通话系统

23.7悬吊式手术灯（1个）

23.8高压注射器（1个）

23.9 控制室手闸一套

23.10免费提供接口（兼容我院PACS、人工智能等系统）
23.11所投产品若为悬吊式需由中标商负责机房悬吊机架安装所需钢结构（含安装）

23.12整机原厂质保两年。承诺在质保期满后，设备原厂无缝续保价格(全保含所有配件、软件及第三方产品)不高于此设备投标总价的6%。

23.13提供有资质的第三方环评服务，确保通过环评验收。
二、设备配置清单
	序号
	名称
	备注

	▲1
	机架系统1套
	核心产品

	▲2
	球管1套
	核心产品

	▲3
	高压发生器1套
	核心产品

	4
	后处理工作站（原厂）
	

	5
	三维血管路图导航功能
	

	6
	血管机类CT成像功能
	

	7
	三维/三维融合功能
	

	8
	二维/二维融合功能
	

	9
	低剂量高清影像技术
	

	10
	支架精显功能
	

	11
	血管分析软件
	

	12
	高压注射器1套
	

	13
	控制室手闸1套
	


