高端实时四维超声诊断仪招标参数

数量：一台；预算：190万

一、设备基本用途

1.1妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、生殖中心、新生儿、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。

二、主要规格及系统概述

2.1彩色多普勒超声波诊断仪

2.1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机；

2.1.2 ≥23英寸液晶显示器，全方位关节臂旋转；

2.1.3 ≥12英寸LCD操作电容触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像进行X/Y/Z轴调节、旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能；

2.1.4 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定；

2.1.5 数字化二维灰阶成像单元；

2.1.6 数字化彩色多普勒单元；

2.1.7 数字化能量多普勒成像单元；

2.1.8 PW脉冲波多普勒成像单元；

2.1.9 CW连续波多普勒成像单元；

2.1.10 实时四维成像单元；

★2.1.11可偏转连续波多普勒，连续波多普勒可改变角度,支持二维凸阵探头和线阵探头；

2.1.12实时解剖M型技术，实时或回放2D图像上M型扫描线可做360°旋转；

2.1.13胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型线；

★2.1.14二维灰阶成像模式下血流直接显示技术，具有独立的功能操作选件，不需要用造影剂，不需要用彩色多普勒模式，即可对血流进行实时显示；

2.1.15二维立体血流成像技术，常规二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。能支持二维凸阵探头、二维经胸相控阵探头及二维腔内探头；

2.1.16超高细微分辨血流技术，双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，其高分辨率宽带多普勒技术将带来 对微小血管显示的高度灵敏度，减少彩色过溢，支持所有探头，可以和其他技术如3D，HD-Zoom and 空间复合技术结合使用；

★2.1.17超低速血流及微灌注容积(定量)技术：具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态，并可与二维立体血流成像技术结合。全面显示组织器官微血流灌注状态，并可以进行血流灌注的容积定量分析；

2.1.18组织二次谐波成像；

2.1.19组织多普勒成像技术；

2.1.20凸型扩展技术，用于二维、彩色血流和二维灰阶血流显示；

2.1.21宽景成像技术，支持所有凸阵、线阵探头及容积探头；

2.1.22组织弹性成像技术，利用高分辨率超声成像方法，结合数字信号处理和数字图像追踪技术，可以估计出组织内部的相应情况，从而间接或直接反映组织内部的弹性模量等力学属性的差异. 并通过数值或曲线形式快速获取相应区域之间的应变及软硬度比值；

2.1.23频率复合成像技术，频段及频率数字双重显示模式，并且具体频段数据多段可视可调；

2.1.24 SONOCT实时复合成像技术或空间复合成像技术，用于除相控阵外的所有探头，声束偏转线数≥11条，≥8级别可调，应用于2D, 3D，CFM、PD和STIC模式；

2.1.25自适应核磁像素优化技术或智能化斑点噪声抑制技术，可调级别≥5级，应用于所有成像模式，可实时或后处理实现；

2.1.26具备声影抑制消除技术；

2.1.27智能盆底：内置盆底超声专业测量包，满足盆底超声检查规范要求；内置盆底超声智能测量系统，能自动测量子宫最大下降距离和直肠最大下降距离；

2.1.28具备子宫内膜自动成像功能，可直接通过手势划线在触摸屏上对子宫长轴切面进行描记，自动生成子宫内膜冠状面，并与容积对比成像结合使用；同时可直接链接到内置的子宫形态分类指引；

2.1.29具有机械指数和热指数警报功能。

2.2 容积成像及先进功能方面

2.2.1 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置；

2.2.2 通过调节阈值，可以选择只显示容积图像表面成像或既显示表面又显示容积数据内部组织，如液性区形态、骨骼分布和形态。对于诊断多胎妊娠、骨骼畸形、内脏反位等畸形。具有可全方位改变方向的光源信息；

2.2.3 对容积数据进行多个点光源的照射，包括三种类型的光源—平行光源、点光源、锥形光源。平行光源可调节空间位置，点光源可调节空间位置和距离，锥形光源可调节空间位置、距离、入射角度和旋转方向；

2.2.4 具备血流及血管形态的三维显示模式；

2.2.5具备血流血管容积显示模式；

2.2.6 具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部容积探头，腔内容积探头，线阵容积探头，无需转动探头，最大偏转角度≥±45°；

2.2.7 具备胎儿颅脑自动分析功能；

2.2.8 具备自动颈后透明层厚度测量功能(一段颈后透明层厚度)；

2.2.9 具备颅内透明层自动测量功能

2.2.10 具备胎儿生长指标自动测量功能；

2.2.11 反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合不规则体积测量技术可对低回声区域的不规则体积进行测量；

2.2.12不规则体积测量技术，通过阈值调节，可测量多个低回声的不规则体的体积。可以和反转成像模式结合；

2.2.13自动立体定量技术或2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图；

2.2.14血管斑块容积定量或容积能量模式直方图技术，结合VOCAL可计算血管指数VI，FI和VFI；

2.2.15厚层容积切片技术或3D/4D 曲线取样成像技术，任意曲线或直线切割3D平面；

2.2.16具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线等≥4种切割方法；

2.2.17具有容积对比成厚度成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。所有容积探头均支持此技术，支持3D/4D两种模式；

2.2.18 具备空间时间成像技术，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，无需心电导联线可计算心率；可应用于容积腹部、容积腔内和凸阵曲面电子矩阵容积探头；

2.2.19具备胎心容积导航成像技术或胎儿心脏计算机辅助诊断技术；

2.2.20具备胎心专用二维斑点追踪技术

2.2.21具有断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法；

2.2.22具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线；

2.2.23具有对比谐波造影功能，支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、经阴道容积探头。经阴道容积探头具有120°经阴道子宫输卵管三维超声造影；

2.2.24具备智能卵泡测量技术；

★2.2.25 3D/4D成像功能，支持多种腹部容积探头、多种腔内容积探头、线阵容积探头、电子矩阵容积探头。

★2.2.26 可支持电子矩阵容积探头：阵元数≥3000阵元；

2.2.27 具备智能产程检测功能，能够自动测量胎儿进展角度

2.3 测量和分析

2.3.1 具有B型、M型、频谱多普勒、彩色模式、一般测量等；

2.3.2 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能；

2.3.3 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析；

2.3.4 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；

2.3.5 自动NT测量技术；自动IT测量技术；

2.3.6 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积；

2.3.7 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI。

2.4 图像存储、管理及回放重现

2.4.1 输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA；

2.4.2 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0；

2.4.3 具有超声图像存档与病案管理系统功能；

2.4.4 具有超声图像静态、动态存储功能；可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度；

2.4.5 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

2.4.6 机械硬盘≥1TB +固态硬盘≥64GB；

2.4.7 USB接口≥5个，支持USB移动存储设备；CD－RW/DVD-RW刻录机；

2.4.8 一键输出3D打印数据格式：包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ等格式；

2.4.9 具备超声数据安全信息管理功能，包括系统授权管理、“白名单”管理、硬盘加密、数据流通管理等功能。

三、系统技术参数及要求

3.1 系统通用功能

3.1.1 彩色液晶显示器≥23英寸，扫描方式：逐行扫描，分辨率≥1920×1080，全方位关节臂旋转，可上下前后左右调节；

3.1.2 ≥12英寸LCD操作电容触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，可通过触控屏的多点触控进行容积图像进行X/Y/Z轴调节、旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能；

3.1.3 操作控制台可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定；

3.1.4 ≥4个激活通用无针触点探头接口（不含微型探头接口和笔式探头接口），具备探头接口状态照明系统；

3.2探头规格

★3.2.1 频率：探头频宽可选择≥3种，多普勒可选不同频宽。

3.2.2 B/D兼用：线阵：B/PWD，CWD；凸阵：B/PWD，CWD；相控阵B/PWD，CWD；

3.2.3 阵元：高频腔内容积探头最大阵元数≥256，电子矩阵凸阵容积探头最大阵元数≥8000，电子线阵最大阵元数≥1000，电子矩阵相控阵探头阵元数≥240；

3.2.4 穿刺导向：容积探头可配穿刺导向装置,支持实时四维维穿刺功能；

3.3 二维灰阶显像主要参数

3.3.1 标配3只探头；

★3.3.1.1凸阵探头1只，频率范围：1-6MHz，成像角度≥90°

★3.3.1.2腔内容积探头：超声频率4.0 —10.0 MHz。

3.3.1.3 腔内探头：超声频率3.0 —9.0 MHz

3.3.2 扫描速率：容积探头实时扫描速率达≥45容积/秒.；

3.3.3 提供全高清图像，图像分辨率≥1920 * 1080 ；

★3.3.4 数字通道数≥5亿，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围≥400dB；

3.3.5数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits；

3.3.6谐波成像基波频宽≥3段；

3.3.7回放重现：灰阶图像回放≥4000幅、回放时间≥180秒；4D图像回放≥300容积幅；

3.3.8 数字集成化TGC分段≥8，无实体按键；

3.3.9放大功能：实时任意区域局部放大功能；

★3.3.10 探测深度≥50厘米。

3.4 频谱多普勒

3.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD；连续波多普勒：CWD；

3.4.2 最大测量速度：PWD：血流速度最大≥10m/s、 CWD:血流速度最大≥20m/s；

3.4.3 最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）；

3.4.4 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D；

3.4.5 电影回放：≥60秒；

3.4.6 取样宽度：可分级；零位移动：≥10级。

3.5彩色多普勒

3.5.1 凸形扫描角度范围：10°—110°（不含腔内微凸探头）；

3.5.2 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/S；

3.5.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；

3.5.4 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比；

3.6声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

4.连通性：开通DICOM接口，能进行原始数据存储。

5.原厂整机质保2年

生殖中心超声诊断仪招标技术参数

数量：一套；预算：160万

一、 投标设备用途说明及主要要求：

1.1 腹部、妇产科、泌尿科、生殖、新生儿、儿科等超声检查诊断、疑难病例会诊、科研教学等高端超声系统。

★1.2 本次采购单晶体凸阵探头 1 把、二维腔内取卵专用探头 1 把，宽频腔内容积探头 1 把，单晶体腹部容积探头 1 把。

二、 主要规格及系统概述

2.1 彩色多普勒超声诊断仪

2.1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机

2.1.2 全数字波束形成器

2.1.3 数字化二维灰阶成像单元

2.1.4 数字化彩色多普勒单元

2.1.5 数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.1.6 数字化能量血流成像单元

2.1.7彩色液晶显示器 ≥23英寸 LED 显示器，显示器可以升降、前后、左右自由活动、仰俯，旋转角度360°

2.1.8 彩色触摸控制屏≥14 英寸，可滑动翻页，±30°倾斜角度调整

2.1.9 系统最大动态范围≥372dB

★2.1.10 系统最大扫查深度≥50cm

2.1.11 二维灰阶成像及分析单元

2.1.12 M 型显示及分析单元，包含 360°解剖 M 型技术

2.1.13 彩色多普勒显示及分析单元

2.1.14 能量多普勒显示及分析单元

2.1.15 方向性能量多普勒单元

2.1.16 脉冲多普勒显示及分析单元

2.1.17 组织多普勒显示及分析单元

2.1.18 连续多普勒显示及分析单元

2.1.19 支持中文输入

2.1.20具备斑点噪声抑制技术，消除多维度的噪声伪像，支持所有探头。

2.1.21 具备空间复合成像技术，多级可调，并可以应用于 2D 模式及 CDFI 彩色血流模式。

2.1.22具备组织速度校正技术：根据不同组织内不同的声速特点调节成像声速，达到最佳成像效果，可调声速级别≥12 级。

2.1.23 具备差量谐波技术

★2.1.24血流技术：包括精细血流技术、微血流技术、立体血流技术（支持所有探头）、容积血流成像技术等 ≥4 种血流技术

2.1.25局部放大功能：独立放大显示测量区域，与主图像同屏双区域显示

★2.1.26具备穿刺针增强显示技术，进针方向可选、角度可调。

2.1.27具备全景成像技术：可进行任意旋转、放大及测量

2.1.28 弹性成像单元：

2.1.28.1  支持线阵和腔内，支持弹性定量技术

★2.1.28.2 利用子宫动脉搏动产生应变获得弹性成像图像。自动冻结自动获取宫颈弹性对比指数、硬度比、宫颈内、外口应变值等≥ 6 项量化参数

2.1.29 造影技术：支持多种造影剂，支持静脉造影以及宫腔三维输卵管造影技术，可以实现在机定量分析数据≥12 个

★2.1.30具备二维卵泡自动评估技术。

2.1.31具备早孕检查优化技术，支持线阵及凸阵探头。

2.1.32 具备斑点噪声抑制技术或者类似技术，可视可调。

2.1.33具备晚孕期优化技术，可视可调。

2.1.34  智能 3D/4D 成像单元：具备静态 3D、实时立体 3D/4D

2.1.35  ≥3种三维显示模式

2.1.36 具备高清容积成像技术或者类似技术。

2.1.37  具备M 智能断层成像，可在 X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示，切面间距可以调节。

2.1.38 具备任意切成像/扩展剖面容积成像。切割线可任意移动，OVIX 切割线厚度可调。并支持直线、曲线、等多种切割方式。

2.1.39 具备虚拟器官计算机辅助分析。

2.1.40 具备多层容积成像：一次扫查可以获得≥ 7 幅不同层面的三维图像，每幅图像可调节为不同颜色、不同模式。

2.1.41 具备多维镜或者类似技术：一次三维扫查后，可同时得到≥4 幅不同方位的三维立体图像。

2.1.42 具备面部智能识别功能。

2.1.43 具备容积渲染成像。

2.1.44 具备魔术剪/ 魔术擦或者类似技术。

2.1.45 具备仿真成像或者类似技术。

2.1.46 具备容积渲染成像技术。

2.1.47  在容积渲染成像的基础上，增加血流信息显示，对不同平面和深度的血管结构成像。

2.1.48  基于深度学习算法，在图像上智能识别胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨等主要结构并自动测量生长参数。

★2.1.49 具备三维卵泡智能检测：人工智能技术，基于深度学习算法，在容积成像模式下，智能化自动识别卵巢内卵泡的信息，可获取多项测量数据。

2.2 测量和分析：(B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式)

2.2.1 一般测量

2.2.2 妇、产科测量

2.2.3 心脏功能测量

2.2.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)

2.2.5 外周血管测量与分析

2.3 图像存储与(电影)回放重现单元

2.3.1 超声图像静态、动态存储

2.3.2 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度

2.4 输入/输出信号

2.4.1 输入：USB、DICOM、外部音频

2.4.2 输出：HDMI、音频输出、USB、DICOM

2.5 图像管理与记录装置

2.5.1 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以 PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像）

2.5.2 一体化 USB 接口≥5 个，支持 USB 移动存储设备

2.5.3 一体化固态硬盘：≥512GB

2.6 探头规格

2.6.1 探头接口：≥4 个激活无针触点式探头接口，可随意互换使用

2.7 二维灰阶显像主要参数

★2.7.1 扫描（标配以下 4 把探头）：

单晶体凸阵或纯净波或冰晶探头 1 把，≥192 阵元，频率范围：1-7MHz

宽频腔内容积探头 1 把，频率范围：2-10MHz；

二维腔内专用取卵探头 1 把，≥192 阵元，频率范围：2-11MHz；

电子矩阵或单晶体或纯净波或冰晶腹部容积探头 1 把，频率范围:1-8MHz；

2.7.2  扫描速率：容积探头实时扫描速率达≥55 容积/秒；

2.7.3  发射声束聚焦：发射≥8 段；

2.7.4  具有回放功能

★2.7.5 增益调节：数字化集成化 TGC 分段≥10 段，数字化集成 LGC≥10 段；

★2.7.6  所配凸阵探头最大探测深度≥55 厘米；

2.8  频谱多普勒：

2.8.1 方式：脉冲波多普勒：PWD；连续波多普勒：CWD；

2.8.2 最大测量速度：PWD：血流速度最大≥9m/s; CWD， 血流速度最大≥17m/s；

2.8.3 最低测量速度：≤4.5mm/s(非噪声信号)；

2.8.4 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D；

2.8.5 电影回放：≥120 秒；

2.8.6 零位移动：≥8 级；

2.8.7 取样宽度及位置范围：0.5mm-25mm；分级；

2.8.8显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位。

2.9 彩色多普勒

2.9.1 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示；

2.9.2 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm 深时，彩色显示帧频≥12帧/S；

2.9.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°；

2.9.4 显示控制：零位移动分±15 级、黑/白与彩色比较、彩色对比；

2.9.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)。

2.10 声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler 输出功率可调

三、 网络连接

3.1 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

3.2 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、实时检查图像在线传输，并可以通过远端调节图像参数和冻结图像等操作，便于教学和病例讨论以及会诊等

四 培训

4.1 支持现场培训和提供省内同机型 2 周进修学习

4.2 厂家有专门为用户开放的集中培训、学习一体的多功能网路平台。

售后：整机原厂保修 3 年

儿童心脏彩超招标技术参数及要求

数量：一套；预算：250万

一、设备整体要求：

1.1产品名称：超声波诊断仪

1.2以外周血管、腹部、腔内、浅表组织与小器官、儿科、肌骨、术中介入超声等检查为主，支持成人和儿童经胸三维成像、经食管三维超声成像、腹部三维成像及腔内三维成像。

二、主机系统技术需求：

2.1 高端彩色多普勒超声波诊断仪:

2.1.1 ≥21英寸医用高分辨率液晶显示器。

2.1.2具备像素优化技术或类似技术。

*2.1.3 具备四个激活探头接口，全激活可互通互用。

2.2  常规成像单元

2.2.1 具备斑点噪声抑制技术或类似技术。

2.2.2 具备复合成像技术或类似技术。

*2.2.3 具备心脏三维成像功能。

2.2.4 具备中文系统语言。

2.2.5  三维血流放大功能

2.3 彩色血流成像单元

2.3.1 具有二维彩色模式、能量图模式、M 型模式等多种模式。

2.3.2 具备具体彩色多普勒频率显示。

2.3.3 具备组织内彩色显示功能。

2.4 频谱多普勒显示单元及分析系统

2.4.1 具备 PW、CW、HPRF等多种模式。

2.4.2 具备高脉冲重复频率启动功能。

2.4.3 具备频谱自动分析系统。

2.5 组织多普勒成像单元。

2.5.1 具备组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像。

2.5.2 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。

2.5.3 具备组织多普勒同步化显像。

2.6 组织谐波成像单元。

2.6.1 具备编码二次谐波技术或类似技术。

2.6.2 具备编码脉冲反向谐波技术或类似技术。

2.7 测量和分析：

2.7.1 一般测量功能：

2.7.1.1 多普勒血流测量及分析

2.7.1.2 心脏功能测量与分析

2.7.1.3 腹部测量与分析

2.7.1.4 小器官测量与分析

2.7.2 心脏功能测量与分析 ：

2.7.2.1 解剖M型。

*2.7.2.2 自动心功能定量分析。

2.7.2.3 自动EF值。

2.7.2.4  造影功能

2.7.2.5 二尖瓣定量分析功能

2.7.2.6 左心耳定量分析功能

2.7.2.7 心肌应变定量分析功能

2.7.3 其它测量和功能

2.7.3.1 血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

2.7.3.2 血管内中膜测量。

2.7.3.3 感兴趣区域测量与分析

2.7.3.4 实时三维放大功能

2.7.3.5 实时三维切割功能

2.7.3.6 图像旋转功能

2.7.3.7 双容积成像功能

2.7.3.8 双平面成像功能

2.7.3.9 低速和微细血流成像功能

*2.7.3.10 心肌造影功能

2.8 图像存储与（电影）回放重现单元

2.8.1 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

2.8.2 支持压缩和高清 DICOM 图像传输

2.8.3 剪帖板和多画面同屏回放功能。

2.9 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪主机其他要求：

2.9.1 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发

2.9.2 输入/输出信号:

2.9.2.1 输入：ECG, USB、VGA

2.9.2.2 输出：DVI-D，音频，USB

2.9.3 图像管理与记录装置：

2.9.3.1 内置图像管理系统

2.9.3.2 内置 SSD 固态硬盘存储≥0.5TB

三 探头技术需求和配置：

3.1 探头规格：

3.1.1 频率：系统频率范围 1.0-17.0MHz，中心频率可选择≥3 种。

3.1.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频。

3.1.3 类型：可支持相控阵、凸阵、腔内容积、高频线阵、三维矩阵经食道探头。

3.2 需一次性打包提供以下五把探头，探头工作频率范围:

*3.2.1成人心脏相控阵探头：1.5-5MHz。

*3.2.2儿童心脏相控阵探头：2-8MHz。

*3.2.3腹部凸阵探头：1.5-5MHz。

*3.2.4 高频线阵探头：3-12.0MHz。

*3.2.5三维矩阵经食道探头：2-7MHZ。

3.2.6探头接口：均为同一模式探头接口，所有接口全部激活且互相通用。

3.3 二维灰阶显像主要参数：

3.3.1 二维灰阶成像≥256 灰阶。

3.3.2增益调节功能。

3.3.3 系统最大可视扫描深度≥35cm。

3.4 频谱多普勒成像参数：

3.4.1 方式： PWD, HPRF，CWD。

3.4.2 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D。

*3.4.3 取样范围及位置宽度：宽度0.5-16mm多级可调

3.5 彩色多普勒成像参数

3.5.1 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

3.5.2 实时二同步/三同步显示

3.5.3 显示控制：零位移动分±15 级、黑/白与彩色比较、彩色对比

整机质保五年

便携式彩色多普勒超声招标技术参数

数量：一套；预算：30万

产品用途说明：满足适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

- 系统技术规格及概述：

- 系统通用功能

  - ≥15英寸高分辨率LED显示器，可独立主机调节，角度≥170°

  - ★主机内置相同探头接口≥2个

  - ★整机重量≤4kg（含电池）

- 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像

  - 组织特异性成像

  - 多角度空间复合成像技术，支持≥9条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

  - 斑点噪声抑制成像，≥7档可调

  - TGC≥8段（非实体按键）、LGC≥8段

  - ★最大显示深度:≥40cm

- M型成像模式

  - 彩色M型

  - 解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

  - 可支持曲线解剖M型，非M型模式下多段取样线互联

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 高分辨率血流成像

  - 双实时同屏对比显示

  - 自动调节取样框的角度及位置

  - 立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果

  - 取样框偏转：线阵探头支持≥ ±30 度，取样框可根据探头血流方向自动调节

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、连续多普勒

  - 自动计算心动周期

- 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

- ★全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示，无按键调节焦点

- 穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度，支持凸阵、线阵探头

- ★造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头，持微血管造影增强，向后存储≥480秒，向前存储≥120秒电影，支持造影击碎功能，支持互换造影图像和组织图像在屏幕上显示的位置

- ★具备应变式弹性功能

- 内置超声教学助手

- 实时宽景成像，支持凸阵探头、线阵探头，具有不同颜色的彩色框和文字提示扫描速度快和慢

- ★支持自动B线检测

- 支持血流像素比，自动对比取样框内血流像素的比值

- 支持智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等

- 测量分析和报告

  - 常规测量软件包

- 1.★血管内中膜自动测量

  - 同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描迹，自动生成测量数据，测量数据包括最大值，最小值，平均值，标准差，ROI长度，测量长度及质量指标，并具备IMT评估曲线分析（非手动绘制）

- 2.★支持产科自动测量：支持 BPD， HC， OFD， FL， AC， HUM。自动测量≥ 6 项胎儿发育评估指标

- 信息管理与存储

- 256G SSD固态硬盘

- 内置超声工作站

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 连通性

- ★主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口

- 1DICOM3.0系统

- 1多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

- 2专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- 配置

- 主机1台

- 标配凸阵探头1把，频率范围：1.5-6.0MHz

- 标配线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz

- 标配相控阵探头1把，频率范围：2.0-4.0MHz

整机质保三年