采购需求

1、标识符号说明

| 标识注释 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品标注项 | ▲ | 核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项 |
| 注：采购需求中未标注特定标识项，不参与评分，但必须满足或优于。 |  |  |

2、采购清单

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞行时间质谱检测系统 | 套 | 1 | 170万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |

3.招标技术参数及要求

飞行时间质谱监测系统核酸质谱分析仪招标参数

数量：一套；

一、技术参数

1．飞行时间核酸质谱检测模块：

1.1适用范围：适用与所有生命体来源的（血液，体液，组织）核苷酸相关的临床检测；

1.2单次采集速度：384 个样本≤90 分钟；

★1.3检测样本通量：一天处理样本≥3000个；

★1.4通过检测碱基质量的差别对基因进行直接的分析分型，不依靠数据库比对，分辨率≤20Dal；

★1.5 单次样本处理能力≥384样本；

★1.6激光器: 氮分子激光器，重复频率 ≥30 Hz，波长≥ 337nm；

1.7飞行距离≥800 毫米；

1.8样本要求：可兼容如全血、口腔拭子、石蜡包埋切片、细针穿刺活检样本(FNA)、循环游离DNA(cfDNA)、循环肿瘤细胞(CTC)等多种样本；

★1.9分析软件：可全自动实时数据获取和分析，具备直接提供生物学结果的能力，即 SNP 位点的核酸组成，如纯合子（AA 或 CC）或杂合子（AC），定量基因表达分析；

★1.10 可提供的检测试剂盒≥10种；

★ 1.11设备配套使用的药物基因类检测试剂，需获第三类体外诊断试剂注册证，且检测基因数≥3个；

★ 1.12设备配套精神类药物基因试剂盒需取得医疗器械一类备案证；

★ 1.13 设备配套肿瘤试剂盒取得医疗器械一类备案证；

1.14设备配套感染类试剂盒取得医疗器械一类备案证；

★1.16 提供飞行时间质谱平台项目的室间质评证书≥10项。

- 微量分液模块：

- 分液模块可可同时放置微阵列芯片和孔微板；

★  2.2分液模块具备≥24针点样功能；

2.3分液模块具备纳升级的分液体积；

2.4  具备内置计算机控制机械手，可将纳升级液体从 PCR 样品板，转移到相应的微阵列芯片上，供检测仪阅读。

3.  飞行时间质谱检测软件系统及其功能：

3.1 有效性：可以对≥95%的已知 SNP 和 INDEL 进行实验设计；

3.2灵敏度：常规试剂检测≥5%低频率体细胞突变，专用试剂检测≤1%低频率体细胞突变；

3.3样品要求：可检测降解到≥ 80 bp 的 DNA；

3.4 CNV 分析：可以进行基因拷贝数变异分析；

3.5 等位基因：可以检出纯合子、杂合子及 3-4 等位 SNPs；

3.6 质控分析: 对 100-500bp 长度 DNA 待测序样本进行拷贝数质控检测；

3.7检测位点通量：常规试剂 1-40个基因型/每个反应；一天检测≥100,000 个基因型。
★3.9具有多重引物设计软件：提供基因型检测和体细胞突变检测设计的专业软件及网络版软件。

二、基本配置

1、飞行时间核酸质谱检测系统：

1.1   核酸质谱主机  1 套

1.2   自动化分液工作站 1台

1.3   数据分析系统 1套

1.4   随机配件 1 套

1.5   使用说明书 1 套，软件说明书 1 套

备注：整机质保三年