六安市第四人民医院超声内镜及探头采购项目

采购需求

- 成像模式：B模式；

- 图像旋转：支持冻结图像可进行360°任意角度旋转；

- 小超声内镜图像回放：可实现≥1000帧图像回放，支持自动回放和手动回放；

- 图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字、数字、符号标注操作，单幅图像≥25组；

- 长度测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持26组长度测量；

- 面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意成像区域的周长和面积测量， 单幅图像最大支持25组;

- TGC/STC分段增益：TGC分段增益，≥8段分段增益，每段≥20档增益调节；

- 图像增益提供0-250级可调；

- 对比度：1-10档超声图像对比度可调；

- 具有伪彩功能；

- 主机内置存储硬盘≥1TB，能存储手术视频录像，方便术后复查及病例获取；

- 患者检查信息库管理：具备患者检查信息库管理功能。可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存、预览、报告打印；

- 患者检查信息传输：支持DICOM标准协议，通过网络可传输患者检查信息；

- 数据导出：支持通过USB接口可将患者检查信息（图像、检查报告）导出到外接USB存储器；

- 数据接口：传输协议：支持USB 3.0协议、TCP/IP协议、DICOM协议，存储格式：BMP、PNG、JPG；

- 兼容性：兼容消化、小肠、胰胆探头；

- 主机使用年限≥8年；

12M消化超声探头

- 工作频率：12MHz；

- 轴向分辨力：≤0.3mm；

- 扫描角度：环形360°；

- 小探头外径：≤2.5mm。

20M消化超声探头

- 工作频率：20MHz；

- 轴向分辨力：≤0.2mm；

- 扫描角度：环形360°；

- 小探头外径：≤2.5mm。

- 20M胆胰超声探头

- 工作频率：20MHz；

- 轴向分辨力：≤0.2mm；

- 扫描角度：环形360°；

- 小探头外径：≤2.5mm；

- 兼容导丝：标称直径≤0.035inch（0.89mm）的斑马导丝。

双频超声小探头：

1. 工作频率：12MHz+20MHz,频率偏差≤±15%

2. 12MHz 探测深度： ≥15mm；20MHz 探测深度： ≥10mm

- 配置清单

| 设备 | 数量 |
| --- | --- |
| 超声内镜主机 | 1 |
| 超声图像处理器 | 1 |
| 电源线和配套线缆 | 1 |
| 双频探头 | 2 |
| 水泵 | 1 |
| 数据存储设备 | 1 |
| 高分辨显示器 | 1 |
| 专用工作站 | 1 |
| 电脑主机 | 1 |
| 医用级交换机 | 1 |
| 储镜柜 | 1 |
| 移动推车 | 1 |
| 彩色打印机 | 1 |
| 脚踏开关 | 1 |