电子内镜主机及胃肠镜技术要求

数量：1套           预算：365万

| （一）高清图像处理器：1套 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体设计理念 | 内窥镜主机系统，光源多色LED灯； |
| 2 | 彩色制式 | NTSC/PAL |
| 3 | 数字HDTV | DVI-D: 1920*1080，HD-SDI: 1920*1080 |
| 4 | 模拟/数字HDTV | DVI-I: 1 |
| ★5 | 模拟SDTV | RGB TV: 1 |
| 6 | 屏幕分辨率 | 全高清（1080P） |
| 7 | 色彩调节 | 具备 |
| 8 | 对比度 | 具备3档可调 |
| 9 | 测光模式 | 平均测光：控制普通画面亮度 峰值测光：控制高亮区域亮度 自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光 |
| 10 | 结构强调 | 具备 |
| 11 | 色彩强调 | ON/OFF |
| ★12 | 图像放大 | 兼容内镜均可电子放大2倍，0.05级逐级放大，共20级 |
| ★13 | 特殊光模式 | 具有BLI或NBI或OE成像模式 |
| ★14 | 早癌筛查模式 | 具有LCI或RDI或DSI染色模式。 |
| 15 | 图像类型 | Type1，Type2，Type2/Dual Mode |
| 16 | 冻结模式 | 具备3种冻结模式 |
| ★17 | 快门速度 | 正常1/60-1/200，高（放大镜）1/100-1/800 |
| 18 | 切换按键 | 内镜按键，面板多功能键 |
| 19 | 其他功能 | 电子放大功能，画中画功能，双画面显示功能 |
| ★20 | 兼容内窥镜 | 可兼容电子胃镜，放大胃肠镜，电子肠镜，电子十二指肠镜，气囊式小肠镜，电子鼻咽喉镜，电子气管镜 |
| ★21 | 兼容国内已注册超声内窥镜 | 可兼容超声胃镜，超声支气管镜 |
| 22 | 病人信息 | 病人ID，病人姓名，性别，年龄，生日，医院名称，医生姓名 |
| 23 | 存储状态 | 数码打印机状态，拍摄计数，内存可存储图片数量 |
| 24 | 图像质量设定状态 | 结构强调，色彩强调，电子放大比例，IEE观察模式，放大倍数 |
| 25 | 图像压缩比率 | TIFF：无压缩，JPEG：1/5，1/10，1/20 |
| 26 | 内置存储器 | ≥3G |
| 27 | 内存可存储图像数量 | JPEG 1/20： 21,690, JPEG 1/10： 16,270, JPEG 1/5： 5,910 |
| 28 | 连接控制 | 光源：1，远程：2，外围设备：2，键盘：1，读卡器：1， 数码打印机：1，脚踏开关。 |
| 29 | 按防电击类型分类 | I类设备（电源：带接地保护插头） |
| （二）冷光源：1套 |  |  |
| ★1 | 照明光源 | ≥3个LED |
| 2 | 灯泡使用寿命 | ≥14000小时 |
| 3 | 照明系统 | 切换控制 |
| 4 | 光源控制 | LED自动能量控制 |
| 5 | 光源冷却方式 | 强制空气冷却 |
| 6 | 特殊光观察模式 | 具有窄带成像技术、联动成像技术 |
| 7 | 最大气压: | 65kPa |
| 8 | 自动亮度调整方式 | 根据视频信号输出自动调整亮度（也可手动调整） |
| 9 | 送气泵 | 横隔膜式气泵 |
| 10 | 压力切换 | 高/中/低/关 |
| 11 | 送水方式 | 可为拆卸水瓶加压,实现送水 |
| 12 | 前面板显示 | 传输照明：光照以最大光密度闪烁从体外检查远端位置 |
| 13 | 光照限制 | 防止患者出血被光照凝结 |
| 14 | 照明模式 | OFF/1/2/3.可通过照明模式按钮切换 |
| 15 | 设定值记忆 | 关闭系统电源后设定值认可保存 |
| 16 | 医⽤电⽓器械的分类 | 按防电击类型分类：I类设备（电源：带接地保护插头 |
| （三）电子胃镜：2根 |  |  |
| 1 | 观察方向 | 0 ° ( 直视 ) |
| 2 | 视野角度 | ≥ 140 ° |
| 3 | 观察景深 | 2 ～ 100mm |
| ★4 | 头端部外径 | ≤ 9.2mm |
| 5 | 插入最大部外径 | ≤9.3mm |
| 6 | 有效长度 | ≥ 1080mm |
| 7 | 全长 | ≥ 1380mm |
| 8 | 弯曲角度 | ≥向上弯曲角度： 210 °、向下弯曲角度： 90 °、向左弯曲角度： 100 °、向右弯曲角度： 100 ° |
| 9 | 钳道直径 | ≥ 2.8mm |
| 10 | 感光元件类型 | CMOS |
| ★11 | 前送水功能 | 具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面 |
| （四）电子肠镜：2根 |  |  |
| 1 | 观察方向 | 0 ° ( 直视 ) |
| ★2 | 视野角度 | ≥ 170 ° |
| 3 | 观察景深 | 2 ～ 100mm |
| ★4 | 头端部外径 | ≤ 12.1mm |
| 5 | 插入最大部外径 | ≤ 12.1mm |
| 6 | 有效长度 | ≥ 1320mm |
| 7 | 全长 | ≥ 1620mm |
| 8 | 弯曲角度 | ≥向上弯曲角度： 180 °、向下弯曲角度： 180 °、向左弯曲角度： 160 °、向右弯曲角度： 160 ° |
| ★9 | 钳道直径 | ≥ 3.8mm |
| 10 | 感光元件类型 | CMOS |
| 11 | 前送水功能 | 具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面 |
| 12 | 硬度可调 | 具备3档硬度可调，此功能方便医生操作。 |
| （五）电子小肠镜：1根 |  |  |
| 1 | 观察方向 | 0 ° ( 直视 ) |
| 2 | 视野角度 | ≥ 140 ° |
| ★3 | 观察景深 | 2 ～ 100mm |
| 4 | 先端直径 | ≤ 9.4mm |
| 5 | 软性部直径 | ≤ 9.3mm |
| ★6 | 有效长度 | ≥ 2000mm |
| 7 | 全长 | ≥ 2300mm |
| 8 | 弯曲角度 | ≥上： 180 °、下： 180 °、左： 160 °、右： 160 ° |
| ★9 | 钳道直径 | ≥ 3.2mm ； |
| （六）医用监视器：1台 |  |  |
| 1 | 屏幕尺寸 | ≥26寸 |
| 2 | 监视器分辨率 | ≥1280*1080P |

备注：根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，本项目采购货物已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。