眼科手术显微镜采购需求

数量：一台

一、光学系统：

1.	伽利略型显微镜

2.	防反光消色差：高消色差透镜，复消色差光学系统

★3.物镜：焦距≥200mm

★4.调焦范围：≥60mm

5.	目镜：12.5X

6.	目镜倾斜角度45度～90度可调

★7.总放大倍率：4.2到21可调

8. 瞳孔间距可调

二、立体助手镜：

★1.同轴立体助手镜系统,0度助手镜。

2.目镜12.5X

3.目镜倾斜角度45度

4.瞳孔间距可调

三、照明：

1.	卤素灯，两组独立12V、100W冷光源

★2. 3角度照明获得优良的景深，高对比的图像。照明角度：-2°、＋2°、＋4°

4.	照明方式：同轴照明

5.	内置黄色视网膜保护滤光片、UV紫外吸收滤光片、IR红光线滤光片

四、XY移动系统:

XY系统移动范围: ≥50×50毫米，可以调节

五、为适应手术需要：

★长度：第一臂≥375MM；第二臂≥900MM

旋转度：第一臂≥300度；第二臂≥300度

六、支架系统：

1.	立式支架, 其底座装有滑轮能移动

2.	底座、立柱、横臂及各活动连接处应坚固稳定，调节灵敏。当横臂在升降时，显微镜应无颤动感。整机推移轻便，锁定装置可靠

七、控制开关：

1.	多功能防水脚踏开关系统，通过脚踏开关调节照明开/关、照明强度、放大倍数、焦距(粗调和微调)、照明角度调节和X-Y微动

2.	设置旋钮或其他手动调节方式，可设置变倍、调焦、X-Y的调整速度

八、配备三晶片高清摄录像系统一套

1、摄像头和摄像主机分体式超小超轻设计，摄像头尺寸W30*H40*D40mm,控制器尺寸W170*H58*D200mm

2、灵敏度≥2000 F10

3、品牌一体化计算机，配置要求：八核M1处理器，8G内存，256G固态硬盘+2T移动硬盘

4、录像采集软件基于苹果OS X操作系统开发，具有稳定且不会中毒特性，具备录像中途暂停功能

眼科光学相干断层扫描仪采购需求

数量：一台

一、OCT成像

1、原理：频域OCT成像技术

2、光源：超级发光二极管（SLD）

3、波长：≥830nm

4、固视：内固视和外固视

★5、纵向分辨率:≤5μm（光学或在组织中)，横向分辨率:≤15μm（光学或在组织中)

6、入眼光功率:≤0.6 mW，具备入眼功率监控功能，功率大于标准值自动切断光源供电

7、后节扫描模式:黄斑高清单线扫描6mm、黄斑高清单线扫描12mm、黄斑六线扫描、黄斑十线扫描、黄斑区域扫描6mm×6mm、脉络膜增强扫描、视盘区域扫描6mm×6mm、黄斑区域青光眼扫描6mm×6mm

8、前节扫描模式:高清直线扫描6mm,六线扫描

9、前节扫描实现方式：外置可拆卸前节镜头，磁吸式，拆卸简单操作便捷，方便维护保养

10、扫描速度：≥35000 A-Scan/s

11、屈光调节范围：-20D~+20D

二、眼底成像

★1、成像扫描原理及视野范围：线扫描激光扫描眼底镜（SLO），视野范围≥45°的圆形视野，视野360°范围任意方向均≥45°

2、成像速度：≥7.1帧/秒

三、软件分析功能

1、支持多语言操作系统以及图文管理系统。各种扫描模式在同一操作界面，可任意切换，方便操作。

2、OCT 图像伪彩色表示

3、伪彩色模式:3种。

4、降噪技术：不少于50幅图像高清叠加，使成像更清晰。

△5、黄斑分析功能：ILM-RPE厚度九区图；ILM-RPE厚度地形图；ILM-RPE厚度分布图；GCC厚度八区图；GCC厚度地形图；GCC厚度分布图；3D 视图；En-face 分析；进展性分析；

6、青光眼分析功能

（1）、视盘区：RNFL厚度地形图；RNFL厚度偏差图；视盘圆周厚度均值图；视盘圆周厚度分布图；杯盘面分析；随访分析；双眼对比分析。

（2）、黄斑区：GCC厚度地形图；GCC厚度偏差地形图；GCC厚度八区图；GCC厚度偏差八区图；RNFL厚度偏差地形图；随访分析；双眼对比分析。

★7、前节分析功能：角膜厚度17区图；角膜厚度地形图；角膜厚度分布图；角膜皮层厚度17区图；角膜皮层厚度地形图；角膜皮层厚度分布图；

8、具备实时动眼追踪系统，确保扫描部位一致，使得随访更精确。

9、有EDI 脉络膜深层扫描功能。

眼科AB超声诊断仪采购需求

数量：一台

1、B 超部分：超声频率≥10MHz。

2、扫描方式，机械扇形扫描。

3、增益调节：范围包含 0-90dB。

★4、TGC：-30dB-0dB 动态范围，分段调节。

5、显示方式，B、B+B、B+A、A。

6、扫查范围：深度 34mm—60mm 可调。

7、扫描角度：≥53°。

8、分辨力：纵向≤0.2mm, 横向≤0.4mm。

9、具有图像存储功能。

10、具有动态回放功能。

11、图像后处理，四组后处理曲线（线性、对数、指数、S 型）。

12、具有彩色显示功能。

13、具有电子测距功能。

14、全屏幕字符标识。

15、可变延时深度：0mm-15mm。

16、生物测量精度：±0.06。

17、显示分辨力：≥0.01mm。

18、测量范围（AL）：15mm-39mm。

19、测量参数，前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度。

20、测量模式，五组（正常眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障眼、手动测量）。

21、测量方式，浸润/接触测量。

22、人工晶体计算：

六组公式，SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS 任意两组公式可对比计算，可同时显示。

23、自动测量≥8 组平均，可长期保存≥50 组病例的 IOL 参数（AL、K1、K2），可保存≥4 组人工晶体常数。

★24、五点标注测量，B 超模式下可变声速的生物测量；A/B 超主机与工作站的独立分体式设计,可进行人工晶体计算、病例管理、编辑、报告等功能。

裂隙灯前置镜采购需求

数量：三个

放大倍率≥0.72x

视场：105°-120°

工作距离：4-5mm

房角镜参数采购需求

数量：二个

放大倍率 1.06x

曲率半径 7.8mm

工作距离 4-5mm

激光放大斑 0.94x

激光抗反膜 810mm

双目手持裂隙灯显微镜采购需求

数量：二台

1、类  型：交角体视式

2、改变倍率形式：物镜两档可变

3、放大倍率：10X、16X

4、视度补偿：±6D

5、瞳距：50mm—75mm

6、工作距离：≤60mm

7、裂隙宽度：0 --12mm 连续可调

8、裂隙高度：0.2mm、1mm、5mm、12mm

9、滤色片：色温补偿片、无赤片、钴蓝片

10、裂隙转角：±30°

11、光源：LED

12、照度：≥15000Lx

13、电源：7.4V 2200mA锂电池

14、充电方式：电池充电

15、工作时间：正常使用≥2.5小时

16、尺寸：216mm X 100mm X 225mm

17、净重：≤900g

| 白内障手术器械 数量：十套 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 |
| 开睑器 | 28mm、闭口、钢丝 | 1把 |
| 虹膜恢复器 | 单头、1.2mm | 1把 |
| 撕囊镊 | 11.5cm 长弧型 | 1把 |
| 晶体植入镊 | 10.5cm长、角弯圆头 | 1把 |
| 角膜剪 | 12cm、弯顿、扁柄 | 1把 |
| 膜状内障剪 | 12cm直尖、刃长16mm | 1把 |
| 人工晶体定位钩 | 12cm“T”型、￠0.2mm | 1把 |
| 人工晶体定位钩 | 12cm“T”型、￠0.2mm | 1把 |
| 超声乳化调节杆 | 90度 | 1把 |
| 显微眼用镊 | 无损伤镊 长柄 | 1把 |
| 显微眼用镊 | 1/2齿 长柄 | 1把 |
| 显微持针钳 | 7圆柄弯头 | 1把 |
| 眼用持针钳 | 大号 长12.5cm | 1把 |
| 碎核垫板 | 空心左式 | 1把 |
| 碎核刀 | 角形 | 1把 |
| 止血器 | 球形 | 1把 |
| 眼科镊 | 弯 1/2齿 | 1把 |
| 注吸冲洗器 | 双管8号针φ0 . 3 5 m m | 1个 |
| 器械盒 | 260*160*45cm | 1个 |