六安市人民医院智能配药机项目采购需求

数量：1台          预算：60万

1.调配药物种类：西林瓶类注射剂；

- 2.设备长度≤700mm，高度≤400mm，可置入生物安全柜或水平层流台；调配效率≤8s/支；配药速度:100-150袋输液/小时，功率≤200W；

- 3.西林瓶安装方式：多药盒设计，配药过程中可随时补充药品，设备自动抓取西林瓶，配药结束后，空瓶自动掉落；

- 4.自动消毒：设备需带有自动酒精雾化消毒，均匀喷附于瓶塞，且消毒时间可调节；

- 5.输液袋支持规格50-500ml软袋、塑瓶、可立袋、单孔、双孔等各类输液袋；

- 6.输液袋口以及西林瓶胶塞只穿刺一次，避免污染以及胶塞碎屑产生；溶解、吸取药液的耗材可做到循环使用，注射针头可循环使用≥7次，成本适宜。

- 7.设备具有能与医院卫宁系统、静配中心智慧园系统对接功能，实现调配处方信息的自动获取，可获取住院患者基本信息，如姓名、年龄、药物信息；可记录配液药师、配药批次、配药时间等；

- 8.重复调配、药瓶数量不够、注射器更换均设提醒；对于异常的医嘱，通过扫描输液标签条码，可对该医嘱状态进行判断，如停嘱、改批次、已调配、打包等，系统自动提示操作人员停止调配，避免药品浪费；

- 9.设备内置摄像头，可拍摄及保存药物调配视频，视频保留时间3个月以上，视频调取方便。

- 10.信息追溯：设备逐一记录处方调配信息，至少保留3个月以上的配药信息，包含调配药师、调配总量、医嘱详情等，同时支持数据导出功能，可在系统后台自动生成调配记录表；

- 11.维保：维保时间要求2年以上，每年上门维保次数不少于2次，质保期维保免费。如机器发生故障，厂家工程师需在24小时内到达现场进行维修。