六安市人民医院脉冲染料激光治疗仪技术参数

产地：进口        数量：1台          预算：140万

- 一、基本要求

- 主要用途:主要用于毛细血管扩张、手术瘢痕、外伤疤痕、剖腹产瘢痕、痤疮、鲜红斑痣、敏感性皮肤病变、酒渣鼻等

二、性能参数要求

1.工作激光波长：580-620nm之间

2.最大输出激光能量：≥8J

3.光斑大小（直径）和能量密度范围：至少具备光斑直径3mm、5mm、7mm、10mm、12mm光斑，最大能量密度≥40J/cm2，具备升级椭圆形3x10mm光斑

4.脉冲持续时间：最小脉宽可调节至0.45ms

5.冷却：机器内置一体式动态冷却系统(非外接冷却装置)，且冷却时长可调节控制，喷射时间设置10ms-100ms，延迟设置10ms-100ms，且喷射可手动关闭(用户可调节)

6.传输系统：≥2.5m光纤,带手具

7.脉冲控制：手控开关，脚踏开关

8.可升级色素治疗头7mm PL和10mm PL

7mm PL：4-15J/cm²

10mm PL:3-10J/cm²

9.瞄准光波长:520-550nm之间

10.设备能自检，当出现错误时能报警，并给出对应的错误信息，在每次设定更改后设备能强制进行校准，在校准之前设备不能输出激光。

11.子脉冲技术:具有不少于8个子脉冲

12.激光输出脉冲频率：≥1.5Hz

13.用户界面:触摸屏操作和显示

14.激光介质:脉冲染料

15质保：原厂免费质保不低于2年，免费提供安装使用培训。