六安市乡镇（街道）环境空气质量自动监测站建设项目采购需求

第一包：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5颗粒物监测仪 | 36 | 套 |
| 2 | 数据采集与传输系统（工控机） | 36 | 套 |
| 3 | 机柜 | 36 | 套 |
| 4 | 空调 | 36 | 套 |
| 5 | 稳压电源 | 36 | 套 |
| 6 | 运维 | 1 | 年 |

注：（1）本项目核心产品为颗粒物监测仪。

- PM2.5分析仪

（1）设备用途：用于环境空气中PM2.5浓度的监测；

（2）配置要求：含主机、切割头、采样滤膜等；

（3）分析仪技术要求：需提供有效期内“中国环境监测总站或生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告”扫描件，PM2.5分析仪参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告检测结果（有两项及以上的，以最差结果作为依据）作为响应评审依据）。

- 测量范围：0~1000μg/m3；

- 最小显示单位：0.1μg/m3；

- 检出限：≤0.9μg/m3；

- 校准膜示值误差：±0.8%；

- 温度测量示值误差：±1.0℃；

- 湿度测量示值误差：±2.0%RH；

- 流量测试

平均流量偏差：±0.3％；

流量相对标准偏差：≤2%；

平均流量示值误差≤2%；

- 断电影响测试

时钟误差≤±1s；

流量测试：

平均流量偏差±0.3%；

流量相对标准偏差≤0.3%；

平均流量示值误差≤0.3%；

- 电压测试影响

平均流量偏差：±5.0%；

流量相对标准偏差：≤2.0%；

平均流量示值误差：≤2.0%；

- 平行性：≤7.3％；

- 有效数据率：≥90%；

（4）功能要求：

- 分析方法：基于β射线加动态加热系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）；

- 输出信号：同时具有USB和网络传输接口，RS485、RS232数字信号输出，4-20mA模拟信号输出，也可选择无线网络或光纤进行远距离通讯；

- 采样装置：符合行业标准的采样头和切割器，并在中国环境监测总站官网环境空气颗粒物(PM2.5)切割器适用性检测合格名录(符合HJ653-2021)内提供官网截图；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他形式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。

### 2.工控机硬件、数据采集软件参数：

- CPU：双核2.4GHz及以上；

- 内存：4G及以上；

- 硬盘：500G/7200R及以上；

- I/O接口标准配置：10个或10个以上RS232/RS485通信口；

- 机箱：19寸4U工业机箱(工业电源至少支持300W负载)；

- 网络接口：RJ45口两个或以上；

- 接口扩展模块：视站点仪器设备配置与集成情况选择如下接口模块（RS232/ RS485接口模块、AD转换模块4017+、ADAM 4520）；

- 扩展槽至少支持5个32位PCI、1个PCI-E 16X、1个PCI-E 1X、1个MINI PCI-E(可扩展WIFI\GPS\3G)、1个MINI SATA；

- RS232九针直联线及交叉线各8根模拟信号连接线30米。

- 数据采集通过多个RS232/485能与子站所有监测仪器，获取实时监测数据及每台仪器的各项状态参数；

- 支持污染因子（SO2/NOx/O3/CO/PM10/PM2.5/气象参数）等数据采集、视图展示、报表功能、实时数据曲线显示、设备状态、数据多点上报等功能；

- 由用户根据需要设定采集速率：如5秒，10秒，30秒或60秒等；

- 可自定义设定每个参数的报警阀值；

- 现场可动态显示系统的实时状态，可加载实时数据，历史报表和历史事件等信息；

- 数据采集应对每个非正常监测数据（如校准数据、异常数据等）作数据标识，并作为监测数据的补充信息与监测数据同时存储和上传；

- 数据采集应可储存一年以上的小时平均值及分钟值，同时支持相应时间发生的有关校准、事件记录的保存和查询；

- 数据查询功能，不仅能够查询一定时间段的历史数据，而且能够查询小时均值、日均值、月均值，并且配有图形曲线显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

- 开机自动运行功能，当停电或仪器重新启动后，无需要人工操作，数据采集仪软件能够自动运行；

- 数据采集具有断点续传功能，当通讯出现故障后，下次恢复通讯时能够判断数据断点，并从该处继续上传；

- 通讯系统采用光纤通讯方式，同时具备支持ADSL通讯功能，作为备用数据传输方式；

- 通讯协议支持HJ660-2013等国家相关技术规范要求。

3.机柜技术参数：

- 适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳PM2.5分析仪、数采仪设备；

- 使用机柜情况下，机柜采用横向挡板装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路；

- 机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

4.空调：

配备1.5P空调，具备来电自启功能。

5.稳压电源技术参数：

稳压电源能够满足SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、动态校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载超过5KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。

6.运维服务

- 运维工作目标

投标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

1）所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

2）数据捕获率达到90%（以小时值算）以上；

3）数据质控合格率达到80%（以小时值算）以上；

4）运维任务完成率100%；

5）异常情况处理率100%。

- 运维人员要求

投标人或核心产品制造商为本项目配置的项目实施人员具有“国家网环境空气自动监测运维技术人员考核合格证”。

- 运维工作内容

- 运维工作要求

- 要求半月工作任务每半月任务时间间隔不能超过十五天。

- 要求月度工作任务在每月十五日前后五天之内完成。

- 季度工作任务要求在每季度第二个月内必成工作任务（如第一季度任务在2月份完成，第二季度任务在5月份完成，依此类推），半年工作任务分别在六月份与十二月份完成；一年工作任务在第三季度内必须完成。

- 运维人员要在规定的任务完成期间内尽完成任务，运维记录填写要规范。

2）运维工作内容

- 常规巡查内容

- 保持站房内部清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行;

- 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，柜门关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得打开；

- 定期检查消防和安全设施；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

- 每日工作

每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- 判断系统数据采集与传输情况；

- 根据电源电压、温度、湿度数据判断站房内部情况；

- 发现运行数据有持续异常值时，在每日6时～23时出现的故障，将在2小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但会及时与相关部门联系积极解决）；

- 根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

- 根据故障报警信号判断现场状况；

- 每日检查数据是否及时上传至平台。

- 每半月工作

每半月至少巡视子站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

- 查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

- 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- 检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

- 及时清除点位周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样有影响的树枝；

- 经常检查避雷设施是否可靠，户外站房内是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹；

- 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

- 每半月对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

- 每月工作

- 清洗PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

- 检查PM2.5分析仪，如果超过国家相关规范要求，即时进行校准，检查仪器是否泄漏；

- 检查仪器显示数据和数据采集仪之间是否一致；

- 每月度对仪器的数据进行备份。

- 每季度工作

- 清洗采样风机；

- 对PM2.5进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，对其进行校准。

- 每半年工作

- 检查PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

- 清洗采样系统。

- 每年工作

- 对仪器进行预防性维护，并更换相应的备件；

- 更换所有泵组件。

- 日常运行维护记录

建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

- 颗粒物分析仪质控

- 每月清洗切割器；

- 每月进行一次流量检查；

- 每年进行一次膜片校准；

每年进行一次环境温度/压力校准。

10.环境空气质量自动监测站分布地点

| 序号 | 区（县） | 乡镇（街道） | 位置 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 霍邱县 | 临水镇 | 临水镇政府院内 | 116°29′43″，32°47′73″ |
| - 2 |  | 范桥镇 | 霍邱县范桥镇龙头村 | 116º0′25″，32º26′02″ |
| - 3 |  | 潘集镇 | 镇政府三楼楼顶 | 116°26′3″，32°17′24″ |
| - 4 |  | 曹庙镇 | 曹庙镇政府3楼楼顶 | 116°9′20″，31°58′41″ |
| - 5 |  | 河口镇 | 河口镇人民政府办公楼楼顶 | 116°6′6″，32°8′10″ |
| - 6 |  | 宋店镇 | 宋店街道（卫计办东方） | 116°14′28″，32°12′8″ |
| - 7 |  | 夏店镇 | 镇政府三楼楼顶 | 116°14′54″，32°3′1″ |
| - 8 |  | 长集镇 | 霍邱县长集镇镇政府楼顶 | 116°10′7"，32°3′48″ |
| - 9 |  | 彭塔镇 | 政府办公楼楼顶 | 116°29′1″，32°6′32″ |
| - 10 |  | 王截流乡 | 王截流乡政府3楼楼顶 | 116°05′05″，32°54′05″ |
| - 11 |  | 孟集镇 | 孟集镇镇政府办公楼顶 | 116°24′15″，32°11′18″ |
| - 12 |  | 扈胡镇 | 扈胡镇政府大楼 | 116°0′29″，32°11′18″ |
| - 13 |  | 邵岗乡 | 邵岗乡政府办公楼楼顶 | 116°8’12″，32°18’25″ |
| - 14 |  | 三流乡 | 三流乡人民政府 | 116°32’20″，32°17’33″ |
| - 15 |  | 高塘镇 | 高塘镇政府院内 | 116°03’19″，32°40’19″ |
| - 16 |  | 花园镇 | 花园镇花园村部 | 116°23’2″，32°2’50″ |
| - 17 |  | 龙潭镇 | 霍邱县龙潭镇镇政府 | 116°28’20″，32°19’50″ |
| - 18 |  | 临淮岗镇 | 临淮岗镇政府国土所楼顶 | 116°18’35″，32°25’59″ |
| - 19 |  | 新店镇 | 镇政府大院 | 116°22’54″，32°25’11″ |
| - 20 |  | 白莲乡 | 白莲乡政府 | 116°07’27″，32°12’17″ |
| - 21 |  | 乌龙镇 | 陡岗村村部 | 116°09’66″，32°07’38″ |
| - 22 |  | 马店镇 | 马店镇马店中学 | 116°58’14″，32°16’39″ |
| - 23 |  | 城西湖乡 | 城西湖乡老滩中心校 | 116°28’06″，32°28’12″ |
| - 24 |  | 众兴集镇 | 众兴街道计生办办公楼楼顶 | 116°8’2″，32°0’30″ |
| - 25 |  | 石店镇 | 石店镇政府 | 116°02’39″，32°16’25″ |
| - 26 |  | 岔路镇 | 岔路镇水楼村村部 | 116°16′11″，32°7′05″ |
| - 27 |  | 冯井镇 | 冯井镇政府院内 | 116°00′7″，32°26′35″ |
| - 28 |  | 经济开发区 | 吴集村部 | 116°00′26″，32°34′26″ |
| - 29 |  | 经济开发区 | 白庙村部 | 116°34′31″，32°37′34″ |
| - 30 |  | 周集镇 | 周集镇水利站楼顶 | 116°58′35″，32°29′42″ |
| - 31 |  | 冯瓴镇 | 三赵郢村村部 | 116°27′55″，32°10′9″ |
| - 32 | 叶集区 | 孙岗乡 | 孙岗乡政府楼顶 | 115°95′15″,31°88′22″ |
| - 33 |  | 姚李镇 | 姚李镇政府楼顶 | 116°17′27″,31°82′48″ |
| - 34 |  | 洪集镇 | 洪集镇政府楼顶 | 116°18′33″,31°91′58″ |
| - 35 |  | 三元镇 | 三元镇政府楼顶 | 116°06′11″,31°94′36″ |
| - 36 |  | 平岗街道 | 平岗街道楼顶 | 115°99′05″,31°84′47″ |

第二包：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5颗粒物监测仪 | 43 | 套 |
| 2 | 数据采集与传输系统（工控机） | 43 | 套 |
| 3 | 机柜 | 43 | 套 |
| 4 | 空调 | 43 | 套 |
| 5 | 稳压电源 | 43 | 套 |
| 6 | 运维 | 1 | 年 |

注：（1）本项目核心产品为颗粒物监测仪。

- PM2.5分析仪

（1）设备用途：用于环境空气中PM2.5浓度的监测；

（2）配置要求：含主机、切割头、采样滤膜等；

（3）分析仪技术要求：需提供有效期内“中国环境监测总站或生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告”扫描件，PM2.5分析仪参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告检测结果（有两项及以上的，以最差结果作为依据）作为响应评审依据）。

1）测量范围：0~1000μg/m3；

2）最小显示单位：0.1μg/m3；

3）检出限：≤0.9μg/m3；

4）校准膜示值误差：±0.8%；

5）温度测量示值误差：±1.0℃；

6）湿度测量示值误差：±2.0%RH；

7）流量测试

平均流量偏差：±0.3％；

流量相对标准偏差：≤2%；

平均流量示值误差≤2%；

8）断电影响测试

时钟误差≤±1s；

流量测试：

平均流量偏差±0.3%；

流量相对标准偏差≤0.3%；

平均流量示值误差≤0.3%；

9）电压测试影响

平均流量偏差：±5.0%；

流量相对标准偏差：≤2.0%；

平均流量示值误差：≤2.0%；

10）平行性：≤7.3％；

11）有效数据率：≥90%；

（4）功能要求：

1）分析方法：基于β射线加动态加热系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）；

2）输出信号：同时具有USB和网络传输接口，RS485、RS232数字信号输出，4-20mA模拟信号输出，也可选择无线网络或光纤进行远距离通讯；

3）采样装置：符合行业标准的采样头和切割器，并在中国环境监测总站官网环境空气颗粒物(PM2.5)切割器适用性检测合格名录(符合HJ653-2021)内提供官网截图；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他形式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。

### 2.工控机硬件、数据采集软件参数：

### 2.工控机硬件、数据采集软件参数：

1）CPU：双核2.4GHz及以上；

2）内存：4G及以上；

3）硬盘：500G/7200R及以上；

4）I/O接口标准配置：10个或10个以上RS232/RS485通信口；

5）机箱：19寸4U工业机箱(工业电源至少支持300W负载)；

6）网络接口：RJ45口两个或以上；

7）接口扩展模块：视站点仪器设备配置与集成情况选择如下接口模块

（RS232/ RS485接口模块、AD转换模块4017+、ADAM 4520）；

8）扩展槽至少支持5个32位PCI、1个PCI-E 16X、1个PCI-E 1X、1个MINI PCI-E(可扩展WIFI\GPS\3G)、1个MINI SATA；

9）RS232九针直联线及交叉线各8根模拟信号连接线30米。

10）数据采集通过多个RS232/485能与子站所有监测仪器，获取实时监测数据及每台仪器的各项状态参数；

11）支持污染因子（SO2/NOx/O3/CO/PM10/PM2.5/气象参数）等数据采集、视图展示、报表功能、实时数据曲线显示、设备状态、数据多点上报等功能；

12）由用户根据需要设定采集速率：如5秒，10秒，30秒或60秒等；

13）可自定义设定每个参数的报警阀值；

14）现场可动态显示系统的实时状态，可加载实时数据，历史报表和历史事件等信息；

15）数据采集应对每个非正常监测数据（如校准数据、异常数据等）作数据标识，并作为监测数据的补充信息与监测数据同时存储和上传；

16）数据采集应可储存一年以上的小时平均值及分钟值，同时支持相应时间发生的有关校准、事件记录的保存和查询；

17）数据查询功能，不仅能够查询一定时间段的历史数据，而且能够查询小时均值、日均值、月均值，并且配有图形曲线显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

18）开机自动运行功能，当停电或仪器重新启动后，无需要人工操作，数据采集仪软件能够自动运行；

19）数据采集具有断点续传功能，当通讯出现故障后，下次恢复通讯时能够判断数据断点，并从该处继续上传；

20）通讯系统采用光纤通讯方式，同时具备支持ADSL通讯功能，作为备用数据传输方式；

21）通讯协议支持HJ660-2013等国家相关技术规范要求。

3.机柜技术参数：

- 适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳PM2.5分析仪、数采仪设备；

- 使用机柜情况下，机柜采用横向挡板装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路；

- 机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

4.空调：

配备1.5P空调，具备来电自启功能。

5.稳压电源技术参数：

稳压电源能够满足SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、动态校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载超过5KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。

6.运维服务

- 运维工作目标

投标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

1）所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

2）数据捕获率达到90%（以小时值算）以上；

3）数据质控合格率达到80%（以小时值算）以上；

4）运维任务完成率100%；

5）异常情况处理率100%。

- 运维人员要求

投标人或核心产品制造商为本项目配置的项目实施人员具有“国家网环境空气自动监测运维技术人员考核合格证”。

- 运维工作内容

- 运维工作要求

- 要求半月工作任务每半月任务时间间隔不能超过十五天。

- 要求月度工作任务在每月十五日前后五天之内完成。

- 季度工作任务要求在每季度第二个月内必成工作任务（如第一季度任务在2月份完成，第二季度任务在5月份完成，依此类推），半年工作任务分别在六月份与十二月份完成；一年工作任务在第三季度内必须完成。

- 运维人员要在规定的任务完成期间内尽完成任务，运维记录填写要规范。

2）运维工作内容

- 常规巡查内容

- 保持站房内部清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行;

- 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，柜门关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得打开；

- 定期检查消防和安全设施；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

- 每日工作

每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- 判断系统数据采集与传输情况；

- 根据电源电压、温度、湿度数据判断站房内部情况；

- 发现运行数据有持续异常值时，在每日6时～23时出现的故障，将在2小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但会及时与相关部门联系积极解决）；

- 根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

- 根据故障报警信号判断现场状况；

- 每日检查数据是否及时上传至平台。

- 每半月工作

每半月至少巡视子站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

- 查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

- 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- 检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

- 及时清除点位周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样有影响的树枝；

- 经常检查避雷设施是否可靠，户外站房内是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹；

- 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

- 每半月对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

- 每月工作

- 清洗PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

- 检查PM2.5分析仪，如果超过国家相关规范要求，即时进行校准，检查仪器是否泄漏；

- 检查仪器显示数据和数据采集仪之间是否一致；

- 每月度对仪器的数据进行备份。

- 每季度工作

- 清洗采样风机；

- 对PM2.5进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，对其进行校准。

- 每半年工作

- 检查PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

- 清洗采样系统。

- 每年工作

- 对仪器进行预防性维护，并更换相应的备件；

- 更换所有泵组件。

- 日常运行维护记录

建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

- 颗粒物分析仪质控

- 每月清洗切割器；

- 每月进行一次流量检查；

- 每年进行一次膜片校准；

每年进行一次环境温度/压力校准。

- 环境空气质量自动监测站分布地点

| 序号 | 区（县） | 乡镇（街道） | 位置 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 金安区 | 马头镇 | 马头镇政府 | 116°36'5"，31°59'31" |
| - 2 |  | 先生店镇 | 先生店镇政府 | 116°35'55"，31°43'46" |
| - 3 |  | 椿树镇 | 椿树镇政府 | 116°42'38"，31°41'4" |
| - 4 |  | 东桥镇 | 东桥镇卫生院 | 116°40'39"，31°53'34" |
| - 5 |  | 翁墩乡 | 翁墩乡卫生院 | 116°37'03，31°56'4" |
| - 6 |  | 施桥镇 | 施桥镇政府 | 116°42'1"，31°32'5" |
| - 7 |  | 双河镇 | 双河镇政府 | 116°46'48"，31°33'8" |
| - 8 |  | 淠东乡 | 淠东乡卫生院 | 116°32'32"，31°57'50" |
| - 9 |  | 三十铺镇 | 三十铺镇政府 | 116°37'32"，31°46'18" |
| - 10 |  | 金安经济开发区 | 金开区管委会 | 116°41'43"，31°46'35" |
| - 11 |  | 横塘岗乡 | 横塘岗乡政府 | 116°30'13"，31°32'19" |
| - 12 |  | 张店镇 | 张店镇政府 | 116°35'5"，31°31'55" |
| - 13 |  | 东河口镇 | 东河口镇明德小学 | 116°35'7"，31°21'52" |
| - 14 |  | 毛坦厂镇 | 金安中学艺术楼 | 116°33'26"，31°20'50" |
| - 15 |  | 南山新区 | 南山新区管委楼 | 116°31'24"，31°43'35" |
| - 16 |  | 中店镇 | 中店镇杨公庙初中 | 116°30'35"，31°36'7" |
| - 17 |  | 孙岗镇 | 孙岗中学 | 116°40'40"，31°37'18" |
| - 18 |  | 木厂镇 | 木厂中学 | 116°32'54"，31°55'40" |
| - 19 |  | 城北镇 | 城北镇政府 | 116°32'39"，31°49'2" |
| - 20 | 裕安区 | 独山镇 | 镇政府楼顶 | 116°23′16″，31°61′28″ |
| - 21 |  | 西河口乡 | 西河口观塘村（政府大院） | 116°27′06″，31°56′28″ |
| - 22 |  | 顺河镇 | 顺河镇计生办大楼 | 116°47′79″，31°91′78″ |
| - 23 |  | 平桥乡 | 王店村部楼顶 | 116°0′25″，31°45′66″ |
| - 24 |  | 石婆店镇 | 石婆店镇新时代文明实践所 | 116°14′37″，31°67′52″ |
| - 25 |  | 韩摆渡镇 | 韩摆渡镇新时代文明实践站 | 116°40′12″，31°71′04″ |
| - 26 |  | 分路口镇 | 分路口镇新河村部房顶 | 116°30′24″，31°73′57″ |
| - 27 |  | 青山乡 | 青山乡中心幼儿园楼顶 | 116°23′19″，31°34′27″ |
| - 28 |  | 徐集镇 | 徐集中学内训乒乓训练中心楼顶 | 116°35′13″，31°83′64″ |
| - 29 |  | 单王乡 | 乡机关宿舍楼楼顶 | 116°49′28″，32°00′33″ |
| - 30 |  | 鼓楼街道 | 街道办事处四楼顶 | 116°29′40″，31°45′52″ |
| - 31 |  | 小华山街道 | 街道办事处楼顶 | 116°51′11″，31°73′05″ |
| - 32 |  | 苏埠镇 | 横排头村水纹监测站楼顶 | 116°36′36″，31°59′18″ |
| - 33 |  | 罗集乡 | 储渡小学教学楼顶 | 116°27′20″，31°96′79″ |
| - 34 |  | 固镇镇 | 镇政府楼顶 | 116°31′24″，32°01′31″ |
| - 35 |  | 丁集镇 | 镇政府楼顶 | 116°34′20″，31°93′91″ |
| - 36 |  | 城南镇 | 关王庙村村部房顶 | 116°26′3″，31°45′67″ |
| - 37 |  | 江家店镇 | 镇政府办公楼楼顶 | 116°28′25″，31°82′07″ |
| - 38 |  | 新安镇 | 镇政府楼顶 | 116°49′46″，31°84′96″ |
| - 39 |  | 石板冲乡 | 苏冲村党群服务中心2楼平台 | 116°34′09″，31°58′87″ |
| - 40 |  | 狮子岗乡 | 六安市401乡道老计生办 | 116°25′07″，31°69′63″ |
| - 41 |  | 西市街道 | 黄大街25号华邦新华城 | 116°48′36″，31°79′04″ |
| - 42 |  | 高新技术产业开发区 | 平桥大道北广场管理用房屋顶 | 116°44′21″，31°78′55″ |
| - 43 |  | 高新技术产业开发区 | 高新区管委会双创大厦 | 116°46′58″，31°68′00″ |