采购需求

★1、主机要求：原装进口，主机台车一体化设计，内部模块化设计。

2、采用Windows 操作系统，应用软件可以自由升级，中、英文用户界面。

★3、显示：高清彩色液晶触摸显示屏≥18英寸，多种用户界面和声音可调，中文界面及语言，操作有动画图形演示向导进行提示。

4、独立的USB接口。

5、负压系统：文丘里原理，最大负压上升时间≤1.3秒，负压范围：0-600mmHg，连续可调。

6、超声系统：

6.1可进行≤1.8mm微切口的白内障手术，可进行双线性超声。

★6.2钛合金手柄，内置≥6晶片，超声频率≤28.5kHz。

6.3超声模式：≥5种。

6.4能量范围：0—100%可调。

6.5脉冲次数：1—200次/秒可调。

6.6爆破持续时间：2—800毫秒可调。

7、液流系统：拥有流量控制技术，积液盒容量≥300ml。

8、玻切功能要求：

8.1能进行20G、23G和25G等不少于三种玻切手术。

8.2最高切割速度≥5000次/分钟；同时可进行前后节微创玻切手术。

★8.3眼内照明：内置独立双光源，可通过光导纤维传导照明，照明光谱种类≥5种。

8.4空气增压灌注系统：灌注压：由40mmHg上升至60mmHg用时≤0.5秒，灌注压实时瞬态监控，一键加压及加压后定时警报，系统配备在断电情况下自动激活的气动切断阀功能。

8.5硅油注吸：注入模式压力：70 psi （482.6 kPa，4.8巴），吸除模式负压：5 mmHg—600mmHg 之间，以10mmHg 递增。

8.6灌注：从灌注瓶自重供给并且可提供自动加压灌注，可通过脚踏板或屏幕按键对夹管阀执行开/关控制。

★9、多功能脚踏：防水并可以编程、双向线性控制玻切速率和真空负压或者双向线性控制超声能量和抽吸负压，可实现无线脚踏功能。

10、电凝：双极电凝：功率≥7.5W，可编程，从0% 到100%以1% 递增，分线性或固定两种输出模式。

11、单步轮锁；一键同时固定或解锁4个滑轮。