产前诊断细胞遗传学实验室招标参数

数量：一批；预算：320万

二、主设备设备技术参数

(一)、序号1：自动染色体扫描与图像分析设备（含遗传诊断实验室信息管理系统）

1、硬件配置及功能

（1）、预扫物镜：1.25x，NA≥0.04或10 x，NA≥0.45，可预扫探测盖玻片边缘、样品区域或细胞群落区域；可自动将细胞与对应的克隆（集落）关联，并将不同的克隆（集落）和找到的中期分裂相分别进行数字和颜色标识；

（2）、分类物镜：10x，NA≥0.32，可自动探测和分类细胞，可用于带或不带盖玻片样品；

（3）、采集物镜：100x，NA≥1.32或 63倍，NA≥1.4，可实现全自动采集中期图像；

（4）、加镜油器：用户可自定义每玻片加油体积；同时镜油只加到玻片有细胞被辨认到的区域；油仓加满时容量可满足处理不少于100张玻片；

（5）、条码阅读器：具有条码扫描功能，可以扫描带有条码的载玻片；

（6）、玻片装载器：容量≥100个标准载玻片，一次处理≥100张载玻片；具有循环工作流程实现连续上样，而不用额外加装储片器；

（7）、*图像采集系统：高分辨高速高灵敏度专业显微镜专用单色照相机,面积≥1.0英寸，像素≥1000万。

（8）、*提供设备主控制计算机及储存计算机、不间断电源（UPS）、激光打印机。

2、图像分析和捕捉系统软件

（1）、自动化控制功能：软件可自动实现整套系统自动加载玻片到载物台，扫描玻片条码，获取病例或切片信息，在低倍镜下扫描、检索中期相，根据定义参数自动对中期相进行分类排序和打分，自动滴加镜油、切换至高倍物镜，捕获中期相后保存以供分析的过程；

（2）、自动捕获中期相功能：能够自动寻找中期相并自动捕获中期相，同时根据用户自定义的参数执行，整个过程无需人工干预；

（3）、扫描速度和图像捕获速度：每张玻片的全玻片扫描捕获时间≤10分钟，仅对定位的中期相高分辨图像的捕获时间≤15s；

（4）、*支持多种阅片模式：不仅满足实验室外周血、脐血、羊水消化法核型分析等，同时支持羊水原位法核型分析，可自动识别克隆并关联对应的分裂相，符合原位培养的阅片模式和标准，按克隆分析，更准确鉴别真假嵌合体及嵌合体比例；

（5）、多用户接入功能：允许不止一名技术人员对同一病例或玻片进行分析；

3、AI人工智能分析系统

（1）、*染色体一键切割识别准确率≥95%；

（2）、平均每幅染色体核型图像的处理时间≤0.9s；

（3）、*具备染色体异常识别功能，自动识别并标注病例是否存在数目异常或者结构异常。染色体数目异常识别灵敏度≥99%；染色体结构异常识别灵敏度≥80%。

（4）、支持将玻片上相邻视场拍摄的核型图自动拼接。

（5）、系统内置常见异常核型知识库，支持查询染色体异常相关疾病、基因、蛋白质和预后措施等信息。同时知识库支持自定义编辑功能，可形成科室专用异常数据库。系统自动将分析样本的核型与知识库中的核型匹配，提示相关异常描述。

（6）、支持 C/S 架构（客户端/服务器架构）设计（8）、在处理核型排队时，能同时显现所处理的染色体在中期相的位置。

（7）、*支持浏览器在线分析染色体，支持专家在线审核，支持染色体核型分析在线练习与培训，支持染色体题目在线编辑功能以便于在线创建多类型题目，支持在线考核组织与管理功能以便于开展多人考核，提供网址链接和模拟题以供现场核查功能。

（8）、染色体分析软件3套。

4、细胞遗传诊断实验室信息管理系统

（1）、首页展示:待办事项提醒、样本状态、检测方案及流程任务；

（2）、*核型实验管理：数据结果解析、报告批量打印、数据统计、个性化样本列表、支持初审和复审、整合展示、支持家系关联；（3）、核型信息条码化：

（3）.1 支持对接特定的条码打印机，能实现样本编号码打印，条码上显示姓名和编号，支持自定义打印数量，批量打印和补打。

（3）.2 能生成样本玻片序号码，支持载玻片序号码自定义打印数量，批量打印和补打，载玻片序号码显示二维码/条形码、名字、实验编号和玻片序号，玻片序号码支持染色体自动扫描系统的扫码识别。

（3）.3 *支持染色体自动扫描系统信息和数据双向传导，系统自动导入样本基本信息和载玻片序号码至自动扫描系统，实现上机条码化。

（3）.4*支持获取染色体自动扫描系统样本的分析详情和分析图片，支持线上进行分析结果描述、审核和报告图片选择。

（4）、*统计分析：实现针对染色体核型分析和分子诊断项目（如CNVseq、CMA）的工作量统计，导出EXCEL详情数据。

（5）、平台基础管理：项目配置、报告配置、位点配置、流程配置、对外接口管理、系统配置；

（二）、序号2：普通双目显微镜

- 光学系统：无限远光学系统，放大倍数40X-1000X

2、目镜观察筒：≥三目头观察筒，双目瞳距可调节

3、目镜： 10x视场数≥22mm,双边目镜视度可调±5

4、无限远平场消色差物镜，物镜平场范围≥25mm：

4X/0.1 工作距离：21.5mm

10X/0.25工作距离：7.5mm

40X/0.65工作距离：0.65mm，

100X/1.25（oil）工作距离：0.185mm

5、双层移动式载物台：右手控制，游标刻度精准至1mm

6、粗微调教系统：显微镜左右两侧带有粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微调教格值≤2μm，

7、照明系统： LED光源，亮度可调

8、聚光镜：阿贝聚光镜，可上下升降，NA1.25，带有可变光阑、齿轮、齿条调节机构

（三）、序号3：二氧化碳培养箱(2台)

1、工作体积：≥150L；

2、灭菌方式：一键式湿热灭菌程序，不需拆除箱体的任何配件，灭菌程序完成后自动恢复到设定条件；

3、二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器；

4、二氧化碳浓度校准：具有一键校准技术，自动校准二氧化碳浓度；

5、湿度控制：无水盘湿度控制系统，底部水库式结构促进湿度恢复

（四）、序号4：二氧化碳检测仪

1、 4G或5G全网通通信

2、自带频段通信，可与采集设备组网，空旷环境通信距离≥2000m

3、彩屏显示，屏幕需显示≥64个现场联网采集器的数据，可以连接≧128个采集模块。

4、提供多种型号选择，可依据场景需要外接两路温度探头或配置GPS定位功能

5、内置可充电电池，按10个采集器5min采集间隔同时组网情况计算，电池蓄电≥20小时

6、具备断点续传功能，本地可存≥30万条数据

7、具备断电监测功能，可通过系统发出断电报警

8 、CO2浓度测量范围：0.01%~20%

9、 CO2浓度测量精度：±0.1% （0%-5%），±0.2% （5%-8%），±0.4% （8%-20%）

10、采集频率：1min~60min

11、具备断点续传功能，本地可存≥50000条数据

（五）、序号5：染色体分散仪

1、*温度范围： +20℃ 至 +40℃；温度控制精度： ±0.3℃；温度均匀度： ±0.7℃。

2、湿度范围： 25% to 75% RH；湿度控制精度： ±2.5% RH；湿度均匀度： ±1% RH。

3、同时适用于原位培养和非原位培养的收获制片过程，可以处理各种样本，如外周血、骨髓、羊水细胞、绒毛组织细胞等。

4、实验箱密封，有可伸进手臂的操作孔，方便实验员坐着操作，并免受有害气体的害。

5、精确地控制温度、湿度和气流，提供较好的染色体分散效果。

6、启动之后，半小时内可迅速达到预设条件。约3分钟的时间能得到高质量的染色体中期分裂相。

7、*双向控制湿度系统，在不断变化的外界条件下，能对湿度进行适宜的控制。空气制冷系统，需用绿色制冷剂。

（六）、序号8：倒置显微镜

1、光学系统：无限远光学系统，≤45mm。

2、调焦：带扭矩调节。

3.明场照明装置：内置透射光照明器。

4.观察镜筒：视场数≥20mm，目镜筒360度自由旋转，，瞳距可调

5.目镜： 10倍目镜，视场数≥20mm，两个目镜均具有屈光度校正功能

6.物镜：平场消色差物镜 4×， 平场消色差相差物镜 10×，长工作距离平场消色差相差物镜 20×，长工作距离平场消色差相差物镜 40×，

7、聚光镜：长工作距离聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥72mm。

8、配置显微镜一体化成像系统，无需通过电脑就可以显微成像

三、辅助设备设备技术参数

（一）、序号1：外周血恒温培养箱

1、温度范围：环境温度+5℃至75℃；

2、体积≥110L；

3、采用微处理控制温度，屏幕数字显示；

4、隔板最大承重≥25kg；

5、温度均一度≤ ±0.6℃ （37℃下测量）

6、温度稳定性≤ ±0.2℃（37℃下测量）

7、隔板系统按动按钮即可移除

8、自然对流循环功能

（二）、序号2：恒温水浴锅（电热恒温水槽）

1、不锈钢内胆，顶盖；

2、具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时；

3、控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。

4、控温范围：RT+5～99℃，温度精度：±0.1℃，温度波动度：±0.3℃，温度均匀度：±0.5℃ at 37℃；

5、定时时间：定时开、关（1分钟-99小时）

（三）、序号3：低速离心机

1.、直流无刷电机驱动。

2.、数码显示。

3.、运行中可随时更改参数，无需停机。

4.、自动计算离心力RCF值。

5.、≥10档加、减速控制。

6、电子门锁。

7.高转速≥4000rpm；最大相对离心力≥2250×g；最大容量：6×50ml；

8、定时范围：1min～99min；转速精度：±20r/min；整机噪声：≤ 65dB（A）；

9、转子配置：至少配置角转子 24*10ml（4000rpm/ 2250×g）。

（四）、序号4：超净工作台（单人、双人各一台）

- 空气洁净度：ISO 5级

- 平均风速≥0.3 m/s (可调)

- 噪声≤65 dB

- 照度≥300 Lx

- 数显式控制界面，可实现≧3档调速和显示风机、照明灯和紫外灯运行状态

- 可设置紫外灯预约开启和关闭， 实时显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间

- 台面采用一体成型不锈钢

- 外箱体采用优质冷轧钢板配以静电粉末喷涂

- 照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能

（五）、序号5：通风柜

1、吸入口风速：0.3～0.8m/s；系统排风总量：780 m³/h；

2、额定功率：400 W；

3、噪音等级：≤68dB（A）；

4、照度：≥400lx；

5、紫外灯功率≥20W；LED日光灯功率≥12W；

（六）、序号6：电热恒温鼓风干燥箱

1.温度控制范围：RT+10～250℃

2.温度波动度：±1℃ at100

3.温度的均匀度：±1℃ at100

4.容积：≥100L

5.内部材料：不锈钢

6.外部材料：冷轧钢板喷塑

7.工作方式：数字显示，模糊PID控制技术的微处理温度控制，强迫循环对流风道设计。

（七）、序号7：二氧化碳减压阀

1.用于调节阀能够获得稳定的气源动力的设备。

2.采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内，并在阀体内或阀后喷入冷却水，将介质的温度降低

（八）、序号8：二氧化碳气罐

1.工作压力为15MPa，基准温度:一般为25℃下所允许承受的最高工作压力。

2.水压试验压力为公称工作压力的1.5倍，即22.5MPa

（九）、序号9：医用冰箱

1、总有效容积：≥300L。

2、制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。

3、温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。

4、压缩机：数量2台。

（十）、序号10：超低温冰箱

1、制冷性能：-86℃。

2、温度范围：-50℃至-86℃；温度精度：1℃

3、有效容积：≥515L

4、报警器和蜂鸣器双重警报系统：高低温报警，当温度偏离设定值±5℃至±20℃（可调）以上时发出视听报警。

5、噪声级：≤51dB

（十一）、序号11：移动紫外车

‌1、灯管功率和紫外线辐射度‌:灯管功率一般为30W，紫外线辐射度≥100μW/cm²，确保有效杀菌效果‌。

2、‌消毒范围和适用环境‌：适用于10-35℃环境温度‌。

‌3、安全性能‌：有语音提醒功能，提醒人员离开现场；自动延时60秒开启，确保人员安全使用‌。

（十二）、序号12：空气消毒机

1、消毒方法：等离子体+静电吸附

2、最大适用体积：60 m3/100 m3;额定循环风量：600 m3/h;

3、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³；气雾室细菌的杀灭率大于99.99%；设备持续工作1小时，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率为97%。

4、采用粘孔工艺的分子过滤器。

5、采用两段式多功能等离子体模块

（十三）、序号13：电子天平

1.四节防震，称量速度可调，显示亮度可调，支持软件升级

2.自动故障诊断和超载超限报警功能

3.内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务。

4.RS23接口或USB接口双向通讯功能

5.称量范围（g）：0-320g

6.实际分度值（mg）：1mg

8.重复性（≤mg）： 1

9.最大允许误差(≤mg)：±2

（十四）、序号14：自动负压吸引器

1.基本性能负压范围：-0.02MPa ~ -0.08MPa

2.负压精度：±2% （典型值）

3流量范围：10L/min ~ 30L/min

4.真空度显示：数字 LCD/LED 屏，

（十六）、序号16：危化品柜

1.用于安全储存易燃、易爆、腐蚀性、有毒或其他危险化学品的设备

2.用于闪点＜60℃的液体

3.金属柜:防爆通风,耐腐蚀,

4.双层钢板,防火层

5.防静电设计：接地导线或防静电涂层

6.自动闭门器：火灾时自动关闭。

7.泄漏托盘：可承托≥20%柜体容量泄漏液。

8.三点锁/双锁：防止未授权开启。

9.防火性能防火时间：30分钟

10.防火填料：如硅酸盐防火棉。

（十七）、其他配套辅助设备

序号17：1、其他如移液枪（2套8把）、电子计时器（3个）、电子温湿度计（4个）、EP管、镊子（6把）、酒精喷壶（4个）、玻片盒（20个）、玻片架（10个）、离心管架（6个）等按需求清单提供并合计到总报价中。

2、移液枪的量程分别为0.5-10 ul 、5-50ul、20-200 ul、100-1000 ul各2把。

序号18：3、其他如玻璃染缸（8个、5片装载）、磨口广口试剂瓶（125ml2个、250ml2个、500ml2个、1000ml2个）、量筒（100ml4个、500ml4个）、棕色按压定量瓶（3个）、酒精灯（8盏）、染色缸+载玻片染色架（5个）等玻璃器皿按需求清单提供并合计到总报价中。

4、玻璃器皿须耐酸碱腐蚀。

5、四．细胞遗传实验室项目实验技术要求

1、具有细胞培养技术支持能力，提供羊水细胞的原位培养技术，且有产诊中心使用经验。

2、对于疑难病例，能提供包括高分辨核型（≥550条带）、FISH、定制化BAC探针、QF-PCR、MS-MLPA、STR、CMA、CNV-seq、WES、OGM、WGS等齐全的验证、溯源解决方案。

3、针对核型结果不明确或提示多条染色体复杂结构重排，可提供OGM检测进一步明确重排形式，并绘制异常染色体结构重排模式图。

4、对于复杂染色体畸变，可根据临床需求提供定制FISH探针。

5、质保≥两年。

6、供应商须提供预实验所需的配套试剂、耗材及技术支持，所产生的费用包含在设备投标报价中。