采购需求

1、标识符号说明

| 标识注释 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品标注项 | ▲ | 核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项 |
| 注：采购需求中未标注特定标识项，不参与评分，但必须满足或优于。 |  |  |

2、采购清单

| 包别 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | ▲麻醉机 | 套 | 2 | 40万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
| 第二包 | ▲高端麻醉机 | 套 | 1 | 80万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |

3.招标技术参数及要求

第一包麻醉机招标技术参数及要求

1.麻醉机主机

1.1.标配后备铅酸电池，使用时间≥90分钟。

1.2.机架：带推车，三个大抽屉，前轮脚刹，防缆线缠绕；

1.3.工作台至少具备双层灯光，亮度可调节；

★1.4.标配麻醉气体监测模块：支持热插拔操作，可监测≥5种麻醉气体、MAC值，采用顺磁氧监测氧浓度。

1.5.显示屏（非主机）标配RS232接口， USB接口，以太网络接口，视频接口。

2.气源

2.1.氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于250±3Kpa时报警；

2.2.具有空气气源及接口；

2.3.快速充氧范围25-75L/min；

3.流量计

3.1.电子流量计（数控流量阀技术），氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15L/min；

3.2.具备备用机械流量管，流量范围1-10 L/min，保证在停电时能正常工作；

4.挥发罐

★4.1.挥发罐安装使用位置≥2，配备一个七氟醚挥发罐。具备提供同品牌地氟醚挥发罐的能力。

4.2.具有安全互锁功能，具备压力、流速和温度补偿；

4.3.配备快速加药器，具备防止药物泄露和污染的功能；

4.4.挥发罐容量≥300ml；

4.5.罐位上排灯设计。

5.呼吸回路

★5.1≤3.2L回路容积（包含回路系统、CO2 吸收器、风箱），手动皮囊不参与机械通气。

5.2.模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装。

★5.3.机控下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路、流量传感器、风箱折叠皮囊、二氧化碳吸收罐可进行134℃高温高压消毒。

★5.4.配备干湿分离，双层设计；

5.5.二氧化碳吸收罐容积≤1.5L；

5.6.智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2 吸收罐状态。

6.呼吸机

6.1.气动电控呼吸机；

6.2.应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气；

★6.3.彩色触摸屏≥15 英寸，可以通过触摸和按键来调整设备各项功能。

6.4.具备全自检或部分自检功能，用户可自行选择，紧急情况下可以跳过自检快速启动，可无限次跳过自检；

★6.5.开机自检流程包含挥发罐自检，检测挥发罐漏气情况。

6.6.通气模式：VCV、PCV、手动通气、电子 PEEP、SIMV-VCV、SIMV-PCV、带窒息保护的PSVPro等模式；

6.7.报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息等。

★6.8.潮气量范围:5-1500ml；

6.9.呼吸频率范围：4-100次/分钟；

6.10.吸呼比范围：2:1-1:8；

6.11.最大吸气流速：≥120L/min新鲜气体流速；

6.12.压力范围：5- 60cmH2O；

6.13.压力限制范围：12-100cmH2O；

6.14.APL 阀调节范围：0.5-70cmH2O；

6.15.触发窗范围：5-80% 呼气时间；

6.16.流量触发范围：0.2-10L/min；

6.17.吸气暂停范围：5-60% 吸气时间；

6.18.PEEP 范围：关，4-30cmH2O；

6.19.具备吸入端、呼出端双流量传感器，具备流量静态以及动态实时自动补偿功能；

★6.20.气体监测模块可支持近端流量监测（潮气量，气道压力，阻力）并提供原厂近端流量传感器，同时监测肺力学和气体浓度，适用于新生儿等潮气量监测精度较高的麻醉通气。

6.21.配备多种工作模式：通气模式和待机模式和心脏手术模式等；

7.数字和波形监测

7.1.监测参数：吸入氧气流量、吸入笑气流量、吸入空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、实时压力时间、流速时间和呼吸波形等描记并同屏显示；

7.2.标配监测描记功能：压力容量环、流量容量环和压力流量环，并可与波形同屏显示；回路顺应性；气体流速。

7.3.具备吸入麻醉剂用量实时显示和统计功能，可以在手术开始和手术过程中和手术结束后随时显示吸入麻醉剂使用量。

8.传感器

★8.1.配备金属膜片或者金属热丝式流量传感器、非耗材设计，具备134℃高温高压消毒。

8.2.吸入和呼出端双高精度流量传感器（压差式或非压差式），保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 L/min。

第二包高端麻醉工作站技术参数及要求

一、麻醉工作站：1 套（麻醉机、麻醉监护仪）

二、麻醉机技术规格：

1.麻醉机主机

1.1.标配后备电池，使用时间≥90分钟；

1.2.机架：带推车，前扶手，三个大抽屉，中央脚刹；

1.3.工作台双层灯光，无极亮度可调（非档位调节），全金属台面；

★1.4.标配麻醉气体监测模块：≥5种麻醉气体吸入和呼出浓度，有病人顺应性监测；MAC值计算及年龄校正。

1.5.显示屏（非主机）标配RS232接口，≥2个USB接口，以太网络接口，视频接口；

1.6.缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕；

1.7.配备侧台板；

2.气源

2.1.标配氧气、空气二气源；

2.2.氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于250±3Kpa时报警；

2.3.当氧气供应失灵时，氧浓度不低于25%；

2.4.快速充氧范围：25-75L/min；

3.流量计

3.1.电子流量计，氧气、空气或笑气流量分别显示，流量范围0.15-15 L/min，可在屏幕上直接设定氧气、空气、笑气流量，可在屏幕上直接设定氧气浓度和新鲜气体总体积；

3.2.具备备用机械流量管，流量范围0.5-10 L/min，保证在停电时能正常工作标配备用氧，可通过备用氧输送氧气与麻醉药给患者，在电子混合气故障时确保患者安全，具备工作状态指示灯，启用时亮起；

3.3.最低流量≥150ml/min，以保证安全；

4.挥发罐

★4.1.≥2挥发罐的使用位置，标配一个七氟醚挥发罐，可选配同品牌地氟醚挥发罐，保证机器配套使用；

4.2.具有安全互锁功能，无需手动选择使用罐；

4.3.标配快速加药器；

4.4.罐位上排灯设计；

5.呼吸回路

★5.1.≤3.2L极小的回路容积（包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱），且手动皮囊不参与机械通气。

★5.2.机控下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路（含流量传感器、风箱折叠皮囊，二氧化碳吸收罐，呼吸活瓣）可耐受134℃高温高压消毒。

5.3.模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装；

5.4.支持术中更换CO2吸收剂，无需关停机械通气，可方便直接更换，不会产生漏气；

5.5.标配可重复使用具备干湿分离功能的双层二氧化碳吸收罐；

5.6.二氧化碳吸收罐容积≤1.5L；

5.7.具备回路冷凝功能解决回路积水问题；

5.8.上升式风箱；

6.呼吸机

6.1.气动电控呼吸机，支持中文界面。

★6.2.应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气。

★6.3.≥15英寸彩色触摸屏，可以通过触摸和按键来调整设备各项功能。

6.4.用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。

★6.5.开机自检流程中包含挥发罐自检单独功能，自动识别罐位，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险。

★6.6.提供辅助、控制、支持等通气模式，标配: VCV、PCV、PCV-VG、SIMV PCV-VG、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、手动通气、电子PEEP等，可选配CPAP+PSV。

6.7.支持VCV心脏旁路功能，并可在VCV模式下进行机械通气。

6.8.标配两种及以上肺复张解决方案，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，可自定义循环法台阶数。

★6.9.潮气量范围:5-1500ml

6.10.呼吸频率范围：4-100 次/分钟

6.11.吸呼比范围：2:1到1:8

6.12.最大吸气流速：120 L/min+新鲜气体流量

6.13.压力范围（压力模式）：5到60cmH2O

6.14.压力限制范围：12到100cmH2O

★6.15.具备≥30分钟趋势追踪，可以动态显示压力、分钟通气量、CO2等参数30min内的变化，可与术中麻醉机其他参数同屏显示。

6.16.回路设计：呼吸单向活瓣为垂直放置。

7.数字和波形监测

7.1.监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形等描记并同屏显示。

7.2.标配回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环等，并可与波形同屏显示。

7.3.可冻结≥5个呼吸环，用于不同手术期间肺顺应性监测对比。

7.4.内置插件槽，可支持热插拔，无需开机重启，开机状态下即可更换，气体模块可与监护仪共用。

7.5.报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息等；

7.6.智能报警一键式限值设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考；

7.7.标配具备吸入麻醉剂用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示吸入麻醉剂使用量。

7.8.具备新鲜气体用量实时显示和统计功能，可以在手术开始、手术过程中或手术结束后随时显示新鲜气体使用量。

8.传感器：

8.1.钛合金自加热流量传感器、非耗材设计。

8.2.配置一个近端流量传感器，位于患者口鼻端，适用于新生儿等潮气量监测精度较高的麻醉通气。

9.麻醉监护仪

9.1.主机≥15英寸高分辨率彩色触摸屏，分辨率≥1366*768，模块化插件式监护仪，主机、显示屏一体化设计，无风扇设计；

9.2.标配电池槽，可配置内置式锂电池，续航时间≥4小时；

★9.3.监测参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双通道有创压、肌松、疼痛应激水平SPI监测等。

9.4.无创血压具备手动、序列、连续等多种测量模式，支持静脉阻滞功能,主界面同屏可显示≥6条测量记录;

9.5.血氧：数值及图形形式显示PI灌注指数，指示外周小动脉充盈状态，配置指套式血氧探头;

9.6.可升级碳氧、总氧监测模块：无创方式监测。

9.7.熵指数监测:可通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统镇静状态数值，麻醉深度监测支持实时显示≥2通道波形，同屏显示≥2个参数数值。

★9.8.无创的方式连续疼痛应激水平监测（SPI）。

9.9.麻醉机上的数据，可以在监护仪上分屏显示。整体数据可以导出存储或者打印。