一、特定蛋白分析仪参数
1、电源电压：AC 220V、50Hz；
2、 输入功率：不大于 100W；
3、 使用环境条件：
     ——环境温度  15℃～30℃；
     ——相对湿度  40％～85%；
     ——大气压力  86.0kPa～106.0kPa；
     ——没有导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体及振动源的环境。
4、主机尺寸:（长×宽×高） 280mm×270mm×125 mm；
5、整机质量:不大于7.5kg；
6、激光基本参数:波长 670nm；

二、生物显微镜             

1、放大倍数：40X-1000X。
2、光学系统：无限远色差校正光学系统。
★3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。显微镜目镜放大率准确度（以检测报告中数据为准）不超过±0.5%。
4、观察筒：铰链式三目，30°倾斜，视度可调，±5屈光度；瞳距调节范围50-75mm。铰链组可360°旋转，在标准65mm 瞳距时。通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm，方便快捷，取代了传统显微镜中使用眼点提升器观察高度的做法。
5、物镜转换器：内倾式5孔物镜器，转换器稳定性（以检测报告中数据为准）≤0.003mm。
6、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。
7、载物台：双层机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节，线轨传动，X方向无齿条伸出。移动范围≥76mmX50mm；片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移（以检测报告中数据为准）≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性（以检测报告中数据为准）≤0.002mm。
8、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥30mm，微调精度≥2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。
★9、物镜：无限远平场消色差
物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm，
10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，

20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，

40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，
100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。
4X物镜成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥17.4mm，
10X物镜成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥17.8mm，
40X物镜成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥18.9mm，
100X物镜成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥18.7mm。
物镜放大率准确度误差范围（以检测报告中数据为准）不超过±0.85%。
10、物镜齐焦（以检测报告中数据为准）：10→40X，不超过±0.008mm，40→100X，不超过±0.005mm。
11、显微镜物镜放大率准确度误差范围（以检测报告中数据为准）不超过±0.85%

★12、照明系统：宽电压输入；单颗3W大功率高亮度LED，底座侧面抽屉式照明模块，配冷色（白光）和暖色（黄光）两组光源，可随时切换。
13、提供国家权威机构出具的产品检测报告（复印件加盖生产企业公章）。 

14、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，提供专业机构出具的证明材料（复印件加盖生产企业公章）。

三、生殖道分泌物分析仪
1、工作原理：有形成分检测部分利用机器视觉技术，以自动形态学方法对白带中有形成分进行自动识别与分类计数，干化学检测采用比色分析法。
★2、全自动一体化：在一台仪器上可同时进行白带干化学和有形成分检测；可选择多种检测模式：干化学模式/ 有形成分分析模式/ 干化学+有形成分模式。
★3、检测项目：
（1）干化学项目：最多支持1-11项检测，可根据临床需要选择组合开展 

（2）镜检项目：红细胞、白细胞、脓细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分
★4、干化学检测：干化学检测结果通过CCD拍照留存，方便人工复审和溯源。试纸条采用子弹夹式包装，即插即用，可有效保证纸条储存质量并避免加纸过程的污染因素（提供纸条包装图片），试纸仓容量：≥200条。
★5、全自动显微镜：自动完成低倍镜全视野扫描，对有形成分目标定位，高倍镜下自动对目标跟踪放大、采集图像分析处理，提取目标特征参数进行识别及分类计数，检测全过程无需人员值守。
6、干化学检测温育功能：温度准确度不超过±1℃，温度波动不超过±0.5℃（提供注册检验报告）
7、送样装置：一次性可批处理60个样本。
★8、检测速度：≥120标本/小时，并发出综合报告（提供注册检验报告）。
9、重复性：有形成分：CV≤5%（浓度200个/μL）（提供注册检验报告）。
10、准确度：干化学：检测结果与参考溶液对照不超过1个量级/ 阳性结果不出现阴性，阴性结果不出现阳性； 有形成分：≥95%（提供注册检验报告）。
11、交叉污染：干化学：阴性和阳性参考品交叉测试，阴性样本不出现阳性结果； 有形成分：≤1个/μL（浓度5000个/μL）（提供注册检验报告）。
四、4℃血液保存箱

★1、样式：立式，用于血液储存；

★2、有效容积：≥160升；

3、外部尺寸（宽×深×高）≤600×620×1600mm；

4、净重≤106kg

5、环境要求：适应环境10℃〜38℃，相对湿度80%以下
★6、微电脑控制系统：通过微电脑控制，保持箱体内温度准备控制，温度范围4±1°C;高亮度LED显示:高亮度实时显示箱内温湿度，箱内温度波动范围±3°C,运行状态LED实时显示上下点温度平均显示,设备工作状态一目了然;超微孔发泡层，业内顶级发泡技术,发泡更均匀,保温效果更好。

★7、门体材质：带玻璃一体发泡门，可以随之监测箱内血袋数量和位置；玻璃防凝露电加热设计,确保在25℃、90%高湿环境下无凝露；

★8、内胆材质：SUS304；

★9、层架/抽屉数量：钢丝浸塑搁架，至少4层设计,每层配置3个血袋筐,用户存取物品操作方便；

★10、带上下双内门设计,开门后可以避免冷量大量损失造成冰箱内部温度急剧上升；独立安全门锁设计，防止随意开启,确保使用安全；

11、宽电压带设计,适合187V—242V交流电压使用

12、血液分类分层存放设计，便于存取操作

★13、采用国际知名品牌压缩机，稳定可靠；采用大面积翅片冷凝器，有效增大散热面 积，箱内降温速度快；采用无氟环保制冷剂，节能保护，制冷效率高；采用电加 热自动化霜功能，制冷性能更加稳定可靠。

14、带测试孔功能，方便用户使用独立测温传感器监控温度；带打印机功能和配置热敏打印机，可以实时记录箱内温度数据，设备温度数据可以有效保存长达1个月时间；

15、配置4个带刹车更能万向轮，方便用户搬运；

16、具有完善的声音蜂鸣报警方式；可实现超温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警；断电报警持续48h以上;箱体放置5个高精度传感器，时刻监控箱体内温度,控制设备运行状态；具有传感器故障安全运行程序；开机延时保护功能；

★17、投标产品具备医疗器械注册证

★18、生产厂家通过了ISO9001质量体系认证，ISO14001环境体系认证，ISO13485医疗生产体系认证，GB/T 28001职业健康体系认证。

五、20℃以下低温保存箱
★1、样式：立式，上下双间室设计;

★2、有效容积：冷藏大于205升，冷冻大于95升；

3、外部尺寸（宽×深×高）≤733×760×1850mm；

4、内部尺寸（宽×深×高）≤冷藏：580×480×727；冷冻≤500×450×418；

5、毛、净重≤140/120kg；

★6、门体配备：冷藏配备发泡玻璃门体，既能有效保温，又方便观察内部情况。冷冻采用高密度聚氨酯发泡门体，有效阻止冷量流失；

7、箱体外部材质：预涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；

★8、内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁；

9、层架/抽屉数量：配备至少2个耐低温抽屉、1个篮筐和3个层架；

★10、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体；

★11、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体；

★12、采用上下双间室设计，互不影响。外门配有铝合金拉手，方便门体开启；

13、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用;

14、耗电量（kW•h/24h）：25℃环境下，空载耗电量不高于2.0kW•h/24h；；

15、噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）；

★16、温度设置范围：上下两个间室可以分别设定2—8℃，-15—-25℃；温度设置精度：温度设置精度0.1℃；显示控制器类型：：高亮度显示箱内温度，温度显示精确0.1℃；

★17、压缩机情况：采用两个知名品牌压缩机，冷藏冷冻双压机双制冷系统，任一制冷系统故障不会影响另一制冷系统，稳定性、安全性更高；；

18、制冷剂情况：环保碳氢无氟制冷剂；

★19、温度均匀性：冷藏及冷冻温度均匀度不高于1℃；温度波动性：冷藏室波动值不高于2.4℃;

★20、冷藏室采用国际知名品牌蒸发风机2个，确保冷藏室温度均匀；蒸发器及制冷方式：冷藏采用高性能真风冷制冷，冷冻采用搁架式蒸发器进行制冷，确保温度均；

★21、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃，冷冻降温至-25℃，总用时不高于70min;

★22、多重报警功能：传感器故障报警，超温报警，断电报警等；三种报警方式：声音蜂鸣，灯光闪烁，远程报警（需另接选配报警设备）；

23、多重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护；

★24、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性；

25、测试孔：标配两个测试孔；温度数据记录：选配USB模块，同步记录箱内温度数据；

★26、投标产品具备医疗器械注册证;

★27、生产厂家通过了ISO9001质量体系认证，ISO14001环境体系认证，ISO13485医疗生产体系认证，GB/T 28001职业健康体系认证。

六、血液运输箱

1、外部尺寸：420×245×300（ 长×宽×高）mm

2、内部尺寸：325×175×225（ 长×宽×高）mm

3、有效容积：12L（12袋）

4、有限存储时间：8小时

5、温度初达时间：3分钟

6、配带冰晶：2个

7、医用级塑料一次成型，使用安全。

8、发泡保温层，对外部热源有最佳的阻断效果。

9、带有内部温度显示，有效显示箱内温度。

10、配带制冷冰晶，使用时间长。

11、重量轻，使用存储便捷。

七、血液运输箱

1、外部尺寸：270×220×195（ 长×宽×高）mm

2、内部尺寸：200×150×140（ 长×宽×高）mm

3、有效容积：5L（5袋）

4、有限存储时间：6小时

5、温度初达时间：3分钟

6、配带冰晶：2个

7、医用级塑料一次成型，使用安全。

8、发泡保温层，对外部热源有最佳的阻断效果。

9、带有内部温度显示，有效显示箱内温度。

10、配带制冷冰晶，使用时间长。

11、重量轻，使用存储便捷。

八、台式低速离心机
1、体积小巧，节约实验室空间。
2、采用全钢结构，不锈钢离心腔。
3、免维护直流无刷电机驱动，运行平稳，宁静。
4、数码显示，操作简便，显示更为清晰、直观。
5、运行中可随时更改参数，无需停机。
6、自动计算离心力RCF值。
7、10档加、减速控制。
8、采用电子门锁，增强安全性。
9、此机型因性价比超高，质量稳定可靠，广泛应用于各级医院，大专院校等实验室。
10、最高转速：4000rpm；最大相对离心力：2250×g；最大容量：6×50ml；
11、定时范围：1min～99min；转速精度：±20r/min；整机噪声：≤ 65dB（A）；
12、转子配置：角转子 12*15ml（4000rpm/ 2250×g）；
九、低速离心机
1、 性能要求
1、微机控制、交流变频电机驱动，运行平稳，宁静。
2、多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数，运行中可随时更改参数，无需停机。
3、可分别设置离心力、RCF值，可相互换、可随时观察可设置升降速模式、提供转速、离心力设定模式，可一键相互转换转速\离心力数值。
4、10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.

5、倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
6、采用电子门锁，全钢制内腔保护套。
二、主要技术参数：
★1、最高转速：5500rpm，最大相对离心力：4900×g；
2、最大容量：4×250ml；定时范围：1min～99min；
3、整机噪声：≤65dB（A）；外形尺寸( 长×宽×高)：525×430×360mm；
4、转速精度：±10r/min；离心腔直径：φ380mm；
★5、转子配置：水平转子 48×2-7ml采血管专用（4000rpm/2810*g）
十、动态血沉压积测试仪
1、测试原理：光电感应测试原理。

2、测试项目：用于红细胞压积（HCT）和红细胞沉降率（ESR）的测定。

3、测试通道数：20个。

4、血沉测试范围:（0-160）mm/h。

5、血沉准确性误差: ±1mm。

6、每个通道须独立并即插即用。

7、压积测试范围：0.2～1。

8、重复性误差:≤3%。

9、压积准确性误差:±0.03。

10、可自动存储血沉和压积的测试结果，至少可存储255组。

11、液晶显示ESR曲线、HCT及ESR结果。

12、数据管理、分析和报告软件。

13★数据传输：RS-232接口，可支持HIS/LIS系统。

14、可打印动态血沉曲线。

15、★能与血流变联机配套使用，实现数据直接传输。

 十一、超纯水系统
 
1、设备名称：超纯水系统                                       

2、用途： 适用于实验器皿冲洗、试剂配制、微生物检查、生化分析等常规实验之定性/定量分析项目。
3、产水量：120L/h/套（25℃）温度每降低1℃，产水量约下降3% 
4、水利用率 ≥60% 
5、离子截留率＞99%,有机物截留率(MW＞200Dalton)＞99% 细菌和颗粒去除率＞99%;

6、运行噪声:68±5dB

7、产水水质电导率 0.055-0.1us/cm（25℃）
8、设备主要技术要求/标准性能 

8.1采用微电脑全自动运行控制，自动液位保护，自动压力控制，无需专人看管。
8.2预处理系统采用三级级预处理过滤系统，有效去除水中颗粒、余氯和有机物，更换简单方便。
8.3反渗透膜采用进口膜片，具有高脱盐率，低运行压力等优点。并设计有自动冲洗功能，通过脉动水流冲洗，能有效防止膜表面结垢，延长膜的使用寿命。采用快插方式连接，更换简单方便，大大节约了您的时间。
8.4设备配备高精度电导率，具有温度补偿特性，能精确的显示产水水质，提示耗材更换信息。抗震型压力仪表，准确显示设备的工作压力。LED指示灯，分别指示设备处于的各种工作状态，方便判断设备是否处于正常的工作状态。 

★8.5纯化系统采用纯化柱+树脂罐的方式，增加了填充量，延长了纯水流道，保证了树脂交换的效率，大大提高了使用的寿命
9、设备具有一机两用功能，可同时满足开放式和压力式用水需求。
10、电源要求：单相AC220V±10%,50Hz；环境要求：适应于环境温度+5℃-+30℃之间，相对湿度≤80%。
11、水位传感器采用304不锈钢材质，灵敏度高，内部微动开关动作10000次无故障。
12、具有一键取水功能，满足少量取水需求，按键采用LED不锈钢按键，连续动作10000次功能无异常。
★13、系统具有较强的故障诊断能力，可根据压力、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示；设备设有原水缺水、过载、过流的自动保护功能，确保设备自身安全；反渗透膜自动冲洗，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，提高操作人员的安全性和设备运行的稳定性。
14、公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证和欧盟CE认证，取得了AAA信用等级证书。
15、公司通过了国家高新技术企业认证，并取得了相关涉水卫生批件许可。
十二、血库专用离心机
1、体积小巧，节约实验室空间。
2、采用全钢结构，不锈钢离心腔。
3、LED数字显示，具有转速和离心力同步显示功能。
4、操作方便，微电脑控制系统，动态显示离心力和离心转速/可转换绝对离心力和相对离心力。
★5、预设标本分离，交叉配血等固定离心程序健，并预留5组或以上离心程序健，可人工调节设定。
6、自动平衡，具有离心不平衡补偿装置（可达5克）和不平衡自动断电保护装置及电机过热安全保护等装置。
7、门盖断电装置，自动门扣。
8、定时范围：1-99min59sec 数位定时/连续/瞬时离心。
★9、启动迅速，从开始到达指定速度的时间≤7秒。
10、到达时效离心时间后自动刹车，可实现7秒内停机无回荡，保障离心效果。
11、独特的风道设计，温升指标≤5℃。
12、最高转速：4000rpm；最大相对离心力：2250×g；最大容量：18×10ml；
13、定时范围：1min～99min；整机噪声：≤ 65dB（A）；离心腔直径：Φ280mm

★14、配置：角转子12×10ml（4000rpm/2250×g）；

十三、电热恒温培养箱
1、微电脑智能控制器，LCD显示,具有定时、超温、过流、停电、报警安全保护功能。 

2、进口电机和风叶，具有效率高、能耗低、使用寿命长。 

3、采用观察窗，可观察箱内培养物，不锈钢内胆，搁板可调节。
4、技术参数：
（1）定时范围
1-9999min

（2）环境温度
5-35℃

（3）电源电压
~220V  50Hz

（1）控温范围
室温+5-65℃

（1）温度波动度
±1℃

（1）温度均匀度
±1℃

（1）温度分辨率
0.1

（1）消耗功率
≤200W

（1）工作尺寸
360*360*420mm

（1）载物托架（块） 2

（1）容积
50升
十四、二氧化碳培养箱
1、LED显示P.I.D.温度控制器，控温精准。水套型采用三组温度探头分别控制箱温、水温及门温；气套型采用二组温度探头分别控制箱温及门温。
2、内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度和CO₂浓度的均匀性。
3、门温控制系统有助于防止玻璃内门上的水汽凝结，减少箱内受污染机率。
4、采用进口红外线二氧化碳传感器，不因温度和湿度变化而受到影响，适用于开关门频繁的使用场合。
外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。
5、温度范围：室温+5℃~60℃。
6、温度波动度：≤±0.5℃。

十五、全自动化学发光

*1、最大测试速度≥500T/H

2、进样轨道：前置式轨道三线多通道，随时连续进样，支持自动重测，急诊插入

3、样本装载：样本放入区可同时装载≥300个样本

4、样本提篮： 具有样本架自锁紧防倾倒和防脱落功能

*5、能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警，确保加样的准确性。

6、样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗

7、样本针携带污染率<0.1PPM

8、样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管

9、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

*10、反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载1200个,料斗式散装反应杯进样

11、反应温度控制在37℃±0.1℃

*12、混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术。

*13、生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术

14、磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入

15、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正

16、质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot

17、溯源性：符合国际量值溯源体系要求

*18
、测试申请模式：支持三种测试申请模式（顺序模式、样本架号模式、条码模式）,具有门诊样本优先功能。 

*19
、拓展功能：具有模块化拓展功能，可以免疫双模块级联；也可以与同品牌全自动生化仪联机；也可以接入同品牌自动化流水线TLA

20、检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记、降钙素原、骨代谢等检测

21、全部检测项目要≥65项

*22
、TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过德国CElist A认证

23、NMPA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有NMPA认证

24、校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证

*25、能够支持带条码的校准品和质控品上机直接检测 

26、急诊通道：具有独立急诊通道，并且有优先处理胸痛中心样本的急诊检测能力。

十六、Ⅱ级A2型生物安全柜
1、空气洁净度
HEPA：ISO 5级（100级 Class100）

2、ULPA：ISO 4级（10级 Class10）

3、过滤器级别
HEPA：≥99.995%，＠0.3μm

4、ULPA：≥99.999%，＠0.12μm

5、外形尺寸（长宽高）
1480×790×2210mm

6、工作区尺寸（长宽高）
1300×672×630mm

7、下降气流流速
0.33m/s

8、流入气流流速
0.5m/s

9、噪音
≤63dB

10、照度
≥700lx

11、荧光灯
30W×2

12、紫外灯
30W×1

13、额定功率（含插座）
1500W

14、电源 220V 50Hz

15、压力  (30%排风，70%循环)负压

十七、高压蒸汽灭菌器

1、灭菌有效容积
100L

2、额定工作压力
0.22MPa

3、额定工作温度
134℃

4、热均匀度
≤±1℃

5、计时选择范围
 0～99min

6、温度选择范围
 0～134℃

7、功率 / 电源电压
4500W /AC220V.50Hz

8、产品特性
设有自动进水、灭菌、计时、排汽全自动功能

9、安全特能
内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能、断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放

10、外形尺寸
730×510×1270（mm）

11、运输体积
82×60×138（cm）

12、重量
毛重135Kg/净重110Kg

十八、全自动尿液分析流水线
1、 尿干化学分析仪和尿有形成分分析仪为同一制造厂商生产的一体化尿液分析流水线；

★2、检测方法：反射光度计法+折射计法（标配）+静态摄像显微镜检;

3、检测项目：尿干化学分析仪≥13 项（颜色、浊度自动判读，比重检测用折射计法），+尿有形成分项目（自动分类）≥12项； 

★4、待检区样本量和检测速度：一次性可装载100份待检样本；干化学检测速度≥240T/h，尿液有形成分分析检测速度≥80T/h
5、坐标定位追踪识别技术：具有坐标定位追踪识别技术(以产品检验报告为准）；
6、检测结果：可以实时提供真实的有形成分全景视野图＋集类分割图，方便用户在线复核和存储结果图像；保存图像≥15张不同视野图像；

7、整体化统一报告：干化学定性+有形成分定量和半定量数据+有形成分全景视野图；

8、报告审核：具有自定义审核模式设定方式，可以自由设定审核条件；

★9、试剂耗材：除清洗液、试纸条外无需特殊液体试剂（如：染液、稀释液、鞘液、定焦液、一次性计数板等）参与；

10、吸样针清洗：采用高效清洗拭子清洗，有效降低吸样针携带污染；
11、有形成分的检测性能（在准确率或识别微粒种类方面）可通过连续的软件升级不断更新和提高；

★12、自动调焦技术：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（需提供相关证明文件）；

13、仪器标配有品牌电脑和打印机；

十九、全自动粪便分析仪招标参数
1、 工作原理：利用机器视觉技术分别对大便的颜色、性状、胶体金检测卡、镜下有形成分进行实景采图，结果自动进行识别、分类与计数；
2、 送样装置：轨道式送样，一次性可批处理50个标本；
3、 样本前处理：仪器全自动完成样本稀释、搅拌、富集、过滤、加样。
4、 粪便标本采集处理器：样本传送、检测及回收过程全密封，可气动传输。
★5、金标卡检测：自动任选组合检测1-10个不同项目；采用一次性“弹夹式”设计包装；孵育位≥75个。
6、 全自控数码显微镜：全自动实现高低倍物镜自动转换、视野清晰度自动调焦、左右运动扫描流动计数池、逐行运动扫描流动计数池、聚光镜强弱光调节、灯光采用LED冷光源。
★7、计数板：镜检使用一次性计数板，避免流动计数池堵塞造成样本间的交叉污染；可容纳6个样本同时排队沉淀；计数板贮存仓容量：≥150个。
8、 集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中识别截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核；
★9、检测速度：综合速度≥90个样本/小时；
10、 急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测；
11、 报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息；
★12、有形成分回收率：≥90%，提供注册检验报告；
13、 携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl；
★14、质控：具备仪器生产厂家同一品牌的粪便隐血质控、粪便转铁蛋白质控、粪便分析细胞、虫卵质控，并取得CFDA注册证。
15、数据接口：双向通讯接口，方便数据传输；可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输；

二十、全自动血凝仪

1、产品要求
全自动凝血分析仪，为保证产品质量，所投产品须为2020年以后生产

2、主要技术性能

★2.1
检测速度
PT≥ 400 T/h，DD≥200 T/h，

综合五项（PT/APTT/Fbg/TT/DD）≥300 T/h

2.2检测原理
采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法

★2.3检测通道
凝固法通道≥4个，免疫比浊法≥10个，且免疫比浊法检测通道与磁珠法检测通道互相独立，有利于提高综合检测速度

2.4温育通道
温育通道≥40个

2.5样本位
样本位≥120个，采用自动进样器连续加载进样

2.6急诊功能
独立急诊位≥5个

★2.7试剂位
试剂位≥45个且具有冷藏功能

2.8试剂更换
实时在线试剂更换，不用暂停检测换试剂

2.9测试杯
1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯

2.10样本/试剂扫描
具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本和试剂的条码信息。条码样本随意放入，旋转扫码

★2.11
加样系统
至少标配一只穿刺针，且穿刺针具有液位感应及盖帽穿刺功能

2.12样本量预检
样本量预检及血浆/抗凝剂比例预检，超出范围的予以提示

2.13光源系统
为保证光源系统的寿命，要求是LED光源

2.14试剂盘独立制冷
关机后试剂冷藏模式，试剂托架可整体取出

2.15溯源性
具有凝血溯源实验室且提供凝血检测项目（PT、APTT、Fbg、TT、D-Dimer）的试剂注册证。

★2.16
配套试剂
为避免工作人员复溶不当造成误差，要求试剂盒中的所有试剂都是液体试剂，即开即用（提供试剂说明书）。

3、拓展功能

3.1预约开机
全自动凝血分析仪可预设时间，自动完成开机及自检，提前进入备测状态

3.2声光报警
在噪声大的实验室条件及远距离下，可发现仪器报警信息，实现无人值守全自动

3.3耗材存储
耗材内置，废液直排

4、产品及企业相关资质要求

4.1厂家资质
生产厂家具有标准化实验室，且获得标准化实验室的CNAS认证证书，提供证书复印件；

4.2售后维修
在安徽省内设有厂家直属的维修处和零配件中心，并配有8名以上厂家直属专业维修工程师，提供名单及上岗证

4.3投标人承诺
投标人书面承诺中标后在签订合同前，必须向业主单位提供完全符合参数条件的现场演示。如果未按本条要求提供样机或提供的样机不符合本项目招标文件和投标文件要求，自愿无条件放弃本项目的中标资格，并自愿依法承担投标保证金不予返还、赔偿业主单位相应损失等相关责任。

二十一、全自动生化分析仪

1、产品要求
全自动生化分析仪，为保证产品质量，所投产品须为2019年以后生产。

2、主要技术性能

★2.1检测速度
生化测试，单、双试剂项目恒速≥2000项/小时；

ISE测试≥600项/小时；

生化+ISE测试≥2100项/小时

2.2检测方法学
终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长

2.3光学系统

2.3.1分光方式
全息凹面平像场光栅后分光

★2.3.2波长数量及范围
波长数量≥13个；包括：340nm、380nm、412nm、450nm、505nm、546nm、570nm、605nm、660nm、700nm、740nm、800nm 和 850nm

2.3.3吸光度线性范围
吸光度线性范围0-3.5Abs，能确保高值异常样本检测

2.3.4波长准确度
±2nm

2.4温控系统

★2.4.1温控方式
固体直热，无需耗材抗菌无磷清洗液的温控方式，日常免维护保养,温控精度37℃±0.1℃

2.5试剂系统

2.5.1试剂位
双试剂盘，内外圈试剂盘独立驱动。每个试剂盘试剂位≥68个。

2.5.2试剂在线装载功能
具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂

2.5.3同时在线分析项目
仪器可同时支持在线分析项目数≥72个，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂

2.5.4试剂冷藏
试剂仓温度2～8℃，且具有24小时试剂冷藏功能

2.5.5试剂配套项目
仪器生产厂家需同时生产配套的生化试剂、质控品、校准品，且校准品具有溯源性报告，其溯源性体系需在经国家认可的标准化实验室（提供标准化实验室认证证书复印件）内完成，为保障结果具有准确性和溯源性，需提供质控品、校准品注册证以及溯源性报告复印件。每年免费提供12支质控品

★2.5.6试剂量最小试剂量≤10ul 0.5μl步进

2.5.7试剂针≥4根，具有液面检测、横/纵向防护、气泡检测和空吸检测功能

2.6样本系统

★2.6.1进样方式
具有圆盘进样及样本架进样方式，圆盘进样有≥140个样本位，带冷藏功能样本位≥25个，具有急诊优先检测功能

2.6.2样本架进样方式
3种，顺序、样本架号和条码模式

2.6.3样本架类型
分为常规、急诊、定标、质控和重测5种，可通过样本架条码和磁感应自动识别

★2.6.4样本容量
同时装载≥30个样本架，即同时检测≥300个样本

2.6.5急诊样本处理能力
按键控制插入急诊样本，快捷急诊轨道，可同时插入多个急诊样本架

★2.6.6样本量
1.5μl ~25μl， 0.1μl步进，具有动态动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能、堵针检测、随量跟踪功能

2.7反应系统

★2.7.1反应杯
耐酸碱，抗蛋白及脂类吸附，永久性的石英比色杯≥410个，并且支持单个比色杯更换

★2.7.2反应体积
最小反应体积≤80ul

2.7.3反应时间
0~20min42s 内任意设定，以满足不同项目开展需要

2.7.4反应杯
可循环使用，反应杯光径≤5mm

2.8其它系统

2.8.1清洗系统
双层自动清洗机构进行8对清洗针8阶自动温水清洗，分别负责内外圈反应杯清洗。

2.8.2搅拌系统
≥11根搅拌针，具有搅拌转速检测功能。搅拌系统携带污染率＜0.1ppm

3、产品配置

3.1工作站
配备中文软件系统；配备电脑两套，要求：英特尔处理器，CPU 主频≥3.0GHz，内存≥4G，硬盘≥300G，≥17 英寸液晶显示器；配备激光黑白打印机，最大打印幅面 :A4,最高分辨率：600*600dpi,速度：144ppm,Letter；配备纯水机1台，容量≥80L；配备UPS一套，能提供稳压电源延时时间≥1H

3.2软件功能
具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、项目遮蔽、、水质检测、酶线性扩展（生化项目）、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检查和远程诊断、试剂有效期管理能等功能，可汇总、存储、查询病人信息等

3.3装机配套试剂
配备装机试剂一套

3.4拓展能力
可与同品牌化学发光分析仪组成生化免疫流水线

4、产品及企业相关资质要求

4.1售后维修
厂家在安徽省内有经工商局注册的直属分公司，保证售后服务便利性（提供分公司营业执照），在安徽地区设有厂家直属的维修处和零配件中心，并配有8名以上厂家直属专业维修工程师，提供证明材料。

4.2产品认证要求
同系列产品通过CE认证或FDA认证（提供认证证书扫描件）。

4.3投标人承诺  投标人书面承诺中标后在签订合同前，必须向业主单位提供完全符合参数条件的现场演示。如果未按本条要求提供样机或提供的样机不符合本项目招标文件和投标文件要求，自愿无条件放弃本项目的中标资格，并自愿依法承担投标保证金不予返还、赔偿业主单位相应损失等相关责任。

二十二、全自动血液体液细胞分析仪
1、 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。
★2、报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个。
★3、单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ＞100个样本/小时；CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时。
★4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，预稀释模式CD+CRP用血量≤20μl。
★5、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。
★6、末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。
7、 末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP检测，有急诊插入功能。
8、 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。
9、 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。
10、 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。
11、 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。
12、 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。
13、 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时可通过增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。
14、 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。
15、 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。
16、 配备原厂中文报告及数据处理系统。
17、 血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。
★18、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）( 109/L，红细胞：（0-8.6）( 1012/L，血小板：（0-5000）( 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。
★19、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 ( 109/L，红细胞≤0.02 ( 1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤3 ( 109/L。
20、CRP线性范围：0.2~320mg/L。
21、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）
22、可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。
23、提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。具有实时在线网络质控功能。
二十三、数显超级恒温水浴箱
1、温度范围：室温+5℃～100℃
2、精度：±0.5℃
3、恒温设定与测量：数显电子控温
4、循环泵流量：6 L/min

4、加热功率：1500W

5、工作尺寸：400×300×180mm

6、 外形尺寸：520×360×390mm

7、电源 ：220V 50Hz

8、型号：HH-501(601)
二十四、微量振荡器

1、产品型号
ZW-A

2、振荡频率
启动-3000rpm

3、振荡幅度
5mm

4、定时范围
0-120min

5、电机功率
﹤10W

6、电    源
220V50Hz

7、备    注
96孔血凝板*2

二十五、血气分析仪参数

1、测量项目：血气电解质等8个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、HCT
2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa 、Rl，THb(c)，测量项目和计算项目≥25项。

★3、进样器的选择：同时支持注射器和毛细管测量，自动识别注射器和毛细管，不需适配器。

4、样本量：全血小于等于160uL，毛细管最低采血量小于等于60uL。

★5、在线液流温度电极监测，样品恒温 37±0.2℃。

6、内置酸碱平衡自动智能分析系统。

7、样品、试剂预热功能。

8、操作界面：10.4寸TFT全中文彩色液晶触摸屏。

9、采样针内、外壁自动清洗。

★10、电极测量方式：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极

11、可使用条码扫描仪。

12、须配套原厂的血气质控。

13、定标方式：全自动液体定标。

14、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块。

15、定标间隔：可根据实验室要求，自行调整定标间隔时间。

16、可根据需要外接打印机。

★17、支持中英文输入。

18、内置不间断电源，断电后满足1小时以上的工作时间。

19、支持外接鼠标、键盘功能。    
二十六、医用等离子体嵌入式空气消毒机

1、设备基本参数

1.1消毒因子：等离子体

✱1.2特定适用空间体积≤150㎥
1.3安装方式：嵌入（吸顶）式安装

✱1.4额定输入功率≤85W，工作电源环境：220V±22V  50Hz±1Hz 

1.5循环风量≥1200m3/h

1.6噪声≤55dB（A）

1.7等离子体寿命≥25000小时。

1.8等离子体密度分布≥3.5X1017m-3（提供检测报告）

▲1.9臭氧泄漏量≤0.03mg/m3（提供检测报告）

1.10风速：多挡风速可调

1.11操作方式：具备手动、自动、程控、远程多种控制方式

1.12可查看数据：可查看设备累积工作时间、过滤网使用时间、温度、湿度等

1.13程控数量≥5组

1.14故障提示功能：具备风机故障、等离子体模块故障、过滤网过期等提示功能

1.15等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条

1.16设备采用LED屏幕显示设备状态

2、设备消毒和洁净性能

▲2.1设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.95%(提供CMA资质检测报告）

▲2.2设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤17（cfu/m3）（提供CMA资质检测报告）

▲2.3设备对150m3空间作业120min后，0.5㎛悬浮粒子数（均值）≤0.75x10^6（粒/m3）（提供CMA资质检测报告）
▲2.4设备对150m3空间作业120min后，5㎛悬浮粒子数（均值）≤0.001x10^6（粒/m3）（提供CMA资质检测报告）
3、设备的物联网功能（硬件）


▲3.1支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能

3.2具备传输空间地理位置的功能，包括所处楼层、科室（院方权限）

3.3具备传输设备运行状态、生命状态的功能（院方权限）

3.4具备传输设备消毒效果、温湿度的功能（院方权限）

4、设备的物联网功能（软件）选配

4.1支持查看设备空间位置的功能

4.2支持查看设备运行状态、生命状态的功能

4.3支持查看设备所处空间消毒效果和温湿度的功能

4.4支持使用电脑端、手持智能终端查看设备相关信息

4.5支持全院所有科室查看设备相关信息功能，并赋予不同权限

4.6支持设备故障自动警示、保养提前警示等功能

4.7支持科室间信息共享

4.8支持设备信息、消毒记录等数据的记录和导出

5、厂家资质

5.1质量体系认证：提供ISO9001和ISO13485认证证书

5.2环境管理体系认证：提供ISO14001环境管理体系认证

5.3健康安全管理体系认证：提供SO45001职业健康安全管理体系认证

5.4卫生许可证：生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证

说明：

1、设备的物联网功能（硬件）是设备的该模块本身具备的功能，但是这些功能只有在软件上才能体现出来。就像键盘本身具备输入字母符号等的功能，但是这些功能只有在连接操作系统时候才能体现出来。单个的键盘仅仅具备这些功能。

2、设备的物联网功能（软件）是设备与老肯的物联网云平台软件结合使用后能实现的功能。就好比HIS软件系统本身具备数据记录与导出功能，但是仍然需要有其他设备（人）输入数据。

二十七、医用冷藏箱

1、样式：立式，双开门

★2、有效容积≥760升；

3、外部尺寸（宽×深×高）≤1010x708x2034 mm；

4、内部尺寸（宽×深×高）≤930x590x1674mm；

5、毛、净重≤172/160kg；

★6、门体配备：采用电加热双层钢化玻璃门，确保在25℃、80%高湿环境下无凝露；

7、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；

8、内胆材质：采用喷涂钢板材料，耐腐蚀，易清洁；

★9、层架数量：配备至少12个可调节高度层架以及至少两个篮筐；

★10、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体；

11、外门配有拉手，方便门体开启；

12、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；

13、产品配备4个万向脚轮，脚轮可锁定，保证设备摆放稳定;

14、显示控制器类型：微电脑控制,精准控温；箱内温度控制在2℃～8℃范围内，温度显示精确至0.1℃；

★15、压缩机情况：采用进口品牌压缩机；环保碳氢无氟制冷剂；

16、采用高性能翅片蒸发器真风冷制冷，确保温度均匀性和波动均匀度不高于1.5℃；

★17、温度波动性：配备至少5个传感器，控温精准，波动值不高于1℃；

18、风机配备：采用国际知名品牌蒸发风机；

19、蒸发器及制冷方式：采用高性能翅片蒸发器；高效风机和分层送风技术，确保温度波动小，箱内温度波动±2℃；

20、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于60min；

★21、多重报警功能：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、后备电池电量低报警等;

★22、三种报警方式：声音蜂鸣，LED显示闪烁，远程报警（需另接选配报警设备）；

23、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；

24、配备至少两个温度模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致；

25、配套打印机接口，选配打印机直接打印温度数据；测试孔：标配1个测试孔；

★26、投标产品具备医疗器械注册证；
★27、生产厂家通过了ISO9001质量体系认证，ISO14001环境体系认证，ISO13485医疗生产体系认证，GB/T 28001职业健康体系认证。  
