采购需求

1、标识符号说明

| 标识注释 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品标注项 | ▲ | 核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项 |
| 注：采购需求中未标注特定标识项，不参与评分，但必须满足或优于。 |  |  |

2、采购清单

| 包别 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 低温脱帽离心机 | 套 | 1 | 5万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
|  | 高速低温离心机 | 套 | 2 | 6万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
|  | 精浆生化全自动分析仪 | 套 | 1 | 15万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
|  | ▲全自动化学发光分析仪 | 套 | 1 | 25万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
|  | 阴道分泌物分析仪 | 套 | 1 | 15万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
| 第二包 | DNA倍体与生殖应用分析系统 | 套 | 1 | 10万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
|  | 储存液氮罐 | 套 | 4 | 2.5万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
|  | 电动综合妇产床 | 套 | 2 | 3万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
|  | 负压泵 | 套 | 2 | 5万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
|  | ▲流式细胞仪 | 套 | 1 | 120万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |
|  | 实验室空气过滤机 | 套 | 1 | 18万/套 | 投标人须在投标文件中提供所投货物医疗器械注册证或备案凭证扫描件。 |

3.招标技术参数及要求

第一包:

1.低温脱帽离心机招标技术参数及要求

数量：一套；预算：5万

技术参数及要求：

1.最高转速≥4000r/min，

2.转速精度≤±10r/min；

3.最大相对离心力≥3000×g，

4.最大离心管数：≥80支（适用于100mm、75mm两种长度及长、短管帽）；

5.整机噪音≤65dB(A)；

6.定时范围：1s～99min59s；

7.温度设置范围：-20-40℃，温度控制精度±1℃；

8.液晶显示。

9.自动计算RCF值,电子门锁。

10.真空采血管自动脱盖，脱盖成功率≥99%。

11. 采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。

12. 交流变频电机驱动，转速控制精度高，具有快速升、降速功能。

13.外形尺寸(L×W×H)：不超过710×560×450mm；

14.净重：≤95kg；

15.配置要求：80孔自动脱盖转子1套（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3030xg）；

整机质保两年。

2.高速低温离心机招标技术参数及要求

数量：2套；预算：12万

技术参数及要求：

1.最高转速≥18500r/min，

2.转速精度≤±10r/min；

3.最大相对离心力≥23500xg，

4.最大容量：≥6×100ml，可选配≥19款转子，既能高速离心，又能大容量离心；

5.整机噪音：≤65dB(A)；

6.定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min；

7.加/减速曲线： ≥10种升速曲线、≥10种减速曲线、≥10档为自定义档位，可以根据实验需要直接设定升速和减速的时间。

8.控制系统：≥7英寸高清触摸屏控制。

9.可配备通过的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄。

10.用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名。

11.具有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护。

12.外形尺寸(L×W×H)：380*505*360mm±5；

13.配置要求： 4*100ml水平转子配4*15ml适配器（最高转速≥5000r/min，最大相对离心力≥3700xg）

整机质保两年。

3.精浆生化全自动分析仪招标技术参数及要求

数量：一套；预算：15万

技术参数及要求：

1、仪器类型：试剂开放式/分立式

★2、测试速度：≥300测试/小时，（单，双试剂恒定，不含ISE离子电极）

3、测试方法：1点终点法，2点终点法，两点法，速率法、免疫比浊法

4、定标方法：线性，非线性定标；1 点线性法，2点线性法，多点线性法等；

★5、样本盘：≥70个样本位（无需扩展），支持微量样本杯，原始采血管

★6、试剂盘：≥70个试剂位；试剂盘24小时不间断冷藏；

7、样本量：2-30ul，≤0.1ul步进；

8、试剂量：20-300ul，≤1ul步进；

9、反应体积：150-300ul；

10、反应杯位：≥90个

11、反应温度：37±0.1℃；免维护固体恒温全封闭直热

12、搅拌：1个独立特氟龙镀层搅拌杆

13、清洗机构：自动清洗，反复清洗

14、光源：卤素灯；6V 10W

15、光学系统：点阵式后分光技术，光纤光路传输

★16、CV%值： 终点法≤1%，速率法≤1.75%

17、波长： 至少包括：340nm，405nm，450nm，505nm，546nm，578nm，630nm，700nm  ；

18、吸光度范围≥0-4.0Abs

19、吸光度精度≤0.0001Abs

20、加样针技术：防撞保护，实时反馈剩余试剂量

21、软件功能：全中文操作软件，具有丰富的查询功能；实时显示运行状态；样本自动稀释功能；自动检查比色杯状态，自动屏蔽异常比色杯；试剂或样本耗尽时自动屏蔽相应测试并自动标识报警；样本结果自动检查并报警。

22、通信接口：TCP/IP网络接口；

23、适用范围：可以定量分析血清、血浆、尿液、脑脊液、精液等样本的临床化学成分。

★24、检测项目：精浆肉碱检测试剂盒(固定时间法)；精浆中性α-葡糖苷酶检测试剂盒（速率法）；精浆柠檬酸检测试剂盒（终点法）；精浆锌检测试剂盒（终点法）；精浆果糖检测试剂盒（己糖激酶法）；精浆酸性磷酸酶检测试剂盒(终点法) ；精液弹性蛋白酶检测试剂盒（速率法）等精浆生化检测

整机质保两年。

4.全自动化学发光分析仪招标技术参数及要求

数量：一套；预算：25万

技术参数及要求：

1.方法学：化学发光；

★2.最大测试速度：≥120测试/小时；

★3.最快报告时间：≤15min；

4.试剂位：≥20个；

★5.样本位：≥50个，支持原始管上机；

★6.有独立的急诊通道；

7.单个样本架载量：≥10样本/架；

8.进样方式：样本架进样，可单个、批量进样；

9.加样本方式：钢针加样，具有堵针、液面自动探测功能；

10.样本类型：支持血清，血浆；

★11.定标方式：自带主曲线，可开展试剂都采用两点或三点定标

12.试剂在机冷藏温度：2~8℃；

13.混匀方式：有独立样本与试剂混匀位置；

★14.底物液：可在机两套底物液，无需停机更换；

★15.反应杯一次最大存储量：≥500；

16.反应杯装载方式：散装倒入，自动排序，非盒装；

17.耗材余量与补充、更换：自动监控试剂、清洗液、反应杯余量，废物将满时报警，所有耗材补充或更换不影响实验进行；

18.LIS系统：支持双向LIS；

19.试剂项目：覆盖生殖中心拟开展的甲状腺功能、性激素等项目；

20.试剂盒内自带校准品、质控品，不需另购或赠送。

整机质保两年。

5.阴道分泌物分析仪招标技术参数及要求

数量：一套；预算：15万

技术参数及要求：

1．精确的显微镜图像自动判读技术：通过图像特征提取原理，数据库自动对比识别技术,实现镜检结果自动判读。

2．全自动生化检测技术：集自动加样，温育，检测，结果判定，报告输出，数据统计，自动废弃检测卡，自动清洗吸样加样装置为一体。

3．应用一次性玻片套件技术，检测完成后直接废弃。

4．检测灵活性：需根据临床要求对温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定，为阴道炎检测的临床科研、教学提供便利。

5．自动识别，可根据样本液面高低自动调整。

6．速度快：一次可进样≥30个样本，随到随检，批量检测速度≥60个标本/小时。

7．PH孔样本要求在温育之前判定结果，以保证此样本不会因温育而挥发；

8．颜色判读在密封的暗室中完成；

9．自动提醒功能，仪器运行前自动提醒加载玻片和检测卡。

10．检测完毕后，自动废弃检测卡和玻片至废弃槽，废弃槽满仪器具备自动提醒功能。

11．工作站、配套使用试剂和质控品，阴性、阳性符合率≥98%。

12．吸样加样装置进行内外清洗，避免了加样的交叉感染，并能防治管道堵塞。

13．试剂需设计空白对照检测点。

14．检测项目：一机两测，实现一次性完成镜检和生化检测项目，要求镜检和生化检测部分必须为一体机。镜检项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、霉菌、滴虫、清洁度等，生化检测项目：PH值、过氧化氢检测、β-葡萄糖醛酸苷酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、N-乙酰基-β-氨基葡萄糖苷酶六联检测，同时设备可做染色。

15．全自动镜检技术：实现加样至载玻片，自动盖片、压片等制片过程，完全模拟手工镜检，涂片均匀，显微镜下成像清晰度高，降低因为分层引起的漏检。内置高端显微镜，实现显微镜自动对焦、自动切换高低倍镜，选择清晰点进行拍照并录制视频后上传。自动判别镜检结果，并能生成由镜检和生化检测结果合并的图文并茂的检测报告。自动退出载玻片至废弃槽。

整机质保两年。

第二包

1.DNA倍体与生殖应用分析系统招标技术参数及要求

数量：一套；预算：10万

技术参数及要求：

1.具备梯度离心和自然沉降。

2.配套不同的试剂盒可应用于宫颈细胞、痰液细胞、尿液细胞、浆膜腔积液等液基细胞学制片染色。

3.制片机用途：对临床常见脱落细胞如宫颈脱落细胞等样本进行自动制片和染色。

4.制片机控制方式：微电脑独立控制，≥7英寸彩色触摸控制屏，全中文操作界面

5.支持一次性制片染色≥24个样本

6.染缸数量≥8个，染缸容量≥480ml

7.批量制片染色时间：≤35min

8.制片直径≤14mm

9.使用密度梯度离心和自然沉降有机结合：可有效去除标本中的黏液、杂质、炎性细胞等干扰成份，优先收集病变细胞。

10.单片独立滴染：染液不重复使用。在染色模式中，技术人员可对设备进行颜色深浅模式设置，选择最合适的模式来对细胞进行染色处理。

11.自动化程度：采用全自动细胞自然沉降制片和滴染流程。

12.制片仓可翻转，染液抽取无残留

13.大直径针头，防止针头堵塞，可一键清洗废液针。

14.扫描仪光学系统采用生物显微镜，平场半复消色差10X物镜，塔式消色差聚光镜，科勒式照明并可数码调节亮度。

15.扫描仪聚焦装置：电动微调焦，电动粗调焦；

16.物镜：10xUPLAPO10,NA=0.4；

17.容量：一次最多可加载50张玻片；实现无人值守

18.摄像装置：像素分辨率≥2448×2048,像素≥5MP,帧率≥75fps。

19.电动扫描平台：X,Y轴精度≤1μm，Z轴精度≤1μm，双向全自动线扫描，带随动。10X，直径13mm的细胞区域，扫描时间≤120秒。

20.条形识别：自动读取，识别切片信息；保证扫描数据与标本对应。

21.扫描区域：自动精准识别和自定义扫描区域，自定义人工编辑扫描轮廓区域

22.可根据需要支持多种类型细胞标本的检测，如：涂片（或印片）、甩片、滴片等。

23.记忆细胞位置，便于医生通过控制软件，对每个细胞进行放大定位复核。

24.样本自动扫描分析：能对玻片上的细胞进行形态、纹理、密度及细胞核染色质等参数进行分析，将扫描到的细胞进行自动分类。系统具备全自动DNA定量分析功能及液基细胞学(TCT)智能辅助诊断。

25.重复定位：可对扫描的细胞进行放大查看，便于人工复核，增加诊断的准确性；

整套质保两年。

2.储存液氮罐招标技术参数及要求

数量：4套；预算：10万

技术参数及要求：

1、液氮容量：≥45L

2、提筒数量：≥10个

3、液氮蒸发率：≤0.40升/天

4、1.2或2.0ml冻存管容量（6格）：1050个

5、0.5CC麦管容量（10个Cane）：3500支

6、0.5CC麦管容量单层散装：5000支

7、0.5CC麦管容量2层散装：10000支

8、圆提筒高度：280±5毫米

9、圆提筒外径：70±5毫米

10、锁盖：有

质保两年

3.电动综合妇产床招标技术参数及要求

数量：2套；预算：6万

技术参数及要求：

1、具有供妇产科分娩、妇科手术、诊断及检查，包括紧急剖腹产在内的多种功能。

2、床体前后倾，上下升降、背板折转均由电动推杆实现；

3、腿板辅助台为轴式旋转设计可侧开90°可拆卸，收纳方便，配有可伸缩式不锈钢污物盆；

4、床垫采用海绵床垫，有效缓解患者压力点，采用抗静电材料；床面配置导流槽，有效防止羊水污物外泄

5、底座采用304不锈钢；表面进行抛光处理

6、配置机械刹车；

7、床体金属部分下料采用全自动激光切割机进行切割下料

8、床面长≥1850mm，宽≥595mm

9、床面高度 710mm~930mm(电动)

10、背板上折角度 ≥75°

11、背板下折角度 ≥10°

12、床体前倾 ≥20°；床体后倾：≥20°（电动）

13、背板下折角度 10°（电动）

14、腿板外展 90°可拆卸

15、附件配置：

搁手板2个

托腿架2个

助产把手2个

污物盆1个

手控器1个

床垫1套

质保两年。

4.负压泵招标技术参数及要求

数量：2套；预算：10万

技术参数及要求：

1.适用范围：为吸引体液和细胞（主要为卵母细胞）提供负压源。

2.性能分类：高负压/低流量

3.负压范围：-10mmHg～-500mmHg（mmHg显示模式）或-1kPa～-67kPa（kPa显示模式）之间.负压精度±5mmHg（±0.7kPa），流量小于20L/min。

4.运行模式：连续运行

5.脚踏开关防水等级：IP68

6.抽吸时提示音量可调节，从小到大音量有0~3，共4个等级可设置

7.负压吸引器面板：可显示通电、准备或工作模式以及待机模式。可设定负压增加或减小设定值。

8.负压吸引器后部：有脚踏连接口、电源插孔、熔断器座、电源开关。

9.设备包括主机（含负压泵）、一次性使用负压连接管、电源线和脚踏开关。其中一次性使用负压连接管的型号为 VCP-2500，规格为 2500mm。

10.触摸设计，2种负压显示模式。

11.卵器堵塞时，激活负压直升健可瞬时获得-500mmHg临时负压，接触堵塞。

12.设备表面硅胶密封圈封闭设计，防止消毒液等浸入设备内部产生危险。

13.提供一次性使用负压连接管。无菌、2500mm长度能够满足临床应用要求，连接管一端配有滤器，防止液体吸入设备。

14.脚踏模式：自锁式和非自锁式

15.防电击类型：I类

16.防电击程度：B型

17.设备配套耗材非专机专用耗材

整机质保两年。

5.流式细胞仪招标技术参数及要求

数量：一套；预算：120万

技术参数及要求：

流式细胞仪招标技术参数及要求

数量：一套；预算：120万

技术参数及要求：

★1、需配置488nm和638nm固体激光器，功率分别≥50mw和50mw，激光功率可由软件实时监控，空间独立排列。

2、检测通道≥8个，最大化满足临床检测需求。

★3、激光配置为：488nm激光可激发五色荧光，可检测FITC、PE、ECD、PC5.5和PC7荧光染料，638nm激光可激发三色荧光，可检测APC、APC-A700和APC-A750荧光染料。以及需配备前向角散射光检测通道和侧向角散射光检测通道。

4、有固定校准的光路设计，每根激光间信号独立传播。用户可自行安装开机，无需专业人员调校。

★5、要求有FAPD检测器，能够达到5倍于传统高性能PMT的光电转换效率。

★6、 荧光灵敏度：FITC的荧光灵敏度必须少于30 MESF，PE的荧光灵敏度必须少于10 MESF。

7、荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰）。

8、具备准确区分0.2um和0.3um的细胞或微粒的能力。

★9、信号处理精度：16,777,216道数字信号精度。

10、具有≥100的线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上。

★11、支持多色荧光信号共同采集，10个参数检测时，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上。

★12、可支持多种常用的进样管，如5 mL的聚苯乙烯和聚丙烯流式管,1.5 mL 和 2 mL EP管，进样方式为机械蠕动泵来驱动。

13、内置自动化的液流系统维护程序，例如开关机程序、启动（初始化）、每日清洗、排气泡、反冲等全部由自动软件控制。

14、操作系统：全部采用图形化参数调节

★15、有全自动质控程序：内置的质控程序自动检测仪器配置，激光器功率、激光延迟、每个通道的rCV值、增益值和平均荧光强度等。配套细胞质控品。

★16、具备补偿调节功能，全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，自动补偿。支持补偿库功能，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值；在新的实验中，可以调用库中任一补偿值组合成新的补偿矩阵，不用再新建单标管上样调补偿。

★17、电压支持手动调节及自动调节，当电压改动后，补偿值会随之自动调整到正确的结果。

18、 具备直方图及散点图形叠加功能；具备细胞绝对数分析、IQ自动GATE分析、伪彩色图分析、RATIO分析、去粘连分析功能。

19、可导出PDF、电子表格、矢量图等多种文件格式，具有层级关系分析报告功能，能将所有荧光参数表达结果的各种组合全部显示在一张图上，具有批量处理报告的功能。

20、整机质保两年。

整机质保两年。

6.实验室空气过滤机招标技术参数及要求

数量：1套；预算：18万

技术参数及要求：

1、外形尺寸：1250X580X350cm(W*D*H)±5

2、额定风量（m3/h):1200±5

3、过滤方式：多重过滤

4、箱体材质：优质铝板

5、使用面积：≥50立方米

6、过滤效率：PM2.5 过滤：99.99999%;TVOC过滤：99.95%;甲醛过滤：99.95%;细菌过滤：99%;二甲苯过滤：99.98%

7、其它要求：风机采用纯铜直驱式高效离心风机;工作时间达3万小时。

整机质保两年。