舒城县妇幼保健计划生育服务中心全自动时间分辨荧光免疫分析仪采购项目采购需求标前公示

各相关潜在投标人：
受 舒城县妇幼保健计划生育服务中心 委托，安徽国建招标造价有限公司将对“舒城县妇幼保健计划生育服务中心全自动时间分辨荧光免疫分析仪采购项目”实施政府采购。
为维护政府采购当事人合法权益，确保政府采购活动公开、公平、公正，我公司现将项目需求予以标前公示（详见附件），诚请相关供应商就存在问题进行反馈。
如对公示内容有任何意见或建议，请您于2022年10月25日17:00前（以书面意见到达日期为准），将反馈意见（格式详见附件—反馈意见书）和相关证明文件（包括技术标准、产品彩页、检测报告等）加盖公章后送至或邮寄至我公司，我公司将对意见或建议进行汇总，并转交采购人根据实际情况修改完善。
非常感谢您的参与。
                     
联系单位：安徽国建招标造价有限公司
联系人：陈工
联系电话：18119741282
地址：舒城县广进久富商业广场3#10层
时间：2022年10月18日

采购需求
1. 适用项目

早、中孕期产前筛查母血清相关指标的检测分析

2. 仪器功能

★采用时间分辨荧光免疫技术，具有波长分辨和时间分辨的特点，可消除背景荧光影响，使实验结果具备更强特异性和灵敏度，保证产前筛查质量。有配套试剂盒定量检测与产前筛查相关的各项血清学指标，如甲胎蛋白、游离β绒毛膜促性腺激素、游离雌三醇、妊娠相关血浆蛋白A、胎盘生长因子等；

设备为原装进口，同时具备FDA和CE认证；

仪器为全自动操作，可一次装载多个样本或每个样本就绪时即时逐个装载，随机访问，高速、灵活，OSCAR（一站式风险评估诊所）模式理想选择。

★每小时≥40次测试，每次测试30分钟以内，允许急诊样本插入，能自动对待测样品进行5-100倍稀释。
低样本量检测，单个样本量≤15μm，以提高质控品利用率。

PAPPA、Free-βhCG、AFP、uE3等所有早孕及中孕期产筛相关实验的样本均无需稀释。

加样探针具有液面检测功能，凝血、气泡自动识别功能。

★具有样品、试剂及反应笔条形码自动识别系统，全程条形码对号。
可适应试管高度为50 -100mm、试管外径10 -17mm的原试管上机，1.5mL的Eppendorf管上机和2.0mL的NEQAS管上机。

  能使用条形码识别和监控试剂组分状况和余量，确保每种试剂在规定的温度、湿度反应条件下和有效期内使用。

  具有专用的质控模块。

3. 体系服务及项目运行质量保证
★检测性能：仪器检测符合产前筛查国家规范，相关检测指标批内CV≤3%；批间CV≤5% 。设备检测结果与产前筛查风险评估软件无缝对接，能够进行早中孕序贯筛查方案的风险评估。

设备无缝对接本实验室现有产筛管理软件，以便进行全流程质量控制，包括采血点网络化开单、报告及管理，全流程质控数据及MoM值中位数实时监测，诊断随访管理等。

★所投产品与安徽省数据与质控管理系统无缝对接，以便进行省级室内质控时间比对活动、实验数据分析和产筛18项质量指标管理。
投标人需有能力提供与产前筛查业务相关的完整技术服务，在省内为5家以上产前诊断中心用户长期提供产前筛查项目服务。

能够提供第三方质控品，参与省内室内质控室间比对项目。

★能够提供本省5万产筛数据分析报告，并提供可参考的本地化中位数方程，能提供产筛数据分析服务，并有专业人员现场协助进行数据分析解读、实验改进建议及持续跟踪，必要时进行中位数调整。

具有完善的技术应用服务、维修售后服务、软件应用服务，24h电话响应，若使用科室提出上门要求，48h内到达现场提供技术服务，保证项目顺利高质开展。
中标人在签订合同后供货前必须按照采购人指定的时间和地点进行实际环境测试。测试内容为采购要求的所有功能参数。在规定时间内无法通过测试的，视为虚假应标并解除合同，且报监管部门进行处理。
[image: image1.jpg]B SR W HE 17 i SRR R L

— . AN

i G o B (L RV PR ]
DRSS | o I A W G A B 4
USRI 7 i 4 % 120V 7 |

SRR EL I 4 1 (i VAR B R 45 0 B S TR 7 R R
e G T o AT B &R AT E

KT H By & T H 4 R

KNI B By & Tl B &40 120

HH 5 B

1. o E 35 IR IREL:

(2. Toik L& BRATE Mk 25 A 3R B

. it

A

2 S 2 A — T B R, T R A RO B |
(RS R T SRR » B, RRRE |
0% LG LA R B AR, 5 R T A BT A%, (RIS B L
B 2t B LR R SR E M2 DR AT OB AR, R G R A 0 X T e
@gﬁ%éz@%aﬁﬁﬁm%ﬁmo\ﬁﬁ,w@am&m&m%%maz>
HILAL A ﬁ%ﬁam% (4 cv<3%,
el cv<5%) » R T B IFR KK o0 2021 45 A=l i 5 o O 1 4
e -2 B AL Ll

AR i =





[image: image2.jpg]|

[Pt

MEEREEAGESE, REGETHOREHE, FRWRETHSZ \Nﬁmﬁw
sentiE, FENSZTET 2021 ﬁ%%ﬁa@%ﬁ%&%%ﬁ%wﬂwﬁ@mgﬁ
RO RE BB T g &M AR, KRBT E IR AR, KA E~
&N EE N RRHEE, FERERAENEMNNR . R ZH8EATFE T 4%
FERIE A E A SR E N ES), BT LR ER SRS REIN, Sk
TRk AR —KAGNF &, iS5 R8BSR 0% EFRM.

AL EFERFR, FriEWE £ B3RS 24,





[image: image3.jpg]=, EFRERR
__v

34 :
 Sobbmksit itk asimameRifs an
Biiievasl mwfiev?, Wﬁnmw%\, @@wgwm& %%&&VR\
,,, Rev>8L, PR FYAtEE, m.@a,,m\shﬁ\mx,»&&@? Q\%\%\w.
IR RIS, PG E ARy ) s R R

-k Aw&\ m%%@@wﬁ
frp, 300 P BEGRAAR FEd T

L

g

:
¥
R
N
)
Ll
3





[image: image4.jpg]HE TR S A B 42 2

3

we | Wl | B | Tk |ERSE|  SpEes
BRAEDEE 3 L hA -t tforfey 3T R pels
s AN RSt 1775970 210903 sk 357%
@m&w Ew Lwi %&4@@& t&%&i miﬁ\@\:é&m
A Bl | 3% e RIS oyt oS T
kN\\mv\N @3\\% ww&mg |250% ST 30303194 fojis0 1 V]






                                  项目

采购需求的反馈意见

舒城县建采公共资源交易有限责任公司：
针对                              项目采购需求标前公示，我单位反馈意见如下：

一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

二、需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

三、供应商针对本项目采购需求的合理化建议如下：

1、

2、

…

特此函告

单位名称（公章）：

联系人：

联系电话：                    
    年  月  日

