六安市人民医院钬激光采购项目采购需求

数量：一套       预算：170万

技术参数及要求：

一、总体要求

1.1激光主机获得FDA认证、CFDA认证、CE认证，通过IS013485体系认证

*1.2临床用于治疗泌尿系统结石、泌尿系肿瘤或者泌尿系软组织（包括但不限于）（以注册证适用范围为准）

二	技术参数要求

1、激光波长：2100nm ±100nm

2、输出方式：重复脉冲输出

3、终端发散角：≥250mrad

*4、具备四腔激光棒设计，实际可装配激光棒数量≥4

5、最大可调频率：≥50HZ

6、最小可调频率：≤5HZ

7、频率最小步进：1HZ

8、频率显示条：可提示当前模式下可调频率的最大范围

9、最大单脉冲能量：≥3.5J

10、最小单脉冲能量：≤0.2J

11、单脉冲能量最小步进：0.1J

12、能量显示条：可提示当前模式下可调能量的最大范围

13、输出功率≥100W

*14、用户界面可调节功率范围：1w-100W

15、最大脉冲功率：≥12kW

16、激光功率不稳定度：≤±5%

17、输出功率复现性：≤±2%

18、最大脉冲宽度：≥600µs；

19、最小脉冲宽度：≤150µs

20、脉冲宽度切换：≥2档

*21、脚踏按键数：≥3键，脚踏具备随时切换设备待机/就绪状态的功能

22、指示光波长:532nm±5nm

23、显示屏：彩色触摸屏，可折叠旋转

*24、显示屏功能：双屏显示，可独立设置两组不同参数

25、冷却装置：内置风冷和水冷组合热交换器

26、节约模式：部分激光棒故障时，仍能发射激光，保障手术安全

27、可实时监控并调节激光能量，确保其输出稳定

28、配备外部门互锁插头：可确保机器外部门打开时激光不能发射

29、配备有急停开关：可在设备出现故障时紧急关闭机器

*30、保护镜系统：可不拆卸机器更换透镜保护镜，用以保护激光光路

31、光纤要求

31.1	光纤传输效率：≥85%

31.2	光纤规格：匹配一次性使用及可重复使用的光纤，须和主机同品牌

31.3	光纤粗细：至少匹配粗细不同的三种光纤

31.4	光纤承载功率：细光纤（芯径＜300μm）≥45W、中光纤（300μm≤芯径＜500μm)≥100W、粗光纤（芯径≥500μm)≥100W

三、膀胱过度综合征胫神经刺激仪技术要求

1.膀胱过度综合征胫神经刺激仪：机身自带显示屏可以方便观察刺激进度

2.延长线：≥1米

3.移动性：便携式

*4.刺激电流：0 至 80 mA

5.刺激水平设置范围：0%-100%

6.刺激波形要求：

频率：≥20 Hz

脉冲宽度：≥200 微秒

脉冲：单相

脉冲序列占空比：前 5 个输出脉冲 100％输出，随后 5 个输出脉冲 50％输出， 依次循环

- 原厂免费质保不少于3年，免费提供安装使用培训。

注：1、本项目允许采购进口产品，已办理进口产品论证并经主管部门审批，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。