第六章 采购需求

1、采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪 | 1.防护等级：防护等级应≥IP68（水深1米、持续2H）； ★2.显示屏尺寸：具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应≥3.1 in，屏幕分辨率应≥480×800；（成交供应商在供货时提供国家认可的第三方有权检测报告。响应文件中提供承诺函（格式自拟），不提供或承诺内容不完整的视为响应资格无效。） 3.网络传输：终端应能接入移动，联通或电信两张SIM卡，实现无线传输功能，同时远程传输应能支持25帧/s传输下4K，2K，1080P视频分辨率传输； ★4.电池工作时间：更换一次电池可满足30帧/s摄录下,4K，连续摄录≥10h，2K,连续摄录≥14h，1080P,连续摄录≥16h，720P,连续摄录≥20h；（成交供应商在供货时提供国家认可的第三方有权检测报告。响应文件中提供承诺函（格式自拟），不提供或承诺内容不完整的视为响应资格无效。） 5.快充功能：支持快充协议，采用配套电源适配器，支持9V/2.0A快速充电，最高充电功率18W,快充时间应≤1.5h； 6.红蓝爆闪灯：具备红蓝爆闪灯功能，可在紧急情况下，实现红蓝交替灯光预警，开启夜视功能后，红外补光范围≥3米处人脸； 7.支持H.264和H.265编码； 8.支持八核2.0G，运行内存≥4G，存储容量≥64G； ★9.视场角及几何失真：摄像头的水平视场角在3840*2160、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率条件下均应≥105°，几何失真≤7.8%；（成交供应商在供货时提供国家认可的第三方有权检测报告。响应文件中提供承诺函（格式自拟），不提供或承诺内容不完整的视为响应资格无效。） 10.存储空间扩展：最高扩展可达512GB； ★11.外接无人机传输功能：样机和无人机遥控器连接后，可以把无人机的实时视频直接传输到样机界面进行预览，并通过样机的网络把无人机的实时视频传输到远程指挥中心，在视频传输过程中，样机和指挥中心同步进行实时通话，以便实时调整无人机飞控情况；（成交供应商在供货时提供国家认可的第三方有权检测报告。响应文件中提供承诺函（格式自拟），不提供或承诺内容不完整的视为响应资格无效。） ★12.接入采集设备时自动断开所有无线网络：设备接入采集设备进行音视频数据采集时，自动关闭所有网络功能，包括WIFI、4G、蓝牙等；（成交供应商在供货时提供国家认可的第三方有权检测报告。响应文件中提供承诺函（格式自拟），不提供或承诺内容不完整的视为响应资格无效。） ★13.SOS紧急求助：长按SOS键。设备自身会发出警示音，并同时向平台发出求救，平台支持接收设备上报的SOS报警信息，并以弹窗和警示音提示；（成交供应商在供货时提供国家认可的第三方有权检测报告。响应文件中提供承诺函（格式自拟），不提供或承诺内容不完整的视为响应资格无效。） ★14.可与“安徽省生态环境执法全过程记录平台”无缝对接，实现关键照片上传及定时抓拍和录像自动上传等功能。（响应文件中提供厂商针对以上要求出具的承诺函（格式自拟）） | 45 |
| 2 | 信息采集站1（8口4T桌面箱式采集站） | 工作站自动对上传的执法数据进行统计并产生报表，统计情况以报表、饼图、柱形图显示； 工作站可以根据开机、关机、执法仪接入等状态自动生成系统监控日志； 通过后台管理设置，文件能自动或手动上传到服务器，并能设置自动上传时间； 设置系统内部数据的存储周期，超过该存储周期的数据系统将自动清除； 远程管理系统提供影像资料的远程在线回放、下载、分级管理及远程网络上传等功能。实现执法部门数据采集远程管理、云端服务器远程管理等规范化管理目标； 系统升级可以通过远程后台对警云数据管理系统进行功能及服务的升级； 外观结构要求：采用一体式人体工学、可折合箱体设计，设备存取便捷，机箱尺寸约为472*413*216mm； 外壳防护等级：外壳应符合GB4208-2008中IP20的要求； 显示要求：自带14寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于1280×1024 基本硬件配置及存储容量：Intel四核处理器,内存容量为4GB,自带4个USB接口，1个千兆网口；4TB存储； 设备接入和数据采集速率：满足8台执法记录仪同时接入要求，可通过设置第一接口为优先采集接口，优先导入该接口数据；采集速率不低于4.0MB/s。 | 1 |
|  | 信息采集站2（25口8T立式采集站 ） | 显示屏：19英寸液晶显示屏； 触摸屏：矩阵红外触摸屏； 重量：约70KG； 硬盘：12盘位，容量8T； 屏幕分辨率：1280×1024； 接口数量：25台执法记录仪接口； 英特尔(Intel) 处理器； 4G内存 支持8G 工控主板； 扬声器：支持； 前置摄像头：支持； 电源接口：输入AC 220V/50HZ； 喇叭：内置，有声回放、系统报警； 平台系统：WINDOWS； 存储异常告警：当受控设备的磁盘存储空间达到阈值，设备可进行告警； 应用软件：警云数据管理终端； 网络接口：标准RJ45型接口； 软件方式：软件加密； 制造标准：依公安部GA/T 947-2015最新标准。 | 5 |
|  | 信息采集站 更新升级 | 对市执法支队原有数据采集站软件进行更新升级，与同批次采购信息采集站保持一致； 对市执法支队原有数据采集站硬盘进行扩容升级，增加16TB机械硬盘一块。 |  |
| 4 | 录音笔 | 1.设备外形尺寸应≤126*63*15mm，采用内置锂电池设计，容量≥2500mAh； 2.录音笔麦克风数量≥8颗，支持不同模式的录音组合； 3.录音笔设备具备屏幕功能：屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率≥480*800； 4.WIFI连接：2.4G，802.11 b/g/n/ac； 5.4G连接：支持LTE-TDD和LTE-FDD两种模式，其中LTE-TDD频段B38/39/40/41(100M)；LTE-FDD频段B1/3/5/8； 6.蓝牙连接：BT支持蓝牙4.2及以上的协议； 7.内存≥2GB；存储≥32GB； 8.转写功能：支持录音转写成文字（支持12种方言转写），并可以将文字文本导出； 9.实时转写功能：边录音边将录音转写成文字，转写的延迟低于5秒； 10.翻译功能：支持中英文的实时翻译，并将翻译内容实时呈现在屏幕上；翻译内容的延迟低于5秒；插入耳机，通过TTS将翻译内容实时播放； | 3 |
| 5 | 水质快检试剂包 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等检测试剂盒 PH(1-14)：80次/盒 化学需氧量(0-250mg/L)：50次 氨氮：(0-10mg/L)：50次/盒 总磷(0-20mg/L)：50次/盒 总氮(0-100mg/L)：50次/盒 | 24 |
| 6 | 便携式水质快速检测仪 | 1.双比色检测系统：1个360°自动旋转式比色管检测系统 ； 2个自动比色皿检测结构，同时可检测两个相同污染物的水样；1个电极检测位（提供产品实物图）； 2.测量项目：COD 5-10000mg/L（分段，检测下限：5mg/L；）、氨氮0.01-150mg/L（分段，检测下限：0.05mg/L）、总磷0.01-100mg/L（分段，检测下限：0.02mg/L）、总氮0.01-100mg/L（分段，检测下限：0.5mg/L）、高锰酸盐指数0.3—20mg/L、硝酸盐氮0—100mg/L、亚硝酸盐氮0—6mg/L、余氯0—5mg/L、总氯0—5mg/L、二氧化氯0—5mg/L、挥发酚0—25mg/L、氟化物0—6mg/L、苯胺0—20mg/L、铜0—50mg/L、镍0—40mg/L、铁0—50mg/L、六价铬0—5mg/L、铬0—5mg/L、锰0—40mg/L、磷酸盐0—25mg/L； 3.电池：内置大容量锂电池40000mAh； 4.显示≥ 7英寸彩色液晶触摸屏； 5.光源：进口冷光源（可达10万小时以上）； 6.检测准确度：≤±5%； 7.波长范围：340-900nm2； 8.波长半宽：4nm； 9.重复性：≤±2%； 10.存 储：≥150万组数据，可自由调用查看； 11.光学检测系统：光纤检测系统； 12.预存曲线：预存100条标准曲线和50条拟合曲线，并可修改和添加曲线； 13.消解温度范围：0-200℃； 14.双温区消解：一体化双温区独立控温 8 孔多功能消解器，可同时消解两种不同的污染物（提供产品实物图作为佐证）； 15.专用水质消解系统，固化常规消解项目，一键式操作消解，消解完成自动报警提示； 16.打印方式：标配内置热敏打印机； 17.数据传输：配备USB数据传输接口； 18.标准配置：主机一台、COD预制试剂1盒、氨氮预制试剂1盒、总磷预制试剂1盒、总氮预制试剂 1套、专用反应管、保护罩、冷却架、比色皿、比色架、移液器、打印纸。 | 1 |
| 7 | 移动源执法监测设备 | 一、移动源执法在用车尾气检测仪 1.1测仪仪器主要的功能特点 取样式(分流式)测量方式。采用“空气气幕”保护技术，使光学系统免遭排烟的污染。测量室恒温控制，防止排气中水分冷凝，影响测量结果。 全中文交互式菜单提示。显示不透 光度和光吸收系数两种示值，操作 简单、直观、方便。 智能平板控制单元与测量单元分开，既避免排烟污染显示屏又便于测试时读数。 按照《GB3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法》的规定，进行在用车和新生产车的自由加速试验。 测试操作程序化，能自动处理测量数据，显示出每次测试的峰值。并自动判断测试条件是否符合国家标准的有关规定，在最短的时间内完成繁杂的试验步骤。 具有实时测试，显示瞬时值的功能。能测量自由加速工况下的排气可见污染物。 配蓝牙微型打印机，可打印实时测量结果和历史记录数据。 配备串行RS232接口 测量单元内置高容量锂电池，满电量情况下，正常户外温度可连续运行6小时以上，同时也可连接充电器在线使用(注意：由于锂电池特性，低温情况下仪器运行时间会相对减少)。 内置高性能低功耗WIFI模块，与平板电脑连接距离可达到15米以上。 检测系统需集成双怠速检测、道路自由加速、非道路自由加速、自由加载、尿素含量检测、0BD检测等功能。 附件配置包括但不限于：振动式转速计、油温传感器、环境参数模块、 WIFI通讯模块、蓝牙打印机以上配件需确保能够跟系统匹配连接。 1.2主要规格及技术参数 1)工作条件 温度：(-10~40)℃； 相对湿度：(5~95)%(非冷凝)； 充电电源：(110~240)V50Hz/60Hz； 2)测量范围 不透光度(Ns)：(0~99.9)%； 光吸收系数(k)：(0~16.0)m-1； 3)分辨力 不透光度：0.1%； 光吸收系数：0.01m-1； 4)示值允许误差 不透光度：±2.0%(绝对误差)； 5)光通道有效长度：215mm,光通道等效长度：430mm； 6)预热时间：15min； 7)取样管长度：≥1.5m。 二、移动源执法车用尿素检测仪 测量柴油发动机氮氧化物还原剂尿 素水溶液中尿素含量(质量分数)。 该检测仪可以通过wifi与平板连接，透过平板控制检测仪。 主要规格及技术参数： 使用环境条件： 环境温度：+5℃~+40℃； 相对湿度：5%~90%(非冷凝)，大气压：96 kPa~106 kPa； 电源：锂电池(可充电)DC12V； 测量范围：尿素含量(质量分 数)0%~50%； 温度：0℃~50℃； 分辨率：尿素含量(质量分数)0.1%； 温度：0.1℃； 精度：尿素含量(质量分数)±0.2%； 温度：±0.5℃。 三、移动源执法通用车载诊断仪 1.智能、易用、专业、高性能等特点 ： 2.该设备通过车辆诊断接口对车辆 OBD系统进行数据读取并检查，满足新国标对汽车排放相关要求，适用于环保检测新标准中规定的新车下线检验、注册登记和在用车辆检验(含监督抽查)等标准要求。 3.OBD诊断仪可以与非道路平板软件系统集成使用。 技术参数： 处理器Cortex -M3 频率72MHz； 蓝牙V2.1+EDR,BT2.0&BT4.0 内存128KB； 四、工业内窥镜 1.7寸高清显示器，分辨率：1024*600； 2.清晰度：1200线CVBS HD摄像机； 3.摄像机直径：≤17MM，不锈钢外壳； 4.LED：8颗1W 亮度可调节； 5.电池：锂电池,12V4500MAH,连续工作约8小时； 6.防水等级：IP68； 7.配件：显示器+摄像头+五金盘+纤维电缆5MM+保护套+电池盒+充电器+转接线+螺丝刀+说明书+铝箱； 8.包装尺寸：铝箱尺寸：≤410*370*180mm，包装尺寸：≤425* 415*195mm； 9.功能：录像/计米器/WIFI热点/17MM-512HZ发射器/定位接收器/(另选加配)。 | 1 |
| 8 | 移动执法包 | 1.轻薄笔记本电脑，16G内存、1T硬盘。具备现场执法检查数据查询、检查情况记录、执法文书制作、数据上传等功能 。 屏幕色彩P3，屏幕类型OLED，屏幕尺寸14.2英寸，分辨率2880×1920，电池容量70Wh (额定容量），机身重量约1.31kg，CPU核数14核，CPU主频：性能核：基础频率1.2GHz，最高频率4.5GHz；能效核：基础频率0.7GHz，最高频率3.6GHz；低功耗高效内核：基础频率0.7GHz，最高频率2.5GHz；电源适配器65W USB-C一体式电源适配器； 包装清单PC×1，USB-C电源适配器(适配器和充电线一体式连接) × 1，快速指南 × 1； 2.便携式打印机，具备A4纸打印功能(可根据需要增配彩色打印、扫描、复印等功能),可通过蓝牙无线或有线等形式与笔记本电脑及执法终端连接。 最高打印分辨率：5760x1440 dpi； 打印机语言：ESC/P-R； 打印速度： 黑白约7ipm, 彩色约4ipm (A4,普通模式)*1； 黑白约14ppm, 彩色约11ppm（A4,草稿模式）*2； 打印机接口： USB ：高速USB； 无线接口 ：IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n/ac； Wi-Fi Direct：支持； 网络协议：TCP/IPv4, TCP/IPv6； 3.移动执法包，手提便携式，大容量，主副袋设计，全包根据执法装备的特点设计，不同部位甄选用料，集防水、缓震、散热于一身，咬齿内藏，整齐美观，顺滑耐用，不易爆开，尺寸：约40*30*6cm，可按需印制执法标识(专用标识及相应文字)。 | 23 |
|  |  | 适配于拟采购的便携式打印机的耗材，每套包含黑色墨盒1个、彩色墨盒个和废墨盒1个。 | 100 |
| 9 | 无人机 | 一、无人机主机 1.最大起飞重量：≤1430 g； 2.折叠后尺寸（长×宽×高）：≤261×114×139mm； 3.对角线轴距：≤440 mm； 4.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km； 5.最长飞行时间：≥49 分钟； 6.最大可抗风速：≥12m/s； 7.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行； 8.单北斗定位：支持单北斗定位模式； 9.飞行器自检功能：具备飞行器自检功能； 10.低电量自动返航：具备低电量自动返航功能； 11.信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能； 12.机身险：提供1年的额度内免费维修服务，包括机身损失险、第三方责任险，无人机机身在保额内不限次数免费维修或置换，第三方责任险保额≥100万。 二、云台相机 1.相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； 2.广角相机CMOS：1/1.3英寸； 3.广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万； 4.中长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸； 5.中长焦相机像素：像素数不低于4800万； 6.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸； 7.长焦相机像素：像素数不低于4800万； 8.可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍； 9.红外传感器分辨率：≥640*512，超分模式≥1280*1024； 10.红外传感器帧率：30Hz； 11.红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温； 12.红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦； 13.变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦； 14.稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 15.可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制； 16.激光测距模块：最远正入射量程1800m； 17.红外补光：支持近红外补光灯。 三、软件功能 1.航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； 2.激光测距信息：支持可见光照片中记录激光测距获取的距离； 3.ADS-B功能 能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息； 4.一键全景：支持一键全景功能； 5.智能识别功能：可见光支持人车船目标的AI识别； 6.夜景模式：支持全彩夜视、黑白夜视。 四、配置清单 单套数量配置：机身1个、电池3块、遥控器1个、充电管家1个，增强图传模块1个，64G内存卡1张，物联网卡1张，安全箱1个，机身险2年。 | 2 |
| 10 | 多参数气体检测仪 | 1.技术参数要求 ★(1)每个传感器模块盒可安装不低于 9 只传感器，可挂载不低于 3 个传感器模块盒，不低于 27 只传感器；可根据实际监测需要进行传感器类型调整。（提供实物图片等证明材料） (2)测量界面可显示：气体种类、瞬时值、STEL、TWA、MAC、电池电量等； (3)测量单位能在ppm、umol/mol和mg/m3间切换； (4)触控显示屏应不小于5寸，无需按键，冬季室外监测时使用人员可以带手套或使用签字笔轻松触控操作； ★(5)所投产品测量范围满足:氧气 O2:(0-30)%;硫化氢 H2S:(0-500)umol/mol，二氧化硫SO2:(0-150)umol/mol。（提供计量器具型式批准证书扫描件） (6)仪器主机重量小于等于1kg，便携性高，可挂载无人机进行远程监测； (7)可用USB数据线对仪器充电，且仪器应具有U盘导出和蓝牙打印功能； (8) 具有气体浓度超限的声音报警功能； (9)配有GPS和北斗定位双功能； (10)防爆等级≥Exib IIC T4 Gb 且防护等级≥IP68； ★(11)具有一体化维保平台，可以设置专属产品档案，定期推送产品信息，自动推送传感器寿命及有效时间提醒；（提供实物图片等证明材料） (12) 仪器标配有多参数气体监管平台，用户可在平台上实时查看各多参数气体检测仪的数据信息，并自动生成执法区域各监测点浓度曲线分布图； (13)多参数气体监管平台可同时接收不低于50台设备监测数据。 2.工作参数要求 (1)负载能力：＞15kPa (2)响应时间：≤20s (3)数据存储量：＞1万组 (4)电池工作时间：＞8h (5)电源适配器：输入AC100～240V50/60Hz输出DC5V3A (6)配置传感器参数须满足： O2：测量范围(0~30)%VOL，分辨率0.1%VOL，最大允许误差±5% F.S.； NO2：测量范围(0~20)umol/mol，分辨率0.1umol/mol，最大允许误差±5% F.S.； SO2：测量范围(0-150)umol/mol，分辨率0.1umol/mol，最大允许误差±5% F.S.； CO：测量范围(0~1000)umol/mol，分辨率1umol/mol，最大允许误差±10% F.S.； CH4：测量范围(0~100)%LEL，分辨率1%LEL，最大允许误差±5% F.S.； NH3：测量范围(0~100)umol/mol，分辨率0.1umol/mol，最大允许误差±5% F.S.； Cl2：测量范围(0~10)umol/mol，分辨率0.1umol/mol，最大允许误差±5% F.S.； LEL：测量范围(0~100)%LEL，分辨率1%LEL，最大允许误差±5% F.S.； H2S：测量范围(0~500)umol/mol，分辨率0.1umol/mol，最大允许误差±10% F.S.； 3.配置要求 主机1台、主机包1个、多参数气体监管平台1套、过滤器一个、充电器1个、数据线（Type-C，2m）1根 | 1 |

注：（1）本项目核心产品为：执法记录仪、多参数气体检测仪。

（2）总体要求：以上所有设备及附件整体质保 3 年。

（3）本项目采购需求中所有参数必须完全响应，其中：1）采购需求中标“★”参数供应商须按要求提供相关证明材料，以供应商提供的相应证明材料及响应文件中“响应情况表”为评审依据；2）采购需求中非标“★”参数，以供应商响应文件中“响应情况表”为评审依据。

不满足要求的按不实质性响应采购文件处理。

2、其他要求

2.1交货及验收

（1）供货期：合同签订后 30 个日历天内完成供货安装及调试。

（2）交货地点：六安市长安南路207号六安市生态环境局。

（3）验收：设备到货后现场验货。

2.2售后服务

（1）产品自交付之日起3年内，非人为损坏提供免费质保服务。

（2）成交供应商须保证所供产品为全新原厂设备，质保期内成交供应商须及时提供免费上门维修、更换非人为损坏零部件服务。

（3）保质期内仪器出现故障时，成交供应商维保维修人员在接到通知后，2小时内做出应答，48小时内到达现场排除故障。

（4）成交供应商每年提供不少于两次免费上门维保服务。

（5）成交供应商提供终身免费的软件升级服务、应用咨询以及技术帮助。

2.3技术培训

培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握仪器维护、校准、正常运行操作的技术知识，能独立解决使用过程中的一般故障，具体要求如下：

（1）成交供应商须提供满足仪器维护要求的技术培训服务，包括系统的安装、调试、常规操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并达到预定的培训目标。

（2）成交供应商须根据采购人所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划。

（3）成交供应商须提供技术水平高、质量高的培训服务，培训人员须是仪器生产厂家的资深培训讲师；所有书面资料或电子文档用中文书写，授课形式为中文；培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。

（4）仪器培训分现场培训和集中培训，培训参加人数不限。现场培训地点为项目所在地；集中培训地点为仪器生产厂家或指定培训中心，培训时间待定，培训内容包括了解设备结构等深度学习内容。

（5）培训费用包含在成交供应商项目总报价内，培训期间的消费品、技术资料和培训费用均由成交供应商承担。