- 血液透析机

- 设备核心参数

### 一、技术特点

1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析功能；

2、全中文操作系统，≥15英寸液晶显示屏；

3、具有序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序；

4、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；

- 采用电极实时监测平衡系统泄漏；

6、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；

7、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；

8、内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作≥30分钟。

### 二、技术参数

1、动脉压监测范围: -380mmHg～+400mmHg，精度：±10mmHg；

2、静脉压监测范围: -500mmHg～+500mmHg，精度: ±10mmHg；

3、跨膜压监测范围: -500mmHg～+500mmHg，精度: ±10mmHg；

4、透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min；

5、透析液温度范围：33～40℃，精度：±0.5℃；

6、透析液电导率调节范围:12～16ms/cm，精度: ±0.1ms/cm ；

7、血流量可调范围：0，30～600mL/min；

8、超滤控制范围：0～4000mL/h；

9、进水压：1bar～6.5bar，进水温度 5℃-30℃

10、肝素泵注入流量：0～10ml/h；

11、气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡；

12、漏血监测：设备具有漏血防护系统，在最大规定透析液流量、超滤流量下，漏血速率的最大报警限制为≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)；

13、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液；

14、具备热消毒功能，热消毒最高温度≥90℃。

15、满足医疗机构诊疗需求。

- 血液透析滤过机

- 设备核心参数

### 技术特点

1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过功能；

2、全中文操作系统，≥15英寸液晶显示；

3、有方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序；

4、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；

5、采用电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全；

6、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；

7、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；

8、内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作≥30分钟。

### 技术参数

1、动脉压监测范围: -380mmHg～+400mmHg，精度：±10mmHg；

- 静脉压监测范围: -500mmHg～+500mmHg，精度: ±10mmHg；

- 跨膜压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

- 透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min；

- 透析液温度范围：33～40℃，精度：±0.5℃；

- 6、透析液电导率调节范围:12～16ms/cm，精度: ±0.1 ms/cm ；

7、血流量可调范围：0，50～600mL/min ；

8、超滤控制范围：0～4000mL/h；

9、进水压：1bar～6.5bar，进水温度 5℃-30℃

10、肝素泵注入流量：0～10ml/h；

11、气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡或u红外线、反应阈值:在200ml/min 血流量下，出现单个容积200µL气泡；

12、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)；

13、置换液流量：0，30～600mL/min(HDF-online)

14、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液；

15、具备热消毒功能，热消毒最高温度≥90℃；

16、满足医疗机构诊疗需求。

- 水处理系统

- 设备核心参数

参数

- 1、设备使用年限：≥8年。

- 2、设备符合国家最新颁布的血液透析行业标准YY0793.1《血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求第1部分:用于多床透析》要求。

- 3、设备符合YY9706.102-2021《医用电气系统第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》的要求。

- 4、纯水产水量：≥2400L/h （25℃），纯水水质应符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准。

5、触摸屏操作，具备血液透析水系统实时监控及预警系统。

- 6、可全自动控制，根据系统参数设定时间机器自动启停和间隔运行，并可根据用水时间进行个性化设置。

- 7、具有原水、一级产水、二级产水的电导率、温度、压力、流量监测等信息显示；实时报警功能。可故障报警记录,将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询。

8、整套系统双级运行，也可一级或二级单独操作运行，具有多种应急运行方案。

9、具有多种保护功能，在无水、低压、高压、过载等情况下自动保护报警。

10、过滤软化罐体直径≥500mm，罐体耐压1.0MPa，防止水锤冲击，耐压高。

- 11、设备具有漏水报警功能,具备监测夜间漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保证。

12、设备主机采用304不锈钢卫生级材质，氩弧自动保护焊接，焊接完成采用钝化处理，焊接处内壁光滑，防止细菌、内毒素滋生，确保产水水质。

13、设备主机和供水系统管道具有全自动程控在线化学消毒功能，采用一键自动消毒，自动完成各个消毒程序，具备自动监测消毒残留的功能，具备一键加强冲洗功能，确保水质安全可靠。并记录消毒时间。

- 14、系统配置要求：全自动源水变频加压系统一套，全自动多介质过滤器一套，全自动活性炭过滤器一套，全自动软化器一套，双级反渗透主机一套，自动化学消毒系统一套。

15、平衡器进水采用双阀慢开阀进水，一用一备，阀芯采用耐腐蚀陶瓷阀芯。带反馈信号。

16、投标供应商自行提供配置表。

17、满足医疗机构诊疗需求。

四、配备相适应满足诊疗需求的设备设施包含但不限于以下：

- 等离子空气消毒机、透析用病床、除颤仪、电子秤。

- 五、售后保障服务体系

- 整机免保政策

本项目所供血液透析机、血液透析滤过机、水处理系统、除颤仪等核心诊疗设备，统一提供五年整机免费保修服务，全面覆盖设备临床使用关键周期，具体保障内容如下：

- 质保期限：自设备完成安装调试、通过院方组织的验收流程，并正式投入临床诊疗使用之日起计算，连续5年为整机免费保修周期，期间不额外收取任何保修相关费用；

- 覆盖范围：全面涵盖设备本体所有硬件配置（含核心部件、辅助组件）、原厂配套的附属设备，以及设备自带的标准嵌入式软件系统，无任何隐藏遗漏项；

- 核心服务：保修期内，若设备因自身设计缺陷、制造工艺问题或零部件质量问题引发故障，免费提供原厂正品零部件更换服务，派遣专业认证维修工程师上门开展维修作业，并全程提供技术支持，维修过程全程透明，维修完成后提供详细维修报告；

- 增值服务：为提前规避故障风险，质保期内每季度安排1次免费上门巡检服务，工程师对设备进行性能精准校准、运行状态全面排查，开展滤网清洁、线路检查等基础维护工作，形成巡检报告并反馈院方，提前解决潜在问题，保障设备持续稳定运行；

- 免责范围：因院方人员人为操作失误、违规操作，设备遭受外力撞击、跌落等损坏，以及地震、洪水、火灾等不可抗力因素导致的设备故障，不纳入本次免费保修范围，提供有偿维修服务；

- 后期有偿维保政策

五年免费质保期满后，根据院方实际诊疗需求、设备运行状况，定制个性化有偿维保服务方案。方案将涵盖设备定期深度维护、易损零部件更换、突发故障应急处置、技术升级支持等核心服务内容。具体的服务项目、服务频次、服务标准及对应价格体系，将于质保期届满前30个工作日内，安排专业团队与院方相关负责人对接协商，最终形成正式合作协议，保障后续服务无缝衔接；

- 售后响应时效

考虑到血液透析设备直接关系患者诊疗安全，提供24小时全天候售后响应服务，建立专属服务热线与微信对接群，确保故障信息快速传达，全力保障临床诊疗工作不受影响，具体响应时效承诺如下：

- 紧急故障：若设备突发故障无法正常运行，直接影响患者诊疗工作时，院方通知后30分钟内，技术工程师将通过电话、视频等方式完成初步技术对接，了解故障详情并提供临时应急指导；同时4小时内派遣专业工程师携带维修工具与备用零部件抵达现场，开展故障处置工作，力争最短时间恢复设备正常运行；

- 一般故障：若设备出现非紧急类故障（不影响核心诊疗功能，可通过替代设备保障诊疗），院方通知后8小时内，安排专业工程师抵达现场开展维修工作，维修完成后进行设备性能测试，确保符合临床使用标准；

- 人员培训服务

- 为确保院方相关人员熟练、规范掌握设备操作及基础管理技能，提供分层级、全流程、定制化的培训服务，培训内容贴合临床实际需求，具体安排如下：

- 操作技能培训：针对一线医护人员开展专项培训，采用“理论授课+现场实操+案例讲解”的组合模式。理论部分涵盖设备工作原理、开机/关机标准流程、治疗参数精准设置、日常操作规范、常见故障识别等内容；实操部分由工程师一对一指导，模拟临床真实场景进行操作演练；培训结束后组织闭卷考试与实操考核，确保参训医护人员100%掌握核心操作技能，考核不合格者将进行二次补训；

- 基础维护培训：针对院方设备管理人员开展专项培训，内容包括设备日常清洁流程、耗材（如滤网、管路等）更换规范、设备运行状态日常监测方法、常见基础故障的排查与简易处理技巧，同时提供纸质版维护手册供后续查阅；

- 定期复训：设备投入使用后，每半年免费组织1次复训服务，根据设备运行反馈优化培训内容，更新操作要点与维护技巧，同步传达最新的设备使用规范与安全注意事项，确保相关人员技能始终贴合实际需求；