六安市人民医院高清腹腔镜系统采购项目采购需求

产地：进口          数量：2台        预算：220万

总体要求：

★1、摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、腹腔镜镜头、导光束为同一生产厂家；

（一）、高清腹腔镜主机系统2套（摄像主机2套+摄像头2个）

- ★3CCD晶片，光学镜设计，摄像头总像素≥620万，3×1/3英寸CCD 晶片；或3CCD传感器 + 光学镜设计，摄像头总像素≥620万

- 每CCD或CCD传感器有效像素≥90万，

- 逐行扫描，16:9，摄像头整合≥2倍光学变焦，f≥15-30mm；

- ★单机双镜联合功能：单主机可同时处理双路信号，实现单屏双画面显示不同手术操作，同时实现主机可刻录双镜画面的视频存储需求，或脉冲模式(闪烁)/长亮光模式，

- 输出端口：3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个；或至少包含3G-SDI、12G-SDI、HD-SDI三个输出端口同时输出视频信号，可兼容外接的监视器、刻录系统。

- 可通过摄像头及键盘对主机进行功能操作及设置，可操作的功能≥15种，包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、画面翻转等；

- ★主机模块化设计：可搭载硬镜模块，软镜模块，增加模块即可增加不同的功能，实现无限扩展需要，兼容同品牌电子软镜包含：电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等，或开机默认白光模式，根据不同腔体环境，配置色彩、亮度等参数，拥有九种专业手术模式为优选（关节镜，膀胱镜，耳鼻喉镜，柔性内窥镜，宫腔镜，腹腔镜，显微镜，激光，标准），一键切换。

- ★后期可升级到3D腹腔镜，3D鼻窦镜，3D外视镜等腔镜最新技术，提供证明材料；

- 具有2种纤维镜优化模式；

10、术野画面翻转功能：术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能；

11、★蓝光染色功能：无需额外增加光源，利用光谱过滤原理，有针对性地对粘膜下血管网进行深度透视，对早期肿瘤进行诊断；或具有荧光染色功能，通过特殊光光谱采集，实现荧光显影功能；或多谱结构增强处理模式（NBI窄带光成像），可提高对毛细血管的辨识度和较大粘膜组织的癌前病变筛查（早癌肿瘤筛查）

12、红光染色功能：无需额外增加光源，利用可见光谱在粘膜和血管上表现的差异性，显著增强不同层次的对比度；

13、★主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示，提供证明材料；或进行分屏模式影像显影，实现画面对比显影。

14、★摄像主机具备≥4种画中画显示功能，提供主机菜单照片以说明；

15、电气安全认证：摄像头和摄像主机，医用设备电气安全认证,均需达到CF-1类,可应用于心脏手术设备。

（二）、原厂全高清图文工作站2套

★内置：主机内置≥4个USB接口，且每个接口都支持录像功能，插入U盘或移动硬盘即可在主机上实现1080P高清图片、1080P录像的刻录，且全程可通过摄像头按键，由术者自由控制；或者外配原厂同品牌

（三）、LED冷光源2台

- 灯泡：≥300W；

- 使用寿命：≥30000小时；

- 色温：≥6000K；

- 电气安全：医用设备电气安全CF-1类。

（四）、全高清监视器2台

1、显示器类别：高清医用监视器；

2、尺寸：≥26寸；

3、分辨率：最高像素≥1920×1080；

4、信号输入方式：BNC复合视频信号;S-VIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号。

（五）、气腹机2台

1、最大流速≥40升/分；

2、具备过压保护功能；

3、自动检测控制，压力显示：动态显示和实时显示。

（六）、腹腔镜镜头2根

1、30°腹腔镜，直径≤10mm，工作长度≥31cm；

★2、光学镜分辨率≥29 LP/mm（工作距离为10mm时）；

3、光学镜角分辨力≥6.9 C/°；

★4、有效景深范围3-100 mm；

5、支持预真空高温高压灭菌。

- （七）导光束2根

1、直径≥4.8mm，长度≥300cm，内置玻璃纤维，可高温高压灭菌；

- （八）配套台车2辆

- （九）质保：原厂质保不少于3年