采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 0% （0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：设备安装完毕经调试验收合格后一次性付清。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	六安市人民医院，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后 30 日内供货、安装、调试完毕。

	4
	免费质保期
	3年。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc27372][bookmark: _Toc7671]
2、 [bookmark: _Toc2445]货物需求
标识符号说明
	序号
	标识符号
	代表意思

	1
	★
	作为评分项参数。
投标文件中需提供相关证明材料（有明确要求的按相关要求提供，未明确要求的可提供材料包括但不限于产品彩页或技术白皮书或官网截图或功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或投标产品图纸复印件或产品铭牌或注册证等相关证明材料等）。中标后按采购人需求，提供原件供采购人核查。

	2
	无标识参数
	作为基础指标，允许负偏离数量≤2项，超过2项负偏离将导致投标无效。


[bookmark: _Toc13759][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	术中用C型臂
	1.1	设备用途：能够在术中实时显示全身各关节及脊柱的横断位、矢状位、冠状位的CT断层图像，能实现三维成像功能，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维模式下的透视及摄影功能，有效提升手术精度，减少手术风险和降低并发症的概率；
1.2 注册证为三类证；
★1.3设备机型为分体式设计，标配独立移动式工作站台车，可移动至手术室外进行隔室曝光，有效避免医护人员辐射影响；
主要技术参数
2.1	高压发生器
2.1.1	高压发生器：自主研发高频高压发生器；
2.1.2	标称电功率≥5kW ；
★2.1.3	发生器频率≥50kHz；
2.1.4	透视最大KV值≥120kV；
2.1.5	脉冲透视最大mA值≥30mA；
2.1.6	脉冲透视：具备自动变频控制技术；
2.1.7	C臂轨道滑动序列摄影管电流≥15mA；
2.1.8	具备儿科摄影模式；
2.1.9	具备普通三维扫描模式和高清三维扫描模式；
2.2	球管
2.2.1	透视焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；
2.2.2	阳极热容量≥80kHU；
2.2.3	阳极散热率≥600W；
2.3	数字化影像系统
2.3.1	探测器类型：非晶硅或CMOS晶硅体材质；
2.3.2	动态平板探测器：动态平板探测器；
★2.3.3	动态平板探测器成像范围≥12英寸×12英寸；
2.3.4	图像采集灰阶≥16位；
2.3.5	分辨率≥2k*2k；
2.3.6	采集矩阵≥1900×1900；
2.3.7	像素尺寸≤154μm；
2.3.8	DQE≥72%；
2.3.9	空间分辨率≥3.1LP/mm；
★2.3.10	独立移动式工作站监视器尺寸≥19英寸彩色医用液晶显示器；
★2.3.11	C型臂机身显示器≥15英寸彩色医用液晶显示器；
2.3.12	触控控制面板≥10英寸医用彩色触控屏；
2.4	工作站软件
2.4.1	图像采集模块：窗宽窗位调节，实时缩放，任意角度实时旋转，垂直/水平镜像，正负像处理，递归降噪处理，边缘增强处理，单帧/序列图像存储和回显；
2.4.2	图像处理模块：对已采集或保存的图像，在本模块中可以对图像进行处理：标注、缩放、测量、分窗显示、连续播放、任意角度旋转、垂直/水平镜像、正负像、保存图像等功能；
2.4.3	软件升级：提供终身免费软件升级服务；
2.4.4	报告模块：提供各种内容可修改的报告模板，方便使用者撰写报告，并提供报告打印功能；
2.4.5	胶片打印模块：遵守DICOM标准的医用胶片排版和打印功能；
2.4.6	具备多重自动保护及故障代码提示功能；
2.4.7	标配DICOM3.0接口：具备；
2.5	 X射线图像三维处理
2.5.1	断层扫描中的机械运动：球管和探测器为等中心运动，无上下运动以避免碰撞，降低运动伪影；
2.5.2	序列图像重建：序列数据采集完成后运行3D重建，数秒后自动显示重建后的横断面、冠状面、矢状面和3D图像，可在此基础上进行窗宽窗位调节、十字线显示/隐藏、截图、缩放、测量等图像处理操作；
2.5.3	DICOM断层序列图像保存，可将三维重建的图像转化为DICOM格式的序列断层图像，可用于诊断和其他应用拓展例如3D打印；
2.5.4	智能化设定剂量：根据部位自动调整剂量参数，结合智能硬件和闭环软件算法，在保证高品质的图像前提下，显著降低剂量的摄入；
2.6 	C形臂机架
2.6.1	平板到球管焦点最大距离≥1080mm；
2.6.2  C臂最大开口径≥850mm；
2.6.3	电动垂直升降≥400mm，电动水平移动≥200mm；
★2.6.4  C臂弧深≥730mm；
2.6.5	C臂机架自平衡，在不锁的情况下不会滑动，防止机架滑动撞到病人：具备
2.6.6	C臂电动旋转角度：≥±180°；
★2.6.7	C臂轨道内运动角度≥190°；
2.6.8	导向轮及主轮：导向轮可以任意方向转动，主轮0-90°旋转；
2.6.9	C 臂架方位运动控制： 4个以上方位运动实现电动控制；
2.6.10	C臂旋转部分无外露电缆，便于手术室消毒；
2.6.11	激光定位功能：具备双向定位配置；
2.6.12	手持控制器：具备；
2.6.12	C臂机械设计：采用等中心设计；
2.7	三维成像功能
2.7.1	三维采集序列帧数≥380帧；
2.7.2	三维容积像素≥400×400×400；
2.7.3	金属伪影处理技术MAR：可以减弱金属钉产生的射线硬化效应、部分容积效应等对断层图像的影响；
2.7.4	三维图像层厚≤0.5mm；
2.7.5	生成DICOM格式断层序列图像，支持导出图像；
2.8	滤线栅
★2.8.1	具备滤线栅可插拔设计：用于儿科和其他对剂量敏感的临床应用，可徒手拆卸和安装滤线栅，节约拍摄时间，提高使用效率；
2.8.2	具备虚拟滤波片调节功能；
2.8.3	具备准直器对称调节功能；
2.8.4	具备虚拟限束器：可在无射线状态下，调整限束器视野范围，避免曝光下反复调整带来的射线辐射；
★2.8.5	实体滤线栅栅格比≥8：1；
★2.8.6	实体滤线栅栅密度≥80L/cm；
三	其他：
3.1	可连接多品牌骨科导航机器人，图像引导手术：集成骨科手术导航定位系统接口，可传输三维重建的图像数据至导航设备，一体化配准设计，无需额外手动注册步骤，实现术中图像的实时引导规划，辅助医生精准定位手术器械和植入物，为实现手术室的数字化和智能化拓展提供可能；
3.2	搭配DAP剂量显示：在图像上实时显示单次曝光的剂量强度，便于医生掌握辐射情况，有效控制剂量摄入；
3.3	设备配备内置UPS不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息；
3.4	设备主机、球管、工作站为同一品牌；
3.5 配备全碳检查床1套；
3.6设备使用年限≥10年。
	
	
	
	


（二）与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	备注

	1
	/
	/
	/
	/

	2
	/
	/
	/
	/

	3
	/
	/
	/
	/



[bookmark: _Toc24469]三、报价要求
3.1 本项目须对主要标的物报价，与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等无需报价，其价格含在主要标的物总价中。
[bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc22179][bookmark: _Toc14698]四、其他要求
4.1 投标人须在投标文件中明确所投产品的技术参数及品牌和型号，否则响应无效。 
4.2 供应商须承诺，接到采购人售后维修通知后2小时内响应。（承诺函格式自拟）
4.3 因设备安装导致的场地改造费用，由成交方承担。
[bookmark: _GoBack]4.4供应商须在响应文件中提供所投产品对应且有效的医疗器械注册证或备案凭证。
