[bookmark: _Toc20017]第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.所有标★条款均须满足招标文件要求，否则投标无效；非★条款2条及以上未满足的，投标无效。
[bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的/（0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的40%（40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的/（40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：验收合格，采购人在收到发票后 7 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	霍邱县疾病预防控制中心

	3
	供货及安装期限
	合同签订之日起30个日历天

	4
	免费质保期
	三年

	5
	……
	……
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[bookmark: _Toc2445]二、货物需求
[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc13759][bookmark: _Toc7421]前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（一）主要标的物（第一包）
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注
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主要标的物（第二包）
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
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主要标的物（第三包）
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	





（二）与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等（第一包）

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	备注

	1
	超高效液相色谱仪
	1.工作条件
1.1电压：220V±10% 50Hz
1.2温度：4-38℃
1.3相对湿度：40-80%
2.技术参数
2.1四元溶剂管理系统
★2.1.1色谱泵：双柱塞独立控制，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器（投标文件中需提供泵的设计图作为证明文件）
2.1.2溶剂数量：同时运行4路，最高可连接9路溶剂
[bookmark: _Hlk139011124]★2.1.3最高范围：≤2.2 mL/min，操作压力：≥15000psi，预设梯度曲线：≥ 10条，包括线性、凹线（4）、凸线（4）和步进（2）梯度变化，无需模拟即可实现（投标文件中需提供详细资料作为证明文件）
2.1.4流量精度：<0.07%
2.1.5真空脱气机：五通道在线脱气机
2.1.6流速准确度：±1.0%
2.1.7梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化
2.1.8梯度精度：±0.15%，不随反压变化
2.2 自动进样器
2.2.1样品数量：≥90位2mL样品瓶
2.2.2进样范围：0.1-10 L
2.2.3进样精度：< 0.2%RSD
★2.2.4 样品交叉污染：≤0.0002%（需提供原始谱图及测试方法数据作为证明文件）
2.2.5自动进样器温控范围：4C-40C
2.3.柱温箱
2.3.1控温范围：室温+5℃～90℃
2.3.2控温精度：±0.1℃
2.3.3色谱柱信息记录功能：自动记录色谱柱信息、使用记录，非插卡式（投标文件中需提供官方资料为证明文件）
2.4超高效二极管阵列检测器
★2.4.1波长范围：190-800nm，且使用单一光源氘灯便于更换维护（投标文件中需提供官方资料作为证明文件）
2.4.2波长准确度：±1nm
2.4.3波长重现性：±0.1nm
2.4.4采样速率：≥80Hz
2.4.5基线噪音：≤1010-6 AU
2.4.6基线漂移：≤510-3 AU/hr
2.4.7流通池：梯形狭缝池
2.5.超高效荧光检测器
[bookmark: _Hlk66700475]★2.5.1激发光波长范围：包含 210～890nm；发射光波长范围：包含 210～890nm（投标文件中需提供官方资料作为证明文件）。
2.5.2 波长精度：±3nm；
2.5.3波长重复性：±0.25nm；
2.5.4 灵敏度：S/N ≥ 1000（水的拉曼光谱）；
2.5.5 采样频率：≥80Hz
2.6.原装色谱数据工作软件
2.6.1数据管理系统要求：数据存储空间不小于1T，内存不小于16G，显示装置不小于24寸。数据输出装置（适配A4纸）。
2.6.2色谱原厂工作站软件且具备支持甲骨文数据库的功能（投标文件中需提供软件截图作为证明文件），并提供操作手册。
★2.6.3用户可自定义样品信息和编辑计算公式，实现特殊的计算：样品信息类型≥6，至少包括“标准进样、样品进样、进样控制等类似相关信息类型”；数据类型≥6，至少包括“整数，实数，文本，日期等类似相关数据类型”（投标文件中提供软件操作功能截图作为证明文件）
2.6.4可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
2.6.5可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。
3.配置要求
3.1 超高效液相四元梯度色谱泵（1套）
3.2超高效自动进样器（1套）
3.3 超高效柱温箱（1套）
3.4 超高效二极管阵列检测器（1套）
3.5 超高效荧光检测器（1套）
3.6 原装色谱软件（1套）
[bookmark: _Hlk66701152]3.7 超高效液相色谱柱BEH C18 2.1x100mm 1.7um及对应的保护柱（2套）
3.8 2ml样品瓶 （500个）
3.9 超高效液相专用溶剂瓶（4个）
[bookmark: _Hlk66701013]3.10数据管理系统，数据输出装置（适配A4纸）（1套）
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	2
	电位分析仪
	1.工作条件
1.1电压：220V±10% 50Hz
1.2温度：4-38℃
1.3相对湿度：40-80%
2.技术参数
2.1整体系统要求
2.1.1全自动无人值守序列实现总硬度的自动化滴定，无人值守完成55个（或以上）样品测试，并可一次滴定分析出钙镁分量。
2.1.2 全自动无人值守序列实现盐碘的自动化滴定，无人值守完成55个（或以上）样品测试
2.1.3可扩展全自动无人值守序列完成 55个（或以上）耗氧量分析，可自动完成定量取样及消解过程（只需放上原始水样）。
2.2设备指标要求
2.2.1 pH值测量精度±0.001pH。
2.2.2电势测量精度±0.1mv。
2.2.3电流测量范围：电流测量精度0.1μA。
★2.2.4温度测量范围：-100℃～+250.0℃，温度测量精度≤0.1℃（需原厂盖章彩页证明）。
2.2.5 20mL滴定管精度：≤30 uL；50mL滴定管精度：≤50 uL。
2.3滴定仪主机要求
2.3.1主机能够自由编写滴定程序，自由控制各个连接在主机上的配液单元.滴定仪具有动态滴定、等量滴定、设定终点滴定、永停电位滴定、卡氏水分测定、定量移液、稀释以及离子浓度测量功能，仪器可用于酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定和卡氏水分测定。
★2.3.2仪器具有逻辑判断功能，能够先判断后采用不同方法进行测定；（需原厂盖章彩页证明）
2.3.3仪器能够同时在线显示E－V滴定曲线、一阶导数曲线；
★2.3.4主机可扩展同时连接10套以上驱动器；（需原厂盖章彩页证明）
2.3.5可在仪器上按照实验要求自由编辑实验步骤进行测定，测定过程中可以调节滴定参数；主机具有USB接口，可以直接连接自动进样器，无需转换接口；
★2.3.6滴定管体积：2，5，10，20，50ml等多种规格可选，均可完成滴定功能；此次要求配置20mL及50mL 2个规格；（需原厂盖章彩页证明）
★2.3.7活塞驱动器：四通路结构设计，不少于1个空气接口，可以选择通入空气，从而完全实现“一键式”自动排空、清洗、充液、分析。亦可额外同时接入一套清洗溶剂完全自动化清洗计量管，无需拆卸试剂瓶。（需原厂盖章彩页证明）
2.4自动进样器技术要求
2.4.1自动样品处理器具有USB接口，即插即用；可接入实验室管理网络；
2.4.2自动进样器配置机械摆臂，可以自由的选择样品盘上的样品位进行滴定或转到样品盘外部进行滴定；
2.4.3自动样品处理器的样品盘可以根据工作的需要方便更换，规格满足55×120ml以上，且主机可以自动识别样品盘的种类；（提供原厂盖章资料证明）
2.4.4单工作塔，可选配一或二个输液泵，可选择实现多种方式的电极和滴定头的清洗工作；
2.4.5可以选择磁力搅拌或螺旋搅拌；
2.4.6预置方法程序，可随意编程和储存500个方法以上；
2.5 软件要求
2.5.1仪器控制和数据处理完全由原版中文操控软件进行；
2.5.2滴定方法和结果储存量：没有限制，主要取决于电脑上硬盘的容量
2.5.3可以输出滴定数据（excel 或pdf等格式）、备份方法、打印报告、重新校正结果，能够同时在线显示滴定曲线和导数曲线；
2.5.4用户可自由灵活编程，软件可自动进行结果合理性自检；
2.5.5可以连接和组建LIMS实验室网络系统；
3.配置要求
3.1 全自动滴定分析仪主机1套(含大于55位*120mL以上自动进样系统1套)
3.2原厂钙电极1支（1套）
3.3 原厂铂电极1支（1套）
3.4 驱动器（2套）
3.5辅助试剂添加系统（3套）
3.6 20mL滴定管（1套）； 
3.7 50mL滴定管1套（1套）；
3.8 试剂瓶（5套）；
3.9 抽排液系统（1套）；
3.10 定制滴定杯（100个）
3.11数据管理系统，数据输出装置（适配A4纸）（1套）
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	半自动滴定仪
	1.工作条件
1.1电压：220V±10% 50Hz
1.2温度：4-38℃
1.3相对湿度：40-80%
2.技术参数
2.1主机要求
2.1.1手动加液功能：可利用控制手柄进行手动加液，该模式适用于手工滴定
自动加液功能：可以选择以下参数组合：容积和时间、容积和加液速度、加液速度和时间
2.1.2手动模式：具有更换计量管单元、准备滴定管的功能。
2.1.3面板具备以下实体按键：电源开关键，磁力搅拌加速/减速按键，方法开始按键，方法停止按键。
2.1.4工作站：具有中文、英文等多种语言。
2.1.5可直接生成PDF报告，防止人为篡改；生成的TXT或PDF格式报告，均可存于U盘或上传LIMS。
2.1.6公式编辑：设备内部具有结果计算模板，也可以根据实际需要自由编辑结果计算公式。
★2.1.7工作站内可存储120个以上实验方法
2.1.8具有专家和常规两种操作模式，防止误修改
2.1.9可外接天平、数据输出装置及LIMS等
2.1.10整机外壳具备IP40 防护等级
2.2 加液单元
2.2.1计量管单元容积： 5，10，20，50 ml任选。
2.2.2  20,000步进，配合20ml滴定管加液分辨率为1uL。
2.2.3滴定溶液信息可存入设备中，包括溶液名称、浓度、滴定度等信息。同时还可以对溶液进行监控管理。
2.3 搅拌器
2.3.1搅拌器：内置磁力，搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整，正反双向搅拌控制，15档变速。
2.3.2采用开放式滴定，无需特定滴定杯，可选用多种规格（2ml~1000ml）和形状的液体容器作为滴定杯。
3.配置要求
3.1主机： 1个 
3.2滴定管驱动器： 1个
3.3 20mL玻璃滴定管： 1个（含计量管单元，活塞，加液驱动器,旋转三通阀）
3.4加液控制手柄： 1个
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	紫外-可见分光光度计
	1. 工作条件
1.1使用温度范围：15℃~35℃
1.2 使用湿度范围：30%~80%
2. 技术参数
2.1 分光系统
2.1.1 光学系统: 双光束
2.1.2 分光器: 双单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置
2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm
2.1.4 测试波长范围: 185-900nm（更换PMT，可延伸至1150nm）
2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm
2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）；±0.3nm(全波段)
2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm
2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: ≥14000nm/min;最大扫描速度：≥4000nm/min; 
2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位
2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm
2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）
2.1.12 分辨率: 0.1nm
★2.1.13 杂散光: KCI＜1%T（198nm）；NaI ＜ 0.00005%T（220nm)；NaNO2 ＜0.00002%T（340nm)（提供产品彩页或技术白皮书等证明资料）
2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 
2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）
2.1.16 测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs
2.1.17 光度准确性：±0.002Abs(0.5Abs)；±0.003Abs(1Abs)；±0.006Abs(2.0Abs)；±0.3%T
2.1.18光度重现性：±0.001Abs(0.5Abs)；±0.001Abs(1Abs)；±0.003Abs(2Abs)；±0.1%T
2.1.19 噪音：0.00005Abs RMS (500nm)
2.1.20基线稳定性	< 0.0003Abs/hour
2.1.21基线平直度	±0.0004Abs(200-860nm)
2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%
2.1.23 漂移：小于0.0003Abs/h
2.1.24 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）
2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）
2.3 检测器：光电倍增管
3.配置要求
3.1主机（包含电源线）1套
3.2自动六联池架1套
3.3 10mm方形石英比色皿2对
3.4卤素灯1只
3.5氘灯1只
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	全自动氮吹浓缩仪
	1	工作条件 
1.1	环境温度：15℃～35℃
1.2	相对湿度：45～80%
1.3	工作电压：220V/110V，50Hz
1.4	工作功率：1500W
2	技术参数
2.1	全自动高通量平行浓缩仪：利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，最多可同时64位使用，通量大，效率高。
2.2	氮吹模块
2.2.1浓缩过程中，氮吹针可随液面自动下降，并可在浓缩结束后自动升起，保证浓缩效率更高，使用更方便。
2.2.2具有专用氮吹针抬升设计，在无电状态下，可手动抬起氮吹针，顺利取出样品管架。（提供电源断开下，手动摇起氮吹针的照片）
2.2.3氮吹针双模式控制，既可根据程序自动升降氮吹针，也可使用实体按钮手动控制氮吹针调至任意位置。
2.2.4氮吹压力程控自动调节，不受通道开关数量变化的影响，精准，高效，实用，方便。
2.2.5氮吹管快换设计，共8通道氮吹，每个通道的氮吹管可整体拆卸，方便快捷的更换成其他位数的浓缩通道，方便拆卸清洗。
2.2.6除整排更换氮吹管外，氮吹管上的单个氮吹针也均可方便的拆卸安装，方便不使用时用堵头堵上，节省氮气，操作方便。（提供拆下整排氮吹针和单独拆下一个氮吹针的照片）
2.2.7可支持2mL GC/LC小瓶的浓缩。
2.3	浓缩腔
2.3.1浓缩仪前部开窗，并具有照明功能，浓缩过程可视，无须打开上盖后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。
2.3.2经典上翻盖式设计，避免抽屉式移动设计导致氮吹针位置对不准。
2.3.3固定式水浴槽，防止移动式水槽运动时引起水浴飞溅，防止水浴槽长时间移动造成滑轨损坏。（提供上盖采用上翻盖设计照片）
2.3.4水浴盆采用全身PTFE涂层防腐蚀防生锈工艺，提高仪器的耐用性和寿命。
2.3.5可使用10ml试管、15ml离心管、50ml离心管等多种通用规格的管架，并提供管架定制服务。
2.3.6与同品牌凝胶净化、固相萃取产品收集架通用，无需转移样品
2.3.7智能快插排水系统，插上排管水将自动流出，拔下排管自动停止排水。
2.3.8具有强力排风装置，风扇及相应管道
2.4	加热模块
2.4.1水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。
2.4.2控温方式：PID；控温精度：±1℃；控温范围：室温~100℃，显示值基本误差：小于0.5%。
2.5	安全保护模块
2.5.1具有水位超限报警，压力超限报警，方便安全。
2.5.2过热保护组件可有效防止水箱干烧，过载保护组件杜绝意外漏电，更加安全。
2.5.3浓缩状态时，上盖会自动锁定。打开上盖时，浓缩仪会自动断气。
2.6	工作站控制系统
2.6.1本机具有人机交互界面，7寸触摸彩屏，界面友好，易于操控。
2.6.2可以通过触控屏随时开始、暂停或停止任意一排氮吹。
2.6.3可以通过本机触屏设置氮吹针下降速度，浓缩时间，氮吹压力等参数，并实时显示加热温度和压力。
3	配置要求
3.1	浓缩主机单元，64位氮气出口	1套
3.2	氮吹管套件（每套含8个氮吹针、2个密封O型圈）	8套
3.3	备用氮吹针    80根
3.4	氮吹管密封圈8个
3.5	长排气管3米
3.6	排水管套件	1套
3.7	堵头64个
3.8	喉箍1套
3.9	专用工具1套
3.10	氮气接头组件1套
3.11	PU管5米
3.12	配套浓缩管支架（含相应样品管）1套
3.13	说明书1本
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	溶解性总固体测定仪
	1工作条件
1.1 温度:20℃-30℃
1.2 湿度：60％RH以下
1.3 电源：220V，16A，额定功率5500W，工作功率3500W
2技术参数
2.1 核心结构要求
2.1.1 双舱物理分离结构：采用独立烘干舱+独立干燥舱双舱完全分离式设计，烘干过程与干燥冷却过程物理隔离，不接受烘干、干燥一体式舱体设计（提供仪器中独立烘干舱和独立干燥舱实物图片证明文件）
2.1.2环境控制系统分体式要求：干燥舱除湿控温环境控制系统必须为独立外置式分体结构，与仪器主机完全分离安装，两个系统用软管连接。禁止与主机一体化集成设计，从根源上避免压缩机、风机运行产生的震动传递至天平称量系统（提供仪器主机部分与环境控制系统图片证明文件）
2.1.3 可视化结构设计：独立烘干舱、独立干燥舱均配备高透钢化玻璃观察窗，可实时观察样品烘干、冷却及机械臂转运状态，实验过程全程可控
2.2温度控制
2.2.1 独立烘干舱温度范围：室温～180℃，可任意点设置；独立干燥舱温度范围：20℃～35℃，可任意点设置
2.2.2 温度分辨率：0.1℃
2.2.3 105℃标准工况下，独立烘干腔体内部温度偏差：≤±1℃；温度均匀度：≤0.5℃；温度波动度：≤±1℃
2.3干燥舱湿度
2.3.1 独立干燥舱湿度控制范围：≤25%RH
2.3.2 湿度分辨率：0.1%RH
2.4机械手臂
2.4.1 多轴驱动，具备上下自由运动 + 360° 旋转功能，可在独立烘干舱、独立干燥舱、天平工位间精准转运样品
2.4.2 机械重复性误差：≤10mm
2.4.3 标配绝对值编码器，实时反馈位置信息，防止硬件碰撞损伤
2.4.4 标配断电保护功能，设备断电后试样架、机械手臂锁止保持当前位置，防止硬件意外位移损伤；试样架、机械手臂具备一键复位功能。
2.5 万分之一天平
2.5.1 量程：220g
2.5.2 可读性：0.1mg；重复性：≤0.3mg
2.6 试样架
2.6.1 标配不低于50位可升降旋转试样架
2.6.2 支持1-52 任意位数样品批量称量
2.6.3 适配样品容器容积：≥100ml
2.7 软件功能
2.7.1 配备专用中文称重系统软件，支持样品编号补录功能
2.7.2分别独立设置空皿、实皿在独立烘干舱的烘干时间、在独立干燥舱的冷却时间及皿差判定条件（需提供软件截图证明）
2.7.3 参数设置完成后，全自动完成空皿恒重；加样后，全自动完成实皿恒重，全程无需人工干预
2.7.4 支持单独查看当前及历史批次的初重、终重数据（需提供软件截图证明）
2.7.5 具备分段实验功能，空皿恒重完成后自动提示加液；加样过程中支持编辑样品名称（需提供软件截图证明）
2.7.6 具备质量差自动判断功能，加液过程中支持去除多余样品（需提供软件截图证明）
2.7.7 支持远程联网操作，可随时控制实验进程
2.7.8 检测数据要求：RSD≤2.5%；回收率95%-105%
2.7.9 支持软件远程更新
2.7.10 预留LIMS 系统对接接口
2.7.11 所有实验数据完整可溯源，不可篡改
2.8 温湿度传感器
2.8.1 温湿度传感器必须远离温湿度循环系统出风口，安装于独立干燥舱样品放置区域，确保温湿度数据客观真实
2.9 称量过程控制
2.9.1 天平标配自动升降防风罩，称量时自动关闭，防止空气流动干扰
2.9.2 天平具备称量前自动调零校准功能
2.9.3 标配专用轻量化实验器皿，降低称量误差，易于清洁
2.10 静电及电磁防护
2.10.1 天平采用金属称量基座，防止静电干扰
2.10.2 天平防风罩采用防静电涂层处理
2.10.3 独立干燥舱配备一体式除静电系统
2.10.4 所有通信线配备防电磁环，防止电磁干扰
2.11 设备属性
2.11.1 额定功率：≤5.5kW
2.11.2 系统组成：主机 + 外置独立干燥舱环境控制系统
2.11.3 标配嵌入式触控 Windows 平板，操控软件内置运行，无需外接电脑（需提供设备实物图片证明）
2.12设备要求
★2.12.1 设备烘干完成后，应达到从烘箱取出至干燥皿的要求。不接受干燥舱和烘干舱一体式设计。（提供仪器中独立烘干舱和独立干燥舱实物图片证明文件，如相关标准更新，设备需同步进行更新升级）
★2.12.2空皿称量时，通过两次称量，所有样品全部达到质量差不大于万分之四克的要求。（要求产品现场交付时达到此标准）
3配置要求
3.1 实验室重量法智能分析系统主机（内置防静电装置和内置电磁防护装置）1套
3.2干燥舱体环境控制系统1套
3.3称量天平（万分之一）1台
3.4配套≥52位试样架1套
3.5 机械手臂1个
3.6嵌入式平板1个
3.7专用操作软件1套
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	水样采样箱
	1.工作条件
环境湿度：＜95%（无冷凝），环境温度：（-20~40）℃； 
2.技术参数
2.1内置有不少于10个100mL玻璃试剂瓶和不少于5个100mL塑料试剂瓶
2.2试剂瓶之间均有隔板固定
2.3配置有1mL、3mL、5mL带吸球玻璃移液管和3mL塑料刻度吸管
2.4玻璃移液管均有固定带固定
2.5箱体采用ABS工程塑料，可耐一定程度酸碱腐蚀。
2.6另配置有温度计（-10~110℃）、PH试纸、实验橡胶手套、塑料药片盒等
3. 配置要求
3.1100mL螺口试剂瓶（透明）5个
3.2 100mL螺口试剂瓶（棕色）5个
3.3 100mL塑料试剂瓶（高阻隔）5个
3.4带吸球玻璃移液管3支、塑料刻度吸管50支、温度计1个、PH试纸1套、手套1副、药片盒1个
	1套
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	恒温摇床培养箱
	1.工作条件
环境湿度：40-85%RH，环境温度：5-40℃，适用电源：～220V 50Hz； 
2.技术参数
2.1采用不锈钢内胆及顶盖。
2.2微电脑智能控温仪设定、测量同时显示，具有定时功能和超温断水报警功能。
2.3带内置循环水泵的产品，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流。
2.4容    积：≥15L
2.5消耗功率：≥750W
2.6控温范围：RT+5～100℃
2.7温度分辨率：0.1℃
2.8温度波动度：±0.5℃
3. 配置要求
3.1主机  1台
3.2 电源线1根
3.3 合格证1份
3.4使用说明书1份
	1台
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	电热恒温水浴锅
	1.工作条件
环境湿度：40-85%RH，环境温度：5-40℃，适用电源：～220V 50Hz
2.技术参数
2.1采用不锈钢内胆、顶盖。
2.2微电脑智能控温仪设定、测量同时显示，具有定时功能和超温断水报警功能。
2.3容    积：≥15L
2.4消耗功率：≥1500W
2.5控温范围：RT～100℃
2.6温度分辨率：0.1℃
2.7温度波动度：±0.5℃
3. 配置要求
3.1主机  1台
3.2 电源线1根
3.3 合格证1份
3.4使用说明书1份
	1台
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	超声波清洗器
	1.工作条件
环境湿度：40-80%RH，环境温度：5-40℃，适用电源： 220V±10%； 
2.技术参数
2.1液晶显示屏，具有一键脱气功能，快速去除水中空气；
2.2具有功率调节功能，可满足不同的清洗要求；
2.3数字划定时，清洗时间0-8h和数字化加热控制，温度在1-80℃任意设置；
2.4内槽为≥1.0mm不锈钢冲压而成；
2.5容量：≥20L；
2.6频率：≥40KHz；
2.7超声功率：≥450W；
2.8加热功率：≥500W；
2.9功率调节：0-100%；
3. 配置要求
3.1 主机1台
3.2 电源线1根
3.3 排水管1根
3.4清洗篮1个
3.5说明书1份
	1台
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	恒温恒湿称量系统
	1.工作条件
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]1.1 温度:20℃-30℃
1.2 湿度：60％RH以下
1.3 电源：220V，16A，工作功率3500W
2.技术参数
2.1 恒温恒湿系统
2.1.1 温度 
2.1.1.1 温度控制范围：0℃～85℃；
2.1.1.2 温度波动度： ±1℃；
2.1.1.3 温度分辨率：0.1℃
2.1.2 湿度
2.1.2.1 湿度控制范围： 15％RH ～98％RH
2.1.2.2 湿度波动度：±1％RH
2.1.2.3 湿度分辨率：0.1％RH
2.1.3温湿度控制系统可以实时采集温湿度数据，实时显示温湿度曲线，长期运行稳定可靠
2.2 静电防护系统
2.2.1 静电消除：配有脉冲除静电装置，除静电时间任意设置，确保除静电效果，整体解决静电干扰问题
2.2.2 静电检测：具有静电电荷检测功能，显示单片滤膜静电电荷数值
2.2.3 天平采用金属称量基座，防止静电
2.2.4 防风罩使用防静电材料涂层，防止称量时产生静电
2.2.5 配有专用防静电滤膜袋，防止滤膜在运输过程中产生静电
2.3空气净化系统
2.3.1 恒温恒湿箱体采用二级密封设计，配备高效过滤装置，箱内空气洁净度达到万级，保证滤膜与外界空气有效隔离，避免被二次污染（提供结构图片）
2.4高精度称量系统
2.4.1 量程：60g
2.4.2 可读性：0.01mg 重复性≤0.04mg
2.4.3 称量时，天平专用防风罩自动打开关闭、防止空气流动对称量影响
2.4.4 天平具备一键校准和自动调零功能，在称量前进行校准调零操作，确保称量数据准确可靠（提供操作界面图片）
2.5样品管理系统
2.5.1 滤膜库
2.5.1.1 滤膜存储容量：不少于150张 ，配有不少于150位可旋转滤膜库（提供结构图片）
2.5.1.2 可设置1-150任意位数滤膜称量
2.5.1.3 滤膜架适用37mm和40mm两种圆滤膜，同时适用37mm和40mm折叠滤膜（提供结构图片）
2.6自动化控制系统
2.6.1 机械结构
2.6.1.1 具备机械手臂编码抓取技术，多轴驱动，上下左右自由运动，360度旋转，随意取放称量任意工位滤膜。
2.6.1.2 直接抓取单张采样前滤膜进行称量，称量结束后自动放回样品位（提供实际运行过程图片）
★2.6.1.3 直接抓取单张折叠采样后滤膜进行称量，称量结束后自动放回样品位（提供实际运行过程图片）
2.6.1.4 机械重复性误差＜0.01mm
2.6.1.5 具备编码器，反馈位置信息，故障自动停机保护。
2.6.1.6 具备自动复位功能
2.6.1.7 具备机械臂单独调节样品库位位置功能，150个库位每个库位上下左右单独调结，调节精度0.01mm（提供控制界面截图）
2.6.2 称量过程控制
2.6.2.1 配备四级防震装置，有效避免震动对天平称量的影响（提供结构图片）
2.6.2.2 直接抓取称量单张滤膜，无需任何夹具（提供实际称量图片）
2.6.2.3 具有观察窗，方便随时观察样品输送和天平称量状况，实验过程公开透明
2.6.2.4 配备独立的内门及取样窗，取放样品时，减少温湿度波动
2.6.2.5 全流程自动化：直接抓取单张滤膜、除静电、称重、回位全自动化运行，无需人工干预
2.7 数据处理系统
2.7.1 控制软件： 融合国内外先进技术，自主研发专用控制软件，可对机械手臂、温湿度、天平、静电消除装置精准化管控，保证系统长期稳定运行。
2.7.2 具有中文称重系统软件，具有扫码录入样品编号的功能，可扫码入库、扫码出库、快速建档。
2.7.3 具有录入采样体积自动计算粉尘浓度功能
2.7.4 单号查询功能，实时显示所有库位滤膜状态，正常为绿色，非正常为红色，可以查询单张滤膜两次称量结果、时间、温湿度、质量差及判定条件等信息
2.7.5 软件显示每张滤膜两次称量结果、时间、温湿度、质量差及判定条件等信息
2.7.6 软件参数设置完成后，无需人工干预，全自动完成各项任务
2.7.7 具有远程联网功能，可随时查看、控制实验进程
2.7.8 仪器集成电脑，无需另配电脑或显示器，可无线连接远程操作
2.7.9 报表报告： 可按编号、日期检索全部称量数据，支持用户自定义实验报告模板、一键导出报表，自动生成报告
2.7.10 远程运维： 支持程序远程升级、故障处理，支持移动端查看检测数据
2.7.11 系统对接： 内置数据库，可无缝对接LIMS实验室信息管理系统
2.7.12 数据溯源： 对实验数据从产生→采集→处理→分析→报告→归档全流程记录并追溯其来源、过程、变更的完整信息，确保数据真实、完整、可复现、责任可究。
2.7.13 视频监控：配有视频监控模块，全程录制实验过程，支持历史视频回放。
3.配置要求
3.1全自动高精度恒温恒湿滤膜称重系统主机	1套
3.2恒温恒湿环境控制系统	1套
3.3静电防护系统	1套
3.4空气净化系统	1套
3.5 十万分之一高精度称量系统	1套
3.6样品管理系统	1套
3.7自动化控制系统	1套
3.8数据处理系统	1套

	1台
	

	12
	千分之一天平
	1.工作条件
环境湿度：40-80%RH，环境温度：5-40℃，适用电源： 220V±10%；50‑60 Hz；
2.技术参数
2.1最大秤量：≥220g;
2.2可读性：≤1mg;
2.3重复性（典型值）：≤0.7mg;
2.4线性偏差：≤0.6mg;
2.5金属底座和PBT顶部外壳，提供良好的抗过载和耐腐蚀性能;
2.6 LCD混合触摸屏，方便日常操作;
2.7可以输入样品ID，方便数据管理;
2.8可设置密码来保护天平的设置;
2.9前置水平气泡，方便观察和调节天平水平状态;
2.10可以启动天平外部砝码校正功能;
2.11可以不借助工具轻松拆卸天平所有风罩玻璃，便于清洁天平;
2.12具备多种端口用于轻松连接和数据导出：至少1个USB-A，1个RS232;
2.13机身标配塑料保护罩，可以有效避免样品洒落腐蚀操作界面。
3. 配置要求
3.1 天平主机  1台
3.2 防风罩和秤盘  1套
3.3 适配器及连接电缆  1套
	1台
	

	13
	万分之一天平
	1.工作条件
环境湿度：40-80%RH，环境温度：5-40℃，适用电源： 220V±10%；50‑60 Hz；
2.技术参数
2.1最大秤量：≥220g；
2.2可读性：≤0.1mg；
2.3重复性（典型值）：≤0.08mg；
2.4线性偏差：≤0.06mg；
2.5金属底座和PBT顶部外壳，提供良好的抗过载和耐腐蚀性能；
2.6 LCD混合触摸屏，方便日常操作；
2.7可以输入样品ID，方便数据管理；
2.8可设置密码来保护天平的设置；
2.9前置水平气泡，方便观察和调节天平水平状态；
2.10可以启动天平外部砝码校正功能；
2.11可以不借助工具轻松拆卸天平所有玻璃风罩，便于清洁天平；
2.12具备多种端口用于轻松连接和数据导出：至少1个USB-A，1个RS232；
2.13机身标配塑料保护罩，可以有效避免样品洒落腐蚀操作界面。
3. 配置要求
3.1 天平主机  1台
3.2 防风罩和秤盘  1套
3.3 适配器及连接电缆  1套
	2台
	

	12
	水样蒸发仪
	1.工作条件
1.1供电电源： AC 220V，50Hz
1.2环境温度： 10～35℃
2.技术参数
2.1浓缩温度：室温-600℃。
2.2加酸温度：室温-600℃。
2.3浓缩样品量：1～9999ml（单路）。
2.4模式选择：烧杯模式和坩埚模式。
2.5浓缩终点：根据实验要求可单独设置，单位ml。
2.6单次加液：根据实验蒸发皿大小调节，单位ml。
2.7清洗时间：单位秒，可根据要求设置。
2.8浓缩单元：不少于8位，单独控制，互不干扰。
★2.9蒸发器皿：兼容125ml/200ml/300ml瓷蒸发皿和2000ml烧杯。（提供实物图片）
2.10智能报警，语音文字双报警。
2.11国标方法，样品无需转移，减少转移样品损失。
2.12八通道独立运行，一键启动，自动浓缩定量。
2.13单孔单控，进口远红外辐射加热，PID温度控制。
2.14高精度传感器定量，智能添加水样，进样量可单独设置（最大10L），到达设定值自动停止加热。
2.15自动清洗，八路自动清洗。清洗次数可单独设定。
2.16整机防腐耐高温，保证仪器长期稳定运行。
2.17闭环电机自动控制加液工位，智能定量自动移动加液管路。
2.18仪器顶部自动排风，自动抽取烟雾通过双路管道排出，保证仪器不被酸雾腐蚀。 
3.配置要求
3.1 ≥8工位主机1台
3.2电源线2根
3.3专用陶瓷坩埚8个
3.4主动排风系统1套
3.5说明书1份
3.6合格证1份
	1台
	

	13
	甲醛测定仪
	1.工作条件
工作温度：-20℃～50℃ ，工作湿度：0-90%RH
2.技术参数
2.1被测气体 ：甲醛（CH2O）
2.2检测原理 ：电化学原理
2.3采样方式：泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调
2.4量    程 ：0-10ppm
2.5分 辨 率 ：0.01ppm
2.6精    度 ：2%FS
2.7信号输出 ：USB接口高速数据传输
2.8响应时间 ：≤10S
2.9重 复 性 ：≤±1%
2.10零点漂移：≤±1%（F.S/年）
2.11气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示
3. 配置要求
3.1主机1台
3.2电源线1根
3.3仪器箱1个
3.4合格证1份
3.5说明书1份
	1台
	

	14
	水平摇床
	1.工作条件
环境温度：5-50℃ ，相对湿度：80%，电源电压：AC110-240（50-60Hz）
2.技术参数
2.1运行方式：圆周
2.2周转直径：19±1mm
2.3转速范围：20-230rpm
2.4转速精度：100r/min±2r/min
2.5定时设置：0-999min
2.6时间精度：±1s/min
2.7运行方式：定时或连续运行
2.8预设不少于三组反应程序：RPR/TRUST实验反应程序； VDRL-CSF标本的反应程序；VDRL-血消标本的反应程序
2.9电机功率：≥10W
2.10外壳防护等级：不低于IP21
3. 配置要求
3.1 主机1台
3.2 透明罩1套
3.3 防滑托盘垫1份
3.4 磁吸压板条1根
3.5 保湿水槽2个
3.6 合格证（保修证） 1份
3.7 使用说明书1份
3.8 电源线1根
	1台
	






与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等（第二包）
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]▲电感耦合等离子体质谱仪 
	1、工作条件
1.1 工作环境温度： 15-30℃；
1.2 工作环境湿度：＜ 80% （无冷凝）；
1.3 电源：单相200-240V ，50 Hz；
2、技术参数
★2.1、整机系统：电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）要求结构为≥3组四极杆增强型质谱仪，而非普通的单极四极杆质谱仪。必须是“四极杆+四极杆碰撞反应池+四极杆质量分析器”或“四极杆+六极杆碰撞反应池+四极杆质量分析器”结构（投标文件中需提供产品彩页和技术说明文件佐证）。
2.2 进样系统
2.2.1 配置同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。
2.2.2 全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积。
2.2.3 炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，拆卸和安装简单方便，炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。
[bookmark: _Hlk216174963]2.2.4、全基体进样系统：配置在线气体稀释装置，可直接测定总溶解固体量（TDS）不小于25%的样品溶液，可实现样品氩气气体稀释，稀释倍数≥100倍。
2.3、射频发生器系统
2.3.1 高频率自激式全固态射频发生器，要求频率≥27MHz，频率稳定性≤±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用尿液和血液等样品稀释后直接进样。
[bookmark: OLE_LINK3]2.3.2等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。
2.3.3 具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装、维护及消耗。 
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Hlk50541879]★2.4气体控制系统：使用≥7个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），1路全基体进样系统气和碰撞反应池应配置≥3路独立气体，配置≥3个质量流量计，可以使用包括碰撞模式（高纯氦气He或纯氢气H2）、氧化反应模式（高纯氧气O2）和还原反应模式（高纯氨气NH3）（投标文件中需提供气体接口实拍硬件清晰照片佐证）。
★2.5、接口系统：采用≥2锥设计，采样锥直径≥1.0mm，截取锥直径≥0.9mm，锥上不应施加电压，锥间不通入气体（投标文件中需提供实拍锥尺寸清晰照片佐证）。
[bookmark: _Hlk50540075][bookmark: _Hlk61951883]2.6、四极杆离子偏转器系统：正交90度离子偏转设计，可实现离子质量筛选功能，同时进行目标离子选择和不带电物质去除。 
2.7 四极杆碰撞反应池系统
2.7.1池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。
2.7.2同一个测试方法单次样品分析可同时具有≥4种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式自动切换时间≤10秒。
2.8 四极杆质量分析器系统
2.8.1 材料：陶瓷镀金材料或殷钢材质四极杆，保证四极杆的热稳定性。
2.8.2 质谱范围：1-285amu或更宽，
★2.8.3驱动频率≥2.5MHz（投标文件中需提供触摸屏显示照片佐证）。
2.9 检测器系统 
★2.9.1 长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。具有智能电子稀释功能，在不改变其他仪器条件（氦气流速、等离子体功率等）的情况下，可在同一次进样中对1000ppm钠标准溶液进行10个以上不同灵敏度的检测，可对同一溶液中1000ppm的常量元素和1ppb级的痕量元素在脉冲模式（pulse）下（响应值<200万cps）同时测定，在不损失痕量元素灵敏度的情况下对常量元素进行智能的电子稀释，两元素之间的灵敏度差异小于5%，同时两种元素的信号强度≥80,000cps，实现一次进样高低含量元素同时测定，线性相关系数优于0.999（投标文件中需提供软件截图和测试数据佐证）。
2.9.2动态线性范围≥12个数量级。采集速率≥60,000数据点/秒。
2.10 真空系统：四级真空系统，卸真空关机24小时后冷启动至工作所需要的真空度时间≤10分钟，真空度最高可达10-8Tor。
2.11 软件控制系统
2.11.1 可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。
2.11.2 ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。
2.12 仪器整体性能
[bookmark: _Hlk50542644]2.12.1 标准模式下灵敏度
2.12.1.1低质量数（Li）：≥120M cps/ppm
2.12.1.2中质量数（In或Y）：≥600M cps/ppm
2.12.1.3高质量数（U或Tl）：≥350M cps/ppm
2.12.2随机背景：＜1 cps（4.5或220）
2.12.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷）
2.12.4 仪器检出限
2.12.4.1轻质量元素: Be ≤0.2ppt
2.12.4.2中质量数元素：In ≤0.02ppt
2.12.4.3高质量数元素：U ≤0.02ppt
2.12.5 稳定性
2.12.5.1 短期稳定性（RSD）：≤2%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）
2.12.5.2长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）
2.12.6 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h
2.12.7 同位素精度：Ag107/Ag109≤ 0.08%；
★2.12.8四极杆：最短驻留时间：≤10µs（投标文件中需提供软件截图为佐证），分辨率：0.2-2.0amu或更宽，可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围（投标文件中需提供软件截图为佐证）。
2.13 去干扰能力指标
2.13.1 碰撞反应池能用纯氧气,消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt。
2.13.2 碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]★2.13.3 碰撞反应池通入纯氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt， 10ppt加标回收率优于95%（投标文件中需提供软件截图和技术资料佐证）。
2.14仪器面板液晶触摸屏或触摸显示平板
2.14.1液晶触摸屏可以实现硬件控制，包括锥，真空，等离子体和实时结果显示。
2.14.2液晶触摸屏可以可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，包括雾化气背压，真空压力等。
2.14.3液晶触摸屏可以进行仪器运行分析与统计，包括氩气消耗，仪器运行时间等。
2.14.4可以通过液晶触摸屏，查看仪器维护视频。
[bookmark: _Hlk50543761]2.15 ICP-MS液体自动进样器系统
2.15.1自动进样器位数：样品位数≥180位，≥10位标准溶液位具备独立的放置位置。
2.15.2 自动进样器具有可变速三通道蠕动泵，用于双通道清洗槽的清洗和排出废液
2.15.3 自动进样器具有双清洗槽，可快速清洗样品中的高残留元素，提高进样速度。
2.16 电热板系统
2.16.1传热材质：铝合金传热特氟龙防腐涂层，电加热管浇铸在铝合金内；控温范围：室温-200℃或更宽。
2.16.2智能PID微芯片控温技术，保证最小的温度过冲和控温精度，控温精度：±1℃，过热保护功能；超温蜂鸣报警功能。
2.16.3智能定时操作功能，定时范围1分钟～99小时59分钟。
★2.16.4智能无线控制：可APP远程无线操作，远离通风橱，安全方便；可同时监控多台消解仪，监控数量≥10台；可同时监控多种类仪器（包括消解仪，电热板，循环水等），监控类型≥20台，并且可以控制≥50段的程序升温功能，可实现温度曲线列表和图谱显示（投标文件中需提供相关图片为佐证）。
3、配置要求
3.1电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套，包含高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；三锥接口；射频发生器；1.0mm以上直径的采样锥和0.9mm以上直径的截取锥；四极杆离子偏转器；带轴向加速的四极杆碰撞反应池；含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器；双模同时检测器；四级真空系统；操作软件等。
3.2全基质进样系统1套， 可实现氩气气体稀释，氧气有机加氧和甲烷气体增敏功能。
[bookmark: _Hlk50537548]3.3碰撞反应池应配置≥3路独立气体：具有≥3路质量流量计的碰撞(通入纯氦气He作为碰撞气)和反应池(通入纯氨气NH3和纯氧气O2作为反应气) 1套。
3.4带实现硬件控制的触摸显示平板或液晶触摸显示屏1套
[bookmark: _Hlk50543805]3.5不少于180位同品牌液体自动进样器1套。
[bookmark: _Hlk50537259]3.6 配套静音循环冷却水系统（5-35℃控温）1台。
3.7 调试标准溶液：1µg/L: Be, Ce, Fe, In, Li，Mg，Pb，U（500ml）调谐液1瓶；10mg/L Li/Sc/Ge/Y/In/Tb/Bi（125mL）多元素混合内标溶液1瓶； 10mg/L：Al, Ag, As, Ba, Be,Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga,In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb,Se, Sr, Tl, U, V, Zn（125mL）多元素混合标准溶液1瓶
[bookmark: _Hlk50537661][bookmark: _Hlk50538034]3.8 消耗品备品备件：采样锥/截取锥各1套、采样锥垫片5个、石英矩管2支、进样泵管24支、废液管24支、进样毛细管2套。
3.9高纯氩气钢瓶（含气、减压阀、并联装置）2套；高纯氦气He及钢瓶（带减压阀）　1套；高纯氧气O2及钢瓶（带减压阀）　1套；高纯氨气NH3及钢瓶（带减压阀） 1套
3.10数据工作站：配置频率≥4.0GHz处理器，≥32G内存，≥1T硬盘（固态+机械组合），≥23英寸，2k分辨率屏幕。
3.11数据输出终端1台：适配报告及实验数据输出。
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	全自动进样吹扫捕集装置
	1、 工作条件
1.1环境温度：15℃～35℃
1.2相对湿度：45～80%
1.3工作电压：220V/110V，50Hz
2、技术参数
2.1 浓缩仪主机
★2.1.1 整体系统分体式设计，浓缩仪和自动进样器独立，有各自的流路系统，可以分别挪动及调整位置，无共用部件，无交叉流路避免交叉污染，便于日常维护（提供实物真机图片），同时可与任意品牌GC以及GC-MS分析设备配套连接。
2.1.2 采用螺旋型捕集阱
2.1.3无需低温捕集，避免低温带入过量甲醇和水至分析仪器，影响前端物质出峰
2.1.4捕集阱加热方式为直接电阻加热，无外部缠绕包裹，控温精准，升降温快。最大可加热至450℃，最大升温速率＞1000℃/min；250℃降至40℃，仅需≤ 40s
2.1.5除水方式采用螺旋离心式物理除水方式，常温下除水，不采用低温。捕集阱捕集VOCs之后除水，非捕集前除水，避免待测目标物损失。除水率：≥96%
2.1.6 除湿阱温度范围室温~250ºC，加热传输线最高使用温度350℃。高温切换阀最高使用温度350℃
2.1.7吹扫管底座可进行控温，温度范围为室温至200℃，避免冷点
★2.1.8 标配吹扫管加热模块，采用光辐射加热方式，样品受热均匀一致，浸入式测温探头，直接测量样品温度，温度最高至200℃（提供实物真机图片）
2.1.9 标配光学泡沫传感器和在线滤芯，可防止泡沫造成污染，检测到泡沫可停止序列或继续运行下一样
2.1.10 流量控制：标配气体质量流量控制器，电子流量自动精准控制，气体流速控制在5mL/min至500mL/min
2.1.11 压力监控功能：能够实时显示并记录每个样品的吹扫和烘烤压力，便于异常检测结果的溯源和分析。
2.2 固液一体自动进样器
2.2.1 通量不少于110位样品位，支持水和土壤样品连续测定
2.2.2 机械臂1分钟内完成实验过程中样品瓶的取放过程，采用电动夹爪，无需气源
2.2.3 水土样品独立制备，具有独立水针和土针，避免水样和土样之间交叉污染
2.2.4 液体进样体积：注射泵式，进样体积范围1.0ml~25.0ml，液体进样梯度0.1mL
2.2.5 样品混合：土壤样品支持磁力搅拌加热功能，土样可加热至范围室温~90℃
2.2.6高温土样阀箱模块：对土针和土壤电磁阀进行高温加热，土样阀箱温度范围：室温~200℃
2.2.7土针防堵和反吹设计：采用过程增压和防反压技术，防止堵塞土针；可对土针进行反吹，避免样品残留
2.2.8 内标添加功能：不少于4种内标自动添加，每种内标不少于6种体积定量加入。每种内标可选体积包括1μL、2μL、5μL、10μL、20μL和25μL
2.2.9 支持替代物和目标物的自动标准曲线制备功能，浓度范围符合标准要求
2.2.10 内标添加方式为高精密电磁阀方式直接管路添加，非内置注射器方式，1s内完成内标添加，每 1 µL 进样 1 µL，无标液浪费。
2.2.11 内标重复性：≤10% ，内标瓶采用单独电子压力控制器稳压，控压重复性±0.5%以下（提供内标采用单独电子压力控制器的真机证明图片）
2.2.12具备水样自动稀释功能，稀释倍数1:1,1:2,1:5,1:10,1:25,1:50,1:100
2.2.13 具备热水清洗和甲醇清洗功能，保证最低的管路残留，热水模块温度范围：常温~95℃
2.2.14 水针清洗时有主动排废功能，避免因重力排废导致的排液不畅而使废液溢流
2.3 软件
2.3.1 吹扫捕集软件适配主流操作系统
2.3.2 软件支持序列动态添加，运行时可随时添加，插入紧急样品或删除样品
2.3.3图形化中文操作软件，人机交互友好，具有权限管理、日志报告、方法报告和序列报告等功能
3、配置要求
3.1浓缩仪主机                 1套
3.2 不少于110位固液一体自动进样  1套
3.3 4内标自动添加模块          1套
3.5 吹扫管光辐射加热模块       1套
3.6 25ml吹扫管                2支
3.7 40ml样品瓶、盖、垫（100个/套）2套
3.8 磁力搅拌芯（100个/套）         1套
3.9 传输线                       2根
3.10 GC通讯线                   1根
3.11中文说明书                1套
3.12 控制软件                1套
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	全自动配标仪
	1、 工作条件:  
1.1环境温度：15℃～35℃
1.2相对湿度：45～80%
1.3工作电压：220V/110V，50Hz
2、技术参数
2.1系统用于分析过程中的固液样品配制，液体样品稀释，单标及标准曲线配制，混标及曲线配制，内标曲线配制、标准品及质控样的定量添加等液体处理工作。
2.2注射泵
2.2.1采用双注射泵设计，标配1mL和10mL精密注射泵各一支。具有25ml.10mL，5mL，1mL，500μL，250μL，100μL等多种注射泵可选，并可自由两两组合。
2.2.2系统可根据实际应用在两个注射泵之间自动切换，保证液体处理的准确性和精密度。
2.2.3整机经过权威计量部门校准，保证结果准确有效。
2.3移液针
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]★2.3.1无机耐腐蚀包覆针采用PFA套管式结构，加强的外层特氟龙防腐蚀套管，避免了酸液与金属的接触。移液针具有多级清洗功能，最大程度避免交叉污染。移液针支持采用耐腐蚀蠕动泵逆流连续清洗，确保无交叉污染。同时根据实验需求可升级为自动涡旋混合，配合机械臂夹爪，实现2ml、12ml、30ml、40ml等不同规格样品瓶的自动抓取。（提供机械臂夹爪的抓取图片）
2.3.2 配制液体样品过程中，可以通过移液针进行吸吐混合、气泡混合等方式对溶液进行混合，混合方式可以自行选择。
2.4样品瓶/架
2.4.1平台可支持≥280位2mL样品瓶， ≥不少于210位15ml样品瓶，≥54位100ml样品瓶。不同的样品瓶可组合使用。
2.4.2提供样品架定制服务，包括20ml顶空瓶及40ml吹扫捕集瓶等。
2.5溶剂系统
2.5.1内置主机式溶剂位，避免管路过长造成的溶剂转移风险，节省空间。
2.5.2系统提供≥5个溶剂通道，可随时扩充至8个。
2.5.3配标过程中若前后两种稀释溶剂不互溶，可自行选择过渡溶剂。
2.6安全结构
2.6.1仪器整机采用密闭结构，并具有通风系统，结构小巧，可直接放入通风橱中，有效保护实验室人员免受有毒有害试剂危害。
2.6.2仪器整机避光设计，可以保护光敏样品，支持避光操作。且具有单独的照明装置，在无需避光时可以开启。
2.6.3机身具有明显的紧急按钮，当出现紧急情况时，可以一键急停。机身具有一键开关机按钮，支持一键开关机。
2.6.4可以选配：废液报警装置，包括控制器、报警探头及废液桶等，利用传感器检测废液液面，自动报警，避免废液溢出。
2.7操作软件：
2.7.1图形化软件，简单易用，自动计算配制方案无需人工计算，并实时显示仪器运行方法及运行过程。
2.7.2软件具有标液管理功能，可储存、管理、打印标液相关信息，方便实验室直接通过仪器的操作软件生成标液管理记录。可存储及输出详细配制报告，报告格式符合GLP规范，报告格式支持PDF以及Excel格式。支持实时查看。
2.7.3软件具有数据溯源和权限管理功能，可为不同等级的用户分配不同的编辑或使用权限，方便管理。
2.7.4软件具有日志功能，软件界面可实时显示配标过程，可导出日志。保存方法后软件会显示所需母液体积，避免母液体积不够造成配标错误。
2.7.5样品架类型智能识别功能：通过视觉传感器自动识别样品架类型，避免误操作造成实验失败。
3、配置要求
3.1 全自动稀释配标仪主机（内置摄像头）1套
3.2 双注射泵系统（1mL和25mL）	1套
3.3 避光溶剂柜				1套
3.4 1L溶剂瓶及瓶口适配器	5个
3.5 废液收集瓶				1个
3.6 72位15mL样品架        1个
3.7 21位50mL样品架	   2个
3.8 15mL塑料离心管（100个/包）  3包
3.9 50mL塑料离心管（100个/包）3包
3.10 无机专用PFA包覆针	    1套
3.11 软件操作系统           1套
3.12控制终端                1套
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	固相萃取装置
	1、工作条件:  
1.1环境温度：15℃～35℃
1.2相对湿度：45～80%
1.3工作电压：220V/110V，50Hz
2、技术参数
2.1.1全自动完成固相萃取的全过程（包括萃取柱的活化、样品在线过滤、上样、淋洗、吹干、洗脱等）。
2.1.2并行通道数量：≥6通道, 可同时自动处理≥6个样品，实现≥6通道的同时活化、样品在线过滤、上样、洗脱，提高工作效率。
2.1.3连续处理样品能力： 20mL以下样品可连续处理不少于60位， 500mL以上样品可连续处理不少于48位。
2.1.4上样/收集：标配15mL离心管样品、收集架，50mL离心管样品架，1L上样瓶，用于样品上样及收集。标配3ml、6ml小柱萃取柱架。
2.1.5固相萃取柱种类：可全自动连续处理1ml/3ml/6ml/12ml/20ml萃取小柱。
2.1.6流速控制：正压上样、洗脱的模式，采用高精度注射泵精确控制每个通道流速，流速范围：0.1-100mL/min。
2.1.7溶剂种类：≥8种溶剂接口，标配1L溶剂瓶8个。
2.1.8样品针：采用单独的移液上样针，特殊防腐处理，取液后自动清洗，可最大程度解决交叉污染的问题。
★2.1.9萃取柱密封：采用宝塔杆密封设计，宝塔杆安装多种类密封圈可同时适配不同规格固相萃取柱，使用1mL/3mL/6mL萃取小柱时无需进行更换柱塞等操作。（提供密封圈同时内嵌在柱内的照片）
★2.1.10自动取放滤头：滤头放置模块内置于在仪器内，样品针可自动移动至滤头放置模块内自动取放滤头，用于样品在线过滤。（投标文件中需提供真机实物照片）
2.1.11自动在线过滤功能：无需手动过滤，可对食品样品提取样液内的残渣和悬浮物，自动加载滤头在线过滤，实现上样过滤一体化，避免提取液内颗粒物堵塞固相萃取柱，尤其适用于复杂基质易堵塞兽残样品提取液的过滤（投标文件中需提供详细资料作为证明文件）
2.1.12样品针、柱密封杆清洗功能：样品针、柱密封杆具备独立清洗位置，可对每根样品针、柱密封杆自动进行内外壁清洗，清洗后可通过独立排废泵排废，8种清洗溶剂可选。
2.1.13上样和收集：可适配多种规格的上样管和收集管，样品架与收集架通用，同时可与同品牌定量平行浓缩仪通用。
2.1.14小体积样品完全上样：标配具有自动喷淋清洗样品管的功能，实现瓶身内部全部清洗，完成样品的真正完全上样，无样品损失。（投标文件中需提供详细资料作为证明文件）
2.1.15压力在线调节：使用电子调压阀，对不同的实验需求，可在软件上实现压力的不同设置和调节。
2.1.16架板自动识别：样品架、收集架、萃取柱架无需进行架板选择和分辨，架板放置在仪器后，可实现自动识别和添加功能。
2.1.17架板自动定位：样品架、收集架、萃取柱架、滤头取放架自动移动、自动定位，实现批量样品完成固相萃取全流程。
2.1.18主动纠错机制：针对复杂的样品，如发生萃取柱堵塞问题时，注射泵可进行3次纠错处理，通过主动降速，增大推力，来尝试完成后续实验流程。
2.1.19废液接口：四种废液接口，包含废水、一般有机废液、剧毒废液和含氯废液通道，实现废液的分类收集。
2.1.20主动排废方式：采用隔膜泵进行主动排废，排废通量可达200mL/min。
2.2控制软件
2.2.1本机软件控制，11.6寸超大触屏工作站，可触屏控制，无需外接电脑，本机自带USB接口。
2.2.2操作系统：基于安卓系统下的控制软件，软件控制符合日常使用习惯， 操作更便捷。（投标文件中需提供软件截图）
2.2.3智能化软件系统：可进行溶剂体积的监测、方法时长的自动统计、样品及收集体积与架板匹配判断等。
2.2.4异常报警功能：仪器出现异常状态时，例如压力不足、滤头缺失等，会主动报警提示，同时暂停运行。
2.2.5具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。
2.2.6具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。
3、配置要求
3.1全自动固相萃取系统主机（包括以下部分：） 		1套
3.1.1移液针	  6根
3.1.2宝塔柱插杆（3、6ml通用）    6根
3.1.3高精度注射泵	  6个
3.2 3mL萃取柱载架（60位）1个
3.3 6mL萃取柱载架（60位）1个
3.4 500mg/ 6ml C18U固相萃取柱（30个/包）			1包
3.5 15mL样品管架（60位）  1个
3.6 15mL收集管架（60位）     1个
3.7 15mL离心管（50个/包）   2包
3.8 50mL样品管架（36位）    1个
3.9 50mL离心管（25个/包）    4包
3.10 1L溶剂瓶及瓶口适配器	  8个
3.11过滤头                1000个
3.12 48位大体积上样架      1个
3.13水样滤芯               100个
3.14附件包（包括排风管、液路接头等）  
1套
3.15全自动固相萃取操作系统（包括安装U盘）	1套
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	微波消解仪
	1.工作条件：
1.1环境温度：15℃～35℃
1.2相对湿度：45～80%
1.3工作电压：220V/110V，50Hz
2.技术参数：
2.1.预加压单反应室超级微波系统，用于各种样品的微波超高压高温消解，可扩展用于化学萃取和有机合成。
2.2单反应腔预加压式超级微波系统，所有样品内插于同一个单反应室的水浴溶液内，单罐单次最大样品处理数量：≥40个。节能环保设计，微波功率 ≤1500W
2.3最大工作压力：≥200Bar（3000PSI）；最大操作温度：300℃。
★2.4反应釜同时具备电子和机械双重锁紧安全装置，具有手动螺纹锁紧，螺纹锁有效长度≥40mm，确保高压工作安全。（提供实物图片）
2.5为了保证能力密集，不锈钢单反应腔内径不大于110mm（提供内径真实测量图片）
★2.6具有3个或以上分别独立的垂直自动升降系统：样品架定轨自动升降和定位；通风系统门体垂直自动升降和定位；装载浴液的内衬杯自动提升。3重自动升降系统可分别独立控制，互不影响（提供软件截图）
2.7所有位数的消解罐支架均可安全直接使用各种消解试剂，包括大体积高浓度未经稀释的盐酸/王水，内插的消解罐不需单独密闭，不接受需要将内插消解罐单独密闭起来才能使用这些试剂的方案。
2.8微波消解前可自动预先冲入高压氮气，使反应腔达到40-100bar；反应结束冷却到设定温度后，仪器自动缓慢释放掉压力，泄压速率1bar～100bar/min可调。
2.9反应釜加气和泄压使用2个独立的通道，避免污染（提供实物图片）
2.10专业独立的压缩机大功率冷却系统，与微波主机分体设计，制冷功率≥1000W，反应过程中在高温下实时冷却保护反应罐，反应结束后快速冷却降温，提高反应效率。智能PID控温；冷却水流量≥6.4L/min@4bar；冷却水箱容积≥2.5L
2.11配套的独立循环水冷却器，须与微波消解主机同一制造商，触摸屏控制器，带数字压力，流量显示和报警。为保证安全，循环水冷却器应具有CE认证（须提供第三方机构CE认证证书）
2.12内置全自动排风系统，软件可调节不同的风量大小，排风系统内部空间≥65L
2.13具有≥4种颜色指示灯分别代表不同的操作状态，整个仪器通风系统内随状态不同呈现不同颜色，远距离即可对仪器运行状况一目了然。
2.14有高压气体过滤阀防止气体杂质污染，双单向阀系统防止反应压力大于钢瓶压力而产生压力倒流现象。
2.15高精度数字红外温度传感器和数字压力传感器，可实现所有样品罐的温度和压力精确数字控制，所有样品位于同一水浴环境中，保证所有样品均处于同一温度和压力条件下反应，保证样品处理的平行性
★2.16每个单反应室罐体具有3重以上温度监控（除循环水冷却器以外），3个数字温度传感器分别监控微波发射天线温度，单反应室腔体温度和反应溶液温度，3个温度均可在控制终端软件主界面上同时显示数值和温度曲线（提供软件主界面截图）
2.17.软件控制自动充氮气至预设压力，消解完成后自动泄压，无需手动操作
2.18分体触摸式智能控制终端，高分辨率彩色显示，实验人员可远距离安全控制微波消解系统的所有操作
2.19具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度、压力。可在线控制和修改所有的反应参数，反应过程中实时修改并识别更新，无需暂停方法
2.20主机配备接口，4个USB接口，1个LAN接口，1个COM接口，2个视频接口。可通过U盘等导入导出应用方法，升级系统软件;可以直接连接计算机，打印机，U盘和称样天平
2.21软件完全符合21CFR.part11的要求，四级用户权限管理，电子签名，审计追踪。
2.22无线网络连接功能，可以与任何电脑、平板电脑或智能手机等终端实现在无线网络连接，通过终端可监控仪器的运行情况及方法状态过程，可实现远程紧急停机操作。
2.23包含11种以上的多语言操作界面，含中文操作界面。
2.24单个TFM材质支架可选7/20/27/40等各种位数。消解罐材质：玻璃，石英，聚四氟乙烯等
2.25.样品支架悬挂固定于反应腔盖子上，不与TFM反应腔内衬底部直接接触。样品支架软件控制自动升降，且可在升降过程中任意位置定位
2.26无需专门选择昂贵的专用耐高压消解外罐，可使用普通试管等进行消解，告别昂贵的耗材成本
2.27无最少加酸量限制，普通样品仅需使用1-3ml硝酸即可，减少实验室试剂开支；无需赶酸，大幅度提高工作效率
2.28配备专用定位盘，无需手写编号
3仪器配置：
3.1 预加压单反应室超级微波消解主机1台
3.2 全自动垂直定轨升降和定位系统1套
3.3位消解支架2个，称量工具1个，定位盘1个，TFM消解管100支，石英消解罐100个，TFM盖子100个
3.4分体式彩色触摸屏控制终端    1套
3.5高精度温度控制系统1套
3.6自动压力控制系统1套
3.7压缩机制冷循环水冷却系统                           1台
3.8备件及消耗件（包含防爆膜，密封圈）1套
3.9顶盖密封圈2个
3.10底座密封圈2个
	台
	1




与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等（第三包）
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	备注

	1
	全自动微生物药敏分析仪
	1.工作条件：
1.1 环境温度：10℃～30℃
1.2不同温度条件下的环境湿度：≤70%RH
1.3大气压力：700hPa～1060hPa
1.4污染等级：2 级
1.5使用海拔高度：2000 米以下
1.6仪器适用于：220V/AC, 50Hz
1.7额定功率：500VA
2.技术参数：
2.1检测原理：基于比浊法和荧光增强技术，通过检测药敏盘中的荧光指示剂强度判定最低抗菌药物浓度（MIC）。
2.2检测用途：用于食品、环境、人类临床等样本中微生物的药物敏感性测试：完全遵照国家致病菌识别网推荐的微量稀释法提供定量 MIC 结果，提供 4-12 个稀释浓度。
2.3可提供国家致病菌识别网方案、食品安全风险监测项目、动物源耐药监测等多个项目配套的药敏检测板。
2.4能够检测不少于 8 种不同微生物，包括但不限于肠道菌群、非发酵菌、嗜血杆菌属、葡萄球菌、肠球菌属、链球菌属、弯曲杆菌，真菌等。
2.5药敏报告时间：上样后 4-16 个小时内出具报告单，常见细菌药敏时间≤6 个小时。
★2.6仪器采用整机一体化设计，一步化操作方式：自动识别样本信息，内部流水作业完成“接种+孵育+读板+弃卡 ” 4 步流程，其间无需人工干预。
2.7仪器内置 LED 显示屏，对仪器状态、孵育仓内部温度及卡位数量等信息进行实时监测。
2.8最低抑菌浓度（MIC）结果符合率≥95%；采样结果重复性：变异系数≤3%。
★2.9药敏板为圆形卡片设计，不少于 96 个测试孔。每块药敏检测板预设独立二维码，可通过条码阅读器进行识别，保证样本的唯一性。（提供药敏板实物照片）
★2.10上样后药敏板有封口膜覆盖，保证样本检测过程无生物安全风险。
★2.11自动化离心上样接种模块：完成加样的药敏盘在仪器上通过离心力作用将菌悬液均匀分配至各个小孔中，完成自动接种。定量反应体积≤25 μL，样液总体积≤3.5mL。
★2.12孵育模块：配备高精度温控和恒温空气循环系统，温度偏差≤±0.7℃ 。样品盘随机摆放，无序列要求，随到随检。仪器允许同时进行不少于 40 个样本的药敏孵育检测。
★2.13药敏分析模块：通过连续定时检测培养基中荧光指示剂的强度，得出待检微生物在各药物浓度的生长曲线并转换为 MIC 数据结果。
★2.14检测完成的样品盘可以自动卸载，废弃槽装满有自动检测及报警功能。
2.15具有开放式的专家规则系统，可参考国家致病菌识别网等标准，进行修改。
2.16提供 LIS 或 HIS 系统的接口。
2.17流行病学统计，包括敏感率、MIC 值曲线图、耐药谱、分布情况等都可以单独呈现，可对接国家致病菌识别网上报系统格式，一键完成上传工作。
★2.18检测结果呈现：软件根据药敏检测数据能够自动生成检测结果， 内容包括所有抗菌药物的中文名、MIC（最低抑菌浓度）、SIR（药物敏感性）、参考范围（抗菌药物对应的折点）和备注信息等，并生成结果列表，并可对结果列表进行分组报告。
2.19检测结果保存与统计：可将药敏检测结果保存为 PDF 格式；可将统计结果导出为Excel、 PDF 等格式。
2.20耐药性检测：可自动检测 20 种以上耐药机制，常规如 CRE、ESBLs、MARS。
2.21系统配置质量控制模块，协助实验室的系统认证和产品质控追踪。
2.22定制药敏板，药物可选范围不少于 240 种，不仅限于人用抗生素药物种类；可根据要求自定义设计药物浓度，梯度监测最大可达 12 个。
3.配置要求：
3.1提供革兰氏阳性菌药敏板及革兰氏阴性菌药敏板各5盒
3.2比浊仪1台
3.3显示器1台
3.4全自动微生物药敏分析仪1台
	台
	1

	2
	菌落计数仪
	工作条件：
1.1环境温度：15℃～35℃
1.2工作电压：220V/110V，50Hz
技术参数：
2.1暗箱规格：全封闭式，能够100%消除外环境杂散光干扰。   
2.2紫外灯作用：可对腔体杀菌消毒
，可激发大肠埃希氏菌、大肠菌群荧光、绿色荧光蛋白。
2.3光源：上、下双光源，亮度开启关闭可自由切换，菌落仪主机前置全触摸屏式智能控制面板，具有单独开启、关闭光源及所有紫外灯按钮，采用全触摸式智能调节，非机械开关控制。
2.4镜头相机：相机不低于2000万像素，镜头不低于1200万像素。 
★2.5 菌落模式：需具有不低于10种模式菌落分类一键统计按钮（每一种都有单独按钮，按钮点击后直接出结果，没有调节参数界面，请提供软件截图证明）：
单色菌一键计数、背景相近菌一键计数、微小菌一键计数、分散菌一键计数、粘连菌一键计数、大菌落一键计数、多色菌自动叠加计数。
2.6修正功能：鼠标单击即可添加或删除遗漏菌落，在统计基础上可进行智能修正。
2.7单菌落形态分析：点击单个菌落，需得知菌落的圆度、直径、周长、面积信息。
2.8登陆系统：多用户登录系统。
2.9结果统计：统计结果以PDF格式输出，原始数据不可更改。
3.配置要求：
3.1主机 （1台）
3.2 分析软件 （1套）
3.3数据工作站 （1台）
	台
	1

	3
	霉菌培养箱
	1.工作条件： 
1.1环境温度：0℃～35℃
1.2工作电压：220V，50Hz
2.技术参数：
2.1数字温度设定及显示：具有动态恒温控制系统。
2.2保护装置：具有独立过温保护装置。
2.3.温度程序：内置可设定5套或以上程序，每套程序需能设定200次或以上循环。
2.4.断电自动启动功能：程序数据长期记忆，意外停电后恢复电源时工作可自动继续执行，保证试验的连续性。
2.5.温度选项：温度单位可选用°C 或°F。
2.6	.温度保护：温度超过设定值或达到过热保护设定值时过热警报灯会闪烁并发出警报音，同时关闭电源，停止加热。
2.7.保温门：带有中空玻璃观察窗保温门。
2.8.温度调整：温度出现偏差时具有补正功能。
2.9.报警装置：打开箱门时箱门指示灯亮灯并停止风扇和加热器。
2.10加热效果：采用六面加热，强制对流，保证的温场均匀性和准确性。
2.11通讯装置：支持移动云监控系统，实现手机APP端的设备控制及异常情况报警提醒。
2.12.有效容积：不小于150L
2.13温度范围：+4℃ ~ 60℃
2.14温度精确度:<±0.1℃ 
2.15温度稳定性：≤±0.5℃
2.16温度控制器：LED显示屏，数显 PID 自动调节，总加热功率和PID 比例参数可以调节.
2.17.定时器：定时开机，定时关机，定时报警(1 分~99 时 59 分)
2.18. 温度编程控制：9 段+200 次循环
2.19.隔板数量（标准/ 最大） ：2/5
2.20.单层隔板沉重：≥30Kg
2.21.加热功率：≥1350W
2.22.制冷功率：≥350W
3.配置要求：
3.1主机1台
3.2隔板2块
3.3控制软件1套
3.4说明书1份
	台
	1

	4
	空气微生物采样器
	工作条件
1.1功率：15W
1.2电池：16.8V 2200mAh
2.技术参数：
2.1采样模式：多种采样模式一体，可自行选择立即采样﹑定时采样﹑定量采样﹑间隔采样。
2.2屏幕显示：触摸液晶屏。
2.3数据库标准：采样器需自带企业数据库﹑点位数据库﹑样品类型库，用户可编辑、输入，采样时，可直接调用采样点位信息及样品类型，更加智能的采样。
2.4电池：内置锂电池。
2.5数据传输：外接U盘。
2.6数据存储，需能存储≥200组采样数据。
2.7采样流量：5～40L/min默认28.3L/min，分辨率：0.01L/min，准确度：±2.5%。
2.8流量计前压力：-30.00～0.00kPa，分辨率：0.01kPa，准确度：±2.5%FS。
2.9环境大气压：50.00～115.00kPa，分辨率：0.01kPa，准确度：±0.50kPa。
2.10温度测量范围：-50～99.9℃，分辨率：0.1℃，准确度：±1℃。
2.11.流量示值误差：±5%，流量重复性：±2%，流量稳定性：±5%。
2.12捕获率：＞98%
2.13捕获粒子范围：
第一级 ＞7.0μm
第一级 ＞7.0μm
第三级3.3～4.7μm
第四级2.1～3.3μm
第四级2.1～3.3μm
第六级0.65～1.1μm
	套
	3

	5
	冷冻高速离心机
	1. 工作条件
1.1环境温度：5℃～35℃
1.2工作电压：220V，50Hz
2.技术参数：
2.1显示系统：能够电容触摸屏与按键操作系统同时操作。（需提供双系统可同时操作的证明材料）
2.2数据记录：后台记录每一次离心机运转数据，可实时查看，可升级实时打印机打印，支持 USB 读取。
2.3编程操作：可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速曲线、≥25组可存储、修改、调用离心程序。
2.4.实时分别显示实际转速、温度的变化曲线，用于查看变化升降速和温度的变化趋势。
2.5具有≥10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间，三级阻尼减震、离心效果达到最佳。
2.6转子技术：自动识别技术、设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护
2.7最高转速：≥16500r/min
2.8最大相对离心力：≥21270xg
2.9整机噪音：≤58dB
2.10温度设置范围：-20℃～+40℃
2.11生产制造商需通过质量管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证（提供证书复印件，原件备查，并提供全国认证认可信息公共服务平台认e云的认证信息截图）
2.13生物安全密封性转子：需要配备生物安全密封性转子，提供带有CMA或CNAS标志的第三方检测文件。（提供认证证书复印件）
2.14转速精度：±10r/min
装、调试，直到通过验收。
	台
	1

	6
	暗视野显微镜
	1.工作条件
1.1环境温度：15℃～30℃
1.2相对湿度：45～80%
1.3工作电压：220V/110V，50Hz
2.技术参数：
2.1光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。标配含明场、暗场观察方法，可升级相差、偏光、荧光观察方法。
2.2载物台：钢丝传动，无齿条结构，双手不离开桌面即可进行载物台的XY移动，可单手快速滑入滑出样品。
2.3调焦机构：载物台高度调节；细调焦旋钮最小调节幅度≤2.5μm。
2.4三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，目镜：10X，视场数≥20；分光：50/50固定。
2.5照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。
2.6多功能聚光镜：≥7孔通用型聚光镜，聚光镜内置相差环及暗场环， 4X-100X物镜转换，无需移动顶透镜，数值孔径NA 1.25（ 油浸时）。
2.7.物镜转盘：≥5孔内旋式孔物镜转盘。
2.8物镜：平场消色差物镜，满足以下参数，提供原厂彩页供核对
4X（N.A.≥0.1，W.D≥18.5mm）
10X（N.A.≥0.25，W.D≥10.6mm）
40X（N.A.≥0.65，W.D≥0.6mm）
100XO（N.A.≥1.25，W.D≥0.13mm）
2.9人机工程学载物台和目镜位置：从眼点位置可大范围观察载物台表面。
2.10.定位销锁定功能：载物台 XY 移动可锁定、孔径光阑可锁定。 
2.11所采用光学元件：环保无铅玻璃
3.配套要求：
3.1 2000万像素的成像系统（1套）
3.2软件（1套）
3.3接口（1套）
3.4 数据工作站（1套）
	台
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	7
	全自动微生物质谱检测
	1.工作条件
1.1电力要求：AC 220V±22V，50Hz±1Hz
1.2相对湿度：30%-70%。
2.技术参数
★2.1工作站：质谱仪主机机体自带触摸屏控制系统，无需额外加装电脑及显示器，节省空间，操作便捷，确保验收通过。
2.2.激光器：固态激光器，激光输出方式为光纤输出，可靠性更高，激光发射次数≥20亿次。
★2.3.飞行管：采用钛金属材质，能更好提高离子通道准确性和稳定性，技术含量高，提供公开彩页或第三方报告等证明资料。
2.4.离子飞行距离：≤0.85m，提供证明资料。
★2.5.检测器：打拿级电子倍增器，最大暗电流＜1pA，以实现极低的谱图噪声,最大增益可达10^7倍，无需额外加装前置放大器。提供机器实物图及检测器厂家资料。
2.6.采集卡：精度≥12bit，提高检测准确率。提供实物图及采集卡厂家资料；
2.7.具备密码登录及三级权限管理设置，保证信息安全，提供界面截图证明。
★2.8.具备无接触式进出靶触发装置，可通过手势识别，无需在软件上操作及实体按键操作，避免交叉感染，保护操作者生物安全。（提供证明资料）
★2.9.厂家具有同品牌通过NMPA认证的药敏仪器，可与质谱进行信息化互联。提供官网或者其他权威佐证材料；
2.10.台式机，占地面积≤0.2㎡，节省实验室空间；（提供公开证明资料并支持现场验收通过）
2.11.自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。
2.12.具有混合菌提示功能。
2.13.全中文界面，鉴定结果可选择中文，操作简便。
2.14.分辨率：≥3600（血管紧张素原：m/z= 1760.01 (M+H)+）。
2.15.灵敏度：BSA(1pmol/uL，分子量约66kDa)信噪比≥10。
2.16.重复性：质荷比变异系数应小于0.02%；。
2.17.质量准确性：示值误差≤100ppm。
★2.18.数据库包含可鉴定微生物的数量大于5000种，数据库具备在线升级。（提供证明）；
2.19.增强罕见菌和新发病原体微生物的鉴定能力，鉴定数据库需包含不限于霍乱弧菌、肺炎链球菌、牛布鲁氏菌、羊布鲁氏菌、犬布鲁氏菌、军团菌属、白喉棒状杆菌、产气荚膜梭菌等高致病性菌株数据。确保验收时可现场验证通过。
2.20.数据库支持用户自行扩增数据库或是自建数据库。
2.21.可提供质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂）。
★2.22.可提供同品牌取得注册证的质谱鉴定校准品和质控品，提供证明资料。
3配置要求：
3.1标配涂菌笔1支，方便点样。
3.2标配涂菌笔1支，方便点样。
3.3质谱仪主机一台。
3.4靶托2个。
3.3靶面≥1盒
3.5 配套UPS一台（断电工作≥2小时）
	台
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[bookmark: _Toc24469]三、报价要求
见“第六章  响应文件格式”中的“十四、报价表”以及“十五、分项报价明细表”。
[bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc22179]四、其他要求
（1）供货与安装要求
交货期：合同签订后30日历天内完成全部设备的供货、安装、调试，达到正常使用状态。
交货地点：霍邱县疾病预防控制中心，供应商负责将货物运至现场并卸车就位，相关费用包含在投标报价中。
安装条件：供应商人应在供货前实地踏勘现场，确认水、电、气、通风、承重等安装条件；因供应商未踏勘导致安装受阻的，由供应商自行承担责任。
安装施工：设备安装、管线连接、调试由供应商负责，施工过程应遵守采购人现场管理规定，做好成品保护，不得损坏已有设施。
（2）调试与验收要求
到货验收：设备到货后，买卖双方共同开箱清点，核对品牌、型号、规格、数量、随机配件、技术资料，签署到货验收单。
安装调试：供应商应在到货后10个工作日内完成安装调试，出具调试报告。
性能验收：设备调试完成后，按招标文件技术参数、投标文件承诺及国家 / 行业相关标准进行性能验收。关键设备应进行实际样品比对测试，测试结果满足技术要求方可通过验收。
最终验收：全部设备安装调试合格、性能验收通过、人员培训完成后，双方签署最终验收报告，验收合格之日起计算质保期。
（3）培训要求
现场培训：供应商应免费为采购人提供 不少于 2 次、每次不少于3学时的现场操作培训，培训对象包括设备操作人员和维护管理人员。
培训内容：涵盖设备原理、操作规程、日常维护保养、常见故障排查、安全注意事项、软件操作及数据处理等。
培训资料：提供中文操作手册、维护手册、培训课件等纸质及电子版资料。
培训效果：培训结束后，受训人员应能独立操作设备、进行日常维护；如采购人认为培训效果不达标，投标人应免费追加培训直至合格。
（4）售后服务与质保要求
质保期：整机免费质保期不少于3年（自最终验收合格之日起算），质保期内免费提供维修、更换零部件、软件升级等服务。
响应时间：质保期内设备出现故障，供应商应在 2 小时内电话响应，24 小时内到达现场（特殊偏远地区可协商延长），48 小时内修复；无法按时修复的，应提供备用设备或替代方案。
终身维护：质保期满后，供应商应提供终身维修服务，只收取成本费（零配件费 + 差旅费），不得收取高额服务费。
巡检服务：质保期内每年提供不少于4次免费上门巡检保养，出具巡检报告。
（5）运输与包装要求
设备应采用适合长途运输、防潮、防震、防锈的包装，确保运输安全；因包装不当造成损坏的，由投标人负责免费更换或维修。
包装箱外应标明品名、型号、规格、数量、重量、体积、收发货单位、"小心轻放"" 防潮 ""向上" 等标识。
随机资料（合格证、说明书、保修卡、检测报告等）应随箱发送，清单列明。
（6）知识产权与保密要求
供应商应保证所供设备及软件不侵犯任何第三方知识产权，如发生侵权纠纷，由投标人承担全部责任并赔偿采购人损失。
供应商在项目实施过程中知悉的采购人技术资料、检测数据、商业信息等，负有保密义务，未经采购人书面同意不得向第三方泄露，保密义务在合同终止后持续有效。
[bookmark: _Toc1013][bookmark: _Toc6897][bookmark: _Toc10710][bookmark: _Toc22085]五、样品要求
无


[bookmark: _Toc6637]第四章  评标方法和标准（综合评分法）
[bookmark: _Toc1246][bookmark: _Toc31082][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc19741]一、总则
本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc13117][bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc26][bookmark: _Toc4620]二、评标方法
2.1资格审查
	资格审查表

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	投标人资格声明书、资格承诺
	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》《无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函》。
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标人信用记录
	投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形
	无需提供证明材料。投标截止时间后至评审结束前，通过评标系统对投标人(含联合体成员)进行交互查询，以评标时六安市公共资源交易电子评标系统与“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”平台实时交互数据为准，相关查询结果系统自动存档。如遇系统故障，以“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站人工查询为准，现场对查询结果截图存档。人工查询仍有故障的，则此项评审时不作要求，现场对故障页面证据截图存档。

	4
	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）
	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	详见第六章投标文件格式。

	5
	拟分包情况说明及分包意向协议（适用于合同分包预留中小企业采购份额项目）
	通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的。
	详见第六章投标文件格式。

	6
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	7
	本项目对于联合体的要求（适用于接受联合体投标项目）
	联合体投标的详见投标人须知正文第1.5，且提供《联合协议》。
	《联合协议》详见第六章投标文件格式。

	8
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2.2符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
	符合性审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	2
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	3
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。

	4
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第9条要求
	详见第六章投标文件格式。

	5
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	6
	技术响应情况
	符合招标文件采购需求中实质性响应技术参数要求
	详见第六章投标文件格式。

	7
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。



2.3详细审查
2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。
2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70 %，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（70分）
	技术指标响应
	根据投标人对采购需求中技术参数的响应情况进行评分，所投产品全部参数完全满足或优于招标文件的得满分40 分。对于标注“★”的技术参数和要求，每有一项不响应或负偏离的，扣 2.5 分:本项满分40 分，扣完为止，不得负分。
注:对于标注“★”的技术参数和要求，投标人须提供采购需求中明确要求的证明材料以示响应，否则视为未响应扣减相应分值。
	0-40 分

	
	业绩
	一个类似项目业绩的得5 分，最高得10分。
注：（1）投标文件中须提供业绩合同和履约完成的证明材料（如验收证明等）扫描件，若上述证明材料中无法体现投标人名称、供货内容等关键评审要素的，须另附业主单位（或合同甲方）出具的相关证明材料，否则评委会不予认可。
（2）正在履约的和已完成项目业绩均予以认可，正在履约业绩同时提供业主单位出具的业绩正在履约且情况良好的证明。履约完成的，同时提供履约完成的证明材料（如验收证明等）。
	0-10 分

	
	供货及安装、调试方案
	投标人根据采购需求制定供货及安装、调试方案，主要包括但不限于：供货计划、安装流程、运行调试和验收方案等。评标委员会针对上述要点内容进行评审：
（1）内容按要点阐述全面详实、实用性和可行性强、完全满足或优于招标文件的要求，得5 分；
（2）内容按要点阐述较全面详实、实用性和可行性较强、能较好满足项目的要求，得3 分；
（3）内容未按要点阐述、实用性和可行性低、不能满足项目的要求，得1 分；
（4）方案不可行或未提供不得分。
	0-5 分

	
	培训方案
	投标人根据采购需求制定培训方案，主要包括但不限于：仪器的理论和实际操作培训方案、技术参数设定、软件的培训和应用方法、技术资料交付方案等。
评标委员会针对上述要点内容进行评审：
（1）内容按要点阐述全面详实、实用性和可行性强、完全满足或优于招标文件的要求，得5 分；
（2）内容按要点阐述较全面详实、实用性和可行性较强、能较好满足项目的要求，得3 分；
（3）内容未按要点阐述、实用性和可行性低、不能满足项目的要求，得1 分；
（4）方案不可行或未提供不得分。
	0-5 分

	
	售后服务和维保方案
	投标人根据采购需求制定售后服务和维保方案，主要包括但不限于售后服务保障措施、服务承诺、维保方案、质保期满后的维修优惠等。
评标委员会针对上述要点内容进行评审：
（1）内容按要点阐述全面详实、实用性和可行性强、完全满足或优于招标文件的要求，得5 分；
（2）内容按要点阐述较全面详实、实用性和可行性较强、能较好满足项目的要求，得3 分；
（3）内容未按要点阐述、实用性和可行性低、不能满足项目的要求，得1 分；
（4）方案不可行或未提供不得分。
	0-5 分

	
	安全管理、质量控制方案
	评标委员会根据供应商提供的安全管理、质量控制方案进行评分，根据投标人提供的安全管理、质量控制方案情况，进行综合评审：
1、安全管理、质量控制方案内容完整详细,可行性、实用性、针对性强，得5 分；
2、安全管理、质量控制方案内容完整，具有可行性、实用性、针对性，得3 分；
3、安全管理、质量控制方案内容基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1 分；
4、方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5 分

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100


2.3.3分值汇总
（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。
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