六安市人民医院高端介入彩超（介入、造影、消融）采购项目

采购需求

产地：国产           数量：1台          预算：180万

一.设备名称：彩色多普勒超声系统

二.用途说明

2.1.用途：介入、腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他

2.2所投产品具备三类医疗器械注册证

三.物理规格及人机交互要求

3.1.显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，≥4个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置，

3.2.触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节

*3.3.触摸屏支持手势控制，支持手写和带上橡胶手套触摸，支持触摸屏编辑，支持将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作

*3.4.触摸屏支持将最近使用过的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式

3.5.操作面板具有6向独立调节功能，

3.6.探头接口数量≥5个

*3.7.中央刹车和直行锁功能

3.8.采用Windows 10操作系统

四.系统成像技术

4.1.二维灰阶模式

4.2.M型模式

4.3.彩色M型模式

4.4.解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

4.5.彩色多普勒成像

4.6.频谱多普勒成像，连续多普勒成像，线阵探头可支持连续多普勒成像

4.7.组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式

4.8.空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示9条线

4.9.扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用）

4.10.全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

4.11.声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

4.12 .具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持实时显示高分辨率显示取样框，且支持高分辨率显示取样框的大小可调节，有利于甲状腺等组织肿块的鉴别诊断

4.13.立体血流技术，提供更接近真实世界的三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系

4.14.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

*4.15 .宽景拼接成像技术（非拓展成像）

4.15.1.支持二维宽景和能量宽景，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常

4.15.2.宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头

4.16.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

4.17.智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率

五.高级成像功能

5.1.造影成像

5.1.1.造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头

5.1.2.支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

5.1.3.支持微血管造影增强功能

5.1.4.支持低机械指数造影

5.1.5.具有双计时器

5.1.6.支持向后存储≥8分钟电影

5.1.7.造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

5.2.弹性成像

*5.2.1. 应变式弹性成像支持：线阵探头、腔内探头，容积探头。

5.2.2.应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

*5.2.3.剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸）

*5.2.4.剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件（支持多比值分析、柱状图分析）弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息

5.2.4.具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考

*5.2.5.具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调

5.2.6.剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒

5.3.可支持融合成像功能，融合实时超声与CT/MR图像，通过融合导航帮助更精准的病灶定位，介入引导，术后评估。支持探头:凸阵、线阵、相控阵和腔内探头。

5.4.可支持单模态消融评估功能,支持探头:凸阵和容积探头，基于容积探头的3D消融评估工具，更方便的进行消融效果的即时评估

六.测量分析和报告

6.1. 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科

*6.2 .支持肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估，肝脂肪变性的定量评估提供比传统定性评估更准确的定量分析

*6.3 .血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线

6.4.血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚度值，测量精度最小可达20um

6.5.自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。

七 .电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

7.2.原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

7.3.内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行

八.系统技术参数及要求

8.1..二维灰阶模式

8.1.1.最大显示深度:≥38cm

8.1.2 .TGC: ≥8段

8.1.3. LGC: ≥8段

8.1.4. 腔内探头扫描角度:≥200度

8.2.彩色多普勒成像

8.2.1. 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.2.2. 取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

8.2.3. 支持B/C 同宽

8.3. 频谱多普勒模式

8.3.1.最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

8.3.2.最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

8.3.3.取样容积: 0.5-30mm

8.3.4.偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）

九. 连通性要求

9.1.支持网络连接

*9.2.具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注

十. 探头规格

10.1.探头配置（6把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、穿刺凸阵探头，腔内凸阵探头，微凸阵探头， 单晶体凸阵容积探头

10.2可支持的探头阵元数：≥500阵元

10.3系统最高可支持探头频率：≥30MHz

*10.4. 探头频率:

.    单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz

.    线阵探头频率：4.0-15.0 MHz

.    腔内凸阵频率: 3.0-11.0 MHz

.    穿刺凸阵探头频率：1.5-5.5MHz

.    微凸阵探头频率3.0-12.0MHz

.    单晶体凸阵容积探头频率：2.0-8.0MHz

十一. 外设和附件及其他要求

11.1.耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调

十二. 售后服务

12.1投标人应对所提供的货物提供三年的原厂整机维修服务

12.2设备使用年限≥10年