采购需求

| 序号 | 标识 符号 | 具体需求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 设备名称：X射线计算机体层 |  |  |  |
| 二 |  | 用途：用于全身扫描的临床应用和临床研究 |  |  |  |
| 三 |  | 具体技术参数要求 |  |  |  |
|  |  | 序号 | 主要部件及功能名称 | 内容及要求 |  |
|  |  | 1 | 总体要求： | 单源≥256排；双源≥2×96排 |  |
|  |  | 2 | 机架 |  |  |
|  | ★ | 2.1 | 机架孔径 | ≥80cm |  |
|  |  | 2.2 | 机架旋转驱动系统： | 电磁直接驱动 |  |
|  |  | 2.2.1 | 滑环类型： | 低压滑环 |  |
|  |  | 2.3 | 机架内部冷却方式： | 风冷或者水冷 |  |
|  |  | 2.4 | 机架内置病人信息显示装置： | 具备液晶屏显示，单源2个或双源1套 |  |
|  |  | 2.5 | 机架内置心电图显示装置： | 具备 |  |
|  |  | 2.6 | 机架控制面板数量 | ≥4个 |  |
|  |  | 2.7 | 机架激光定位灯精度： | ≤± 1 mm |  |
|  |  | 3 | X线部分： |  |  |
|  |  | 3.1 | 高频逆变式高压发生器 | 具备 |  |
|  | ★ | 3.1.1 | 单组高压发生器功率（非等效） | ＞100KW |  |
|  | ★ | 3.1.2 | 输出管电压档位 | ≥5档 |  |
|  |  | 3.1.3 | 输出管电压范围： | 70－140KV |  |
|  | ★ | 3.1.4 | 能够在高压≥140KV和低压≤80KV进行双能量曝光 | 具备 |  |
|  |  | 3.1.5 | 系统主机具备能谱重建功能 | 具备 |  |
|  |  | 3.1.6 | 系统在进行双能量或能谱扫描时FOV大小 | ≥50cm |  |
|  | ★ | 3.1.7 | 高压发生器与CT主机为同一品牌 | 具备 |  |
|  |  | 3.2 | 球管 |  |  |
|  | ★ | 3.2.1 | 球管热容量： | ≥30MHU或性能相当的低热容量高散热率球管 |  |
|  |  | 3.2.2 | 单个球管最大散热率：（非等效） | ≥1650KHU/min |  |
|  |  | 3.2.3 | 球管冷却方式： | 风冷和油冷 |  |
|  |  | 3.2.4 | 最高输出管电流：（非等效） | ≥700mA |  |
|  |  | 3.2.5 | 最低输出管电流： | ≤10mA |  |
|  |  | 3.2.6 | 球管焦点Z轴增强采样技术 | 具备 |  |
|  |  | 3.2.7 | 球管焦点到等中心点距离 | ≥60cm |  |
|  |  | 3.2.8 | 球管和CT主机为同一品牌， | 具备 |  |
|  |  | 4 | 探测器： |  |  |
|  |  | 4.1 | 探测器Z轴物理排列 | 单源≥256排；双源≥2×96排； |  |
|  | ★ | 4.2 | 探测器Z轴物理宽度： | 单源≥16cm;如提供全新立体双层光谱解析探测器，z轴覆盖范围≥8cm |  |
|  |  | 4.3 | 探测器Z轴排列模式： | 等焦点设计或球面探测器设计 |  |
|  |  | 4.4 | 探测器单元最小物理厚度： | ≤0.625mm |  |
|  |  | 4.5 | 具有CT系统后准直器设计方法 | 具备 |  |
|  |  | 4.6 | 探测器探测效率 | ≥98%@120kVp |  |
|  |  | 5 | 扫描床： |  |  |
|  |  | 5.1 | 扫描床水平移动范围： | ≥2000mm |  |
|  |  | 5.2 | 扫描床最大无金属可扫描范围： | ≥2000mm |  |
|  |  | 5.3 | 扫描床最大水平移动速度： | ≥350mm/秒 |  |
|  |  | 5.4 | 扫描床垂直升降可低至： | ≤55cm |  |
|  |  | 5.5 | 扫描床垂直升降最高： | ≥100cm |  |
|  |  | 5.6 | 扫描床升降最快速度： | ≥40mm/s |  |
|  |  | 5.7 | 扫描床精度最大承重： | ≥225KG |  |
|  |  | 5.8 | 扫描床最大承重下的定位精度： | 误差≤±0.06%或±0.25mm |  |
|  |  | 5.9 | 在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面： | 具备 |  |
|  |  | 5.10 | 扫描床控制脚踏开关： | 具备 |  |
|  |  | 6 | 主控制台 |  |  |
|  |  | 6.1 | 主控台计算机： |  |  |
|  |  | 6.1.1 | 计算机主频： | ≥4×3.0 GHz |  |
|  |  | 6.1.2 | 计算机内存： | ≥128GB |  |
|  |  | 6.1.3 | 图像存储硬盘容量： | ≥3 TB |  |
|  |  | 6.1.4 | 图像存储量： | ≥1000000幅（512X512不压缩） |  |
|  |  | 6.1.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸： | ≥24英寸 |  |
|  |  | 6.1.6 | 医学专用液晶超薄平面显示器个数： | ≥2 个 |  |
|  |  | 6.1.7 | 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率： | ≥1920*1200 |  |
|  |  | 6.1.8 | 支持CD读取和刻录： | 支持 |  |
|  |  | 6.1.9 | 支持双面DVD读取和刻录： | 支持 |  |
|  |  | 6.1.10 | 支持读取和刻录DVD的最大容量： | ≥8.5GB |  |
|  |  | 6.1.11 | 一体化USB2.0外置硬盘接口： | 具备 |  |
|  |  | 6.2 | 用户操作界面： | 图文可视化操作界面 |  |
|  |  | 6.2.1 | 具备多窗口(Multi-Tab)多任务处理(Multi-tasking) 功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.2.2 | 对比剂智能跟踪和启动扫描功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.2.3 | 脊柱自动重建功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.2.4 | 并行重建功能 | 可以并行处理多种模式的图像的重建与重组 |  |
|  |  | 6.2.5 | 同步并行处理功能 | 具有扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |
|  |  | 6.2.6 | 双向交流系统： | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且可用户录制病人呼吸指令 |  |
|  |  | 6.2.7 | DICOM3.0： | 提供DICOM3.0激光相机接口（传输/接收/打印/存档/查询/工作表等） |  |
|  |  | 6.3 | 低剂量管理功能 | 具备 |  |
|  |  | 6.3.1 | 扫描剂量预估功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.3.2 | 剂量报告功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.3.3 | 扫描剂量智能监控预警平台： | 具备 |  |
|  |  | 6.3.4 | 3D自动mA功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.3.5 | Auto-mA Map预显示功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.3.6 | 自动kV功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.3.7 | 儿科≤70kV超低剂量功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.3.8 | 成人≤70kV超低剂量功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.3.9 | 动态灌注超低剂量功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.3.10 | 不动床动态灌注成像，最大扫描覆盖范围： | ≥16cm |  |
|  |  | 6.3.11 | 敏感器官自动保护功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.3.12 | 螺旋扫描起始段剂量智能阻挡功能： | 具备 |  |
|  |  | 6.4 | 宽体容积高清重建算法 | 具备 |  |
|  | ★ | 6.4.1 | 宽体容积支持轴扫最大Z轴探测器物理准直宽度： | ≥16cm |  |
|  | ★ | 6.5 | 全模型实时迭代重建算法： | 具有，须提供基于 TrueFidelity、ADMIRE、iMR或AIIR Pro等高级迭代重建算法新技术，未有以上技术的品牌须提供同档次最新技术（投标人自述） |  |
|  |  | 6.5.1 | 全模型实时迭代重建算法可以提高图像密度分辨率（Low Contrast Detectability）的效能： | 具备 |  |
|  |  | 6.5.2 | 全模型实时迭代重建算法可以降低图像噪音（Image Noise Reduction）的效能： | 具备 |  |
|  |  | 7 | 扫描参数： |  |  |
|  | ★ | 7.1 | 最大Z轴覆盖范围： | ≥16cm/ 360° |  |
|  |  | 7.2 | 轴扫每圈图象采集数： | ≥512层/ 360° |  |
|  |  | 7.3 | 电影扫描（Cine mode)的最大Z轴覆盖范围： | ≥16cm/ 360° |  |
|  |  | 7.4 | 单次螺旋连续扫描时间： | ≥60秒 |  |
|  |  | 7.5 | 定位像最大长度： | ≥1900mm |  |
|  | ★ | 7.6 | 最快机架旋转速度： | ≤ 0.28sec/360° |  |
|  |  | 7.7 | 最薄图像扫描层厚： | ≤0.625mm |  |
|  |  | 7.8 | 双能量模式最大扫描FOV： | ≥50cm |  |
|  |  | 7.9 | 双能量千伏组合： | ≥1组 |  |
|  |  | 7.10 | 双能量单keV能谱分级： | ≥100级 |  |
|  |  | 7.11 | 最大DFOV： | ≥50cm |  |
|  |  | 7.12 | 最小DFOV： | ≤5cm |  |
|  |  | 7.13 | 图像重建矩阵： | ≥1024 x 1024 |  |
|  |  | 7.14 | 图像显示矩阵： | 1024*1024 |  |
|  |  | 7.15 | 最小CT值 （非扩展CT值）： | ≤ -1024 HU |  |
|  |  | 7.16 | 最大CT值 （非扩展CT值）： | ≥ 3071 HU |  |
|  |  | 7.17 | 螺旋可扫描范围： | ≥1800mm |  |
|  |  | 8 | 图像质量： |  |  |
|  | ★ | 8.1 | Z轴空间分辨率 MTF=0%： | ≥21Lp/cm |  |
|  |  | 8.2 | X-Y轴空间分辨率 MTF=0%： | ≥21Lp/cm |  |
|  |  | 8.3 | 低对比度分辨率： | ≥2mm@0.3% |  |
|  |  | 8.4 | 全宽探测器轴扫时CT值精确性： | ≤ 3 % variation |  |
|  |  | 9 | 心脏成像功能： | 具备 |  |
|  | ★ | 9.1 | 任意心率／律，心脏冠脉扫描实际曝光时间： | ≤140ms |  |
|  |  | 9.2 | 心电监护系统： | 具备 |  |
|  |  | 9.3 | ECG实时监测： | 具备 |  |
|  |  | 9.4 | ECG自动毫安调控功能： | 具备 |  |
|  |  | 9.5 | 单心动周期ECG自动毫安调控功能： | 具备 |  |
|  |  | 9.6 | 不受心率和心律限制的前门控轴扫技术： | 具备 |  |
|  |  | 9.7 | 前瞻性心电触发轴扫描技术，12cm心脏扫描时间≤0.3秒： | 具备 |  |
|  |  | 9.8 | 不受心率和心律限制的单次心动周期冠脉成像技术： | 具备 |  |
|  |  | 9.9 | 房颤病人的单心动周期冠脉成像技术： | 具备 |  |
|  |  | 9.10 | 不受心率和心律限制的单次心动周期心功能成像： | 具备 |  |
|  |  | 9.11 | 不受心率和心律限制的单次心动周期相对心肌灌注功能： | 具备 |  |
|  |  | 9.12 | 不受心率和心律限制的单次心动周期心脏一站式成像技术 | 可以在一个心动周期内，实现冠脉采样、心功能采样和心肌相对灌注采样 |  |
|  |  | 9.13 | 自动躲避坏心律功能： | 具备 |  |
|  | ★ | 9.14 | 一站式全心动态心肌灌注成像： | 能够在一次对比剂注射中完成冠脉成像和全新动态心肌灌注成像 |  |
|  |  | 9.15 | 全心动态心肌灌注非对称采样功能： | 具备 |  |
|  |  | 9.16 | 一键式冠状动脉钙化积分扫描方案： | 具备 |  |
|  |  | 9.17 | 一键式TAVR/TAVI扫描方案： | 具备 |  |
|  |  | 9.18 | 一键式胸痛三联扫描方案： | 具备 |  |
|  |  | 9.19 | 一键式心脑联合扫描方案： | 具备 |  |
|  |  | 9.20 | 主控台心电图显示和保存功能： | 具备 |  |
|  |  | 9.21 | 心脏联合扫描功能（心脏联合主动脉，心脏联合下肢动脉等） | 具备 |  |
|  |  | 10 | 单器官4D扫描及灌注扫描功能：（包括肝、脾、胰腺、前列腺、体部肿瘤、脑肿瘤、脑卒中等） | 具备 |  |
|  |  | 10.1 | 单器官灌注非对称采样功能 | 具备 |  |
|  |  | 11 | 神经系统一站式成像功能 | 具备 |  |
|  |  | 12 | 超低剂量、无伪影骨关节运动成像功能 | 具备 |  |
|  |  | 13 | CT能谱成像： | 具备 |  |
|  |  | 13.1 | 原始数据空间能谱分析功能： | 具备 |  |
|  |  | 13.2 | 能重建出单能量图像： | 具备 |  |
|  |  | 13.3 | 能重建出能谱曲线： | 具备 |  |
|  |  | 13.4 | 能重建出有效原子序数： | 具备 |  |
|  |  | 13.5 | 能重建基础物质图种类 | ≥10种 |  |
|  |  | 13.6 | 基物质添加功能： | 具备 |  |
|  |  | 13.7 | 虚拟平扫技术： | 具备 |  |
|  |  | 13.8 | 能谱肺容积灌注图像： | 具备 |  |
|  |  | 13.9 | 能谱肌腱韧带成像： | 具备 |  |
|  |  | 13.10 | 能谱结石分析功能： | 具备 |  |
|  |  | 13.11 | 能谱钙化斑块去除功能： | 具备 |  |
|  |  | 13.12 | 能谱痛风分析功能： | 具备 |  |
|  |  | 13.13 | 能谱脑出血定性分析功能： | 具备 |  |
|  |  | 13.14 | 能谱肺结节分析功能： | 具备 |  |
|  |  | 13.15 | 能谱肺栓塞分析功能： | 具备 |  |
|  |  | 13.16 | 能谱骨密度测量功能 | 具备 |  |
|  |  | 13.17 | 能谱软组织类MR成像 | 具备 |  |
|  |  | 13.18 | 能谱甲状腺摄碘率定量分析功能 | 具备 |  |
|  |  | 13.19 | 能谱门脉优化成像功能 | 具备 |  |
|  |  | 13.20 | 能谱绿色尿路造影功能 | 具备 |  |
|  |  | 13.21 | 能谱下肢静脉优化显像功能 | 具备 |  |
|  |  | 13.22 | 能谱心肌相对灌注功能 | 具备 |  |
|  |  | 13.23 | 能谱胸水分析工具 | 具备 |  |
|  |  | 13.24 | 能谱肝灌注分析工具 | 具备 |  |
|  |  | 13.25 | 能谱尘肺分析工具 | 具备 |  |
|  |  | 13.26 | 能谱肝脏含铁量分析工具 | 具备 |  |
|  |  | 13.27 | 能谱斑块成分分析工具 | 具备 |  |
|  |  | 13.28 | 能谱放化疗疗效分析工具 | 具备 |  |
|  |  | 13.29 | 能谱骨髓弥散成像功能 | 具备 |  |
|  |  | 14 | 高级独立三维图像处理工作站： | 壹套 |  |
|  | ★ | 14.1 | 工作站：原厂独立后处理工作站 | 具备，提供投标机型配套的最新最高端版本原厂后处理工作站：要求提供AW 4.7、或提供IntelliSpace Portal、syngo. Via、InsightVisionWorkstation或提供AVM；未有以上工作站的其他品牌须提供同档次产品（厂家自述）。 |  |
|  |  | 14.2 | 主频： | ≥4×6GHz |  |
|  |  | 14.3 | 内存： | ≥128GB |  |
|  |  | 14.4 | 工作硬盘： | ≥3T |  |
|  |  | 14.5 | 图像存储数： | ≥1000 000幅（512x512矩阵） |  |
|  |  | 14.6 | 监视器： | ≥24英寸LCD高分辨率彩显 |  |
|  |  | 14.7 | 所有接口（DICOM3.0）与主机一致： | 具备 |  |
|  |  | 14.8 | 主机和工作站之间有1000M网卡连接： | 具备 |  |
|  |  | 14.9 | 彩色打印接口，并能与工作站连接使用： | 具备 |  |
|  |  | 14.10 | 工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像： | 具备 |  |
|  |  | 14.11 | 多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理： | 具备 |  |
|  |  | 14.12 | 放射科信息管理系统自动连接功能： | 具备 |  |
|  |  | 14.13 | 图像三维分析系统： | 具备 |  |
|  |  | 14.14 | 自动轮廓勾画： | 具备 |  |
|  |  | 14.15 | 图像序列对比工具： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.1 | 动态三维分析工具： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.2 | 曲面重建感兴趣区放置工具： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.3 | 多期相融合分析技术： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.4 | 电影模式工具： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.5 | 透明重建工具： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.6 | 各种 Volume Rending 三维处理工具： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.7 | 表面重建工具： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.8 | 直接三维兼容工具： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.9 | 三维内窥镜分析工具： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.10 | 智能自动中心飞行工具： | 具备 |  |
|  |  | 14.15.11 | 管腔模式分析工具 | 具备 |  |
|  |  | 14.15.12 | 自动割手术刀模式： | 具备 |  |
|  |  | 14.16 | 4D灌注软件： | 具备 |  |
|  |  | 14.17.1 | 自动肺组织提取重建 | 具备 |  |
|  |  | 14.17.2 | 自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶： | 具备 |  |
|  |  | 14.17.3 | 定量分析结节的容积、成份、密度及倍增时间 | 具备 |  |
|  |  | 14.18 | 全自动呼吸系统分析软件包 | 具备 |  |
|  |  | 14.18.1 | 全自动肺叶及气道自动分离技术 | 具备 |  |
|  |  | 14.18.2 | 全自动气道壁和管腔内外壁的直径测量 | 具备 |  |
|  |  | 14.18.3 | 全自动肺气肿分析 | 具备 |  |
|  |  | 14.19 | 全自动去骨软件 | 具备 |  |
|  |  | 14.20 | 能谱容积分析平台 | 具备 |  |
|  |  | 14.21 | 全自动心脏分析软件 | 具备 |  |
|  |  | 14.21.1 | 零键式心脏工作流程：启动软件后无需操作即可同时完成冠脉束提取、血管拉直分析、血管探针等三维后处理 | 具备 |  |
|  |  | 14.21.2 | 心脏全自动分析：（包括冠状脉树提取，冠脉名称标识，冠脉长度，冠脉横断面积测量，冠脉狭窄度测量、体积测量、平均直径测量，冠脉斑块分析及斑块体积分析等） | 具备 |  |
|  |  | 14.21.3 | 心功能自动分析软件：（探测心腔、测量射血分数、心肌功能分析等） | 具备 |  |
|  |  | 14.21.4 | 钙化积分软件 | 具备 |  |
|  |  | 14.21.5 | 心脏电生理分析软件 | 具备 |  |
|  |  | 14.22 | 零键去骨技术 | 具备 |  |
|  |  | 14.23 | 全自动血管分析软件 | 具备 |  |
|  |  | 14.23.1 | 自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量 | 具备 |  |
|  |  | 14.23.2 | 自动探查血管中轴 | 具备 |  |
|  |  | 14.23.3 | 快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横，纵，斜截面图象 | 具备 |  |
|  |  | 14.23.4 | 可以在两个主要血管之间添加分支改善血管中轴循迹 | 具备 |  |
|  |  | 14.23.5 | 编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息 | 具备 |  |
|  |  | 14.23.6 | 管腔曲面重建成像 | 具备 |  |
|  |  | 14.23.7 | 最佳纵轴重建成像 | 具备 |  |
|  |  | 14.23.8 | 对操作者选定血管节段进行定性和定量分析，包括（血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径） | 具备 |  |
|  |  | 14.23.9 | 通过全自动主动脉，髂动脉跟踪技术实现主动脉自动成像 | 具备 |  |
|  |  | 14.23.10 | 对血栓进行自动检测和分析 | 具备 |  |
|  |  | 14.24 | 全自动结肠自动分析软件包 | 具备 |  |
|  |  | 14.24.1 | 自动结肠提取 | 具备 |  |
|  |  | 14.24.2 | 结肠中心线跟踪技术 | 具备 |  |
|  |  | 14.24.3 | 全结肠内镜电影 | 具备 |  |
|  |  | 14.24.4 | 自动去小肠功能 | 具备 |  |
|  |  | 14.24.5 | 360°结肠平铺 | 具备 |  |
|  |  | 14.24.6 | 全自动高分辨率内镜飞行 | 具备 |  |
|  |  | 14.24.7 | 虚拟活检 | 具备 |  |
|  |  | 14.24.8 | 仰卧位、俯卧位息肉自动定位 | 具备 |  |
|  |  | 14.24.9 | 自动清除含对比剂标记的粪便和液体（包括对比剂） | 具备 |  |
|  |  | 14.25 | CT尿路造影技术 | 具备 |  |
|  |  | 14.26 | 头颈部CTA同步数字减影技术 | 具备 |  |
|  |  | 14.27 | 脑出血测量，脑容积测量 | 具备 |  |
|  |  | 14.28 | 肝脏体积测量 | 具备 |  |
|  |  | 14.29 | 腹腔脂肪测量 | 具备 |  |
| 四 |  | AI软件辅助诊断工作系统 |  |  |  |
|  |  | 序号 | 主要部件及功能名称 | 具体内容及要求 |  |
|  |  | 1 | 肺结节智能分析 | 肺结节及结节分析，肺炎分析，全肺分析（COPD、全肺密度、ild、肺气肿、气体潴留），气管分析，肺栓塞，全肺VR，淋巴结分析，非门控钙化积分分析，靶重建B/S，支持胶片排版与归档、生成结构化报告 |  |
|  |  | 2 | 胸部骨折智能分析 | 骨折及骨折分析，提供MPR三视图、VR图、局部动态图等多种阅片视图 |  |
|  |  | 3 | 冠脉血管智能分析 | 冠脉CTA分析，心功能分析，门控钙化积分，血管分析，斑块分析，FAI（PVAT），TAG，CT-FFR，主动脉CTA分析，肺栓赛，支持胶片排版与归档、生成结构化报告 |  |
|  |  | 4 | 头颈血管智能分析 | 头颈CTA分析，血管分析，斑块分析，动脉瘤分析，PVAT，脑出血分析，支持胶片排版与归档、生成结构化报告 |  |
|  |  | 5 | 脑灌注智能分析 | CTP及所涉及相关参数分析，包括脑血流量（CBF）、残余功能达峰时间（Tmax）、脑血容量（CBV）、平均通过时间（MTT）及达峰时间（TTP）参数图重建，支持低灌注区和核心梗死区的具体定位、量化和Mismatch错配智能分析，支持胶片排版与归档、生成结构化报告 |  |
| 五 |  | 其他配置 |  |  |  |
|  |  | 1 | CT专用双筒和三筒高压注射器 | 各一套 |  |
|  |  | 2 | 医生报告工作站，双屏（配6M及以上彩色医用专业显示屏） | 4套 |  |
|  |  | 3 | 便携式工作站 | 2套 |  |
| 六 |  | 整机（含球管）免费质保5年 |  |  |  |
| 七 |  | 机房改造费用，由中标方承担。 设备经验收不合格或性能不达标（逐条按照投标响应情况验收），采购人与中标人解除合同，中标人须自行拆除设备恢复原样，同时双倍金额赔付采购人损失（投标人提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |
| 潜在供应商有其他意见或建议，可以按要求提出。 |  |  |  |  |  |