
[bookmark: _Toc20017]霍邱县中医院两专科一中心建设设备采购项目
采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc7752]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 /  （0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：供货安装及调试完成，经采购人验收合格并收到发票后7个工作日内支付至合同金额的100%。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	霍邱县中医院，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起30日历天。

	4
	免费质保期
	第一包：5年。
第二包：3年。

	[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc27372][bookmark: _Toc7671]5
	医疗器械注册证或备案证明材料
	供应商应在投标文件提供所投产品按照《医疗器械监督管理条例》规定应具备的对应的医疗器械注册证或备案证明材料，投标时以《承诺函》形式提供医疗器械注册证或备案证明材料的，可视为符合此项材料要求。《承诺函》中须承诺，中标后在签订合同前按采购人要求提供对应的医疗器械注册证或备案证明材料,承诺函格式自拟，不提供视为投标无效。
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二、货物需求
[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc13759]前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（1） 主要标的物

	第一包：康复科设备采购清单

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	最高限价单价（万元）
	最高限价总价（万元）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	气压弹道式冲击波治疗仪（发散式）双头
	1. 输入功率：≤500VA。
2. 采用气压弹道技术。
3. 柜式一体机，配四脚静音轮。
4. 触摸显示屏；双通道，配备2个冲击手柄。
5. 治疗仪具有选择通道功能。
6. 工作压力：
(1) 1～4Bar可调，步进为0.1Bar。
(2) 工作压力显示装置显示值与实际值误差不应超出±10%。
(3) 空压机最大输出压力≤最大工作压力的 1.5倍。
7. 不同冲击探头的最大能量密度不同，最大能量密度≥5mJ/mm2。
8. 穿透深度：治疗头的最大穿透深度 30mm，误差±20%。
9. 脉宽：300μs，误差±10%。
10. 单套冲击探头及子弹体的使用寿命≥200 万次。
11. ★冲击探头具有准直型和发散式两种治疗探头，标配≥7种治疗探头。
12. 工作频率：冲击探头碰撞频率：1～25Hz可调，步长0.5Hz。
13. 内置≥200种治疗处方；
14. 具有搜索、编辑、新增、删除、加载自定义处方等功能。
15. 内置≥4种疼痛评估评价系统：至少包括动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估。
16. 默认冲击次数2000次，默认冲击强度2.0Bar，默认冲击频率8Hz。
17. 探头外表面耐腐蚀。
18. 具有气压不足、次数超限等提示功能。
19. 治疗仪手柄具有自动识别、脱落检测、按键启停等功能。
20. 具有阶梯压力设置、和阶梯频率设置功能。
21. 具有过压安全装置。
22. 空气压缩机具有压力释放装置。
23. 具有患者数据库管理功能。
24. 工作噪声≤70dB（A）。
25. 产品软件永久免费维护升级。（提供承诺函）
	1
	台
	20
	20
	工业
	
	

	2
	电磁聚焦式冲击波治疗仪（聚焦式）
	1. 适应范围：适用于足底筋膜炎、钙化性肩部肌腱炎、网球肘和肩周炎的辅助治疗。
2. ★能量形式：电磁聚焦式。
3. 彩色触摸屏配合一键飞梭式强度调节旋钮，治疗中可实时调节参数。
4. ★能流密度范围：0.01～0.35mJ/mm²，可随能级自适应调节。
5. 能量等级≥20级，覆盖低中高能量。
6. 焦区大小：径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm。
7. 脉宽≤3μs。
8. 治疗深度：0～70mm； 
9. ★输出频率范围：0.5～20Hz可调，步长为0.5Hz。
10. 冲击次数：1～9900次可调，步长99/100次。
11. ★水囊式治疗头高度多档可调。
12. 具备联网功能，实现向管理系统上传或接收数据。
13. 具备自定义方案库：可储备≥10000 个治疗方案。
14. ★具备VAS疼痛评估、动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量图、NRA疼痛评估量表、关节活动度评估、改良Ashworth 痉挛评定等功能。
15. 具备病例库功能。
16. 可实时显示治疗深度。
17. 标配推车。
18. 治疗手柄带有控制按键。
19. 设备主机显示屏尺寸≥10英寸。
20. 具有封闭水循环冷却系统，过热保护功能。
21. 预设参数要求具有可预设冲击波数，启动后可倒计数，当达到预设值时，自动停止发射冲击波。
22. 治疗过程中能显示累计治疗能量、剩余次数、能级、频率等信息。
	1
	台
	38.6
	38.6
	工业
	
	

	3
	肌电生物反馈治疗仪
	1. 设备具有≥4组肌电采集和刺激通道。
2. 治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，可同时多部位或多患者同时治疗。
3. 内置锂电池：容量≥3Ah。
4. 具有电刺激指示灯。
5. 具有≥4种治疗模式。
6. 具有两种训练模块：模板训练和多媒体训练。
7. 设备具有≥30个治疗方案， 包含增加活动范围，肌肉萎缩治疗，增加肌力治疗等
8. ★评估位置≥30个，设备软件具备提示肌肉名称及相应贴图位置功能。
9. ★具有肌电评估方式，波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节。
10. ★幅值测量范围：1µV＜U≤100000µV（rms）。
11. 最高分辨率：≤1µV（rms）。
12. 系统噪声：≤1µV（rms）。
13. 通频带范围：20Hz～500Hz。
14. 差模输入阻抗≥10MΩ。
15. 共模抑制比≥120dB。
16. ≥3种电刺激输出波形。
17. 电流刺激强度范围：0～100mA(Ip-p)，步长为1mA，误差：±10%或±0.5mA
18. 治疗时间范围：1～60min可调，步长：1min。误差±1%。
19. 可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括频率、脉宽、休息时间、刺激时间、输出波形的上升/下降时间等。
20. ★具备多媒体场景动画治疗方案功能。
21. 具备治疗部位示意图。
22. 训练过程中有语音提示功能。
	2
	台
	5
	10
	工业
	
	

	4
	痉挛肌低频治疗仪
	1. 触摸显示液晶屏≥5英寸。
2. 输出通道：至少具有两组四路脉冲输出。
3. 每路参数可独立调节。
4. 输出波形：矩形波。
5. 输出脉冲周期：0.5s～2s可调，级差0.1s，允差±20%。
6. 输出脉冲宽度：0.1ms～2.0ms可调，级差0.1ms，允差±30%。
7. 治疗仪在500Ω的负载电阻下，输出幅度≤65V。
8. 治疗定时：0～99min可调，允差±10%，治疗时间结束有提示声，输出停止。
9. 处方：≥10个默认处方和≥10个自定义处方可供选择。
10. 具有开/短路保护功能。
	2
	台
	2.5
	5
	工业
	
	

	5
	肌骨超声（18-4探头）
	1、 主要规格及系统概述
1. ★显示屏≥10英寸,分辨率≥1920X1080，触摸操作彩色液晶显示屏，整机一体式，非外接配件式。
2. 具有数字化二维灰阶成像单元。
3. 具有数字化彩色多普勒单元。
4. 具有数字化频谱多普勒显示和分析单元。
5. 具有数字化能量血流成像单元。
6. 具有全数字式多波束形成器, 发射和接收通道≥128。
7. 具有动态聚焦和处理成像技术。
8. 具有空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头。
9. 具有智能化斑点噪声抑制技术。
10. 具有方向性多普勒能量图。
11. 可实现时间增益显示屏触摸调节。
12. 具有组织谐波成像单元。
13. 具有血流显示功能。
14. 具有掌指关节检查专用软件。
15. 具有血管内中膜检查功能
16. 具有实时多参数自动调节功能。
17. ★具有穿刺针增强功能，同时支持线阵和凸阵探头。
18.  具有梯形成像功能。
19. 具有专业肌骨体表标记图谱 。
20. 具有离线测量功能和后编辑功能。
21. 具有库功能，实现教学功能。
22. 具有动态回放与双屏实时扫查图像显示功能。
23. 探头：标配低频凸阵探头1把高频线阵探头1把。 
24. 具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。
25. 显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转等调节功能。
26. 可以通过wifi，无线连接到局域网，无线传输病人数据。
27. ★整机含电池重量≤6.0Kg
28. 图像可直接录入到外置硬盘，可录制≥15分钟视频录像。
29. ★具备智能神经标准面辅助教学功能，能用不同颜色标识出不同解剖结构名称。
2、 测量和分析：(B型、M型、PW、彩色多普勒)
1. 一般测量。
2. 多普勒血流测量与分析。
3. 外周血管测量与分析。
4. 图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节。
3、 技术参数及要求
1. 探头规格：宽频带或变频探头。
2. 线阵探头有效振子数≥192振子。
3. 二维灰阶显像主要参数：
(1) 扫描。
(2) 线阵探头频率范围6.0～15.0MHz，低频凸阵探头频率范围1～7MHz。
(3) 发射声束聚焦：发射≥8段。
(4) 接收超声信号动态范围、可调范围≥100 dB。
(5) 数字化多声束形成技术。
(6) 谐波成像基波频率个数≥3。
(7) 回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥120秒。
(8) 具备不同的检查脏器预设条件。
(9) 增益调节：B/M可独立调节。
(10) STC分段≥3（要求显示屏触摸调节）。
4. 频谱多普勒：
(1) 方式：脉冲波多普勒。
(2) 最大测量速度：正或反向血流速度≥6.0m/s。
(3) 最低测量速度：≤2mm/s。
(4) 显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等。
(5) 电影回放：≥20秒。
(6) 取样宽度范围：1mm～20mm；。
(7) 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。
5. 彩色多普勒
(1) 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT等彩色显示帧频。
(2) 线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。
(3) 具备彩色多普勒能量图。
(4) 最低平均血流显示速度≤3mm/s。
6. 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler等输出功率可调。
	1
	台
	40
	40
	工业
	是
	

	6
	多体位医用治疗床
	1. 输入功率：≥190VA。
2. 最大起升重量：≥175kg。
3. 床体尺寸（长宽高）：1950×660×560～860mm，允差±3%。
4. 床体升降行程范围：0～300mm连续可调，允差±30mm。
5. ★头部段面调节角度范围：-20°～+30°连续可调，允差±3%；腰胸段面调节角度范围：0°～+25°连续可调，允差±3%；左右双下肢段面调节角度范围：-25°～+40°连续可调，允差±3%。
6. 控制方式：配备有电动脚踏开关和手柄开关，可进行点动升降诊疗床面。
7. 配备推杆电机，诊疗床噪音≤60dB。
8. 配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。
9. 诊疗床在以下任一条件下静态载荷4小时不得产生永久变形：
(1) 中间床面承载≥130kg。
(2) 调节段面承载≥50kg。
(3) 具备腰胸段面和头部段面两侧手臂托架，头部段面两侧手臂托架分别承载≥15kg。
10. 床体头部、腿部段位活动由气弹簧控制或推杆电机电动控制。
11. 臀部段位由推杆电机电动控制。
12. 配有患者呼吸孔及海绵堵头。
13. 推杆电机最大推力为≥6000N。
	1
	台
	2.4
	2.4
	工业
	
	

	7
	神经肌肉低频电刺激治疗仪（NMES）
	1. 操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。
2. 输出通道：≥6通道脉冲输出，每个通道至少分两路输出。
3. 输出波形：双向对称方波。
4. 输出脉冲频率范围：0Hz～999Hz可调，步进1Hz，允差±15%。
5. 输出脉冲宽度：0.1～10ms，允差±20%。
6. 刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大40V，允差±15%。
7. 治疗时间：0～99min可调，允差±10%，刺激仪治疗时间结束有提示声，并停止输出。
8. 具备负压装置，吸附负压≥30KPa,步进为5KPa，允差±10%。
	4
	台
	1.5
	6
	工业
	
	

	8
	骨创治疗仪
	1. 柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮。
2. 显示界面：液晶屏。
3. 输出路数≥3路，至少具备磁热疗、内生电流、高压静电。同时具备不少于上述治疗功能。
4. 可单独使用亦可同时使用。
5. 磁热疗法：脉冲磁输出磁场强度范围0～53mT，≥8档可调；磁场频率范围2～16Hz；输出模式≥4种。
（1）具有顺磁和聚焦两种。
（2）具有调频和调幅两种。
（3）★磁耦合盘具有热疗功能。
6. 内生电流电刺激疗法：
（1）治疗模式≥8种。
（2）输出波形为正弦波。
（3）输出频率范围4000Hz～4150Hz。自动模式下动态差频自动变化范围0～150 Hz，变化周期0～60s。自动模式下固定差频手动调节范围0～150 Hz，≥16档可调，步距增量10Hz。
（4）开路输出电压：≤500V。
7. 高压静电场疗法：直流电压≥3档，1000V～ 3000V可调。
8. 具备一键飞梭的操作模式。
	1
	台
	3.5
	3.5
	工业
	
	

	9
	手部持续被动训练系统
	1. 便携式机身。 
2. 主机输出压力：负压范围:-90kPa～-60kPa,正压范围：100kPa～130kPa。
3. 内置气压传感器，具有过载触发溢流阀排气功能。
4. 主机工作时噪声为≤48dB（A）。
5. 主机配有≥2路气路通道，可同时连接2个康复动力手套，供双手或2人同时训练。
6. 康复动力手套为气动驱动，气动手套可实现1s快速插拔。
7. 康复动力手套大拇指活动范围0°～180°、小拇指活动范围0°～280°。
8. 康复动力手套通过疲劳测试。
9. 康复动力手套采用人体工学设计，虎口及腕部采用魔术贴设计魔术贴最大粘合力≥30N。
10. 主机液晶触摸屏≥8英寸
11. 助力训练模式：气动手套可识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作,有屈伸、屈曲和伸展等多种助力训练方式，意图检测灵敏度有档可调。
12. 手控训练模式：配置手控开关，主动触发患侧手功能动作，完成早期任务导向训练。
13. 具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛，可以通过设置防痉挛开启或关闭。
14. ★具备脑机接口端口。
	1
	套
	2
	2
	工业
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	红外偏振光治疗仪
	1. 推车式主机，配带锁脚轮。
2. 双路输出，一路为偏振光输出，一路为红外光输出。
3. 双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人。
4. 光源：红外卤素光源。
5. 偏振光有效光谱波长范围：600～1600nm。
6. 偏振光传输方式：光源前置，通过短程光棒传导直接输出；无易损件及耗材。
7. ★偏振光路配置≥3种治疗头，治疗头的光功率≥3档，1000mW～ 4000mW可选。治疗头出光口光斑直径≥3种，5mm～100mm可选。
8. 红外光有效光谱波长范围：600～3400nm。
9. 红外光传输方式：光源直接输出。
10. 红外光治疗头最大光功率≥30W；治疗头出光口光斑直径≥120mm。
11. 光功率调节功率≥10档可调。
12. 两路治疗头的调节支臂：万向阻尼式，长度≥80厘米。
13. ★ 输出控制模式：治疗头≥3种输出控制模式，包括连续、间歇、振荡等。
14. 振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动控制强弱变化。
15. 间歇模式下，通、断时间可在1～9s之间分别调节。
16. 治疗过程中可根据临床需要调整光功率参数、输出控制模式和间歇时间参数等。
17. 具有液晶屏，实时显示治疗参数及动态变化。
18. 具有参数设置记忆功能。
19. 具有治疗头实时控温功能和温度显示功能。
20. 可显示设备累计使用时间。
	1
	台
	4.8
	4.8
	工业
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	微波治疗仪
	1. 柜式一体机型。 
2. 输出路数：≥2通道，独立输出。
3. 工作频率为：2450±50MHz。
4. 治疗仪连续工作时间30min时输出功率变化≤±10%。
5. 设备具有急停功能。
6. 具有输出指示和提示功能。
7. 定时时间：0～30min连续可调。
8. 连续工作时间≥4小时。
9. 标配圆型、方型和马鞍型等微波辐射器。
10. 配备的微波辐射器最大加热面积≥160cm2。
11. 输出功率0～50W连续可调。
12. 在设备外壳，距外表面5cm的任何处，电缆或波导，及电缆/波导连接器的微波辐射泄漏≤10mW/cm2。
13. 理疗辐射器驻波比：S≤3。
	2
	台
	3.2
	6.4
	工业
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	电脑恒温蜡疗仪
	1. 仪器组成：熔料装置、饼箱装置、加热装置、排放料管道系统装置、泥蜡、托盘、控制系统及嵌入式软件等组成。
2. 功率：≥2500W。
3. ★容积：熔料装置≥70升、饼箱装置≥120升。
4. 具有自动开关机、融料、多重过滤、自动完成制饼、恒温储存蜡饼和蜡疗袋等功能。
5. 具有微电脑智能控制，一键放料和制饼功能。
6. 蜡疗袋：设备具有标配蜡疗袋自动熔化和恒温功能。
7. 设备具有紧急按下停止和复位按钮。
8. 设备具有电源、熔料箱和饼箱状态指示灯。
9. 温控范围：熔料装置60.0℃～95.0℃；饼箱装置30.0℃～85.0℃；温控精度±0.1℃。
10. 智能控制：具有24小时智能循环任意时段控制设置，各功能参数一键保存并自动执行控制。
11. 智能显示：采用液晶屏触摸式控制，人机界面操作，仪器工作运行状态参数全程实时显示。
12. 运行模式≥2种，一键切换。
13. 饼箱装置：采用多层分组分区。
14. 制饼厚度：厚度可选。
15. 制饼数量≥16盘，采用分区独立控制，并智能一键选择。
16. 具有多重过滤、消毒功能。
17. 具有立即制饼、预约制饼、假期制饼、饼箱制饼等多制饼模式。
18. 每个蜡盘均有单独的出蜡装置，管道具有防堵设计。
19. ★标配医用泥蜡≥50公斤。
20. 设备材料：采用铝合金、SUS304#不锈钢及冷轧板喷塑工艺制作，无指纹烦恼。
21. 设备结构：模块化嵌入式框架结构设计。
22. 具有防护密保功能。
23. 具有停断电再来电时自动记忆识别恢复。
24. 具有漏电、超温过热、防干烧、过压、短路、接地保护等多重安全防护。
25. 外形尺寸：≥700mm*730mm*1150mm。
26. 使用期限：≥8年。
	1
	套
	8
	8
	工业
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	高能红外治疗仪
	1. 光源：高能卤素光源。
2. 操作方式：≥≥7英寸液晶触摸显示屏，内置集控管理软件，集中控制操作。
3. 出光口面积：≥ 70cm2。
4. 光功率密度≥0.3W/cm2。
5. 治疗光源波段范围：400～1400nm。
6. 治疗能量穿透深度：≥10cm。
7. 治疗时间：1min～45min 内可调。
8. 运行模式：连续运行。
9. 噪音：≤60dB(A)。
10. 治疗可调节高度范围：800～1600mm。
11. 有效照射面：≥600cm2。
12. 治疗灯头调节：配备多方位支臂及多轴转向装置。
13. ★配置自动温度控制装置。
	1
	台
	8
	8
	工业
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	经颅磁刺激仪TMS
	1. 用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及辅助治疗。
2. 产品使用年限：≥10年。
3.  ★系统配置≥2套刺激主机，支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节。
4. ★刺激发生器(非电脑主机)具有安全运行指示，可实时显示供电状态、刺激强度、冷却循环状态、工作状态等。
5.  输出脉冲频率0～100Hz连续可调。
6. ★最大磁感应强度：≥6.5T。
7. 刺激频率调节精度最高可达0.01Hz。
8. 采用液体冷却系统，可保证设备连续不间断工作。
9. 具有电动吸液和电动排液功能。
10. 刺激线圈采用全封闭一体式工艺。
11. ★刺激线圈具备触发和强度调节功能，并自带显示屏可实时显示线圈温度及强度。
12. 可实时显示剩余脉冲次数。
13. TMS数据管理软件支持单脉冲刺激模式、重复脉冲刺激模式、爆发刺激模式和成对脉冲刺激模式等。
14. 内置多种专家方案，支持自定义编辑方案。
15. ★多重安全保护自定义36℃～41℃可调，当线圈温度升高到预设温度时，自动停止输出并过热报警。
16. MEP模块：≥2通道；采样率≥100KHz。
17. 支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测等的检测功能。
	1
	台
	35
	35
	工业
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	垂直振动康复训练仪
	1. 用于改善运动功能障碍患者的肌肉功能、平衡性和协调性。
2. 外形尺寸（长宽高）：850×850×1450mm,允差范围10%。
3. 振动频率范围：5～30Hz可调。
4. ★振动幅度范围：幅度范围0.01～2.6mm，允差±20%。
5. 时间调节范围：5～30min，允差±5%。
6. 显示屏幕：≥10英寸液晶触摸显示屏。
7. 承重：≥135kg。
8. 支持无线连接输入音频，在输入音频下同步律动。
9. 支持坐位、站位、跪位、俯卧位、单手支撑位、单下肢站立位等多种方式训。
	1
	台
	5.8
	5.8
	工业
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	下肢反馈康复训练系统
	一.功能要求
1． 设备具有录入患者信息和治疗信息的功能。
2． 设备能在训练前和训练中调节踏步速度、踏步角度、训练时间。
3． 左右腿能分别独立设置痉挛灵敏度。
4． ★设备具有多种训练模式，包括可调力的被动训练模式，健侧带动患侧的单侧主动模式和主被动自动切换模式等。
5． 能实时显示训练过程中患者腿部肌力大小变化。
6． 具有患者足底压力大小实时显示功能，为训练方案调整提供依据。
7． 具有患者左右腿活动度实时显示功能。
8． 具备训练过程真人声音提示功能。
9． 具有患者下肢肌力评估功能。
10． 具有多功能脚踏板：能适应病人内、外翻足型，调整踝关节角度。
11． 可显示患者训练整体翻转角度以及后背翻转角度。
12． 设备具有康复大数据云平台功能，能够记录设备运行数据、患者训练与评估数据。
13． ★设备具有一键快捷进行站立角度调节功能。
14． 具有意外断电保护功能。
二.性能要求
1． 床体可进行升降调节，调节范围≥350mm。 
2． 床体具有站立功能，角度在0～90°任意可调。 
3． 床体具有前倾后仰调节功能，前倾和后仰角度均≥10度。
4． 大腿腿长≥4档调节。
5． 腿长可电动调节，调节范围≥150mm。
6． 脚踏板上下调节活动角度≥30°。
7． ★具有电动减重调节功能调节范围≥180mm。
8． 踏步角度：大腿踏步角度≥45°。
9． 训练时长可调，调节范围≥90min。
	1
	套
	28
	28
	工业
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	上肢关节康复器（CPM）（肩、肘、腕）
	1. 痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为120N、90N、60N，误差范围为±20%。
2. 承重载荷：≤80N
3. 角速度≥9档可调。
4. 最大角速度：≤7°/s。
5. 角度范围：肩、肘关节活动范围0～135°。
6. 当患者在治疗过程中产生肌肉痉挛，超过设备设定痉挛保护力的时候，设备会进行痉挛保护，同时设备界面报警提示，关节固定机构将反方向转动。当连续触发两次痉挛保护时设备停止输出。
7. 痉挛保护应在3s内被激活，痉挛保护激活时伴有声音提示信号。
8. 治疗时间：1～240min，步长为1min，连续可调，误差±10%。
9. 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器、支架等组成。
10. 调节杆1的调节范围0～150mm，调节杆2的调节范围0～120mm。
11. 配备防脱装置。
12. 手持操作器具有伸展、启动/暂停功能。
13. 支架可调范围为：0～490mm。
14. 设备具有校准复位功能。
15. 具有手动急停保护功能。
16. 启动及结束时具有提示音；
17. 控制模式：正常、速度、角度等。
18. 断电时可自动保存当前参数，包括断电时的伸展角度、屈曲角度、运行角度、运行速度、控制力矩、控制模式等。
19. 控制力矩≥3个等级。
20. 设备角度范围可调节，调节步长为1°。
21. 具有运行角度实时显示功能。
22. 电源中断及恢复通断后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。
23. 连续工作时间：≥4小时。
24. 工作噪音：≤60dB。
	1
	套
	1.5
	1.5
	工业
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	减重步态训练系统
	1、 减重参数
1. 规格：≥1200*1100*2450mm。
2. 宽度：外宽≥1100mm、内宽≥900mm。
3. 牵引绳最大升降范围：≥1000mm。
4. 最大患者重量：≥130kg。
5. 最大支撑重量：≥200kg。
6. 可伸缩脚轮设计。
二、跑台参数
1. 外形尺寸：≥1910*820*1200mm。
2. 持续马力：DC2.5HP连续马力。
3. 速度范围：0.1～10km/h(正向)；0.1～5km/h(反向)。
4. 跑带面积：≥490*1540mm
5. 坡度调节：扬升角度0～12°，0～15个段位。
6. 心跳测试：手握心跳。
7. 程式控制：≥6种。
8. 显示面板：LED显示，角度可调。
9. 减震装置采用悬吊避震结构。
	1
	套
	8
	8
	工业
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	功率自行车
	1. 结构：仪表、扶手架、座垫、脚踏板及绑带、基架等。
2. 材质：静电喷塑架、橡胶踏板、橡胶垫、海绵扶手等。
3. 电子表功能：时间、速度、距离、卡路里、心率等。
4. 座垫调节范围：上下0～23cm。
5. 座垫载荷：≥135kg。
6. 阻尼调节档数：≥8。
7. 参考规格：≥115*48*123cm。
	1
	台
	0.5
	0.5
	工业
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	踝关节康复训练器
	1.规格：≥73*68*（96～145）cm。
2.材质：型钢表面静电喷涂，支架为不锈钢，扶手高度可调；角度调节范围：15°～35°，承载量：≥135kg。
	1
	台
	0.02
	0.02
	工业
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	简易运动训练套装
	1. 哑铃规格：质量，5LB，4个；4LB，4个；3LB，4个；2LB，4个；1LB，2个。
2. 沙袋重量及个数：1kg2个、1.5kg2个、2kg2个、2.5kg2个、3kg2个，共10个。
3. 体操棒：φ3*100，3根。
4. 巴氏球直径：650mm、750mm、850mm各1只。
5. 脊椎坐垫规格：33*33*6(cm)，2个。
6. 平衡软踏规格：46*37*6（cm），2个。
7. 肌力弹力带：5磅：2000mm；10磅：2000mm；10磅：2000mm；15磅 ：2000mm；20 磅：2000m；25磅：2000mm；各1条。
8. 弹力训练绳：10磅、15磅、20磅、25磅、30磅各1根。
9. 瑜伽垫规格：1850*800*10mm，3张。
10. 泡沫轴规格：长45cm，直径14cm，1根。
11. 按摩球：直径60mm，2个。
12. 普拉提圆：内径320mm，直径3mm，2个
13. 瑜伽小球：直径200mm 、250mm、300mm各1个。
14. 软式重力球：1磅、3磅 、4 磅、5磅各2个。
15. 药球：1kg、2kg、3kg、4kg、5kg各1个。
16. 瑜伽球固定圈：直径43cm，1个；直径60cm，2个。
17. 半球：直径58cm，绳长850mm，1个。
18. 柜子(含3个柜板)：920*500*1850mm，1个。
19. 挂钩：21个。
	1
	套
	0.02
	0.02
	工业
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	儿童双轮助行器
	1. 外形尺寸：约55*44*62cm。
2. 手柄套中心线间的距离：38cm。
3. 最大回转直径：60cm。
4. 额定承载质量：750N。
	1
	个
	0.03
	0.03
	工业
	
	

	23
	吞咽舌肌振动仪
	1. ★具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，手持活动电极治疗。
2. 双通道输出，固定模式及移动电极模式模式可同时独立使用，每通道可独立设置治疗参数，同时治疗两位患者。
3. ★输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。
4. 脉冲频率范围：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。
5. 脉冲宽度范围：100μs～400μs可调，步长10μs。
6. 脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。
7. 脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。
8. 脉冲的维持时间范围：1s～55s可调，步长1s。
9. 脉冲的断电时间范围：3s～75s可调，步长1s。
10. 治疗时间1～99min可调，步长1min。
11. ★具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极等多种电极治疗方式。
12. ★可进行口腔内及口腔外电刺激，通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激，配备多种刺激电极。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
13. 固定电极具备简单操作模、专家模式、功能性训练模式等治疗模式： 
14. 内置电极放置图示。
15. ★电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间，通过手柄上的按键掌控刺激时间。
16. 具备触屏和一键飞梭操作，具有自动锁定功能，防止误碰。
17. 具备开路、过电保护等报警提示功能。
	1
	套
	6
	6
	工业
	
	

	24
	弹力带（不同磅数）
	1、 红：2000*150*0.25mm，材质：天然乳胶；
粉：2000*150*0.35mm，材质：天然乳胶；
紫：2000*150*0.45mm，材质：天然乳胶；
蓝：2000*150*0.55mm，材质：天然乳胶；
灰：2000*150*0.65mm，材质：天然乳胶。
	10
	个
	0.01
	0.1
	工业
	
	

	25
	泡沫轴
	1.长45cm，直径14cm；材质：高密度EVA。
	3
	个
	0.01
	0.03
	工业
	
	

	26
	分指板（带万向轮2个）
	1.  21*21*2.5cm（±0.5）。
	4
	个
	0.03
	0.12
	工业
	
	

	27
	巴氏球（大号）
	1.规格：φ75cm。
	1
	个
	0.02
	0.02
	工业
	
	

	28
	波束球
	1.直径：58cm。
	1
	个
	0.02
	0.02
	工业
	
	

	29
	沙袋（绑式）
	1.规格：65*35*70cm（±2）。
2.沙袋重量及个数：1kg2个、1.5kg2个、2kg2个、2.5kg2个、3kg2个。
	1
	个
	0.1
	0.1
	工业
	
	

	30
	上肢协调功能训练器
	1.规格尺寸：90*20*30cm（±2）。
	2
	台
	0.08
	0.16
	工业
	
	

	31
	套圈
	1.规格：30*30*45cm（±2）；立杆直径：4cm（±1）。
	2
	套
	0.04
	0.08
	工业
	
	

	32
	辅助步行训练器
	1. 规格：77*72*（110～138）cm。
2. 台面高度调节范围：96～125cm。
3. 手柄间距调节范围：0～38cm。
4. 台面额定承载质量：≥80kg。
	2
	台
	0.4
	0.8
	工业
	
	

	33
	特定电磁波治疗仪
	1. 治疗板直径：≥Φ166mm。
2. 治疗板表面温度：280～350度 ；治疗板使用寿命：≥1000小时； 加热器使用寿命：2000小时；加热器直径：122 mm。
3. 螺旋式陶瓷炉盘加热器，受热更均匀、使用寿命更长 预热时间：8～10分钟。
4. 活动臂升缩范围：300～1350mm。
5. 活动臂伸缩范围：200～800mm。
6. 升降杆升降范围：200mm。
7. 俯仰角：≥270度。
8. 治疗头转角：360度旋转。
	20
	台
	0.05
	1
	工业
	
	

	34
	大肺功能测试仪
	1. 适用于≥4岁患者的肺功能测试。
2. 标定功能：具备 BTPS 模块(温度、湿度、大气压)，并 BTPS 自动修正。
3. 传感器类型：通气模块采用超声传感器或双向金属筛网压差式传感器，测量范围: 0%-0.300%, 精确范围: ±1%FS。
4. 标配通气模块传感器(超声传感器或压差式传感器)数量≥3个。
5. 支持脉冲振荡阻抗验证。
6. ★脉冲振荡(IOS)模块流速传感器(超声传感器或压差式传感器)数量≥3个。
7. 压差式传感器手柄含恒温电加热功能超声式无要求。
8. ★测试项目功能：肺通气功能(FVC、SVC、MVV)、弥散残气功能测试模块、支气管舒张试验、呼吸压力测定模块、气道阻力(阻断法)模块、脉冲振荡(IOS)模块等，各模块均为肺功能测试系统子模块，各模块全部数据互联互通。
9. 肺功能数据及其曲线: FVC、FEV1、FVC、PEF、FEF25(MEF75)、FEF50(MEF50)、MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、VC MAX、IC、IRV、VT、ERV、TIN、TEX、BF、MVV、MIP、MEP、RV、TLC、FRC、DLCO、P0.1、P0.1max  、VA、KCO  (DLCO/VA)、ROCC、GOCC、Z5、R5、R20、X5、 Fres、R5-R20、AX等参数,同步显示时间-容积曲线图和流量-容积曲线图。
10. 肺通气功能≥3种，包括但不限于FVC、SVC、MVV等，同步显示时间-容积曲线图和流量-容积曲线图。
11. 具备弥散残气功能测试模块。
12. 气体分析器:采用CO/He 或 CO/CH4气体分析器。
13. 支气管舒张试验：具备舒张试验吸药前后肺功能对比、药物使用效果评定，自动计算改善量和改善率等功能。
14. 配置呼吸压力模块参数≥5种，包含但不限于MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX、P0.1/MIP等，可单独生成呼吸肌力测试报告。
15. 配置气道阻力(阻断法)模块，含 ROCC、GOCC 等参数。
16. 配置脉冲振荡(IOS)模块，区分大小气道的阻力，受试者只需自主呼吸即可测试,参数≥7种，包含但不限于 Z5、R5、R20、X5、 Fres、R5-R20、AX等。
17. 配置自我评估问卷模块。
18. 配置智能语音播报功能≥3种，包含但不限于提示患者操作使用方法、智能化引导、语音激励等。
19. 流量传感器流量测量范围: 0～20L/s,流量传感器容量测量范围: 0～20L。 
20. 具有质控管理模块(自动计算质控评级)、信息管理模块、报告管理模块、工作台账模块(检测结果统计及报告导出，PDF报告批量导出，支持临床科研)、账号管理模块等。
21. 质量控制支持肺功能检查智能质控和辅助判读功能。
22. 配≥3L定标桶1套。
23. 预计值参数：预设多种肺功能预计值参数，包含中国人预计值。
24. 死腔量≤1.8ml。
25. ★呼吸过滤器(或咬嘴)耗材必须开放通用(提供承诺函)。
26. 配套工作站：屏幕≥20英寸、主频≥2.8GHz，内存≥16G、存储≥1TB SSD，全尺寸键盘，彩色输出设备，一体化多功能专用台车1套。
27. 信息端口须开放，负责接入医院信息系统，满足5A级病历要求，数据双向传输，所有费用包含在投标报价中。
28. 整机设计寿命≥8年。
29. 可升级智能呼吸康复系统模块，包括呼吸康复软件管理系统、多功能呼吸压力测试仪(含通气和呼吸肌力)、呼吸训练器仪(含呼吸训练管)和呼吸神经肌肉刺激仪等。
	1
	套
	28
	28
	工业
	
	

	合计
	76
	
	
	270
	
	
	



	第二包：急诊科、重症医学科设备清单

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	最高限价单价(万元)
	最高限价总价
(万元)
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	转运呼吸机
	1. ★适用于医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用。
2. 潮气量：20ml～2000ml。
3. 配备无创通气模式和氧疗模式。
4. ★整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。
5. 支持存储≥8000条报警和操作日志记录。
6. 通过转运标准测试。
7. 吸气压力：1～60 cmH2O。
8. ★具备容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV、自适应分钟通气等。
9. 高压氧气源压力范围：280kPa～600kPa。
10. 具备呼吸同步技术。
11. 电池续航时间1块电池≥5小时。
12. 吸入氧浓度：21～100%。
13. 防尘防水等级≥IP44。
14. 标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气、 心肺复苏通气模式等。
15. 吸气峰值流速≥210L/min。
16. 吸气时间：0.1～10s。
17. 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。
18. 呼气触发灵敏度：Auto, 1～85%。
19. 流量传感器和主机连接口具有防呆设计，避免接反导致误用。
20. ★呼吸机主机重量≤5kg。
21. 氧疗流量：2～80L/min。
22. 使用单管路通气。
23. 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。
24. 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
25. 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
26. ★标配无消耗氧传感器，无需校准和更换。
27. 高压氧气源接口为NIST或DISS标准接口，便于使用。
28. ★具有多级报警和报警状态指示。
29. 可选配主流CO2监测模块和附件。
30. 具有“电池使用中”报警，提示用户外部电源断开。
31. ★采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素。
32. ★信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。
33. 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。
34. 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
35. 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析。
	1
	台
	11
	11
	工业
	
	

	2
	可视喉镜
	一、主机技术要求 
1. 主机内置智能主控芯片：标配≥8G内存卡。
2. 配置≥2.7英寸显示屏，显示分辨率≥640×480。
3. 显示器能上下0º～130º转动，左右0～270º转动。视场角≥180º。
4. 具备拍照、录像、录音；直接阅读、回放等功能。
5. 屏幕亮度可调节，可设置语言，音量，日期。
6. 显示器内部电源：持续工作时间≥120分钟。
二、喉镜窥视手柄参数要求   
1. 采用数字电子成像技术：工作距离范围 20～100mm。
2. 空间分辨率 ≥3.72LP/mm；视角≥60º。
3. 光源照度：≥1000LUX,；照明范围≥φ50mm。
4. 可调节的多功能手柄，一支手柄可配置≥4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求。
5. 具备智能防雾功能。
6. 叶片材质：聚碳酸酯。
三、配置清单（实质性要求，不满足投标无效）
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	包装箱
	个
	1

	2
	主机
	台
	1

	3
	窥视叶片手柄
	把
	1

	4
	电源适配器
	个
	1

	5
	数据线
	根
	1



	1
	套
	1.50
	1.50
	工业
	
	

	3
	床旁便携式彩超
	1、 货物名称：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统
1.适用于急重诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经等应用。
2、 系统技术规格及概述
1. 系统通用功能
(1) 笔记本式超声，配置≥15英寸高分辨率液晶显示器。
(2) ★主机内置或可拓展探头接口≥3个，大小一致
(3) ★整机重量≤6.5kg（含电池）
2. 二维灰阶模式，具备以下功能：
(1) 组织谐波成像。
(2) 组织特异性成像。
(3) 多角度空间复合成像技术。
(4) 斑点噪声抑制成像，可分级调节。
(5) TGC≥8段（非实体按键）。
(6) ★最大显示深度:≥35cm。
3. M型成像模式，具备以下功能：
(1) 彩色M型。
(2) 解剖M型，可360度任意旋转。
4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式），具备以下功能：
(1) 高分辨率血流成像。
(2) 双实时同屏对比显示。
(3) 取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节
5. 频谱多普勒成像，具备以下功能：
（1） 脉冲多普勒、连续多普勒。
（2） 自动计算心动周期。
6. 具备一键自动优化功能（包括应用于二维、彩色、频谱模式等）。
7. ★具备全域动态聚焦技术。
8. 具备穿刺针增强功能。
9. ★具备造影成像功能：支持凸阵，线阵，腔内探头，支持微血管造影增强，向后存储可存储高达≥480秒的电影，向前存储电影时间高达≥120秒，支持造影击碎功能，支持互换造影图像和组织图像在屏幕上显示的位置。
10. ★具备应变式弹性成像功能，具有组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，支持应变率测量和肿块、肿块周边组织以及肿块和周边组织弹性定量分析。
11. 具备超声教学功能，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等；具备实时宽景成像功能，支持凸阵探头、线阵探头。
12. ★支持自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿。
13. 支持血流像素比，自动对比取样框内血流像素的比值。
14. 具备智能声控模块，利用语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等。
3、 测量分析和报告，具备以下软件：
1. 常规测量软件包。
2. ★血管内中膜自动测量。
3. 测量数据包括最大值，最小值，平均值，标准差，ROI长度，测量长度及质量指标，并具备IMT评估曲线分析（非手动绘制）。
4. ★可支持产科自动测量：支持 BPD， HC， OFD， FL， AC， HUM。自动测量≥ 6项胎儿发育评估指标。
4、 信息管理与存储
1. ≥256G SSD固态硬盘。
2. 内置超声工作站。
3. 动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
5、 探头技术要求
1.凸阵探头频率范围：1.0～5.0MHz。
2.线阵探头频率范围：4.0～12.0MHz。
3.相控阵探头频率范围:1.5～4.5MHz。
六、配置（实质性要求，不满足投标无效）
1.主机1台。
2.标配探头3把，凸阵探头1把，线阵探头1把，相控阵探头1把。
3.DICOM3.0系统。
4.多功能台车。
5.专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。
	1
	台
	33.40
	33.40
	工业
	
	

	4
	中央监护一拖六系统
	一、中央监护系统技术参数
1. 系统包含用户登录、多语言切换、多科室切换、系统报警、系统静音、重启系统、退出系统功能。
2. 支持修改用户密码‌、设置偏好‌、用户信息功能等‌；支持维护系统医院、院区、科室/病区、病房、床位信息。
3. 系统包含用户管理、角色管理功能，管理账号用户权限，可对系统配置项进行管理；支持维护当前客户端的使用配置及系统信息。
4. ★支持同步监护设备的病人基本信息、就诊信息、病情信息；支持病人登记、转移病人、解除病人、病人详情、监护回顾；支持导出病人所有信息，包括手动登记、ADT导入、HIS登记、扫码登记。
5. ★支持根据不同病人的实际监护场景，组合查看各床位已接入设备的监护波形及参数、报警信息、设备状态、病人信息；支持查看重点关注病人的床位信息、患者基本信息，组合展示已接入系统的监护仪、呼吸机、输注泵的情况，支持查看单个病人的全景监护信息。
6. 界面布局支持多床界面和单床界面的布局设置；模块参数支持心电、呼吸、血氧等多种参数设置。
7. ★监护仪视图‌支持显示监护仪病人基本信息、监测值、波形、报警信息。
8. ★输注泵视图‌支持显示当前病人详细信息、输注速度、预置量、运行状态、累积量及报警信息。
9. ★呼吸机视图支持显示呼吸机上的波形、监测值及报警信息。
10. 概览功能可直观呈现病人的体征数据、波形数据、评分数据、报警信息综合统计。
11. 屏幕显示单屏、双屏及4屏显示；支持ECG全屏、半屏及12导界面。
12. EWS辅助评分‌：支持NEWS、NEWS2、MEWS三种评分方式。
13. 监护界面支持查看当前患者的动态短趋势图。
14. ★趋势表支持提供全参数≥240小时的趋势表数据，；趋势图支持提供全参数≥240小时的趋势图数据；波形数据支持提供≥240小时的波形数据。
15. 事件回顾支持提供≥1000条事件，所有报警发生时刻参数和报警至少32秒波形；NIBP测量支持提供≥1000条NIBP测量结果；ST回顾支持提供≥120小时的ST片段数据；12导分析数据回顾支持提供≥720条12导分析结果，每个分析结果保存12导分析波形；呼吸氧合回顾‌（仅适用于新生儿患者）支持提供≥48小时的呼吸氧合曲线；具备多级报警类型与级别。‌
16. 系统支持设置设备进入隐私模式和夜间模式；支持设置当前床位监护设备进入待机模式。
17. 支持查看药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算结果等。
18. ★支持≥30天病人回顾数据存储，打印报告‌支持与外置打印机连接打印报告；
19. ★系统支持最大并发用户数≥200个，单个采集服务最多支持≥200床设备用户界面包含登录界面、多床监护界面、重点监护界面、病人管理界面、趋势回顾界面等，维护工作站界面包括人员管理界面、组织结构界面、选项配置界面等。
20. 具备技术报警提示功能和系统信息提示功能。
21. 支持运行时日志记录，以及导出这些运行时日志用于分析问题的功能。
二、病人监护仪参数
1. ★适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册。
2. 产品设计使用年限≥10年。
3. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。
4. ★≥15英寸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080像素。
5. 具有自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作。
6. 可充电锂电池，持续供电≥4小时。
7. 配置≥2个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备；
8. 具备待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式等。
9. 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/NellcorSPO2、2IBP等参数模块。
10. 支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。
11. 支持≥25种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警。
12. 支持12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告。
13. 具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人。
14. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿。
15. 心率测量范围：成人为15bpm～300bpm；小儿/新生儿为15bpm～350bpm。
16. 配置指套式血氧探头，防水等级≥IPx7。
17. 支持新生儿先天性心脏病CCHD筛查，支持美标法和双标法两种筛查规则。
18. ★无创血压适用于成人，小儿和新生儿。
19. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点等测量模式。
20. NIBP测量范围成人：收缩压25mmHg～290mmHg，舒张压10mmHg～250mmHg，平均压15mmHg～260mmHg。
21. ★标配双通道有创压IBP监测及呼末二氧化碳监测。
22. 可提供每搏压力变异PPV实时显示。
23. 支持升级主流、旁流EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人。
24. 支持升级PVI脉搏灌注变异指数或心肺复苏质量指数CQI，测量范围：0%～100%。
25. ★标配脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能（EWS））等软件功能。
26. 具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能；
27. 本机支持≥100小时趋势表数据和趋势图存储和回顾；≥1000组NIBP血压列表数据存储与回顾功能；≥1000组报警事件的存储与回顾功能；≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
三、配置（实质性要求，不满足投标无效）
6套挂墙支架、2个65英寸显示大屏、1台24英寸电脑、1台激光打印机、1套音响、12个监护仪推车。
四、投标人须承诺将招标人急诊科内现有监护仪全部连入中央监护站中，所产生的费用均包含在本次投标报价中。（提供承诺函，格式自拟，否则投标无效。）
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	5
	臂筒式电子血压计
	一、技术参数
1. 测量原理：示波法。
2. 压力测量范围：0～300mmHg(0～40.0kPa)。
3. 脉率测量范围：40～200次／分。
4. 臂围适配：17～36cm。
5. 屏幕尺寸：≥4英寸。
6. 供电方式：内置锂电池， Type - C 充电。
7. 满电可测次数：约200次。
二、功能配置
1. 测量功能：血压、脉搏、房颤风险筛查、不规则脉波提示。
2. 记忆存储：双人记忆各100组（共200组）。
3. 数据传输：无线。
4. 语音播报：支持，可一键开关。
5. 测量模式：支持3次测量平均值计算。
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	6
	救护车专用可移动转运担架
	1. 材质为高强度铝合金 。
2. 长度能调节 ，液压调节，高度能多档调节。
3. 靠背角度由液压调节，范围 0～75°；腿部角度撑杆支撑，角度 15°可翻转护栏在转移过程中保护病人。 
4. 折腿机构由两侧把手控制，担架配有保险锁，上救护车时打开，担架站立时锁住；一名救护人员即可操作上车；担架配备担架固定锁，担架上车后必须确保与固定装置锁止。
5. 床垫采用高密度聚乙烯涂层尼龙材质，无缝焊接技术，防水易清洗；床垫厚度≥ 60mm 。
6. 配有倒复式二段点滴架，长度调节范围为 44～77cm 。
7. 上车高度：≥60cm ；φ125mm 宽面橡胶轮，两个带刹车 。
8. 主要用于救护车、医院、急救中心等 。
9. 外形尺寸：约190×55×(25～92)cm ，需与救护车配套。
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	7
	床旁血液透析设备（连续性血液净化治疗系统CRRT）
	一、治疗模式
1.用于连续性静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉血液透析滤过（CVVHDF）、血浆置换治疗（TPE），并可实现一体化枸橼酸抗凝模式下CVVHD、CVVHDF治疗。
二、技术要求
1. ★≥12英寸中文显示触摸屏。
2. 具有耗材安装指引，具有智能纠错功能。
3. 设备配置≥6个流量泵，需标配枸橼酸抗凝治疗的枸橼酸泵， 标配1个肝素泵，可适配30、50ml规格注射器，流量范围1～20ml/h，具有单次推注功能。
4. ★管路与滤器采用分开包装设计或预连接设计。
5. 具有超滤比率显示和报警提示功能。
6. ★具有加热系统，，加热范围不超过35～39℃。
7. 可实施监测动脉压、静脉压、滤器前压、滤过液压、跨膜压，并具备所有压力趋势图显示功能。
8. ★具有≥4个高精度天平，每个天平称最大承重≥10kg。
9. 流量控制范围：
[bookmark: _GoBack]血泵流量范围：≥50mL/min～450mL/min；
置换液流量范围：≥50～80mL/min；
废液流量范围：≥50～180mL/min；
透析液流量范围：≥50～80mL/min。
10. 压力监测范围：
动脉压监测范围: ≥-250mmHg～+300mmHg；
静脉压监测范围: ≥-50mmHg～+350mmHg；
跨膜压监测范围:≥ -300mmHg～+400mmHg。
11. 静脉端具备空气探测器，可监测到≥50ul的气泡。
12. 具有临时中断治疗程序。
13. 具备漏血监测：可检测≥0.35mL/min。
14. 备用电池续航时间≥15min。
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[bookmark: _Toc6897][bookmark: _Toc22085][bookmark: _Toc1013][bookmark: _Toc10710]三、报价要求
每包投标人的投标报价不得超过最高限价，且单价不得超过单价最高限价，否则投标无效。
[bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc22179]四、其他要求
(一)货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行:有国家标准的执行国家标准;无国家标准的执行行业标准;无行业标准的执行地方标准;无地方标准的执行企业标准。
（二)如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
(三)供货时所有货物(包括零部件)须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书。
（四)技术支持
1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。
2.中标人负责供货、安装、调试、培训。
3.中标人负责将货物的全部有关技术文件(外文应提供中文翻译资料，下同)、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人。
（五）供货安装
1.供货要求：提供具体的供货时间、运输方式、产品装卸及运输过程中的保护措施、货物交接方案等。
2 安装要求：提供具体的安装人员操作规范、安装进度、产品的防护措施等。
3 调试要求：提供操作流程、设备软硬件调试方案等。
(六)质保及售后服务
1、投标人应对所提供的产品提供质保期内的免费维修服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期内免人工费、免配件费。
2、若产品发生故障，须在2小时内响应，24小时内修复，特殊情况在24小时内无法修复的，须在24小时之内通知用户方；由双方协商解决。
(七)培训要求
1、中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
2、中标人须通过网络或现场等多种方式进行讲解、操作、演示，让操作人员了解设备的操作方式等事项，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
3、投标人须针对本项目提供完整的人员培训方案和技术支持方案，培训对象覆盖康复医师、治疗师及设备操作人员等，内容涵盖设备原理、规范操作、日常维护、故障排查及临床应用等。
4、以上所产生的全部费用包含在投标报价中，投标人自行测算成本。
(八)质量要求
1、投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。
2、投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。
3、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。
4、投标人所提供的所有产品应为合同签订前1年内（以合同签订时间起算）生产的产品。
（九)验收
1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。
2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等证明材料;提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。
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