六安市人民医院手术器械采购项目采购需求

数量：1批         预算：150万
腔镜手术器械技术参数：

预算：39万
技术参数要求
1、表面硬度：
1.1、气腹针鞘管头部应经热处理，其硬度≥350HV0.2
1.2、 Trocar 穿刺针头应经热处理，其硬度为 350HV0.2～450HV0.2
1.3、 钳头应经热处理，其硬度为 300HV0.2～600HV0.2
1.4、 剪刀刃口应经热处理，其硬度为 300HV0.2～600HV0.2
2、粗糙度：钳（剪）头和 钳（剪）杆表面 Ra≤0.8um
3、使用性能：钳头开闭灵活，无卡滞现象，钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分 360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹，能顺利通过穿刺器。钳头夹持力不得小于 15N，剪刀刃口锋利，能剪切 4 层 21 支纱布。
4、器械材质：
4.1、钳杆外管材料及手柄材料为耐高温绝缘材料。
4.2、整体器械能耐高温≥250 度。（响应文件中提供相关证明材料）
★5、所有器械产品要能与现用设备器械配套拆卸组装使用。（响应文件中提供相关证明材料）
	序号
	名 称
	规 格
	数 量

	1
	气腹针
	2.2*150
	10

	2
	钛夹钳（黑色）
	10*330
	5

	3
	Homlok(紫色)
	10*330
	6

	4
	Homlok(绿色)
	5*330
	6

	5
	O型持针钳
	5*330
	15

	6
	O型持针钳
	5*420
	2

	7
	无创抓钳
	5*330
	10

	8
	无创抓钳
	5*420
	2

	9
	肠抓钳
	5*330
	10

	10
	肠抓钳
	5*420
	2

	11
	胃抓钳
	5*330
	10

	12
	胃抓钳
	5*420
	2

	13
	弯分离钳
	5*330
	20

	14
	弯分离钳
	5*420
	2

	15
	弯剪刀
	5*330
	20

	16
	电凝钩
	5*330
	40

	17
	单极电凝线
	3000
	30

	18
	结扎缝合引线器（疝气修补钳）
	2.2mm
	2

	19
	双关节持针钳（小切口）
	
	2

	20
	肺动脉阻断钳（小切口）
	
	2

	21
	双关节止血钳（小切口）
	
	3

	22
	双关节海绵钳（小切口）
	
	3

	23
	双关节蛇头钳（小切口）
	
	3

	24
	腔镜吸引管
	6*340mm，尾部可旋转
	2

	25
	腹部拉钩
	φ5*330mm，电凝
	2

	26
	可拆换吸引器
	5*330
	10

	27
	可拆换吸引器
	5*420
	2

	28
	输尿管钳
	5*330
	2

	29
	双极电凝线
	
	20

	30
	小直角钳
	5*330
	2

	31
	取石钳
	10*330
	2

	32
	倒齿抓钳
	5*330
	5

	33
	推结器
	5*330
	2

	34
	金手指
	
	4

	35
	举宫杯
	
	4

	36
	控制器
	
	1

	37
	电动马达手柄
	可拆卸，可高温
	1

	38
	电动马达内芯
	马达
	1

	39
	马达连接线
	
	4

	40
	碎宫器
	15*330
	4

	41
	肌瘤钻
	5*420
	6

	42
	穿刺针
	5*330
	4

	43
	肌瘤剥离器
	
	4

	44
	穿刺器
	15*90                                                                                                                                                                                                                              
	1

	45
	转换器
	15-10mm
	1

	46
	皮下分离器
	10*350
	2

	47
	甲状腺拉钩
	1.8*150
	4

	48
	翻盖穿刺器
	10*125
	4

	49
	吸引器（按压式）
	5*330
	4

	
	
	
	


普通外科手术器械技术参数

预算：6万
1、与患者接触部分采用医用不锈钢 20Cr13 制造，该材料化学成分符合YY/T
0294.1-2016《外科器械金属材料第 1 部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为 40-48HRC。
2、器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4 μm。
3、应有良好的耐腐蚀性能： 产品按 YY/T 0149 –2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b 级”。
4、产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
	序号
	名 称
	规 格
	数 量

	1
	止血钳
	各型号
	100

	2
	手术剪
	各型号
	100

	3
	持针器
	各型号
	100

	4
	组织镊
	各型号
	50

	5
	巾钳
	各型号
	50

	6
	海绵钳
	各型号
	50

	7
	分离结扎钳
	各型号
	50

	8
	起子
	各型号
	50


三．泌尿科电切剜除镜及粉碎镜3套配置和技术参数

预算：39万
1、配套粉碎镜：

	序号
	名 称
	规 格
	数 量

	1
	膀胱镜
	侧视式
	3支

	2
	
内  鞘

	Fr22
	6支

	3
	外 鞘
	Fr24*180mm
	4支

	3
	闭孔器
	
	3支

	4
	单向阀
	
	15粒

	5
	密封帽
	
	15粒

	6
	刀具
	Φ4.5mm
	5套


2、配套电切剜除镜：
	序号
	名 称
	规 格
	数 量

	1
	30°膀胱镜
	Φ4×302mm
	3支

	2
	操作器
	直出式(钬激光)
	3把

	3
	接  头
	连接光纤
	3只


3、配套粉碎镜技术参数： 
3.1、0°镜，工作长度 210mm 
3.2、镜体与外鞘连接后，可 360°旋转

3.3、Fr24 外鞘，可连续对流 F22 内鞘（含闭孔器）；

3.4、为便于升级使用和方便维护，本项产品须能与本院膀胱宫腔电切镜镜鞘、 
组织刨削器配接使用（响应文件中提供相关证明材料） 
4、配套电切剜除镜技术参数： 
4.1、30°宝石镜，Φ4mm； 
4.2、被动式操作器； 
4.3、工作手件、内鞘、外鞘之间为快速卡锁式装接设计； 
4.4、可与多种发生原理的前列腺切除系统配套使用； 
★4.5、为便于升级使用和方便维护，本项产品须能与本院膀胱宫腔电切镜镜鞘、 
组织刨削器配接使用。（响应文件中提供相关证明材料）
四．耳鼻喉及电切镜镜头技术参数：

预算：13.8万

1、镜头数量

	序号
	名 称
	数 量

	1
	电切镜30°
	6

	2
	鼻窦镜70°
	5

	3
	鼻窦镜30°
	5

	4
	鼻窦镜0°
	10

	5
	耳内镜0°
	2

	6
	耳内镜30°
	2

	7
	镜头保护盒
	2


2、电切镜镜头参数：

2.1、内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

2.2、窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

2.3、采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮；

2.4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

2.5、独特的30°内窥镜配置，更加方便，视野更广；

2.6、采用耐高温高强度陶瓷；

2.7大孔径不锈钢水阀；不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病；

外鞘保持静止时，内鞘、操作器、内窥镜和手术电极可360°旋转，可持续灌流；

2.8、电极、操作器、窥镜可与STORZ同类产品互换使用。

2.9技术参数：

镜体外径：Ø4mm           镜体长度：302mm

视向角：30°             视场角：65°

角分辨力：2.97C/（°）   有效景深：3-50mm

目镜罩外径：Ø32mm

光缆接头外径：Ø10mm

最大插入部外径： Ø8.8mm                   工作长度：≥179.5mm 

手术电极行程：＞22mm                      手术电极规格：Ø4mm

光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接

光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接

与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

3、鼻窦镜参数：
3.1内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

3.2窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

3.3采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

3.4带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

3.5可选购耐高温高压消毒内窥镜；

3.6手术器械采用不锈钢板材整体加工，防腐性能好，表面无镀层装饰。

3.7技术参数：

镜体外径：Ø4mm

视场角：60°

视向角：70°

视场中心角分辨力：4.5C/(°）  

放大倍率：2X

目镜罩外径：Ø32mm

光缆接头外径：Ø10mm

穿刺套管外径：Ø4.7mm

工作长度：175mm

观察景深：1～50mm

光缆：可与STORZO、LYMPUS、WOLF、ACMI光源连接

产品符合GB9706.1、GB9706.19的安全要求

4、耳内镜参数：
4.1内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

4.2窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

4.3采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

4.4带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

4.5可选购耐高温高压消毒内窥镜。

4.6技术参数：

镜体外径： Ø4mm(EJ-1) 、 

工作长度：(EJ-1)50～110;  

视场角：50°

视向角：70°

角分辨力：3C/(°)           

对应设计光学工作距离：10mm

有效景深：1～50mm

照明镜体光效ILeR名义值：0.57       

综合镜体光效SLeR名义值：0.30

有效光度率：3980（cd/m2/lm）

光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接

与医用电气设备互连使用的安全要求全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

五．医用钬激光治疗机保护镜片技术参数

预算：18万

1、保护镜片具体数量：

	序号
	名 称
	数 量

	1
	100瓦钬激光保护镜
	35个


★2、保护镜配合现有设备使用；响应文件中提供现有设备保护镜售后服务承诺书
六．输尿管肾镜技术参数6套 

预算：33万
1、 工作长度≥430mm； 
2、 规格: 8/9.8Fr 工作通道≥5Fr ；视向角 0 度,视场角100度±10％

3.像素：＞6万，

4.光学镜有效景深范围：3-48mm
★5、配合现有设备使用；响应文件中提供现有设备售后服务承诺书
七．输尿管肾镜手术器械部分参数15套 

预算：2万
1、手术器械由活检钳（硬性钳杆）、异物钳（硬性钳杆）、剪刀（硬性钳杆）、锯 齿钳（硬性钳杆）组成； 
★2、手术器械手柄自带方向调节转轮，器械工作端在手腕保持不动的前提下可 
360°旋转，便于操作；（响应文件中提供相关证明材料） 
3、配套手术器械工作长度≥580mm，包含活检钳、异物钳、锯齿钳及剪刀等，工 
作外径≥5Fr； 
★4、手术器械可拆卸，分为钳芯和手柄，并通配通换，以降低器械更换成本（即， 
方便手柄、工作钳杆后续可以分别采购）；（响应文件中提供相关证明材料）
 

