裕安区基层医疗机构第三批设备采购项目采购需求
一、设备名称：胃镜
1、总体要求：

★1.1处理器主机和光源主机采用分体式设计；

1.2设备面板按钮为触控按键；

1.3支持镜体一键式拔插；

★1.4染色功能：VIST光电复合染色技术或 NBI或OE或i-scan或AFI或OSI染色技术或SEI染色技术；

1.5具有内置远程会诊功能（非外接工作站），支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频、高帧率流畅画面；
2、图像处理器：

2.1高清视频信号输出分辨率≥1920*1080；

2.2具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式；

2.3红色调、蓝色调及饱和度调节功能≥15级；

2.4具有自动增益（AGC）功能；

2.5测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光；

★2.6具有轮廓增强功能，必须具备AB模式，≥3档可调，每档具有0-15级调节；

2.7具有对比度调节功能；

2.8具有白平衡自动修正功能；

2.9具有电子放大功能，≥4倍及以上，≤0.1倍逐级放大； 

2.10有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

2.11具有≥1T存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索；可通过USB接口一键导出当前检查数据，支持DICOM标准协议；

2.12具有患者数据和用户预设存储功能；

2.13可通过网络传输病历数据；

2.14具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

2.15具有画中画功能；

★2.16需兼容已经上市的：电子胃镜、电子肠镜、电子支气管镜、电子十二指肠镜、环扫超声电子上消化道内窥镜、扇扫超声电子上消化道内窥镜、光学放大胃肠镜内镜镜体等；

2.17兼容超细胃镜先端部外径≤5.4mm；

3、冷光源：

3.1照明光源≥4路LED光源，平均连续使用寿命≥20000小时；

3.2多路LED进行光谱组合原理，且有白光外的两种以上光学染色模式；

3.3色温≥5700K；

3.4具有手动和自动两种调光模式，调光等级≥19级；

3.5气泵流量≥4档可调；高、中、低、关；

3.6主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；

4.全高清光学放大电子胃镜（1条）

4.1景深：3-100mm；

4.2头端部外径≤10.8mm，同时具备有辅助送水功能；

4.3插入部主软管外径≤10.5mm；

4.4最小器械孔道内径≥2.8mm；

4.5弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左右各≥100°；

4.6总长度≥1400mm；

4.7工作长度1050mm；

4.8放大倍数≥85倍；

5、专业医用监视器：

5.1监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标；

5.2具有16:9比例高亮度、高清液晶显示；

5.3医用监视器≥27英寸专业医用监视器；

5.4分辨率≥1920×1080；

5.5信号输入：DVI/SDI/Video/S-Video等；

配置清单

1、电子图像处理器：1台

2、医用内窥镜用冷光源：1台

3、内镜专用台车：1台

4、高清电子胃镜：1根

5、高清内镜专用监视器：1台
6、标配专用内镜工作站：1套

7、内镜配套使用水泵：1台
内镜洗消系统参数
1、清洗槽

每套清洗台面由四个内镜专业洗消槽组成，分别为初酶洗槽（含酶液配比器）、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用PMMA和ABS复合材料压注模具一次成型。

2、酶洗/消毒槽功能

一键启动自动排废液和排废水。

3、柜架及门

柜门由彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱。

4、功能背板

★背板中部有水平长方体突出部分，尺寸约为20cm×10cm（根据使用单位场地实际场地尺寸为准），既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。

5、可控式水龙头，水气枪

304不锈钢材质。

6、保养操作平台

干燥台采用PMMA复合材料压注模具一次成型，台面有多个小圆形突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。

7、灌流器

7.1隐藏式设计，嵌入在立柜式柜体正面，大触摸屏幕注流器与电脑控制器，液晶中文汉字显示控制实际操作流程，定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。

7.2整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数全中文汉字液晶显示、消毒液面板为实体按键加触摸屏幕同屏幕显示，可记录消毒添加排放时间，具有消毒液过期自动报警功能）。

8、高压气泵

工作方式：采用静音医用无油气泵。

耐腐蚀配件

设备管路，接头，三通，不锈钢配件等均为耐腐蚀材质，提供设备配件耐过氧乙酸，OPA，戊二醛消毒液检测报告，要求测试时间≥480小时。

9、内镜储存柜

不锈钢材质，可挂≥2两条内镜，带紫外线消毒功能。

10、内镜无菌水机

产水量：≥120L每小时。产水水质：符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507—2016标准；纯化水符合GB5749的规定，并保证细菌总数≤1CFU/100mL。
二、设备名称：胃肠镜（一胃一肠）

1、总体要求：

★1.1处理器主机和光源主机采用分体式设计；

1.2设备面板按钮为触控按键；

1.3支持镜体一键式拔插；

★1.4染色功能：VIST光电复合染色技术或 NBI或OE或i-scan或AFI或OSI染色技术或SEI染色技术；

1.5具有内置远程会诊功能（非外接工作站），支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频、高帧率流畅画面；
2、图像处理器：

2.1高清视频信号输出分辨率≥1920*1080；

2.2具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式；

2.3红色调、蓝色调及饱和度调节功能≥15级；

2.4具有自动增益（AGC）功能；

2.5测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光；

★2.6具有轮廓增强功能，必须具备AB模式，≥3档可调，每档具有0-15级调节；

2.7具有对比度调节功能；

2.8具有白平衡自动修正功能；

2.9具有电子放大功能，≥4倍及以上，≤0.1倍逐级放大； 

2.10有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

2.11具有≥1T存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索；可通过USB接口一键导出当前检查数据，支持DICOM标准协议；

2.12具有患者数据和用户预设存储功能；

2.13可通过网络传输病历数据；；

2.14具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

2.15具有画中画功能；

★2.16需兼容已经上市的：电子胃镜、电子肠镜、电子支气管镜、电子十二指肠镜、环扫超声电子上消化道内窥镜、扇扫超声电子上消化道内窥镜、光学放大胃肠镜内镜镜体等；

2.17兼容超细胃镜先端部外径≤5.4mm；

3、冷光源：

3.1照明光源≥4路LED光源，平均连续使用寿命≥20000小时；

3.2多路LED进行光谱组合原理，且有白光外的两种以上光学染色模式；

3.3色温≥5700K；

3.4具有手动和自动两种调光模式，调光等级≥19级；

3.5气泵流量≥4档可调；高、中、低、关；

3.6主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；

4.全高清光学放大电子胃镜（1条）

4.1景深：3-100mm；

4.2头端部外径≤10.8mm，同时具备有辅助送水功能；

4.3插入部主软管外径≤10.5mm；

4.4最小器械孔道内径≥2.8mm；

4.5弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左右各≥100°；

4.6总长度≥1400mm；

4.7工作长度1050mm；

4.8放大倍数≥85倍；

5、全高清电子肠镜（1条）

5.1视场角≥140°；

5.2景深：3-100mm；

5.3头端部外径≤12mm，同时具备有辅助送水功能。

5.4插入部主软管外径≤12.5mm；

5.5最小器械孔道内径≥3.8mm；

5.6弯曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°；

5.7镜体操作部≥2个自定义功能远程控制按钮。

6、专业医用监视器：

6.1监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标；

6.2具有16:9比例高亮度、高清液晶显示；

6.3医用监视器≥27英寸专业医用监视器；

6.4分辨率≥1920×1080；

6.5信号输入：DVI/SDI/Video/S-Video等；

配置清单

1、电子图像处理器：1台

2、医用内窥镜用冷光源：1台

3、内镜专用台车：1台

4、高清电子胃镜：1根

5、高清电子肠镜：1根

6、高清内镜专用监视器：1台
7、标配专用内镜工作站：1套

8、内镜配套使用水泵：1台
内镜洗消系统参数
1、清洗槽

每套清洗台面由四个内镜专业洗消槽组成，分别为初酶洗槽（含酶液配比器）、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用PMMA和ABS复合材料压注模具一次成型，胃肠各一套。

2、酶洗/消毒槽功能

一键启动自动排废液和排废水。

3、柜架及门

柜门由彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱。

4、功能背板

★背板中部有水平长方体突出部分，尺寸约为20cm×10cm（根据使用单位场地实际场地尺寸为准），既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。

5、可控式水龙头，水气枪

304不锈钢材质。

6、保养操作平台

干燥台采用PMMA复合材料压注模具一次成型，台面有多个小圆形突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。

7、灌流器

7.1隐藏式设计，嵌入在立柜式柜体正面，大触摸屏幕注流器与电脑控制器，液晶中文汉字显示控制实际操作流程，定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。

7.2整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数全中文汉字液晶显示、消毒液面板为实体按键加触摸屏幕同屏幕显示，可记录消毒添加排放时间，具有消毒液过期自动报警功能）。

8、高压气泵

工作方式：采用静音医用无油气泵。

耐腐蚀配件

设备管路，接头，三通，不锈钢配件等均为耐腐蚀材质，提供设备配件耐过氧乙酸，OPA，戊二醛消毒液检测报告，要求测试时间≥480小时。

9、内镜储存柜

不锈钢材质，可挂≥2条内镜，带紫外线消毒功能。

10、内镜无菌水机

产水量：≥120L每小时。产水水质：符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507—2016标准；纯化水符合GB5749的规定，并保证细菌总数≤1CFU/100mL。

三、设备名称：胃镜（二胃一肠）

一、电子图像处理器：1台

★1、整体设计理念：图像处理器与冷光源分体式

2、数字信号HDTV：DVI-D,HD-SDI:≥1920*1080p

3、模拟/数字HDTV：DVI-I等

4、模拟SDTV：RGBTV,SVIDEO,VIDEO等

5、屏幕分辨率：全高清

6、色彩调节：亮度，RGB，红色色调，色度≥9档可调

7、对比度：≥3档可调

8、测光模式：平均测光：控制普通画面亮度

峰值测光：控制高亮区域亮度

自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光

9、结构强调：具备

10、快门速度：正常1/60-1/200，高1/100-1/400，高（放大镜）1/100-1/800

11、图像放大：兼容内镜均可电子放大≥2倍
★12、特殊光模式：具备BLI或TCI或MSI或EBI或i-scanOE成像模式

★13、联动成像：具备MSI或LCI或PSI或TXI功能

14、电子染色：具备

15、图像类型：Type1、Type2、Type2/DualMode等

16、冻结模式：实时冻结，分为场冻结和帧冻结

17、切换按键：具有内镜按键、面板多功能键

18、其他功能：电子放大功能，画中画功能，双画面功能

★19、兼容内窥镜：电子胃镜、电子肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜等多种内镜。

★20、兼容超声内窥镜：超声支气管镜、环扫超声胃镜、扇扫超声胃镜等。

★21、兼容超声探头：兼容同品牌不同规格超声探头≥3种不同规格型号小探头，满足胃，肠，小肠，支气管等不同部位诊断需求。

22、内置存储器：≥3G

23、内存可存储图像：具备

24、外部存储设备：USB

25、医生个人设定：色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储

26、临床过程：存储≥20条临床过程

27、具有连接控制功能。
二、医用内窥镜用冷光源：1台

1、照明光源：≥4色LED
2、灯泡使用寿命：≥10000小时

3、照明系统：切换控制

4、光源控制：自动能量控制

5、光源冷却方式：强制空气冷却

6、特殊光模式：具备窄带成像功能

★7、联动成像：具备LCI或TXI或PSI功能。

8、自动亮度调整：具备

9、气泵：横隔膜式气泵

10、压力切换：高/中/低/关

11、送水方式：可为拆卸水瓶加压,实现送水

12、设定值记忆：关闭系统电源后设定值认可保存

13、独立冷光源：具备
三、高清内镜专用监视器：1台

1、内镜专用显示器：3台

2、屏幕尺寸：≥26英寸

3、监视器分辨率：≥1920*1080
四、内镜专用台车：1台

五、高清电子检查胃镜：2根

1、观察方向：0°(直视)

2、视野范围：≥140°

3、观察景深：3～100mm

4、头端部外径：≤9.3mm

5、插入最大部外径：≤9.3mm

6、有效长度：≥1050mm

★7、全长：≥1380mm

8、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°

9、钳道直径：≥2.8mm

10、感光元件类型：CMOS
11、前射水功能：具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面

★12、联动成像功能：具有：TCI或MSI或TXI或LCI或i-scanOE成像。

★13、导光部一键式拔插：一键式拔插设计，激光信号传输无线供电，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒；

六、高清电子肠镜：1根

1、观察方向：0°(直视)

2、视野角度：≥170°

3、观察景深：3～100mm

4、头端部外径：≤12.8mm

5、插入最大部外径：≤12.8mm

6、有效长度：≥1320mm

7、全长：≥1400mm

8、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°

9、钳道直径：≥3.8mm

11、前射水功能：具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面。

★12、联动成像功能：具有：TCI或MSI或TXI或LCI或i-scanOE成像。

13、导光部一键式拔插：一键式拔插设计，激光信号传输无线供电，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。
配置清单

1、电子图像处理器：1台

2、医用内窥镜用冷光源：1台

3、内镜专用台车：1台

4、高清电子胃镜：2根

5、高清电子肠镜：1根

6、高清内镜专用监视器：1台
7、标配专用内镜工作站：1套

8、内镜配套使用水泵：1台
内镜洗消系统参数
1、清洗槽

每套清洗台面由四个内镜专业洗消槽组成，分别为初酶洗槽（含酶液配比器）、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用PMMA和ABS复合材料压注模具一次成型，胃肠各一套。

2、酶洗/消毒槽功能

一键启动自动排废液和排废水。

3、柜架及门

柜门由彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱。

4、功能背板

★背板中部有水平长方体突出部分，尺寸约为20cm×10cm（根据使用单位场地实际场地尺寸为准），既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。

5、可控式水龙头，水气枪

304不锈钢材质。

6、保养操作平台

干燥台采用PMMA复合材料压注模具一次成型，台面有多个小圆形突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。

7、灌流器

7.1隐藏式设计，嵌入在立柜式柜体正面，大触摸屏幕注流器与电脑控制器，液晶中文汉字显示控制实际操作流程，定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。

7.2整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数全中文汉字液晶显示、消毒液面板为实体按键加触摸屏幕同屏幕显示，可记录消毒添加排放时间，具有消毒液过期自动报警功能）。

8、高压气泵

工作方式：采用静音医用无油气泵。

耐腐蚀配件

设备管路，接头，三通，不锈钢配件等均为耐腐蚀材质，提供设备配件耐过氧乙酸，OPA，戊二醛消毒液检测报告，要求测试时间≥480小时。

9、内镜储存柜

不锈钢材质，可挂≥3条内镜，带紫外线消毒功能。

10、内镜无菌水机

产水量：≥120L每小时。产水水质：符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507—2016标准；纯化水符合GB5749的规定，并保证细菌总数≤1CFU/100mL。

四、设备名称：DR(悬吊）

1、平板探测器、高压发生器为设备整机同一品牌；
2、主要技术规格和要求　
2.1高压发生器
★2.1.1标称功率≥70kW
★2.1.2最大逆变频率≥550kHz
2.1.3管电压可调范围≥40～150kV
2.1.4曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s
2.1.5摄影管电流可调范围≥10-800mA
2.1.6最大电流时间积≥1000mAs
2.1.7最小电流时间积≤0.2mAs
2.1.8支持自动曝光控制功能
2.1.9系统具备故障自诊断功能，包括机器故障代码显示等功能
2.2X射线球管及限束器
2.2.1小焦点功率≥32kW
2.2.2大焦点功率≥78kW
2.2.3球管焦点尺寸：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm
★2.2.4阳极热容量≥340kHU
★2.2.5旋转阳极转速≥9700转/分
2.2.6限束器操作方式：手动和自动
2.2.7可通过卷尺测量床旁拍照的距离
2.2.8具备LED光野指示灯
2.2.9具备激光定位装置
2.3平板探测器
2.3.1无线平板探测器数量≥2块，且同型号
2.3.2半导体材料：非晶硅
2.3.3探测器尺寸≥17×17英寸
2.3.4像素尺寸≤140μm
2.3.5采集灰阶度≥16bits
★2.3.6空间分辨率≥3.6lp/mm
2.3.7采集矩阵≥3070×3070

2.3.8平板探测器通讯模式：有线传输和无线传输
2.4悬吊式球管架
2.4.1井字轨悬吊结构
2.4.2吊架运动模式：电动+手动（双模式）
2.4.3球管架可前、后、左、右、上、下移动
2.4.4球管架垂直移动≥150cm
2.4.5球管架沿纵轴移动≥300cm
2.4.6球管架沿横轴移动≥150cm
2.4.7球管机头可沿水平轴旋转范围≥±120°
2.4.8具备自动跟踪功能，机头对床和胸片架都可自动跟随
2.4.9支持无线遥控器一键自动到位功能
2.4.10全自动一键摆位功能包含10种以上的临床摆位应用
2.5球管端近台操作系统
2.5.1具备近台操控彩色触摸屏
★2.5.2屏幕尺寸≥10英寸
2.5.3屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向
2.5.4可显示患者的详细登记信息
2.5.5具有曝光条件显示和修改功能  
2.5.6可进行病人检查部位和体位的选择
2.5.7显示摆位图示化引导提示
2.5.8机头触控屏具备患者体型选择≥4种
2.5.9具备束光器视野快速切换
2.5.10显示SID数值、机头旋转角度等机械运动参数
2.5.11机头触控屏预设常用临床拍摄位置操作按键，触控实现一键摆位

2.5.12具备滤线栅状态提示
★2.5.13具备多界面调节，非单一界面，提供多界面截图
2.6胸片架
2.6.1胸片架垂直运动行程≥150cm
2.6.2探测器中心距地面高度≤340mm
★2.6.3平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计
2.6.4具备平板在线充电指示灯
★2.6.5配备可插拔滤线栅，无需工具即可取出

2.6.6可插拔滤线栅密度≥40L/cm，焦距≥130cm，栅比≥10:1
2.6.7配备自动曝光控制电离室，非软件AEC
2.7固定摄影床
2.7.1床面长尺寸≥2200mm
2.7.2床面宽尺寸≥820mm
★2.7.3床面纵向移动范围≥900mm

2.7.4床面横向移动范围≥260mm
2.7.5床面最大承重≥250kg
2.7.7床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁
2.7.8具备平板在线充电指示灯
2.7.9配备可插拔滤线栅，无需工具即可取出
2.7.10可插拔滤线栅密度≥40L/cm，焦距≥100cm，栅比≥10:1
2.7.11配备自动曝光控制电离室，非软件AEC
2.8无线遥控器
2.8.1可遥控胸片架电动升降
2.8.2可遥控球管悬吊架移动
2.8.3可遥控设备一键到立位或一键到卧位
2.8.4可调整限束器光野
2.8.5无线射频遥控，非红外式、蓝牙
2.8.6遥控器装置附近具有应急停止控制器
2.9图像采集工作站
2.9.1工作站主机内存≥8GB
2.9.2显示器尺寸≥23英寸
2.9.3显示器分辨率≥1920×1080
2.9.4显示器对比度≥1000:1
2.9.5windows10或以上操作系统
2.9.6操作界面语言采用中文设计
2.9.7具有APR自动程序摄影
2.9.8具有儿童专用拍摄协议，可根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议
2.9.9具有职业病（尘肺）检查协议
2.9.10可检测球管热容量并具备显示功能
★2.9.11根据采集软件中选择检查部位后，限束器照射野自动调节到合适尺寸
2.9.12具有图像放大功能
2.9.13具有曝光参数记录和显示功能
2.9.14具有边缘增强功能
2.9.15具有窗宽窗位调节功能
2.9.16具有图像翻转及旋转功能
2.9.17具有图像正负像翻转功能
2.9.18具有图像标注功能
2.9.19具有DICOM图像导出存储功能
2.9.20具有病人登记，信息管理功能
2.9.21具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能
2.9.22支持DICOM3，WORKLIST，MPPS等
2.9.23具有统计功能，可统计曝光数量等
2.9.24具有辐射剂量的记录和显示功能
★2.9.25具有智能售后远程服务系统
2.9.26支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助
五、设备名称：DR(移动）

1、为保证系统兼容性要求X射线高压发生器、无线平板探测器、限束器、图像处理系统等均为同一品牌。
2、X射线高压发生器
2.1最高频率：≥400kHz
2.2最大功率：≥30kW
2.3最大管电压：≥150kV
2.4最大管电流：≥500mA
2.5曝光时间范围：≥1ms~12s
2.6最小电流时间积：≤0.1mAs
3、X射线球管
3.1考虑球管散热性能及稳定性，不接受组合式机头的结构 
3.2小焦点尺寸：≤0.6mm
3.3大焦点尺寸：≤1.2mm
4、限束器
4.1限束器照射灯类型：LED
4.2限束器水平旋转范围：≥±100°
5、机架运动
5.1X射线管垂直旋转角度：≥±180°
★5.2X射线管立柱水平旋转范围：≥±315°
★5.3X射线管焦点至地面的最大距离：≥2000mm
5.4X射线管焦点至地面的最小距离：≤550mm
5.5X射线管焦点到立柱表面的最小距离：≥625mm
5.6X射线管焦点到立柱表面的最大距离：≥1240mm
6、无线平板探测器 
6.1材质：碘化铯非晶硅          
★6.2有效尺寸：≥35cm x 43cm
6.3空间分辨率：≥3.6lp/mm
6.4图像数据输出：≥16bits
6.5图像预览时间：≤5s      
6.6最大承重：≥200kg
6.7平板充电方式：机身电源可以给无线平板探测器联机实时充电，无需拆卸电池或连线充电。
6.8平板存储盒具备非接触式红外锁控功能，有效防止平板探测器丢失。
6.9具备OLED显示屏，可显示平板探测器工作状态：如电源连接、电量、通讯连接、故障提示等
7、机架系统 
★7.1具备电动和手动（非电助力）运动控制模式，具备应急运动切换模式：在亏电状态下，电动到手动（非电助力）控制方式切换不借助任何工具
7.2系统前端具有碰撞保护缓冲器；具备声光提示装置，配备有前方障碍雷达探测灯光预警功能和前方碰撞停止运动功能。
7.3爬坡度≥14°
★7.4最窄机身宽度≤55cm
7.5机身高度≤1300mm
7.6曝光模式≥2种，至少包含无线射频遥控曝光、手闸曝光
7.7遥控器具备机身运动控制功能，并且具备前进、后退、转向、点动功能
8、蓄电池及充电系统 
8.1系统电池类型为锂电池或铅酸电池
8.2电机运动和高压曝光所需电源均为同一套电池供电系统；整机电池组能够同时支持机器移动和曝光控制所需电力。
8.3在完全亏电情况下，充电15分钟，可连续拍片≥80张
8.4充满电情况下，可连续拍片≥1000张

9、图像处理系统 
9.1显示器≥19”彩色液晶触摸屏,可多点触控,防止误操作，无边框全面屏
9.2图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量等
★9.3具备学龄前，幼儿，婴儿，新生儿四种低剂量儿童专用摄影模式，减少对患儿的辐射剂量（提供软件界面截图）
9.4具备硬件（DAP）或软件辐射剂量面积指示功能，并在图像上显示

10、具有医共体远程会诊系统
10.1具备在宽带直连、无线路由器接入、4G网络、5G网络下，支持DICOM图像远程传输
10.2具备远程诊断功能
10.3具备远程培训教学功能
六、设备名称：C型臂

1、平板探测器

1.1 探测器类型：非晶硅/碘化铯

★1.2 有效成像尺寸：≥210mm×210mm

★1.3 像素尺寸：≤154μm

★1.4 空间分辨率：≥3.6lp/mm

1.5 成像时间：≤2s

2、球管

2.1 功率：小焦点≥5kW，大焦点≥17kW

★2.2 阳极热容量≥200kHU

★2.3 双焦点≤0.3mm（小焦点）/0.6mm（大焦点）

2.4 管电压范围：≥40-125kV

3、高压发生器

★3.1 标称电功率：≥5kW

3.2 摄影电压范围：≥40-125kV

★3.3 摄影电流范围：≥1mA-100mA

3.4 透视电流范围：≥0.1mA-10mA

3.5 脉冲透视电流范围：≥1mA-40mA

4、机械系统

4.1 SID：≥1000mm

4.2 C臂升降范围：≥400mm

4.3 C臂前后运动范围：≥200mm

4.4 C臂旋转范围：≥±180°

★4.5 C臂开口尺寸：≥810mm

5、图像采集工作站

5.1 内存：≥8G

5.2 硬盘：≥1T

5.3 显示器尺寸：≥19英寸

6、软件功能

6.1 具备控制X线发生器、允许编辑、管理本地病人检查资料功能

6.2 病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式

6.3 具备窗宽、窗位和Gamma调节，多点LUT曲线调整功能

6.4 根据不同检查部位设置默认的图像处理参数

6.5 可按胶片尺寸规格进行裁剪图像，并具有图像打印排版功能

6.6 工作站应包含如下图像处理功能：调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大、图像插值、边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

6.7 工作站应支持标准DICOM3.0接口，可以连接至PACS、HIS、RIS及激光照相机等DICOM接口的设备，具备图像传输功能

6.8 辐射剂量测量功能：具有剂量、剂量率、剂量面积测量与显示功能

七、设备名称：心电图机

1.★标准12导联心电信号同步采集

2.输入阻抗：≥100MΩ、A/D转换：≥24bit

3.★采样率：≥64k Hz 

4.★耐极化电压：≥±960mV，时间常数：≥5s

5.★共模抑制比：≥140dB

6.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波等功能

7.增益：2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV可选

8.走速：5mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选

9.≥7英寸彩色液晶屏

10.内置热敏点阵打印机（非外置模块），并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告

11.设备内置存储器可支持≥800例病例储存，并支持扩展存储空间

12.手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式

13.具有导联信号质量检测功能

14.支持数据采集及冻结功能

15.具有病历管理功能

16.可以与心电网络及信息化平台相连

17.交直流两用，自动转换，内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时 

