裕安区基层医疗机构第一批设备采购项目采购需求

一、设备名称：AED

- 屏幕设备主机自带显示屏，屏幕尺寸≥5英寸。

- 具备双向波除颤技术，成人最大输出能量≥200J。

- 电极片有效期：标配单副电极片有效期≥36个月。

- 配置的电池电量可支持200J除颤治疗次数≥170次。

- 设备防水等级≥IP55,具备抗震功能，可承受在≥1m高度跌 落后仍可正常运行。

- 首次电击没有消除室颤时，第二次或第三次电击分别会自动 提供更高级别能量，第三次以后电击维持最高能量。

- 整机(含电池和电极片)重量≤3.5Kg。

- 电极片可与医用除颤监护仪适配使用。

- AED具有语音提示功能。

- 设备从开始AED分析到放电准备就绪时间≤15s。

- 具备自检功能。

- 病人阻抗范围：25～200Ω。

- 能量范围选择≥3档。

- 设备配套带柜，且带柜具备声、光报警装置，当设备存放箱 柜门被打开后，持续进行声、光报警，直至柜门关闭后停止。

- 配套2台AED自动体外除颤仪教学机(训练专用)；2具心肺复苏模拟人；20个红十字会专用应急救援包(含)内置配件。此项为合计数量，不随AED采购数量累加。

二、设备名称：除颤监护仪

- 标配手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，除颤最大能量可达 360J。

- 支持中文操作界面。

- 仪器重量：≤6.5kg（标配，含电池、心电导联线、体外电极板）。采用彩色电容触摸屏≥7 英寸。

- 除颤监护仪采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥1小时。

- 支持快速除颤，开机时间≤2s，充电至 200J≤4s，除颤后心电基线恢复时间≤3s。

- 具备体外起搏功能。

- 具备CPR 辅助功能。

- 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于 20 种。

- 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于16s。

- 可选配无创血压监测功能。

- 可存储 ≥50小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。

- 支持关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。

- 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥ lP44。

- 具备优异的抗跌落性能，可承受 0.75 米跌落冲击。

三、设备名称：腹腔镜

一、摄像主机系统技术参数

1、全数字化4k超高清图像处理系统，视频输出分辨率：4096×2160、3840×2160、1920×1080等3种分辨率任意可选；

2、视频输出接口≥4个，其中4K输出端口≥3个；

3、单平台可实现电子软镜及硬镜双镜联合使用，支持同一个监视器画中画显示或分屏显示；

4、主机具备多光谱成像功能；

5、主机面板采用触摸屏控制面板；

6、图像增强优化功能≥4种；

7、具有胸腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜等多种模式可选；

8、摄像主机内置USB3.0接口，可实现超高清图像抓取和超高清影像存储，录像分辨率为3840×2160、1920×1080任意可选；

9、数字变焦功能≥2倍；

10、具有一键自动白平衡，自动白平衡记忆功能；

11、主机画面亮度可调。

12、主机具有光源亮度自动调节功能。

二、4K白光摄像头

1、全数字化超高清分辨白光影像输出，分辨率≥3840×2160;

2、摄像头具有自定义按键，可进行白平衡、亮度调节、拍照、录像、电子放大功能、缩小、色调等功能模式设定。

3、支持≥2倍光学变焦，可通过镜头上的调焦环进行调焦；

三、医用内窥镜冷光源

1、采用纯白光LED照明，LED寿命≥30000小时，具有寿命提示功能；

2、色温为3000~6000K;

3、光源主机面板为LCD触摸屏控制面板≥7英寸；

4、具有待机功能；

5、具有出光防护功能；

6、导光束耐高温，长度≥300cm。

四、腹腔镜镜头

1、30°、直径10mm, 工作长度≥300mm;

2、胸腹腔镜可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

3、景深范围25-130mm;

五、气腹机

1、大流量供气，流量≥40L/min;

2、压力设定范围：5～25mmHg;

3、具有压力过高感应及自动排气安全功能；

4、具备加温功能；

5、具有声光报警功能；

6、液晶屏显示

六、医用监视器

1、4K医用监视器，分辨率≥3840×2160,尺寸≥32英寸；

2、具有12G-SDI/HDMI/DVI等输入信号端口，满足4K及高清图像显示需求；

3、液晶显示屏，亮度≥1000cd/m²;

七、专用设备台车

1、医用静音万向脚轮，其中两只带刹车。

八、手术器械

1、取石钳1把：直径10±2㎜，长度≥300㎜

2、冲洗吸引管：直径5±1㎜

3、分离钳1把：直径5±1㎜，长度≥300㎜

4、直角分离钳1把：直径5±1㎜，长度≥300㎜

5、单开细齿抓钳1把：直径5±1㎜，长度≥300㎜

6、胆囊抓钳1把：直径10±2㎜，长度≥300㎜

7、剪刀1把：直径5±1㎜，长度≥300㎜

8、持针器1把：直径5±1㎜，长度≥300㎜

9、穿刺器（11±2㎜）2套

10、穿刺器（6±1㎜）2套

11、外径缩小管1个

12、气腹针1根，长度≥100㎜

13、L型电钩1把：直径5±1㎜

14、配套导线1根

四、设备名称：冲击波治疗仪

- 工件压力：1~5.5bar,  调节步进值0.1bar。

- 最大能量密度：≥5mJ/mm²。

- 冲击频率：1～25Hz,  调节步进值1Hz。

- 冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。

- 具有多种脉冲模式。

- 操作显示：液晶触摸屏≥12英寸。

- 输出通道≥2通道

- 治疗枪具有减振功能。

- 按摩头：≥7个。

- 治疗头金属部分可在高温高压下消毒。

- 治疗探头通过生物相容性检测。

- 具有治疗开始和结束提示音。

- 具有过压安全装置。

- 带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，治疗处方≥200个。具有自定义处方功能

- 具有气压不足的提示功能。

- 支持手柄识别功能。

- 具有多种治疗模式。

- 具有VAS 疼痛评估模式。

- 系统显示生成的报告，支持导出或打印功能。

- 支持超声影像设备连接。

五、设备名称：碎石机

1、碎石系统：

（1）透镜电磁式冲击波源；

（2）高压放电范围最大值：11—16kV；

（3）高压放电电容储能：32J～128J范围内；

（4）冲击波治疗深度≥130mm；

（5）聚焦范围：径向范围≤±7mm;轴向范围-45mm～50mm。

- 运动臂与冲击波源：

（1）冲击波源运动臂转动角度范围≥180°，在床上位和下位都能碎石；

（2）与运动臂一体化的冲击波源独立上下升降运动幅度≥290mm ；

（3）冲击波源摆动角度范围≥ 30°。

3、B超定位系统：

（1）具有B超探头定位装置，具备电子自动测距功能；

（2）探头能对焦点作直线和环形运动；

（3）电动的探头具备伸缩功能，最大行程≥80mm。

4、操作系统：

（1）整机配置彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示；

（2）碎石时可选择连续触发、单次击发多种形式；

（3）碎石能量可调节；

（4）触发频率范围：60～90次/分钟；

（5）具有自动排气，超温保护自动循环装置。

5、治疗床与主机：

（1）治疗床全电动控制，三维六向运动。上下升降范围≥100mm，纵向移动范围≥

100mm，横向移动范围≥100mm；

（2）可与主机分离的独立的移动式多功能手术床；

（3）治疗床为三段可拆装式，可配置泌尿手术附件；

（4）机械传动系统最小调节精度≤2mm；

- 治疗床有效载荷 ≥120kg。

6、产品配置要求：

（1）治疗床 1台

（2）主机 1台

（3）电气柜 1台

（4）控制台 1台

（5）冲击波源 1套

（6）电容箱1套

（7）冲击波高频高压发生器1套

（8）水处理器1套

（9）B超定位装置1套

（10）压腹带1套

（11）硅胶水囊3个

（12）工具箱1套

六、设备名称：口腔CT

一、总体要求

技术全面性：适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位、口内摄影(牙片)等独立拍摄功能的四合一机型；提供配套口腔数字化影像软件和正畸处理软件。

二、主要功能要求与技术参数：

1. X射线发生及相关性能指标

1.1 X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光；

1.2整机最小焦点：≤0.5mm×0.5mm；

1.3	CBCT最小管电流：≤2mA;最高管电流：≥10mA；

1.4 CBCT最低管电压：≤60 kV;最高管电压：≥100 kV；

1.5 最小加载时间：≤10秒。

2.	探测器及图像相关成像性能

2.1探测器数量：≥2；

2.2 CT探测器类型：平板探测器;面积≥12.5cm×12.5cm;

2.3 CBCT单圈成像最大视野FOV:≥14cm(直径)×10cm(高)；

2.4三维CBCT扫描成像空间分辨率：≥2.5lp/mm。

3.	机械装置性能及其他要求

3.1摆位定位设计：摆位时立柱升降高度范围≥60cm;

3.2 控制面板：触控式液晶控制面板。

4.	软件功能要求

4.1 具备CBCT、2D全景、2D头颅、口内牙片扫描等独立拍摄功能；具备放大镜功能；

4.2 具有3D重建视图；

4.3 具有三维图像配准叠加功能；

4.4 模拟种植：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向；

4.5 具备智能牙齿根管功能。

5.	数据管理及相关功能

5.1 数据传输：能将设备接入医院现有PACS网络。

5.2 影像后处理工作站1套：含显示器≥23英寸，主机内存容量≥16GB,硬盘容量≥2TB,显卡显存≥4GB。

三、其他配置要求

1.牙椅1台

2.光固化机1台

3.管根测量仪	1台

4.牙胶尖切断器1台

5.超声波清洗机1台

6.高速涡轮手机5支

7.低速涡轮手机2支

8.洁牙机手柄2支

9.低速打磨机1台

10.前牙拔手钳2把

11.后牙拔手钳4把

12.牙挺4把（小号、中号）

13.刮匙20把

14.打磨机	1台

15.牙科综合治疗台1台

16.空气压缩机1台

七、设备名称：中药熏蒸治疗机

技术规格：

- 通道≥2路，可以同时治疗两个病人。

- 操作显示：≥5.5英寸液晶触摸屏。

- 预加热时间：≤15min。

- 功率调节：≥4档。

- 喷头可水平上下旋转和横向调节。

- 治疗时间：1～99min; 治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

- 预热温度：50～90℃可调。

- 加液总容量：≥6L。

- 具有自动漏电保护、自动防干烧功能(水位监测)。

- 在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。

- 加热锅具有多重安全保护装置。

- 配备冷凝水处理装置。

- 具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

- 具有双重超温保护功能。

- 具有滤气装置。

八、设备名称：CT（32排低配）

技术规格：

1.机架系统

1.1旋转方式：螺旋

1.2孔径：≥65cm

1.3机架宽度：≤195cm

1.4机架倾角：≥±30度，数字倾斜

1.5滑环类型：低压滑环

1.6探测器排数：≥32排

1.7每排探测器物理个数：≥700个

1.8探测器类型：固体稀土陶瓷探测器

1.9探测器宽度：≥20mm

1.10球管焦点到探测器的距离：≥95cm

1.11探测器为设备厂商生产的

1.12球管焦点到等中心的距离：≥55cm

2.扫描床系统

2.1床水平移动范围：≥1000mm

2.2床水平移动速度：≥0.5-100mm/s

2.3床垂直移动范围：≥45-90cm

2.4扫描床定位精度：≤±0.25mm

3.高压系统

3.1球管热容量：≥3.5MHU

3.2阳极最大散热率：≥500KHU/min

3.3高压发生器功率≥40KW

3.4球管最小输出电流：≤20mA

3.5球管最大输出电流：≥200mA

3.6球管电压范围：≥80-140KV

3.7小焦点大小：≤0.63mm2

3.8最大单次连续螺旋扫描时间：≥100秒

3.9球管为设备厂商生产

3.10高压发生器为设备厂商生产

4.主操作台

4.1主计算机操作系统：Linux或Windows

4.2内存：≥16GB

4.3硬盘容量：≥1TB

4.4图像存储量：≥400,000幅无压缩图像（512×512）

4.5同步处理功能：具有

4.6同步同屏显示不同方式后处理的图像：具有

4.7同步摄片：具有

4.8高分辨率显示器：≥21英寸LCD（1920× 1080）

4.9显示器个数：≥1个

5.扫描参数

5.1扫描时间：≤1.0s/360度

5.2最大扫描层数：≥64层

5.3扫描速度可选范围：≥6种 （提供具体扫描速度值）

5.4最大扫描视野FOV（不含扩展FOV：）≥40cm

5.5定位像长度：≥100cm

5.6定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度

5.7空间分辨率：≥18LP/cm (0%MTF)

5.8密度分辨率：≤5mm@0.3% 10mGy

5.9图像重建速度：≥20幅/秒

6.临床应用软件

6.1 MPR：具备

6.2 MPVR：具备

6.3 3D软件包：具备

6.4最大密度投影MIP：具备

6.5最小密度投影MinIP：具备

6.6三维容积显示：具备

6.7三维血管CTA：具备

6.8仿真内窥镜功能，可做模拟飞行：具备

6.9CT电影：具备

6.10造影剂智能动态跟踪：具备

6.11螺旋扫描降噪软件：具备

6.12肺纹理增强软件：具备

6.13运动伪影校正软件：具备

6.14条状伪影消除软件：具备

6.15后颅窝伪影校正软件：具备

6.16焦点自动跟踪功能：具备

6.17X射线优化滤过功能及装置，提供软件名称或硬件配置

6.18呼吸控制图形提示：具备

6.19呼吸控制语音提示：具备

6.20低剂量扫描功能：具备

6.21Dicom3.0 数字接口：具备

6.22自动照相功能：具备

6.23自动语音系统及双向语音传输：具备

7.其他配置

7.1配置工作站一套

7.2机房防护工程（包含在总价内）

九、设备名称：CT（32排高配）

技术规格：

1.设备机架系统

1.1滑环类型：低压滑环

1.2扫描架孔径（需为整数值，不可以偏差值响应）：≥70cm

1.3扫描架物理倾角（机架实际倾斜，非数字倾角）：≥±30°

1.4机架系统可遥控：具备

1.5三维激光定位系统：具备

1.6机架冷却方式：风冷

1.7球管焦点到扫描等中心点距离：≤570mm

1.8球管焦点到探测器距离：≥950mm

2.扫描检查床

2.1最大水平移动范围：≥1850mm

2.2可扫描范围：≥1600mm

2.3床升降最高高度：≥900mm

2.4床升降范围：≥300mm

2.5最大横向进床速度：≥200mm/s

2.6最小横向进床速度：≤3mm/s

2.7扫描床最大载重量：≥200Kg

2.8扫描床控制脚踏开关：具备

3.探测器及数据采样系统

3.1探测器Z轴物理排列数（要求等宽排列，不含数字概念）：≥32排

3.2探测器单元Z轴最小物理尺寸（非扫描层厚）：	≤0.6mm

3.3探测器Z轴总宽度：≥22mm

3.4每排探测器单元数：≥850个

3.5探测器物理单元总数：≥28000个

3.6探测器采样率：≥1500views/圈

4.球管及高压系统

4.1球管阳极物理热容量（非等效概念）：≥3.5MHU

4.2冷却方式：风冷或油冷

4.3最大球管电压：≥130kV

4.4最小球管电压：≤70kV

4.5最大可调管电流：360mA

4.6最小可调管电流：≤10mA

4.7球管小焦点：≤0.7mm × 0.8mm

4.8球管大焦点：≤1.2mm × 1.4mm

4.9高压发生器功率（实际功率，非等效概念）：≥45kW

4.10球管、高压发生器、探测器核心部件，与主机品牌一致

5.扫描参数

5.1机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.7s

5.2每圈扫描层数：≥64层

5.3最薄扫描层厚：≤0.6mm

5.4最薄图像重建层厚：≤0.6mm

5.5单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s

5.6头颅单圈轴扫探测器覆盖宽度：≥22mm

5.7最大螺距：≥1.8

5.8 10毫安低剂量扫描技术：具备

6.图像质量

6.1空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF：≥19lp/cm

6.2密度分辨率：≤2mm@0.3%

6.3各向同性空间分辨率：≤0.28mm

6.4实际CT值范围：≥-1000HU~+3000HU

7主控制台计算机系统

7.1内存	≥24GB

7.2硬盘	≥3TB

7.3CPU内核数目≥6核

7.4 22英寸及以上高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵≥1280×1080

7.5网络接口DICOM 3.0：具备

7.6永久贮存刻录方式：DVD

7.7提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能：具备

7.8自动照相技术：具备

7.9同步并行图像处理功能：具备

8.临床应用软件

8.1图像减影功能：具备

8.2CT电影功能：具备

8.3管电流自动调节功能：具备

8.4MPR/CPR/SSD/MIP/VR：具备

8.5组织裁剪：具备

8.6三维（3D、SSD）软件：具备

8.7最大及最小密度投影（MIP,MinP）：具备

8.8三维容积测量评估功能：具备

8.9CT血管造影：具备

8.10一键式容积重建：具备

8.11血管测量功能：具备

8.12一键式去骨功能：具备

8.13容积漫游（VRT）：具备

8.14三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查：具备

9.其他配置

9.1	配置工作站一套

9.2	机房防护工程（包含在总价内）

十、设备名称：CT（64排）

技术规格：

1.扫描架系统

1.1扫描架孔径：≥70cm

1.2扫描架可倾斜，且可在操纵台上遥控

1.3	驱动方式：皮带驱动/皮钢带驱动/电机直驱

1.4	滑环类型：低压滑环

1.5	机架冷却方式：风冷或其他方式自述

1.6	提供内置三维激光定位系统

1.7	探测器Z轴物理排数：≥64排

1.8	探测器Z轴覆盖宽度：≥38 mm

1.9每排探测器单元数（X-Y轴）≥880个/排

1.10探测器物理单元总数≥54000个

1.11探测器单元Z轴最小物理尺寸：≤0.6mm

1.12最快转速时每圈数据采样率：≥1500views/360°

2.扫描参数

2.1机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.35秒/360°

2.2	最薄图像层厚≤0.625mm

2.3	扫描采集视野：≥50cm

2.4	定位片扫描长度：≥160cm

2.5	定位片扫描宽度：≥50cm

2.6	定位片计划：双定位

2.7	提供在线重建MPR功能

2.8	最大螺距：≥1.5

2.9	单次连续螺旋扫描：≥100秒

2.10可随扫描曝光进行实时MPR图像预览

2.11可随扫描曝光进行实时VR图像预览

3.球管及高压发生器

3.1	球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7.5MHu

3.2球管最大电流：≥650mA

3.3球管最小电流：≤6mA

3.4球管阳极散热率：≥1380kHu/min

3.5球管最小电压：≤70kV

3.6	球管最大电压：≥140kV

3.7球管最大焦点：≤1.2平方毫米

3.8球管最小焦点：≤0.5平方毫米

3.9高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥75kW

3.10球管电压可调档位数量≥4档

4.扫描床系统

4.1扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤50cm

4.2扫描床水平移动范围：≥180cm

4.3	扫描床水平可扫描范围：≥160cm

4.4	扫描床水平移动最高速度：≥150mm/s

4.5	扫描床承重量：≥200kg

4.6	床移动精度：≤±0.25mm

4.7	提供扫描床控制脚踏开关

4.8	一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查：提供

4.9	一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品：提供

4.10一体化扫描床纸床单架：提供

5.主控制台计算机系统

5.1	CPU：≥4核

5.2	内存：≥16GB

5.3	硬盘容量：＞920GB

5.4	图像存储量：≥300,000幅(512矩阵不压缩图像)

5.5	存储系统：DVD-RW

5.6	液晶显示器：≥21英寸,分辨率≥1280×1080

5.7	图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能

5.8	自动语言提示功能：标配

5.9	操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D：标配

6.图像质量

6.1	X-Y轴空间分辨率：≥15LP/CM

6.2	Z轴空间分辨率：≥15 LP/CM

6.3	密度分辨率：≤5mm@0.3%

6.4	CT值范围：≥-1024HU ~ +3071HU

6.5	标准图像重建矩阵：≥512×512

7.原厂独立后处理工作站

7.1	CPU：≥4核

7.2	内存：≥32GB

7.3	硬盘容量：＞920GB

7.4	永久贮存刻录方式：DVD

7.5	液晶显示器：≥21英寸,分辨率≥1280×1080

7.6	图像格式、传输存储：DICOM 3.0

8.临床应用软件

8.1	多平面重建MPR：提供

8.2	最大密度投影(MIP) ：提供

8.3	最小密度投影(MinIP) ：提供

8.4	曲面重建(CPR) ：提供

8.5	容积三维重建 (VR) ：提供

8.6	区域生长容积分析功能：提供

8.7	表面重建（SSD）：提供

8.8	容积漫游（VRT）：提供

8.9	组织裁剪：提供

8.10自适应滤波条状伪影消除技术：提供

8.11图像增强技术：提供

8.12图像减影功能：提供

8.13CT电影功能：提供

8.14探针提取或消除相近密度的组织结构：提供

8.15CT血管造影（CTA）：提供

8.16CT仿真内窥镜显示功能：提供

9.血管测量软件包：提供

9.1	零减影头颈部血管成像功能：具备

9.2	一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能：提供

9.3	头颈部血管追踪功能：提供

9.4	头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能：提供

9.5	一键自动去除3D重建图像的体部骨组织：提供

9.6	体部血管追踪功能：提供

9.7	体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量：提供

10.	心脏冠脉分析软件包：提供

10.1心电门控扫描技术：提供

10.2冠脉CTA扫描最快机架转速≤0.35秒/360°

10.3一键式自动提取冠状动脉树：提供

10.4智能识别特定冠脉分支：提供

10.5房室智能提取和分离：提供

10.6智能心电编辑：提供

10.7标记冠脉狭窄部位：提供

10.8冠脉狭窄分析：提供

10.9智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度等：提供

10.10多点、两点中心线追踪和中心线校正：提供

10.11冠脉钙化分析：提供

10.12标记并伪彩区分冠脉钙化：提供

10.13智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估：提供

10.14冠脉斑块分析：提供

10.15标记并伪彩区分冠脉斑块：提供

10.16自动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供

10.17心脏功能评估：提供

10.18自动计算射血分数、左右室容积、每搏输出量等心功能指标：提供

10.19提供牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度：提供

10.20电影观察与记录心脏多时相运动：提供

10.21一键式快速图像结果保存功能：提供

11.	提供头部灌注软件：提供

11.1提供Stroke和Tumor两种计算协议：提供

11.2自动执行软组织分割、动静脉定义：提供

11.3自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供

11.4自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、PS和Tmax等灌注参数，并以伪彩标记显示：提供

11.5自动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供

11.6缺血半暗带分析：提供

12.	体部灌注软件：提供

12.1自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供

12.2进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作：提供

12.3自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供

12.4自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数：提供

12.5自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等：提供

13.	肺结节评估软件包:提供

13.1支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节：提供

13.2通过编辑结节轮廓线修改结节大小：提供

13.3自动测量结节直径、体积、CT值等参数：提供

13.4支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线：提供

13.5自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供

13.6支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）：提供

13.7肺结节CAD分析功能：提供

14.	肺气肿分析软件包：提供

14.1支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿：提供

14.2自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看：提供

14.3自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示：提供

14.4自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比：提供

14.5支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示：提供

15.低剂量平台

15.1提供各家最新发布的高端迭代技术

15.2提供70KV超低电压 超高对比度成像技术

15.3提供10mA肺部扫描技术

15.4提供智能mA调节技术

15.5提供自动管电压推荐技术

16.附件

16.1提供质控水模和床垫等

16.2提供工作站一套

16.3提供主控台工作桌椅套件