钬激光治疗机参数
1、激光类型:钬激光治疗机（提供注册证证明）
2、可搭配多种规格光纤：200μm或272μm、365um或400μm、550um或600μm、800μm或1000μm可选

3、可匹配200μm光纤开展软镜手术，200μm光纤可以承载功率≥40w，550um或600μm光纤可以承载功率≥100w

4、激光耦合效率≥80%

5、激光发生器≥3根(提供注册证或技术白皮书证明) 
6、激光中心波长2.1um±0.1um

7、瞄准光波长520nm±10nm或532nm±10nm，功率≤5mW

8、激光终端输出功率≥100W(提供医疗器械注册证及注册证附件，以注册证附件技术要求中显示的功率为准且设备操作屏可调试到功率100W为准)
9、激光输出最大单脉冲能量≥3.5J

10、最大脉冲频率≥50Hz，可调

11、宽脉宽≥600μs

12、宽窄脉宽间距≥300us

 13、激光终端输出功率不稳定度≤±8%

14、激光终端输出功率复现性≤±8%

15、制冷系统≥2种，至少包括：水冷、风冷、压缩机制冷中的两种制冷模式

16、显示屏≥8英寸大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制

17、具有开机自检系统和安全防护装置

18、整机设计寿命≥8年（提供铭牌或者说明书证明）
19、抗干扰加长脚踏连接线，长度≥2.5米，减少对其他手术室设备的干扰

20、提供原机重复使用光纤数量20根(粗光纤、细光纤各10根）

21、整机及配套提供物资免费保修三年（含所有零部件，包括需定期更换零部件）

22、激光器电源：具有4路电源，更稳定，4路激光发射器确保手术安全，激光器脉宽窄脉宽≥100us激光器宽脉宽≥1000us；或二台数字激光电源设计，具备IGBT技术，止血效果更佳；或具有防冲击电网功能的供电电源系统，提高手术安全性

肺功能仪参数
1、适用年龄要求：产品适用于≥4岁患者的肺功能测试

2、标定功能：具备 BTPS模块(温度、湿度、大气压)，并 BTPS自动修正

3、传感器类型：通气模块采用超声传感器或双向金属筛网压差式传感器，测量范围：0%-0.300%，精确范围：±1%FS（满量程）

4、标配通气模块传感器（超声传感器或压差式传感器）数量≥3个流量传感器，消毒轮换使用或备份

5、支持脉冲振荡阻抗验证

6、脉冲振荡（IOS）模块流速传感器（超声传感器或压差式传感器）数量≥3个流量传感器，消毒轮换使用或备份。

7、压差式传感器手柄含恒温电加热功能，防止水汽凝结，确保检测结果准确，超声式无要求

8、测试项目功能：肺通气功能（FVC、SVC、 MVV）、弥散残气功能测试模块、支气管舒张试验、呼吸压力测定模块、气道阻力（阻断法）模块、脉冲振荡（IOS）模块，各模块均为肺功能测试系统子模块，各模块全部数据互联互通

9、肺功能数据及其曲线：FVC、FEV1、FVC、PEF、FEF25（MEF75）、FEF50（MEF50）、MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、VC MAX、IC、IRV、VT、ERV、TIN、TEX、BF、MVV、MIP、MEP、RV、TLC、FRC、DLCO、P0.1、P0.1max 、VA、KCO（DLCO/VA）、PD20、ROCC、GOCC、Z5、R5、R20、X5、Fres、R5-R20、AX参数，同步显示时间-容积曲线图和流量-容积曲线图

10、肺通气功能支持FVC、SVC、MVV三项功能，同步显示时间-容积曲线图和流量-容积曲线图

11、弥散残气功能测试模块：一口气呼吸法，通过测量吸入 CO/He或CO/CH4混合气体容积和呼气CO/He或CO/CH4气体浓度，根据算法得到肺（CO）弥散量 DLCO

12、气体分析器：采用CO/He或CO/CH4气体分析器

13、支气管舒张试验：具备舒张试验吸药前后肺功能对比、药物使用效果评定,自动计算改善量和改善率等功能

14、配置呼吸压力模块：含MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX、P0.1/MIP等参数，可单独生成呼吸肌力测试报告（呼吸压力模块提供注册证或说明书证明）
15、配置气道阻力（阻断法）模块：含ROCC、GOCC等参数（气道阻力（阻断法）模块提供注册证或说明书证明）
16、配置脉冲振荡（IOS）模块，区分大小气道的阻力，受试者只需自主呼吸即可测试，含Z5、R5、R20、X5、Fres、R5-R20、AX等参数（脉冲振荡（IOS）模块提供注册证证明）
17、配置自我评估问卷模块

18、配置智能语音播报功能模块:具有提示患者操作使用方法，智能化引导，语音激励等功能

19、流量传感器流量测量范围：0～20L/s（即下线≤0L/s，上线≥20L/s），流量传感器容量测量范围：0～20L（即下线≤0L/s，上线≥20L）

20、有质控管理模块（自动计算质控评级）、信息管理模块、报告管理模块、工作台账模块（检测结果统计及报告导出，PDF报告批量导出，支持临床科研）、账号管理模块

21、质量控制功能：支持肺功能检查智能质控和辅助判读功能,根据检测结果进行自动质控评级A、B、C、D、E、F

22、配原厂同品牌≥3L定标桶1套

23、预计值参数：预设多种肺功能预计值参数，包含中国人预计值

24、死腔量≤1.8ml

25、呼吸过滤器（或咬嘴）耗材必须是开放通用（无任何密码锁定），可使用医院现有耗材，无一次性使用的三通呼吸阀门耗材或非超声式检测管一体式呼吸过滤器（提供承诺函）
26、电脑工作站：屏幕不低于20寸、主频不低于2.8GHz，内存不低于16G、存储不低于1TB SSD，全尺寸键盘，彩色打印机，原厂一体化多功能台车1套。

27、质保年限5年

28、信息端口免费开放支持院部系统对接，满足5A级病历要求，数据双向传输

29、整机设计寿命≥8年（提供铭牌或者说明书或承诺函）
30、可升级智能呼吸康复系统模块，含呼吸康复软件管理系统（提供软件等级证书）、多功能呼吸压力测试仪（含通气和呼吸肌力）、呼吸训练器仪（含呼吸训练管）和呼吸神经肌肉刺激仪；或弥散模块检测采用高精度红外传感器，抗干扰能力强，测量范围0-0.33%，精度±0.003%，分辨率0.001%；或可升级智能呼吸肺康复系统模块和营养代谢车等模块和呼出气一氧化碳（FeCO）模块：含FeCO等参数测量范围：0-500ppm，分辨率：0.1ppm
沸腾制粒机参数
1、基本要求：应用高度净化的载热气流鼓动物料至沸腾流化态，然后喷入经雾化的粘合剂使物料相互粘结凝聚，形成多孔状颗粒，并在流化仓中进一步流化干燥成为成品颗粒

2、一般制粒工艺流程中的混合、搅拌、制粒、干燥等多道工序合并在同一容器(流化仓)中完成

3、设备组成：独立的空气处理系统(具有加热、除湿功能)、流化制粒单元、浆液雾化单元、排风系统、除尘系统、在位清洗功能、控制系统等

4、物料接触部分316L不锈钢精制,不与物料接触部分采用304L不锈钢，密封材料无毒、无味、耐腐蚀

5、设备可稳定实现20kg-60kg连续可调批量,每批≤6小时

6、设备运行安全稳定，具有安全联锁、报警及保护装置

7、小批量式不出现流化死区、粘壁、干燥不均

8、满足不同粘度和比例浸膏的生产，如流浸膏：辅料5:1至1:3之间都能匹配

9、适合高粘度浸膏喷雾制粒不塌床、不粘顶、不粘布袋

10、喷枪可变频调节，适合不同粘度、不同流量

11、具备防粘壁、防滴液、防堵枪设计

12、成品率≥98%(提供承诺函)
13、配电子密度计或在线密度监测，实时显示浸膏密度

14、容积≥166L

15、处理风量≥3500m³/h，风量显示及调节精度：1m³/h

16、蒸汽(0.4-0.6Mpa)耗量:≥337kg/h;冷冻水(6-8度)耗量:≥24.1t/h;压缩空气耗量:≥2m³/min

17、排风除尘器设计有F9级别的脉冲反吹过滤器和清洗旁通管道，过滤器压差可在触摸屏上显示并报警。风机采用高压风机，二级能效。电气柜，内设照明，并有安全防护措施。配备积灰斗，避免粉尘吹落后再次被吹起

18、设备主机：分作捕集室、扩散室、料缸及基座，设备配备高亮度防爆视灯，可通过钢化玻璃视镜观测物料流动情况

19、自动上料系统，设备采用真空上料，进料蝶阀与锅内负压联锁控制，物料从圆桶，真空输送到物料仓内，无粉尘扩散，输送软管需防静电，输送时间≤5min

20、出料时，停止沸腾，减少保持沸腾所需能耗；设备制粒干燥后采用真空出料，物料容器真空出料口开口位置低，紧贴席网，出料干净

21、真空出料方式筛板方便拆洗

22、进风温度控制最大≥120℃，控制精度高，可控制在±1℃

23、配置除湿系统，进风绝对湿度控制达到≤10g/kg，可控制在±1g/kg

24、进风管道上设有风速仪，可实时显示进风风量，以方便更直观的风量控制

25、过滤室采用双室结构，抖袋气缸与排风蝶阀分时工作，由PLC控制交替抖袋清灰，时间、频率可设置调节，抖袋气缸停机断气后8h内可保持在工作位

26、过滤室滤袋采用撑圈式密封，上端通过弹扣悬挂在抖袋架上，下端包裹在撑圈架上，密封效果良好，保证无漏粉问题，滤袋拆装、清洗方便快捷

27、采用PLC与触摸屏控制，具有手动、自动、检修操作模式，能够实时显示并记录温度、风量、压力等参数

28、配置蠕动泵和喷枪

29、内表面粗糙度 Ra≤0.6μm,负荷工作时,其噪声≤70dB(A)；(投标时或中标后合同签订前提供第三方检测机构出具的根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）《洁净厂房设计规范》）检测的检测报告，外表面亚光处理，粗糙度达到Ra≤0.8μm

30、可选配在线水分检测、在线制粒粒径分析探头

31、配专用洗衣机1台≥ 20kg，洁净比≥1.2，具有智能洗护功能

32、设备安装，含所需的场地改造（包含基础、平台、排风管道、进风管道、电机接驳、压缩空气接驳、蒸汽接驳、给排水接驳等），安装调试完成后可直接试生产

33、供应商提供全套验证文件（IQ/OQ/PQ）,协助完成设备及工艺验证

34、设备结构易拆装、易清洁、易维护

35、质保3年，包含所有配件更换

36、电气元件设备配置知名工业平板、知名电气元件(提供技术说明书或彩页证明)

37、厂家负责设备运输、卸车、安装进场，安装完成后安排工程师现场培训，质保期间提供技术支持。
