六安市产品质量监督检验所重点工业产品检验检测设备更新项目-采购需求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	电感耦合
等离子体
质谱仪
	一、仪器总体要求
★1、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）要求为三组四级杆以上或多组四极杆的串联质谱仪，而非普通的单极四极杆质谱仪。必须是“四极杆+四级杆碰撞反应池+四级杆质量分析器”或“四极杆+六级杆碰撞反应池+四级杆质量分析器”或“四极杆+八级杆碰撞反应池+四级杆质量分析器”结构。（投标人须提供厂家印刷技术资料、产品彩页、说明书和官网截图佐证。）
2、ICP-MS适用于食药领域中痕量重金属（如铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、砷（As）等有毒元素），营养元素与微量元素分析（如铁（Fe）、锌（Zn）、硒（Se）、铜（Cu）、锰（Mn）、镁（Mg）、钙（Ca）等）和同位素比值分析。符合GB 5009.268-2025 《食品中多元素的测定》等标准。
二、仪器工作环境
1、工作环境温度： 15-30℃；
2、工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）；
3、电源：单相200-240V ，50 Hz；
三、仪器技术要求
1、进样系统
1.1 配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。
1.2 为减小样品记忆效应，雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管。
1.3 全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。
1.4 炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便，炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。
2、全基体进样系统（AMS）：
2.1可实现样品气体稀释，稀释倍数大于100倍。
2.2可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。
2.3可通入等离子体改性气甲烷气，实现特殊应用分析。
3、射频发生器：
3.1 高频率自激式全固态射频发生器，要求频率27 MHz以上，频率稳定性< ±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样。
3.2等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。
3.3  等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节。
★3.4 具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。（投标人须提供厂家印刷技术资料和产品彩页佐证。）。
3.5无需屏蔽圈等耗材即可实现500W冷焰模式，测试样品中易电离的K、Na等元素。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。 
★4、气体控制：使用不少于7个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），1路全基体进样系统气和3路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气）。（投标人须提供实拍仪器硬件清晰照片佐证）。
5、接口设计
★5.1 为实现对离子射束紧凑控制，接口数量≥2，采样锥口径≥1.0mm，截取锥口径≥0.9mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。（投标人须提供厂家印刷技术资料和清晰实拍锥接口孔径图片佐证。）
5.2 为保证各类样品基体长时间运行稳定性，锥上不应施加电压，锥间不通入气体。
6、四极杆离子偏转器：
6.1 四极杆离子提取透镜系统，可实现离子质量筛选功能，同时进行目标离子选择和不带电物质去除。
★6.2 正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。（投标人须提供厂家软件截屏和仪器实拍气路硬件作为佐证。） 
6.3 离子透镜彻底免维护。
7、四极杆碰撞反应池：
7.1池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。
★7.2碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（高纯氦气He或纯氢气H2）、氧化反应模式（高纯氧气O2）和还原反应模式（高纯氨气NH3）三种模式切换。（投标人须提供厂家印刷技术资料佐证，并承诺作为验收指标。）。
★7.3 池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能，具有四种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式切换时间小于10秒。一个测试方法里面可同时具备标准模式、碰撞模式、氧化反应模式和还原反应模式，仪器自动切换。（投标人须提供厂家印刷技术资料佐证，并承诺作为验收指标。）
★7.4 碰撞反应池应配置≥3路独立气体，配置≥3个质量流量计；可以使用包括高纯He、高纯NH3、高纯CH4和高纯O2等多种碰撞或反应气体。（投标人须提供仪器碰撞和反应≥3路气体接口的图片作为佐证）。
8、四极杆质量分析器：
8.1 材料：陶瓷镀金材料或特殊合金四极杆，保证四极杆的热稳定性。
8.2 质谱范围：2-255amu。
8.3 驱动频率 ≥ 2.5MHz。
8.4具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围,须提供≥8个不同分辨率的实时软件截图，并作为验收指标。
9、检测器： 
★9.1 长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。具有智能电子稀释功能，在不改变其他仪器条件（氦气流速、等离子体功率等）的情况下，可在同一次进样中对1000ppm钠标准溶液进行10个以上不同灵敏度的检测，可对同一溶液中1000ppm的常量元素和1ppb级的痕量元素在脉冲模式（pulse）下（响应值<200万cps）同时测定，在不损失痕量元素灵敏度的情况下对常量元素进行智能的电子稀释，实现一次进样高低含量元素同时测定，线性相关系数优于0.9999。（投标人须提供厂家印刷技术资料和软件截图佐证，并承诺作为验收指标。）
9.2 具有智能电子稀释技术，动态线性范围12个数量级。
9.3 检测器瞬时采集速率不低于60,000数据点/秒。
10、真空系统：
10.1 四级真空系统
10.2、关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤10分钟，真空度最高可达10-8Tor。
11、软件：
11.1 操作系统: Microsoft® Windows 10以上操作系统。
11.2 可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。
★11.3在一次样品测试中，可以设置8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。（投标人须提供生产厂家仪器的软件截屏作为佐证）
11.4 ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。
12、仪器整体性能
12.1 标准模式下灵敏度
12.1.1低质量数（Li）：≥120M cps/ppm
12.1.2 中质量数（In或Y）：≥600M cps/ppm
12.1.3高质量数（U或Tl）：≥350M cps/ppm
12.2随机背景：＜1 cps（4.5或220）
12.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷）
12.4 仪器检出限
12.4.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt
12.4.2中质量数元素：In ≤0.1 ppt
12.4.3高质量数元素：U ≤0.1 ppt
12.5 稳定性
12.5.1 短期稳定性（RSD）：≤3%（20分钟，1ppb混合溶液）
2.5.2长期稳定性（RSD）：≤4%（2小时，1ppb混合溶液）
12.6 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h
12.7 同位素精度：Ag107/Ag109≤ 0.08%；
★12.8四极杆最短驻留时间（dwell time）：≤ 10µs。（投标人须提供生产厂家的软件截屏作为佐证）
13、去干扰能力指标
13.1 碰撞反应池能用纯氧气,消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt。
13.2 碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。
13.3 碰撞反应池能将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析样品线性优于0.9990。
★13.4 碰撞反应池能通入氨气，消除ArO/CaO对铁的干扰，Fe的检出限优于0.7ppt。（投标人须提供厂家印刷技术资料佐证，并承诺作为验收指标。）
13.5 碰撞反应池通入氨气，消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1.0ppt。
★13.6 碰撞反应池通入氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt， 10ppt加标回收率优于95%。（投标人须提供厂家印刷技术资料佐证，并承诺作为验收指标。）
13.7 智能电子稀释功能可以在一次样品运行中对不同元素进行不同比例的稀释。比如1000ppm钠和10ppb铅混合溶液在一次分析中两者的强度相差不超过5% 。
14、仪器面板液晶触摸屏或触摸显示平板
14.1液晶触摸屏可以实现硬件控制，包括锥，真空，等离子体和实时结果显示。
14.2液晶触摸屏可以可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，包括雾化气背压，真空压力等。
14.3液晶触摸屏可以进行仪器运行分析与统计，包括氩气消耗，仪器运行时间等。
14.4可以通过液晶触摸屏，查看仪器维护视频。
15、 ICPMS液体自动进样器
15.1自动进样器位数：样品位数≥95位，≥10位标准溶液位具备独立的放置位置。
15.2 自动进样器具有可变速三通道蠕动泵，用于双通道清洗槽的清洗和排出废液
15.3 自动进样器具有双清洗槽，可快速清洗样品中的高残留元素，提高进样速度。
四、仪器配置要求（必须满足）
1、电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套，包含高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；三锥接口；射频发生器；1.0mm以上直径的采样锥和0.9mm以上直径的截取锥；四极杆离子偏转器；带轴向加速的四极杆碰撞反应池；含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器；双模同时检测器；四级真空系统；操作软件等。
2、全基质进样系统1套， 可实现氩气气体稀释，氧气有机加氧和甲烷气体增敏功能。
★3、碰撞反应池应配置不少于3路独立气体：具有3路质量流量计的碰撞(通入纯氦气He作为碰撞气)和反应池(通入纯氨气NH3和纯氧气O2作为反应气)  1套。(提供厂家气路连接实拍照片)
4、带实现硬件控制的触摸显示平板或液晶触摸显示屏1套
5、不少于180位同品牌液体自动进样器1套。
6、循环冷却水系统（5-35℃控温）1台。
7、调谐液：1µg/L: Be, Ce, Fe, In, Li，Mg，Pb，U（500ml） 2瓶
8、多元素混合内标溶液：10mg/L Li/Sc/Ge/Y/In/Tb/Bi（125mL）　1瓶
9、多元素混合标准溶液：10mg/L：Al, Ag, As, Ba, Be,Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga,In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb,Se, Sr, Tl, U, V, Zn（125mL）　1瓶
10、消耗品备品备件：高灵敏度同心雾化器1套，旋流雾室1套，采样锥/截取锥各2套，采样锥垫片5个、石英矩管3支、进样泵管36支、废液管24支、进样毛细管2套。
11、配套配置要求：
11.1高纯氩气钢瓶（含气、减压阀、并联装置）　2套
11.2高纯氦气He及钢瓶（带减压阀）　1套
11.3高纯氧气O2及钢瓶（带减压阀）　1套
11.4高纯氨气NH3及钢瓶（带减压阀） 1套
11.5控制终端：配置频率≥4.0GHz处理器，≥32G内存，≥1T硬盘（固态+机械组合），≥23英寸，2k分辨率屏幕。
11.6数据输出终端1台：适配报告及实验数据输出。
	1台
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	VOC环境采样舱
	1、 总体要求
主要用途：木家具、人造板、绿色产品评价家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测要求。
满足GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 31107-2014《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件》、GB/T 44690-2024《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级》检测要求。
二、主要性能
1、检测舱具体指标参数除满足上述检测标准参数要求，另具有防结露恒温、高密闭性、低吸附率、低背景浓度的功能。实时监测装置性能、舱内空气均匀度、舱内空气流速、空气交换率、连续工作时间、噪声、绝缘电阻、耐电压强度等参数性能均达到或超过标准要求。
2、工作室容积：1m³±0.02%
3、噪声等级：＜65dB。
4、电路电源：AC220V50Hz（5线）运行功率：<2.5KW。
★5、温度调节范围：15～30℃,温度波动范围：±0.5℃,温度显示精度0.1℃。
★6、湿度调节范围：30%～80%RH;湿度波动范围：±2%RH，湿度显示精度：0.1%RH。
7、舱内风速：中心点风速0.1～2m/s（风速可调）。
8、空气置换率：0.2～2次/h。
9、流量调节：0～2m³/h。
10、流量计精度：不小于1.5级，数字显示，电子流量计。
11、工作舱气密性压力：10±5Pa（置换率=1小时）
★12、本底指标：甲醛本底浓度：≤0.006mg/m³,单一目标物本底：≤0.005mg/m³,TVOC本底浓度：≤0.05mg/m³，
13、舱体外部与舱内连接配备浓度校准检测口及内部检测口。
14、材料构成：舱体材料:舱体内壁厚：≥1.2mm，304镜面8K不锈钢板焊接，舱内无焊疤。折弯宽度≥30mm,舱体应无变形；
15、门和观察窗：铰链门，多点压紧式，间隙可调，观察窗为一体式内嵌2层中空玻璃，带防结露功能。
16、空气循环装置选用全金属叶片轴流风机，大回路循环。
17、循环风量控制：内循环电机配有数码变频器，可精细调节舱内循环风速。
18、加热方式：石英管或镍铬合金电热丝加热器，PID调节，固态继电器控制。
19、控湿方式：恒温汽化洗气加湿控湿技术，
20、304不锈钢去湿冷干除湿系统，贯通式湿度平衡管路。
21、洁净空气系统：配备不锈钢30目过滤（方便拆卸，可清洗）、自制纯水净化洗气过滤、大冗余活性炭过滤、外置超高温气体燃烧解析，配置自带纯水冷却VOC物质吸收过滤装置，充分保证进入气候箱舱体内空气的纯净度，配备自来水净化纯水循环系统。
22、清洗方式：舱内配置高温催化功能,一键微电脑自控，时长、温度等可以设定调整。外部实时进气超高温净化系统，确保了进气的洁净度。
23、制冷方式:压缩机制冷,环保制冷剂（R404A,不破坏臭氧层）,风冷机组。
24、控制方式：自动运转、手动运行；PLC微电脑模块；≥7寸中文高清显示屏、彩色LCD显示、触摸键控制，电阻式高精度触摸屏操作方式。舱内LED照明。
25、数据处理：设定温度、实测温度、湿度、总运行时间、段运行时间，显示温度、湿度、运行时间、实时曲线及历史曲线查询，历史转储功能；提供USB接口，可直接把历史数据储存到U盘或其他存储设备上,方便保存历史数据；标准网线接口，可连接计算机、集线器、可远程显示、控制；可设定IP值，轻松接入局域网、互联网。可实现手机和电脑端远程APP控制功能（可定制）。
26、安全装置：超温报警保护、超压保护；电器：总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载电路保护；加热器：短路保护、电路系统过载保护、控制系统过载保护、超温保护；制冷压缩机：过热、过流、缺油保护；具有故障报警和指示灯提示功能。
27、无油碳合金气源，确保进气的洁净度。
28、设备节能省电：设备运行稳定后每小时不到1度电。
29、 设备连续运行时间：设备连续工作不少于28天。
三、整体配置
1、主机1台；
2、四通路恒流采样1台，其中两路流量100mL/min～2000mL/min，另外两路流量50mL/min～500mL/min，分辨率1mL/min；
2、大气压力表1个。
	1套
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	紫外-可见光谱仪
	一、主要性能
1、波长范围：190-1100nm；
2、光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、2nm、5nm可调；
3、波长显示：0.1nm步进；
4、波长设置：0.1nm步进；
5、波长准确度：±0.1nm（氘灯，656.1nm处）,全光谱范围±0.3nm；
6、波长重复性：±0.05nm；
7、波长转动速度：29,000nm/min；
8、波长扫描速度：最快6000nm/分钟；
9、换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295-364nm(0.1nm步进)；
10、杂散光：＜0.02%(220nm，NaI)
＜0.02%(340nm，NaNO2)
＜0.5%(198nm，KCl)；
11、光路系统：双光束；
★12、光度范围：吸光度：-4-4Abs，透过率:0%-400%；
13、光度准确性：±0.002Abs（0.5Abs）
±0.004Abs（1.0Abs）
±0.006Abs（2.0Abs）；
★14、光度重复性：<±0.0002Absat0.5Abs
<±0.0002Absat1Abs
<±0.001Absat2Abs；
15、基线稳定性：<0.0003Abs/Hr(700nm，光源稳定1小时后)；
16、基线平坦度：<±0.0006Abs(1,100-190nm,光源稳定1小时后)；
17、噪声水平:<0.00005Abs(700nm)；
18、光源:20W碘钨灯和氘灯,集成光源设计，自动灯位转换；
19、单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅，Czerny-Turner构型；
20、检测器：硅光二极管；
21、软件：标配系统控制软件，可通过USB接口进行外部控制；
22、显示：24-bit彩色触摸屏幕；
23、可连接扫码器，自动读入样品条形码编号；
24、无线数据传输功能，实现计算机与测试主机之间无线数据传输；
25、自动唤醒及休眠功能，可进行唤醒时间和唤醒周期的设置；
26、可连接支持PictBridge协议的数据输出终端，进行无线打印；
27、样品仓：光束间距100mm；
28、电源要求：AC100,120,220,230,240V,50/60Hz,140VA；
29、环境要求：温度范围15°C-35°C，湿度范围30%-80%（无结露现象，30°C或者更高温度时湿度不超过70%）；
二、整体配置
1、主机一台（包含软件）。
2、控制终端：≥27寸，分辨率≥（3840*2160）像素；CPU：频率≥4.0GHz处理器；内存：≥16GB；硬盘：≥512G硬盘；
3、数据输出终端1台
4、六联池架一套
5、长光程池架(用于10/20/50/70/100mm比色皿)一套
6、10mm石英比色皿5个，20mm石英比色皿2个，50mm石英比色皿5个，70mm石英比色皿2个，100mm石英比色皿2个
	1台
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	盐雾试验箱
	1、 总体要求
进行中性盐雾试验（NSS）、醋酸盐雾试验（ASS）、铜加速醋酸盐雾试验（CASS），也可进行循环腐蚀试验。
二、主要性能
1、产品容积：≥400L；
2、仪表解析精度：
2.1温度：0.1℃
2.2相对湿度：0.1%RH
3、波动度：
3.1温度：≤±0.5℃
3.2相对湿度：≤±1.5%RH
4、温度均匀度：≤2.0℃
5、温度偏差：≤±2.0℃
★6、相对湿度偏差:
6.1＞75%RH时，≤+2.0%RH，≤-3.0%RH
6.2≤75%RH时，≤±5.0%RH
7、试验温湿度控制范围：
7.1温度：20℃～65℃
7.2相对湿度：20%～98%RH
8、工作室盐雾沉降率：1.0～2.0mL/（h.80cm2）9、恒温恒湿，盐雾，干燥，暂停，100%湿度……等顺序可重复或重置，具有30组程序300段999循环的容量。
10、运行方式：恒定运行、交变运行，可单独使用盐雾，干燥，100%湿度等。本设备具备了干燥、湿热、强制干燥、盐雾的试验。
★11、电柜箱和线路及主要部位:安装应急灭火器防止线路腐蚀电器老化引起短路产生火灾。
三、整体配置
1、主机1台；
2、静音气泵1台；
3、置物架1套；
4、5L烧杯1个；
5、分析纯（AR）氯化钠2瓶（500g/瓶）；
6、pH试纸1包；
7、盖子支撑架1根。
	1套
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	超高效液相色谱仪
	[bookmark: _Hlk497857001]一、主要性能
1、工作条件
1.1电压：220V±10% 50Hz
1.2温度：4-38℃
1.3相对湿度：40-80%
2、溶剂管理系统
★2.1	色谱泵：双柱塞独立控制，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器（投标文件中需提供泵的设计图作为证明文件）
2.2溶剂数量：同时运行4路，最高可连接9路溶剂
★2.3最高范围：0.001-10.000 mL/min， 以 0.001ml/min 为增量（投标文件中需提供官方指标参数作为证明文件）
2.4 流量精度：≤0.075%
★2.5最高操作压力：＞80Mpa，预设梯度曲线：≥10条，包括线性、凹线（4）、凸线（4）和步进（2）梯度变化，无需模拟即可实现；（投标文件中需提供官方指标参数作为证明文件）。
2.6 真空脱气机：四通道在线脱气机
2.7流速准确度：±1.0%；梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化
2.8自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1
3、自动进样器
3.1样品盘：≥100位。
3.2进样范围：0.1μL-100L；进样精度：<0.2%RSD
★3.3样品交叉污染：≤0.002%（投标文件中需提供官方指标参数作为证明文件）
3.4自动进样器温控范围：4-40℃
4、制冷柱温箱
★4.1控温范围： 4℃-90℃或更宽（投标文件中需提供官方指标参数作为证明文件）
4.2温度稳定性: 0.1 ℃
5、二极管阵列检测器
★5.1波长范围：190～800nm，且使用单一光源氘灯便于更换维护（投标文件中提供检测器的结构图作为证明文件）
5.2扫描速率：≥120Hz
5.3噪声：≤±1.0×10-5AU
5.4数据采集：≥8通道
★5.5流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应（投标文件中提供流通池设计图作为证明文件）
6、荧光检测器
★6.1激发波长：不窄于200 to 890 nm
发射波长：不窄于210 to 900 nm（投标文件中需提供官方指标作为证明文件）
6.2数据采集模式：2维、3维
6.3波长准确度：±3nm
6.4灵敏度：S/N > 1000 (水的拉曼光谱）
6.5信号范围：0.001 to 10，000EU
6.6流通池：< 8ul，长轴向设计
7.蒸发光散射检测器
7.1气体流量范围：0.9-3.25 SLM（可控的气体关闭）
7.2短期噪音：对于G4260B <0.2 mV，对于G4261B <0.1 mV，在指定条件下。
7.3漂移：对于两个模块， <1 mV/h，在指定条件下
7.4洗脱液流量范围：0.2-5.0 mL/min
7.5数据采集速率: ≥ 80Hz
8、原装色谱数据工作软件
★8.1用户可自定义样品信息和编辑计算公式，实现特殊的计算：样品信息类型≥6，至少包括“标准进样、样品进样、进样控制等类似相关信息类型”；数据类型≥6，至少包括“整数，实数，文本，日期等类似相关数据类型”（投标文件中提供软件操作功能截图作为证明文件）
8.2可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
8.3可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。
二、 整体配置
9.1 四元梯度色谱泵（1套）
9.2自动进样器（1套）
9.3 效柱温箱（1套）
9.4 二极管阵列检测器（1套）
9.5效荧光检测器（1套）
9.6 蒸发光散射检测器（1套）
9.7 原装色谱软件（1套）
9.8 色谱柱 10根（同所投产品）
9.9 专用溶剂瓶（4个）
9.10配套耗材 滤芯20个，PEEK管1.5m，PEEK接头10个，不锈钢两通1个，2mL样品瓶5000个
9.11控制终端：配置频率≥4.0GHz处理器，≥32G内存，≥1T硬盘（固态+机械组合），≥23英寸，2k分辨率屏幕
9.12数据输出终端1台：适配报告及实验数据输出。
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