六安市中医院三维剂量验证系统采购需求
1、基于蒙特卡洛+GPU 的计算引擎，能对主流TPS 和TOMO计划进行第三方独立验算

2、支持当前所有主流计划系统：包括 Eclipse 、 Monaco 、 Pinnacle 、 RayStation 和 TOMO 计划系统等

3、基于加速器计划执行 日志文件logfile 使用 Monte Carlo 的算法在定位 CT 图像上进行三维剂量重建，与TPS 的计划剂量进行对比分析，提供DVH 对比分析、临床剂量目标对比分析、Gamma 分析等多种剂量分析工具

4、支持医科达、瓦里安等所有“C型”加速器机型、Halcyon双层MLC加速器、Tomotherapy 加速器、Cyberknife加速器、质子加速器的点剂量以及三维剂量的计算和验证

5、能支持现有放疗技术，包括3DCRT、IMRT、VMAT、SRS/SBRT、3F和 TOMO 等

6、系统可以设置不同节点同时用于3台直线加速器,负责3台设备的数据采集和建模

7、具有基于 CBCT 影像的剂量评估功能：可以基于CBCT 影像进行勾画、剂量计算和分析以及 DlC0M 输出用于自适应计划设计

8、具有病人管理功能：有病人显示、搜索、查询等功能

9、可以根据加速器名称和病人 ID 进行病人信息查询

10、可以将患者验证数据根据不同设备、不同时间段进行整合导出

11、可以定制报告内容模板及报告格式

12、不同计划自动选择不同的临床评估模板、gamma 评估模板等，实现符合科室自定义标准的智能自动化流程

13、自动导入 TPS 发送的 DICOM 数据

14、自动读取加速器日志

15、自动开始计算任务

16、支持自动生成的 PDF 报告，并存放到指定位置

17、支持自动将蒙特卡罗剂量计算结果附带治疗计划以 DICOM 格式输出到指定位置，并自动将原始剂量与验证剂量导出到指定位置保存

18、支持计划文件自动判断是否为基于验证模体的 QA 计划；支持自动将计划和剂量加载到正确的 QA 模体上，并完成验证

19、DVH 对比分析：支持查看 TPS 与QA 计算剂量分布的 DVH 对比图；支持器官 DVH 曲线的显示与隐藏；支持TPS 或 QA 计算 DVH 曲线的显示与隐藏

20、支持按照计划类型设定临床目标集合；支持自动使用匹配成功的临床目标集合对当前计划进行检查分析

21、靶区覆盖率对比分析：支持通过设定平均剂量差异阈值进行评估；支持设定百分覆盖率剂量评估

22、快速局部/全面三维剂量伽马分析：支持总体的伽马通过率分析；支持每个 ROI 内的伽马通过率分析；支持伽马分析中剂量差异阀值设定；支持伽马分析中距离阈值设定；支持伽马分析中评价区域剂量阈值设定；支持伽马分析结果警告和严重警告阈值设定；支持伽玛值是否带正负号设定

23、感兴趣区域的剂量统计分析

24、调整剂量网格大小：支持根据床结构自动外扩网格

25、支持伽马图颜色设置；支持剂量分布图颜色设置

26、支持横断面、矢状面和冠状面剂量和伽玛结果展示

27、支持机器个性化分析评价参数

28、分次治疗评价结果图表展示：支持图表显示已治疗分次伽马值；支持图表显示已治疗分次检查结果；支持图表显示已治疗分次累加检查结果

29、加速器角度、钨门、MLC 叶片偏差统计分析：根据机器日志对当前计划实际执行的正确性进行验证，包括射束机架角、治疗时小机头角、钨门位置、MLC 叶片位置

30、查看射束控制点运行精度：支持用户自定义机架角、机头角、钨门位置、MLC 位置 RMS 分析阈值；根据自定义阈值对比分析计划参数和机器实际执行值之间的误差

31、自由伽马分析：支持用户对同一计划下的所有剂量分布进行两两自由配对伽玛分析，可直观分析不同分次间剂量分布差异

32、支持医科达和瓦里安日志文件

33、支持用户自定义器官及器官增加、删除、修改；支持用户自定义器官与TPS 中器官名称的配对关系管理

34、支持用户对验证系统内器官名称与 TPS 器官名称间的匹配规则进行管理；支持导入时验证系统内器官与TPS 器官之间的自动匹配；支持验证系统内器官与 TPS 器官之间的手动匹配

35、支持中英文界面显示

36、支持基于EPID的二维分次剂量验证结果展示，包括采集EPID图、预测EPID图、二维伽马分析图、每个射束伽马分析结果、整个计划伽马分析结果、剂量剖线图

37、支持基于EPID的三维分次剂量验证结果展示，包括计划剂量显示、重建三维剂量显示、三维伽马分析图、DVH分析、靶区覆盖率分析、临床目标分析

38、支持瓦里安、医科达EPID文件，支持医科达加速器导出的EPID影像文件

39、专用数据存储服务器 ≥1 台（容量≥4T）

40、GPU计算卡≥1 个 （ 显存类型GDDR6X ，显存容量≥ 10G ，显存位宽≥320bit，最大分辨率≥7680×4320）

41、图形计算工作站 1 台（CPU 信息： CPU 主频：≥2.1GHz，CPU 物理核心数： ≥16 核，末级缓存容量：≥30MB，线程数：≥24 条线程；内存≥64G ；硬盘≥2T；显示器≥27 寸）

42、1套永久授权

43、培训服务，含放疗医生、物理师、技师等专业培训（理论+实操），含培训教材、考核、证书，1次集中培训+1次复训

44、自项目验收合格之日起全套设备质保3年，免费提供以下服务：维修和版本升级服务（提供原厂质保承诺书），提供7×24小时原厂技术支持（电话、远程、现场），每年不少于2次上门全面维护保养，含系统版本升级、漏洞修复、数据安全保障、易损件更换（不含大型硬件设备），确保系统完好率≥95%，故障响应时间≤2小时，工程师到达现场时间≤24小时，每年提供维保报告

45、软件维护：软件终身免费维护，包括系统重装、软件重装

46、信息端口免费开放，能够接入医院系统，满足5A级病历要求，落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，在系统运行过程中，不得在合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用
47、五个不同体重的MCNP人体数字模型输入文件，每个模体包含性别特征器官及其他重要器官，分别提供5个数字模型各个器官的密度、质量参数；或系统支持对笔形束扫描治疗束斑进行三维验证，可自动测量束斑位置、束斑尺寸（FWHM）、对称性、平坦度及剂量强度；或生成的报告和信息化系统无缝对接（提供设备功能截图证明）
