采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的/（0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的40%（40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的/（40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：完成供货、验收合格并交付使用后乙方提供合同、验收报告、发票原件等材料，经甲方财务部门审核后，向乙方支付合同余款。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	皖西卫生职业学院附属医院

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试。

	4
	免费质保期
	按国家相关规定和采购需求要求。

	5
	……
	……
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[bookmark: _Toc2445]二、货物需求
前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
	标识注释
	标识符号
	代表意思

	核心参数指标
	▲
	实质性响应指标，如有一项负偏离或未响应的将导致投标无效，投标文件中针对该项指标须提供对应证明材料扫描件；未指定证明材料形式的，须提供有效证明材料，包含但不限于技术白皮书、检测报告、设备功能截图、承诺函等。

	评分指标项
	★
	
投标文件中需提供相关证明材料(有明确要求的按相关要求提供，未明确要求的可提供材料包括但不限于产品彩页/技术白皮书/官网截图/功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告/投标产品图纸复印件/产品铭牌/注册证等相关证明材料等)。中标后按采购人需求，提供原件供采购人核查。

	一般技术参数（无标识项）
	无
	未标注特定标识的参数允许最多 2项负偏离，超出偏离数量的，视为无效响应。




（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（套/台）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	高档彩色多普勒超声诊断仪
	详见下述
	1
	工业
	/
	



（二）技术参数
	一、
	设备名称及用途：

	1.1
	设备名称：高档彩色多普勒超声诊断仪。

	▲1.2
	设备用途：主要用于腹部、浅表小器官、妇产科、儿科、腔内、心脏（具备三维经胸心脏和三维经食道心脏超声检查功能）超声检查，具备全面的超声造影及弹性成像功能，满足临床诊断及科研需求。

	二、
	通用技术要求：

	2.1
	注册要求：提供Ⅲ类医疗器械注册证。

	2.2
	操作系统：采用最新一代高端超声平台，具备高集成度、高速处理能力。 

	2.3
	显示器：配置≥22英寸高分辨率（≥1920×1080）医用级液晶显示器，具备多角度调节功能。

	★2.4
	操作面板：具备全封闭防尘防水键盘，操作面板可独立旋转及上下升降，配备≥13英寸高灵敏彩色触摸屏。

	三、
	探头配置与规格：

	▲3.1
	支持探头类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、微凸阵探头、超高频线阵探头、凸阵容积探头、矩阵相控阵容积探头、矩阵经食道容积探头、腔内容积探头。

	★3.2
	具备无针式探头接口数量≥4个，且全激活可互换通用。

	▲3.3
	配置五把探头。

	3.4
	配置原厂全新腹部单晶体凸阵探头1把：频率范围：1.0—5.0MHz；支持剪切波弹性成像和造影成像功能。

	3.5
	配置原厂全新血管线阵探头1把：频率范围：3.0—9.0MHz；支持应变弹性成像、剪切波弹性成像和造影成像功能。

	3.6
	配置原厂全新超高频线阵探头1把：频率范围：6.0—24.0 MHz；支持应变弹性成像和造影成像功能。

	3.7
	配置原厂全新单晶体相控阵探头1把：频率范围：1.5—4.5MHz；支持扇扩成像模式或具备120°大角度成像功能。

	3.8
	配置原厂全新单晶体微凸阵探头1把：频率范围：3.0—10.0MHz；支持造影成像功能。

	四、
	核心成像与功能参数：

	4.1
	二维灰阶成像：

	★4.1.1
	具备全聚焦成像或域成像：全聚焦成像可在所有深度聚焦图像，对全场聚焦（⽆
焦点或聚焦带）。

	4.1.2
	空间复合成像：支持实时多角度空间复合成像，可多级调节。

	4.1.3
	组织谐波成像：支持脉冲反相谐波技术，可用于所有探头。

	4.1.4
	斑点噪声抑制：具备多级可调的自适应斑点噪声抑制技术，支持所有探头。

	★4.1.5
	最大显示深度≥50cm。

	4.2
	彩色多普勒与频谱多普勒：

	4.2.1
	彩色多普勒：具备高灵敏度血流成像，具备方向性能量图，支持微细血流显像技术（用于显示低速微小血管）。

	4.2.2
	频谱多普勒：支持脉冲波（PW）、连续波（CW）多普勒；具备自动频谱包络计算功能。

	★4.2.3
	可调节多普勒取样容积大小范围：0.5-30mm。

	4.3
	超声造影功能：

	4.3.1
	功能状态：必须为完全功能版，具备中、低机械指数实时造影成像技术。

	★4.3.2
	支持相控阵、凸阵、线阵、腔内、矩阵相控阵探头，支持造影探头数量≥18支。

	4.3.3
	具备低机械指数（Low MI）和中机械指数（Mid MI）两种选择模式；支持造影剂二次注射。

	4.3.4
	具备超微血管造影成像技术。

	4.3.5
	双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值。

	4.4
	弹性成像功能：

	★4.4.1
	具备三种弹性成像功能：二维剪切波弹性成像、点式剪切波成像、应变弹性成像。

	★4.4.2
	二维剪切波弹性成像：支持兼容线阵探头（用于甲状腺、乳腺、肌骨）及兼容凸阵探头（用于肝脏纤维化测定）。提供弹性模量值（kPa）及剪切波速度（m/s）定量测量。

	4.4.3
	应变弹性成像：并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。

	★4.4.4
	点式剪切波弹性成像：定量组织弹性，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图，支持兼容凸阵和线阵探头。

	★4.5
	肝脏脂肪定量技术：具备超声衍声脂肪分数技术或超声引导脂肪分数或粘弹性成像技术，用于评估脂肪性肝病。

	4.6
	心脏功能成像：

	4.6.1
	二维心功能定量：支持左心室、左心房和右心室的定量分析。

	★4.6.2
	心肌斑点追踪技术，支持在不接心电图的情况下一键对四个心腔的心肌同步应变分析；具备四维左室应变定量：基于经胸容积数据的斑点追踪技术，分析左心室各节段的以下应变参数。

	4.6.3
	负荷心肌运动定量：支持负荷超声人工智能斑点追踪定量分析。

	4.7
	经颅超声软件：支持儿科和成人检查。

	▲4.8
	支持融合导航成像功能：可将实时的超声图像与所投同品牌影像设备的容积图像融合叠加对位（CT或 MR或DSA或PET/CT）。

	★4.9
	系统平台支持手势感应功能（双击探头手柄）或磁导航定位单元（即进行和CT、MRI融合导航时无需给探头安装磁导航组件）或最大有效阵元数≥56000阵元。

	五、
	测量、分析及报告系统：

	5.1
	通用测量：具备腹部、妇产科、心脏、血管、小器官等全面的测量软件包。

	5.2
	血管测量：血管内-中膜自动测量。

	★5.3
	小儿髋关节测量：支持 alpha 角、alpha 角和 beta 角、股骨头覆盖面。

	六、
	连通性与工作站

	6.1
	数据存储：内置固态硬盘容量 ≥1TB。

	6.2
	网络接口：标配DICOM 3.0接口，支持PACS/HIS系统连接。

	6.3
	外部接口：具备USB 3.0接口，DP或HDMI或VGA视频输出接口。

	七、
	附件及其他：

	★7.1
	内置一体化耦合剂加热器，3级加热温度可控。

	▲7.2
	免费提供接口及相关高清采集卡（兼容我院 PACS系统）。

	▲7.3
	配备配套高端工作站一套（主机+显示器+软件）：要求适配个人及小型课题组用于
中等规模仿真、轻量深度学习、二维/小规模三维建模、EDA前处理等场景，兼顾性
价比与核心算力。

	▲7.4
	超声专用电动检查床(长度：全长：2100±10mm；床面长度：1900±10mm。宽度：
床面宽度：650±10mm 高度：600±10mm。固定式或移动式垫枕：50±10mm。可承重≥175KG。配备全自动智能纠偏更换检查垫装置)。 

	▲7.5
	超声医师专用椅。 

	八
	服务要求：

	▲8.1
	完成期限：合同签订后 30天内完成安装、调试。 

	▲8.2
	免费保修年限为36 个月，36个月内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含
主机、探头及附件等，从机器安装之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务
不收取任何费用。

	▲8.3
	投标单位出具保修承诺函：承诺免费提供原厂维保，明确保修期限、保修范围及
服务要求等。 

	▲8.4
	机器系统软件及测量软件版本为投标截止日前发布的最新正式版本（需提供版本号证明），探头配套软件全部开通，以上软件需免费、持续升级。  

	★8.5
	设备使用年限：≥10年。

	▲8.6
	生产日期：投标单位出具承诺函：保证所交付的设备为全新未使用产品、质量符
合国家药品监督管理局的注册标准。且中标后提供的产品生产日期不得早于中标日
期 3个月，验收时未满足此要求，医院有权解除合同。 

	九
	安装要求： 

	▲9.1
	负责安装到医院指定地点，安装前需进行现场勘测，确认安装条件。 

	▲9.2
	包含安装所涉及的所有费用（含设备运输、吊装、调试、培训等）。
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