
六安市人民医院数字减影血管造影机采购项目技术参数及要求

产地：进口     数量：1套       预算：1000万
	序号
	技术参数及要求

	设备用途：
	主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。

	1
	机架系统:

	★1.1
	全自动双向C型臂：落地式和悬吊式双C臂机架设计，具备双向C臂的球管和平板系统。

	1.2
	机架多位置预设, 存储位置≥50种

	1.3
	具有智能床旁控制系统，可以控制机架和导管床的运动

	1.4
	落地C臂在头位时CRA≥ 50°

	1.5
	落地C臂在头位时CAU≥ 45°

	1.6
	落地C臂在头位时RAO≥ 117°

	1.7
	落地C臂在头位时LAO≥ 105°

	1.8
	悬吊C臂（侧位）CRA≥ 50°

	1.9
	悬吊C臂（侧位）CAU≥ 45°

	1.10
	悬吊C臂（侧位）LAO ≥100°

	1.11
	落地C臂旋转速度（非旋转采集）≥20度/秒

	1.12
	SID范围可调，最小范围≥89cm

	1.13
	SID范围可调，最大范围≥119cm

	1.14
	双向机架均可移动至抢救位，即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗

	1.15
	准直器和平板探测器具备同步旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转

	2
	高压发生器

	2.1
	发生器功率≥100KW

	2.2
	最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时）

	2.3
	最小管电流≤1mA

	2.4
	高频逆变频率≥60KHz

	2.5
	最小管电压≤50KV

	2.6
	最大管电压≥125KV

	★2.7
	10分钟连续透视功率≥4000W

	2.8
	无需测试曝光进行自动曝光控制

	3
	X线球管：

	★3.1
	球管阳极连续高速旋转，转速≥7000转/分

	★3.2
	阳极热容量（非等效）≥5.0MHU

	3.3
	管套热容量≥4.5MHU

	★3.4
	阳极最大散热功率≥6700W

	★3.5
	落地C臂和悬吊C臂球管焦点≥3个

	3.6
	最大透视管电流≥140mA

	3.7
	落地C臂和悬吊C臂球管最小焦点≤0.4mm

	3.8
	落地C臂和悬吊C臂球管最小焦点功率≥17KW

	3.9
	落地C臂和悬吊C臂最大焦点≥0.7mm

	3.10
	落地C臂和悬吊C臂最大焦点功率≥65KW

	3.11
	落地C臂和悬吊C臂球管带有防碰撞保护装置

	3.12
	落地C臂和悬吊C臂曝光自动调节参数≥3项

	3.13
	落地C臂和悬吊C臂球管采用油冷加水冷或其他冷却方式

	3.14
	落地C臂和悬吊C臂球管具备焦点熔断技术，允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中亦不影响正常使用

	4
	数字化平板探测器：

	4.1
	采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术

	4.2
	平板采用自然冷却方式或水冷冷却方式

	★4.3
	落地C型臂平板有效探测面积≥38cm x 29cm

	4.4
	落地C臂平板分辨率≥2.5LP/mm

	4.5
	落地C臂平板像素尺寸≤200μm

	4.6
	落地C臂平板视野≥4视野

	★4.7
	落地C臂平板动态范围≥16bit

	4.8
	落地C臂平板最小视野≤12x 12cm,最小视野对角线≤16cm

	4.9
	落地C臂平板系统采集：≥ 1500 x 1500矩阵

	4.10
	悬吊C型臂平板有效探测面积≥30cm x 30cm

	4.11
	悬吊C臂平板分辨率≥2.5 LP/mm

	4.12
	悬吊C臂平板像素尺寸≤200μm

	4.13
	悬吊C臂平板视野≥4视野

	4.14
	悬吊C臂平板动态范围≥14bit

	4.15
	悬吊C臂平板最小视野≤12 x 12cm,最小视野对角线≤16cm

	4.16
	悬吊C臂平板系统采集：≥ 1500 x 1500矩阵

	4.17
	平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制  

	4.18
	平板检测器光子转换效率≥70% DQE 

	4.19
	平板上具备控制机架和C型臂运动的开关

	4.20
	平板内具备可抽取滤线栅

	5
	导管床:

	5.1
	碳纤维浮动床面

	5.2
	床长≥280cm

	5.3
	床宽≥45cm

	5.4
	床的最大病人承重≥200KG + 40KG（CPR）

	5.5
	床的最大物理承重≥300KG

	★5.6
	床的纵向运动范围≥125cm

	5.7
	床面的垂直升降范围≥28cm

	5.8
	床面的旋转≥±120°

	5.9
	床面的横向运动≥(17cm

	5.10
	导管床手臂支架，床垫，输液支架

	6
	液晶触摸控制屏：

	6.1

	检查床旁具备液晶触摸控制屏

	6.2
	液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求

	6.3
	液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强以及电子遮光器等参数设置

	6.4
	配备立体三键鼠标手柄，便于医生操作

	7
	图像采集及处理系统：

	7.1
	主机配备双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作

	7.2
	标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒；

	7.3
	标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒；并具有实时DSA功能

	7.4
	动态心脏模式，速率：≥7.5，10，15，30帧/秒

	7.5
	高速DSA模式，最高速率：≥30帧/秒，并具有实时DSA功能

	7.6
	数字脉冲透视≥30幅/秒

	7.7
	数字脉冲透视≥3档

	7.8
	透视图像存储量≥900幅

	7.9
	最大透视图像储存时间≥30s

	7.10
	图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能

	7.11
	具有实时动态范围管理功能

	8
	图像采集及处理及优化技术软件包：

	8.1
	由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚

	8.2
	由被投照部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性

	8.3
	由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径

	8.4
	图像曝光自动补偿调节

	8.5
	射线剂量自动适应图像降噪优化

	8.6
	血管边缘实时增强显影   

	8.7
	非边缘实时增强显影,智能锐化，优化细小结构成像

	8.8
	运动伪影自动补偿，轮廓跟踪可自动亮度、对比度实时调节

	8.9
	图像质量定制化处理

	9
	图像显示系统：

	9.1
	采用医用高分辨率医用显视器

	9.2
	检查室四台（≥19英吋）医用显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室两台（≥19英吋）医用显示器，用于主机操作以及实时图像显示

	9.3
	可视角度（水平及垂直可视角度）≥170°

	9.4
	显视器分辨率≥1280 x 1024

	9.5
	配有六架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右两侧及床尾

	9.6
	监视器悬吊架可纵向及旋转运动

	10
	图像存储及图像分析系统：

	10.1
	主机硬盘图像存储：1024 x 1024矩阵,容量≥50000幅 

	10.2
	主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘

	10.3
	自动回放采集序列

	10.4
	回放序列的速度及方向可调

	10.5
	可进行减影及非减影切换

	10.6
	后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽和窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等

	11
	智能二维路径导航功能：

	11.1
	可实现传统Roadmap功能

	11.2
	可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图

	11.3
	可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图

	11.4
	路径导航功能可用于心脏介入

	11.5
	实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像

	11.6
	可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

	11.7
	支持在roadmap过程中自动进行运动伪影消除，随时对微小运动导致的路径图伪影进行自动实时补偿校正。

	12
	实时旋转DSA：

	12.1
	为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集

	12.2
	头位机架旋转采集最快速度≥40度/秒

	12.3
	最快采集速率≥50帧/秒

	12.4
	真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影

	13
	血管分析软件：

	13.1
	床旁可进行血管狭窄测量及分析，包括：测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量等

	14
	自动机架存储功能：

	14.1
	三维图像或参考图像具有显示对应的机架参数功能，机架能自动回到所需的对应位置

	15
	冠脉支架精显：

	15.1
	冠脉支架精细成像软件

	15.2
	可实现床旁液晶触摸屏控制操作

	15.3
	可实现无造影剂冠脉支架精显功能

	15.4
	可实现造影剂下冠脉支架精显功能

	16
	高级三维图像后处理工作站：

	16.1
	具有独立的三维重建及分析工作站（原厂提供）

	16.2
	Intel® Xeon, ≥3.6GHz CPU，六核

	16.3
	RAM：≥64GB

	16.4
	图像硬盘容量：≥1TB

	16.5
	可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换

	16.6
	配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准血管造影光盘，输出及叠加单幅图像，可用AVI文件输出完整图像

	16.7
	光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析

	16.8
	控制室：≥19英吋高分辨率LCD彩色监视器一台

	16.9
	可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档

	16.10
	最短重建时间： ≤30秒

	16.11
	具有快速二维和多平面显示、回放。三维处理：3D血管表面重建（SSD）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT）

	17
	三维血管路图导航功能：

	17.1
	三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行

	17.2
	三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照视野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程

	18
	血管机类CT成像功能：

	18.1
	能提供类似CT的软组织图像，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建，成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶

	18.2
	类CT最快扫描速率：≥50帧/秒

	18.3
	重建矩阵≥512* 512

	18.4
	最短传输及重建时间：≤60秒

	18.5
	密度分辨率：≤5Hu

	18.6
	可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系

	18.7
	床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作

	19
	三维/三维融合功能

	19.1
	血管机类CT，CT/MR等影像均可作为融合影像，进行融合处理

	19.2
	多个自由度的可视算法

	19.3
	运用解剖标记，可方便地进行标记编辑，进行点对点的标记配准

	19.4
	可并列显示相关点对点的信息

	19.5
	在不同2个显示（影像）间调级2维单色显示和伪彩显示平衡

	20
	二维/三维融合功能

	20.1
	术前CT等三维图像可以直接和术中实时透视图像进行融合，且完成骨性标记的配准

	20.2
	融合过程无需术中在血管机上进行三维或者其他的容积成像

	21
	射线剂量防护技术：

	★21.1
	各品牌提供完整低剂量高清影像链平台技术，提供IGS Autoright平台，或Dosewise+Clarity平台，或CLEAR MAX平台等

	21.2
	采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预

	21.3
	自动插入铜滤片数≥3片

	21.4
	透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥30s, 透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

	21.5
	具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

	21.6
	具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

	21.7
	透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置

	21.8
	无射线病人定位，即透视末帧图像上可实现无射线病人投照视野的改变，根据中心点的位置在无射线的条件下移动床即可到达目标位置

	21.9
	可以提供低剂量的透视协议

	21.10
	可以提供DICOM格式的剂量报告

	22
	高级图像后处理工作站：

	22.1
	主机≥3.0GHz以上CPU，≥四核，≥1T硬盘

	22.2
	24英寸高分辨率液晶彩色监视器一台，用于患者信息查询以及图像浏览、分析、处理

	22.3
	具备数字减影功能：可直接获取减影参数自动减影，自动再现减影过程，具备旋转DSA功能

	22.4
	可进行精确的血管自动寻边功能的血管狭窄分析：要求狭窄自动识别率高，血管分枝的自动识别，多断狭窄的分析

	22.5
	具有左心室分析：具有心输出量、射血分数、室壁运动分析包括中心线法和区域法进行分析

	22.6
	具有多种报告模板，满足图文报告需求的图文一体诊断报告功能

	23
	其他：

	23.1
	高压注射器接口

	23.2
	激光相机接口

	23.3
	DICOM Send

	23.4
	DICOM Print

	23.5
	DICOM Query / Retrieve

	23.6
	DICOM Worklist

	23.7
	原装双向对讲通话系统

	23.8
	悬吊式手术灯（一个）

	24
	技术服务：

	24.1
	提供对机房及电源的要求

	24.2
	整机提供3年免费质保期，质保期内开机率≥95%

	24.3
	现场免费培训操作人员

	24.4
	免费负责设备的安装调试

	24.5
	如设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场

	24.6
	国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应


附属设备

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

	
	DSA专用高压注射器（悬吊）
	1. 彩色LED显示屏，可触摸屏控制，显示内容要求图文结合（包括流速、液量、压力、针筒剩余量，实时压力值，联动等信息)，操作界面需支持显示不同种语言包括中文。

2. 注射速度范围在 0.1-45.0 ml/s，（或0.1~59.9ml/M）在血管造影中提供稳定流速充盈目标血管，保证了 DSA三维采集的原始图像质量。

3. 压力1200psi，具备针筒保温套装置≥37℃，用于将针筒中的对比剂保持预热。

4.可变流速注射软件搭配灭菌手控开关，1-10 mL/s，0.1 mL 递增，支持开展的OCT检查，通过冠脉内替代手推的变速推注，辅助判断冠脉内斑块性质，血栓病变，内膜撕裂等。

5.针筒安装方式，前置安装方式可支持单手操作提高效率，方便清洁。

6.空气提示功能，帮助医护人员快速判断针筒是否载药。
	1套

	
	便携式彩超
	1. ≥15.6 英寸高分辨率 LCD 显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥ 180°, ≥12.3 英寸触摸屏，支持戴乳胶手套操作及手势操作，主机重量≤5.5kg。

2.主机内置探头接口 1 个，可扩展 4 个探头接口；配置探头均具备探头抬起自动唤醒功能，灵敏度多档可调。

3.肌骨自动标注肌骨二维实时成像，支持一键自动识别肌骨关节标准切面， 并自动用不同的颜色和名称标注切面中的软组织、骨骼等组织结构，辅助操作者快速自动识别肩关节 11 个切面，支持肌骨六大关节教学示意图显示。

4.产科自动测量，一体化在机内置功能，具有独立功能按键，产科扫查过程中， 自动测量胎儿生物学数据（头围、双顶径、腹围、股骨等）。

5.配置要求：腹部探头一把，浅表探头一把，台车一台。
	1套

	
	即时凝血检测分析仪


	1.测量原理：光学法、机械法
2.测试项目：激活全血凝固时间（ACT）、活化部分凝血酶原激酶时间（APTT）、凝血酶原时间 （PT）、国际标准化比值（INR）、血浆纤维蛋白原（FIB）、凝血酶时间(TT)。
3.标本类型：静脉全血，无需离心。

4.耗材：单项目单人份独立包装试剂卡。

5.随机器附500人份试剂。
	1套

	
	智慧平板


	1.尺寸：≥110英寸，显示比例：16：9，分辨率：≥3840×2160，可视角度：≥178°，点距：≤0.6345（H）×0.6345（V）mm；最大亮度：≥350cd/㎡；对比度：≥1200:1；响应时间：≤8ms。

2.采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，触控分辨率：32768（W）*32768（D），触摸精度±1mm，最小识别物2mm，响应时间≤2.5ms，书写高度≤1mm。
3.整机一体化、高集成度设计，内置4800W像素高清摄像头，内置8个8米有效拾音距离拾音阵列麦克风，采用前置发声扬声器，内置通讯天线设计，集成2个书写笔吸附位并标配2只书写笔。
4.提供观片灯箱功能，支持分屏、横屏、全屏三种模式，取代传统的观片灯箱。
5.提供胶片夹工具，配合观片灯箱功能，固定胶片，方便医生浏览实体胶片。
6.提供快速打开云胶片功能，通过外接扫码枪扫描云胶片二维码，可快速打开全屏的云胶片影像页面。
	1套

	
	医用控温仪


	1.制冷加热工作原理：半导体制冷技术。

2.具有降温和升温双重功能。

3.水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。

4.≥200小时温度趋势存储与回顾。

5.要求内置收纳仓（不是外挂储物篮），不占空间，方便毯帽的收纳管理。
	1套

	
	心电图机


	1.至少提供12导联、附6导联、12导联+附6导联多种采集方式。

2.具有12/6/3导联心电波形同屏显示功能，通过双击屏幕波形可在12/6/3/1导联之间切换。

3.具有心律失常触发打印功能。

4.具有增益智能调节功能。
	1套

	
	医用冷藏柜
	1.温度均匀性≤1.5℃符合国家血液冷藏箱标准。温度波动度：波动度值≤1.2℃。温度均匀性:均匀性值≤0.95℃。降温时间：温度±1℃时间≤0.76h。符合YY/T0086-2020医用冷藏箱标准要求，提供检测报告。

2.柜内有效容积：74L±5L。
3.双层钢化带电加热玻璃门体，发泡门体设计，有效防结露，可选开门方向。提供证明文件
4.产品具有医疗器械注册证，生产厂家具有医疗生产许可证。
	2套

	
	医用保温柜
	1.设备温度设定37℃,波动度值≤-0.2℃~+0.1℃。温度均匀性：均匀性值≤±0.85℃。保温性能：二次温差≤5.2℃。必须符合GB/T 14710-2009 医用电器环境要求，提检测报告。

2.无压缩机和外置风扇，采用自然对流循环方式，气流缓慢，极其安静，不干扰手术室的气流，不影响温度，节能更环保，减少交叉感染的风险，提供证明文件

3.产品具有医疗器械注册证，生产厂家具有医疗生产许可证。
	2套

	
	器械柜
	1.符合国标GB21866-2008达到1级，符合（GB50333）医院洁净手术部建筑技术规范。

2.在加载力300N情况下，所有连接件应无损伤、无松动。内部采用圆弧转角设计，表面打磨抛光，无毛刺、无焊接凸起，避免划伤和藏污纳垢。

3.医用级304不锈钢，满足院感消杀标准，尺寸满足手术室实际装修安装要求。
	8套


备注：DSA新机房医院己完成基础建设，因设备安装导致的场地改造费用，由中标方承担。
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