便携彩超参数

一、设备主机

1.1、主机为笔记本翻盖式的设计，非平板式（提供产品演示图片）

1.2、显示器≥15.5英寸高清晰度彩色液晶显示器

1.3、操作面板为物理键盘搭配轨迹球，支持用户自定义按键数量≥2个

1.4、整机重量≤7.2公斤（含电池）

1.5、电池待机模式≥2小时 - 扫查时间≥45 分钟

1.6、同品牌专用台车：可升降、台车内置防盗锁模块，可接院内网

二、具备功能和技术

2.1、图像放大技术，一键实现全屏放大,10倍局部放大（支持前端、后端放大）

2.2、全场聚焦技术

2.3、彩色多普勒成像技术

2.4、能量多普勒成像技术

2.5、方向性能量图成像技术

2.6、二维灰阶成像技术

2.7、脉冲波多普勒

2.8、连续波多普勒

2.9、组织多普勒成像

2.10、组织谐波成像技术

2.11、空间复合成像技术，支持≥7条偏转线

2.12、具备宽景成像技术

2.13、一键图像优化技术

2.14、穿刺针增强功能

2.15、智能化斑点噪声抑制技术

2.16、血管内中膜自动测量技术

2.17、具备 EF左室射血分数测量技术

2.18、具有解剖M型技术

2.19、具备宽景成像技术

2.20、具备彩色M模式及解剖M模式

2.21、同一心动周期下，支持多取样门PW技术，取样门个数≥1个

三、测量和分析部分

3.1、一般测量包括:距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率等

3.2、具备专科测量软件包

3.3、具备腹部测量与分析

3.4、妇产科测量软件

3.5、具备妇科测量与分析

3.6、具备泌尿科测量与分析

3.7、心脏功能测量

3.8、具备多普勒血流测量与分析

四、探头规格

4.1、所有探头均采用超高灵敏度宽频带多频变频技术，探头频率范围：2.0 MHz~22.0MHz

4.2、支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，经腔内探头

4.3、凸阵探头1把：单晶体或电子凸阵，探头频带范围2.0-5.0MHz

4.4、线阵探头1把：单晶体或电子线阵，探头频带范围4.2-13MHz

4.5、相控阵探头1把：单晶体探头，探头频带范围2.0-4.0MHz

4.6、探头接口≥1个，可扩展到≥3个

五、二维成像

5.1、扫描速率：B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒

B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒

5.2、数字化增益补偿TGC: ≥6段

5.3、数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥12 BIT

5.4、最大显示深度:≥30cm

5.5、伪彩图谱≥8种

5.6、具备二维灰阶成像技术

5.7、增益调节B/M/D分别独立可调，≥96

5.8、可视可调动态范围: ≥90dB

5.9、焦点≥2个，动态可调

5.10、M型显示及分析单元:彩色M型，解剖M型

5.11、回放重现灰阶图像，回放≥1600幅

5.12、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

六、频谱多普勒

6.1、显示模式支持脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒，智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

6.2、显示控制反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

6.3、最大测量速度PWD：血流速度≥8.0 m/s，CWD:  血流速度≥14.0 m/s，PW最低测量速度5mm/s

6.4、最低测量速度：≤5 mm/s（非噪声信号）

6.5、显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

6.6、多普勒电影回放

6.7、零位移动≥8 级

6.8、取样宽度最小值≤1mm、最大值≥16mm；分级

6.9、偏转角度≥±20度 (线阵探头)

七、彩色多普勒

7.1、扫描速率：B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥20帧/秒

B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒

7.2、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

7.3、显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

7.4、取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

7.5、支持B/C 同宽

八、输入/输出信号

8.1、输入DICOM3.0、网络

8.2、输出HDMI， USB

8.3、内置USB接口≥1个

8.4、主机内置HDMI输出接口≥1个

8.5、主机内置ECG接口≥1个

九、超声图像及病案管理系统

9.1、内置固态硬盘≥240GB

9.2、具有图像存储与（电影）回放重现单元，超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

9.3、支持实时检查与存储/刻录并行处理

9.4、病案管理：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

十、售后部分

10.1、质保年限3年

10.2、培训学习：外出一周培训（包括全部的费用）

10.3、信息端口免费开放，严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求

十一、其他

11.1、超声教学助手：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

11.2、工作站，激光打印机，电脑桌，超声专用座椅一套

11.3、设备使用年限≥10年（提供铭牌）

十二、支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能，超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊，可在超声设备上显示4G或者5G网络模块，支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等，支持远程售后，云服务可远程连接操控设备或单晶体按键线阵探头具备可自定义按键，按键数量≥4或支持探头类型：腹部、小器官、腔内、心脏、腹部容积、线阵矩阵、经食道心脏等探头，操作面板，主机自带物理全键盘，支持用户自定义按键数量≥4个，解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描及离线重构M型图像，可支持实时宽景成像，支持凸阵探头、线阵探头、心脏探头，具有红、蓝、绿三种颜色的彩色框和文字提示扫描速度快和（提供参数要求三种探头宽景证明图片，同时提供红蓝绿三种颜色彩色框和文字提示扫描速度证明图片），具有组织多普勒成像及定量分析，支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式，支持曲线解剖M型和彩色曲线解剖M型；具备产科自动测量≥6项胎儿生物学数值（包含双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨等自动测量）（提供技术白皮书证明）

高端彩超参数

主机要求

1.1显示器≥21.5寸医用显示器，显示器可以升降、仰俯、前后、左右自由活动

1.2触摸控制屏≥13.3英寸高分辨率医用彩色液晶触摸屏（分辨率：1920×1080）功能菜单可在触摸屏上实现操作

1.3操作面板可进行上下升降及左右旋转调节

功能要求

2.1图像放大：局部放大、全屏放大

2.2支持主机一体化耦合剂加热器.温度≥2档可调

2.3图像后处理功能：储的图像可以调节增益、动态范围、伪彩等参数，可以进行测量和放大操作

2.4双幅实时动态显示功能

2.5胎儿生长参数智能测量功能：在图像上智能识别并自动测量胎儿生长参数，包括双顶径、头围、腹围、股骨等

2.6在造影模式下，系统具备双计时器功能

技术要求

3.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥8 bit

3.2具备彩色多普勒成像技术

3.3具备能量多普勒成像技术

3.4具备方向性能量图成像技术

3.5具备多倍信号并行处理技术

3.6具备二维灰阶成像技术

3.7具备PW脉冲多普勒成像技术

3.8造影成像技术：支持腹部探头、浅表探头

3.9具备组织谐波成像技术

3.10具备梯形扩展成像技术线阵探头

3.11具备空间复合成像技术，多级可调

3.12具备一键图像优化技术

3.13彩色自动增益调节或类似技术：系统可根据检查部位不同，自动调节血管血流的彩色增益，减少操作者图像调节的流程或具备自动操作流

3.14具备穿刺针增强技术，支持线阵探头，多级可调

3.15具备斑点噪声抑制技术：最大限度降低全场的斑点噪声，在保持高帧频的前提下，得到更多自然均匀的图像。支持所有探头，应用广泛，≥5档可调

3.16具备高清真实成像技术或类似技术：可提高侧向分辨率 ，轴向分辨率  ，以还原得到真实目标，让细致微小的结构更加清晰的显示及分辨

3.17具备组织偏差校正技术或组织声束匹配成像技术

3.18全景成像:支持腹部探头和线阵探头

3.19剪切波弹性成像技术:支持腹部探头及浅表探头

3.20具备实时双幅造影对比成像

3.21立体血流显示技术:更加直观的更加直观的了解血流状况、小血管的结构和走形，以及与周围组织的关系，可以与彩色血流、能量图联合使用，机器具备独立按键（提供机器验证图片）了解血流状况、小血管的结构和走形，以及与周围组织的关系，可以与彩色血流、能量图联合使用，机器具备独立按键（提供机器验证图片）

3.22超微血流成像或者微血流灌注成像技术或者高分辨率血流成像技术

3.23具有放大测量或类似技术

3.24颈部血管内中膜厚度自动测量技术:快速自动的测量颈颈部血管前、后壁内中膜的厚度，同屏独立测量显示（提供机器测量图片）

3.25具备解剖M型技术，360°任意旋转

3.26全景成像或超宽视野成像扫描技术:支持腹部及线阵探头（提供机器验证图片）

3.27彩色自适应技术：基于彩色框位置的自适应发射和接收带宽处理，提供最优化的敏感性和彩色分辨率

3.28支持实时或者冻结图像

3.29子宫智能检测技术：自动测量子宫大小和形状的人工智能技术，能够协助发现与子宫相关的异常迹象，自动测量计算子宫大小及内膜厚度，提供完整的测量数据报告。

测量和分析部分

4.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、曲线长度及不规则面积等

4.2专科测量软件包：支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告

4.3腹部测量与分析

4.4产科测量与分析

4.5妇科测量与分析

4.6泌尿科测量与分析

4.7胎儿心脏测量与分析

4.8颈动脉测量与分析

4.9上下肢动静脉测量与分析

4.10小儿髋关节测量及自动分型

4.11血管测量软件包：Auto IMT 内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量，并自动生成报告

4.12肌肉骨骼测量

4.13心脏测量软件包

探头规格

5.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头，探头工作频率范围最小值≤1MHz，最大值≥22MHz

5.2探头类型：标配探头（凸阵、相控阵）均为单晶体探头,线阵为超高频或单晶体探头

5.3单晶体凸阵探头1把：频率范围最小值≤1MHz，最大值≥6MHz； 扫描深度小值≤5cm ，最大值≥35cm，阵元数≥128，扫查视野≥66°

5.4超高频或单晶体线阵探头1把，频率范围最小值≤3MHz，最大值≥13MHz； 扫描深度小值≤2cm ，最大值≥16cm，阵元数192

5.5单晶体相控阵探头1把：频率范围最小值≤1MHz，最大值≥5MHz； 扫描深度小值≤5cm ，最大值≥30cm 阵元数≥80扫查视野≥90°

5.6腔内探头1把：频率范围最小值≤3MHz，最大值≥11MHz； 扩展成像后角度≥210°（提供扩展前后证明图片）

5.7探头接口≥4个，全部激活并通用，均为最新的无针式探头接口

二维灰阶成像

6.1扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒

6.2伪彩图谱≥8种可调

6.3灰阶图谱≥12级可调

6.4二维灰阶成像≥256灰阶

6.5增益调节≥100，B、B/M、C、D可独立调节

6.6系统最大动态范围≥320dB

6.7焦点个数≥4个，可以在屏幕上明确显示或全域动态聚焦

6.8具备M型显示及分析单元

6.9具备方向性能量多普勒单元

6.10具备组织多普勒显示及分析单元

6.11线阵探头具备梯形成像技术

6.12  2D灰阶图像回放≥360秒或图像回放≥12700帧

6.13预设条件:针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

频谱多普勒

7.1显示模式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）

7.2最大测量速度，PW：血流速度≥10m/s ;CW：血流速度≥20m/s

7.3最低测量速度：≤0.9mm/s

7.4显示方式：B/D、B/C/D

7.5多普勒电影回放≥8000线或≥600秒

7.6取样宽度多级可调，范围最小值≤0.5mm，最大值≥25mm

7.7实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算

7.8实时三同步功能

彩色多普勒

8.1扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥10帧/秒

凸阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥9帧/秒

8.2显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

8.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

8.4线阵扫描感兴趣的图像可调范围包括-20°～+20°

8.5彩色显示最低血流测量速度≤1cm/s

8.6最大帧率≥220 帧/秒

8.7具备彩色频谱自动反转

输入/输出信号

9.1输入：USB3.0、Type-C、DICOM、外部音频

9.2输出：USB3.0、Type-C、DICOM、外部音频

9.3内置USB接口≥4个

9.4主机内置HDMI输出接口≥2个

图像存储与（电影）回放重现单元

10.1电影回放存储器最多存储≥ 2000帧

10.2实时检查与存储/刻录并行处理

售后部分及其他

11.1质保年限5年（整机原厂质保）

11.2响应时间≤1h

11.3免费提供1人外出培训学习两周（包含所需非费用）

11.4信息端口免费开放，严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求

11.5配置工作站，激光打印机，电脑桌，专用超声座椅一套

十二、主机所配探头均支持探头抬起自动唤醒功能，探头拿起瞬间自动激活并进入扫查状态，无需任何按键操作及切换，无需触屏操作，灵敏度多档可调或主机自带固态硬盘≥500GB，数字化增益补偿，TGC调节≥10段、LGC调节≥10段，可在触摸屏上调节并存储预设，屏幕显示最大扫描深度达50cm或支持人工智能自动寻边测量技术，根据感兴趣范围自动描记病灶边界，并智能计算周长、直径、面积等数值；支持血流标识技术，人工标定彩色血流速度范围，并用特殊颜色渲染，便于识别复杂血流情况及发现隐蔽的狭部及其他组织结构，支持单一速度描记和范围速度描记两种模式，可实现自定义设置范围大小；髋关节发育评估测量：支持左右两侧髋关节角度的测量，提供Graf法分级选项，并支持在机显示Graf分级表格，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断，并具备患者报告功能，髋关节图像支持90°旋转模式（提供技术白皮书、设备功能截图证明）

308紫外光治疗仪参数

1、光源LED光源或XeCL准分子灯

2、输出波长308±2nm

3、辐照剂量(mJ/cm2)范围:最小≤50mJ/cm2，最大≥4500mJ/cm2

4、辐照面积(治疗面积):≥18.9cm2

5、光源寿命:≥1500小时

6、系统冷却方式:水冷

7、触摸屏:≥7英寸触摸屏

8、操作方式手持式治疗头

9、单次照射时间范围:1s~90s

10、使用年限:≥8年

11、能量不稳定性:≤士5%(提供检验报告)

12、光斑能量不均匀性:≤士10%(提供检验报告)

13、使用模式:时间调节模式、最小红斑剂量MED模式、操作人员自定义模式

14、设备生命周期内无需更换相关组件，如果有手柄插头组件达到使用次数则需免费更换
15、质保3年

16、具备带观察窗的治疗头或最大输出功率≥108 mW/cm2，最大≥4500mJ/cm2，单脉冲能量≥85J或治疗面积:手柄最大照射面积≥22.62cm2，配备方形适配器≥3把，圆形适配器≥2把，高能聚焦适配器≥2把(提供专利、检测报告、设备功能截图、说明书证明)
红蓝黄光光疗仪参数

1、光源类型半导体LED光源

2、光珠≥345颗

3、光源使用寿命≥30000小时

4、工作模式是连续

5、有效光辐照度:红光≥60mw/cm2，蓝光≥75mw/cm2，黄光≥16mw/cm2

6、波长:蓝光415nm士10nm或450nm士10nm或456nm士10nm，红光633nm士10nm，黄光 590nm士10nm

7、辐照面积:≥650cm2

8、显示器:≥8英寸彩色高清触摸显示屏

9、定时时间范围:包括1-60min;连续可调，步距1min，误差:士2%

10、均匀性:红光、蓝光、黄光辐照度的均匀性应大于0.4

11、不稳定度:红光、蓝光、黄光辐照度的不稳定度≤士10%

12、光辐射器(光辐射输出窗口)的最高温度≤60°C

13、使用年限≥8年(以铭牌或注册证为准)

14、质保3年
15、至少6种治疗模式随意结合或辐照强度具备高于百分比60-100%精确调节，并在操作屏幕上显示或具备可升级功能:选配670nm波长;830nm波长;UVA1模块（提供设备功能截图、检测报告证明）

Nd：YAG激光治疗仪参数

1、激光器类型：Nd:YAG激光器

2、波长转换方式是KTP晶体倍频转换

3、激光波长：1064nm/532nm(产品注册证)

4、激光介质掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG激光器)(产品注册证)

5、激光发散半角≤7mrad

6、最小脉冲宽度≤7ns

7、脉冲频率1-10HZ连续可调，步进1HZ

8、脉冲输出能量(Q开关模式):1064nm≥800mJ:532nm≥400mJ)

9、激光不稳定度≤5%(提供检测报告)

10、激光复现性≤5%(提供检测报告)

11、导光系统七关节三自由度导光臂传输

12、激光脉冲输出方式：1064nm单独输出，532nm单独输出

13、瞄准光波长 650nm 红色半导体指示光，档位≥2

14、操作系统界面≥10寸彩色触摸显示屏

15、冷却系统采用封闭内循环水制冷和外循环强风冷却

16、光斑模式：平帽式光斑

17、治疗光斑直径最小≤2mm，最大≥7mm

18、手具均要求具有2-7mm智能光斑调节手具，可轻松调整光斑大小，自动识别能量密度

19、主动调Q方式

20、具有断水，过载多重保护装置

21、使用年限10年(设备铭牌)

22、质保3年
23、调Q脉宽最小脉宽≤4ns或1064nm&532nm同时输出或激光光束发散半角≤3.5mrad或工作激光532nm输出时对 1064nm激光的滤出率≤5%，能量密度调节：波长1064nm:0.5~3J/cm2范围内，步进0.25J/cm2， 3~10J/cm2范围内，步进0.5J/cm2，10~12J/cm2范围内，步进 1J/cm2；波长532nm:0.1~1.5J/cm2范围内，步进 0.1J/cm2，1.5~4.9J/cm2范围内，步进 0.2J/cm2(检测报告或说明书)

