- 采购需求

- （1）血液透析用制水设备

- 一、用途：将自来水处理成超纯水，专供血液透析使用，保障透析安全。

- 二、技术规格：

- 1.设备采用双级反渗透，二级产水量≥3000L/H（25℃），且适用透析床位≥60床。

- 2.产水水质 细菌总数≤1CFU/ml ，内毒素≤0.02EU/ml。

- 3.PLC微电脑智能运行控制装置，全彩触屏界面操作，自动定时开停机功能。

- 4.双级反渗透系统，一二级直接耦合，二级直接供水，可实现一、二级切换单独使用。

- 5.由原水增压装置 +预处理系统 +双级反渗透系统+ 控制系统组成。直接将原水制成符合透析用水标的纯水，设备由控制系统全自动控制整套反渗透系统。

- 6.系统须采用 PLC+ 触屏控制，智能安全保护措施，密码进入操作界面，人机界面显示。设备具有故障报警功能，具有自我检测报警相关信息文字提示功能。

- 7.平衡器采用卫生级不锈钢平衡器，与主机一体化设计。

- 8.在运行过程中，能根据设备运行工况和纯水使用量，自动调节进水速度，使平衡器液位保持基本不变，进水速度稳定，不会频繁开关机。

- 9.消毒参数设定， 实现自动化学消毒功能 ，实时监测、 显示消毒运行工作状态和时间，并可对消毒运行是否完整进行验证。

- 10.系统消毒运行参数的设定，须具备可设定消毒液的循环时间、浸泡时间等参数、设备并且具有一键式化学消毒功能。

- 11.运行过程中，管路出现漏水时，能自动触发设备报警和漏水保护功能。

- 12.在触摸屏或PLC等核心控制部件故障时，能自动切换控制模式，保障设备自动运行不停机。

- 13.热消毒系统须采用 PLC+触摸屏组合采用过流式加热工艺，加热系统配备防干烧控制功能，保障安全热消毒。

- 14.独立的热消毒系统，可与血透水处理机联动，自动定时热消毒。

- 15.设备须具有 IT 连接和远程监控，可通过远程监测使用状态，厂家提供相应连接及软件的安装，系统可连接电脑或业主信息管理平台，远程监测、控制运行状态。

- 16.预处理系统采用石英砂+双活性炭+双软化装置。

- 17.设备上无任何隐藏密码所有的密码必须告知业主方，设备软件终身免费升级。

- 18.后级纯水输送管路采用不锈钢卡压管路（含保温材料）及配套式快装阀门。

- 19.所投水处理设备核心配置：

- （1）自动控制器具有手动/自动冲洗再生功能。

- （2）反渗透膜采用国际知名品牌，数量≥7支。反渗透膜脱盐率≥99.4%。

- （2）血液透析机（单泵）

- 一、功能配置

- 1.用于血液净化，除常规血液透析治疗模式外，可选择单超透析、单针透析等治疗模式；

- 2.配备液晶触摸显示屏、中文操作界面；

- 3.具有≥4种颜色报警灯；

- 4.设备开机强制自检；

- 5.设备适用于各种规格透析液配方；

- 6.具备透析液浓度控制功能和浓度监测功能；

- 8.肝素泵具备快速注入和追加功能；

- 9.具有漏血监测功能；

- 10.静脉壶液面自动调节；

- 11.具有空气监测功能，可监测连续微小气泡；

- 13.根据血流量可调整透析液流速；

- ★14.断电保护：突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据，可维持机器血路循环系统持续运行≥25分钟。

- 15.完全分离的水电路设计。

- ★16.透析液过滤器与透析机为同一品牌。

- ★17.采用容量式平衡腔超滤控制系统；

- 18.机器软件有维修和故障诊断功能；

- 19.具有醋酸盐透析液模式和重碳酸盐透析液模式

- 20.设备性能稳定，设计使用年限≥10年，设备铭牌上有明确标识；

- 21.可保存治疗记录，可在机器上直接查询历史消毒记录。

- 22.具有超滤曲线、总电导度曲线以及碳酸氢根曲线功能，每种程序提供图形化示意图；

- 23.防滞留液体设计：待机模式下液路自动定时运行，防止液体长时间滞留面滋生细菌；

- 24.设备消毒可以使用次氯酸钠、过氧乙酸以及柠檬酸消毒。

- ★25.漏血监测功能：光电监测，分辨真假漏血报警；敏感度≤0.35ml/min。

- 二、技术参数：

- 1.血流量：50-600ml/min，精确度±10％；

- ★2.动脉压监测显示范围：-300mmHg~+280mmHg；监测精度：≤±3mmHg

- ★3.静脉压监测显示范围：-200mmHg-+380mmHg监测精度：≤±3mmHg

- 4.跨膜压监测显示范围：-400mmHg~+500mmHg；

- 5.透析液流量范围：300-700ml/min；

- 6.脱水速率：超滤率100-4000ml/h；

- （3）血液透析机（双泵）

- 一、功能配置

- 1.具有常规血液透析（HD）、超滤功能功能（UF）、单针功能、脱水功能、和联机血液透析滤过（OnLineHDF）功能；

- 2.配备液晶触摸显示屏、中文操作界面；

- ★3.具有Kt/V显示功能；

- 4.具有空气监测功能，可监测连续微小气泡；

- 5.具有漏血监测功能；

- 6.设备适用于各种规格透析液配方；两支串联内毒素过滤器双重过滤透析液。

- 7.具有≥4种颜色报警灯；

- 8.肝素泵具备快速注入和追加功能；

- 9.静脉壶液面自动调节；

- 10.采用容量式平衡腔超滤控制系统；

- 11.完全分离的水电路设计；

- ★12.断电保护：突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据，可维持机器血路循环系统持续运行≥25分钟；

- ★13.透析液过滤器与血滤机同一品牌

- 14.可保存治疗记录，可在机器上直接查询历史消毒记录；

- 15.气泡检测器与静脉夹一体设计；

- 16.设备性能稳定，设计使用年限≥10年，设备铭牌上有明确标识。

- 17.具有超滤曲线、总电导度曲线以及碳酸氢根曲线功能，每种程序提供图形化示意图；

- 18.防滞留液体设计：待机模式下液路自动定时运行，防止液体长时间滞留面滋生细菌；

- 19.有醋酸盐透析液模式和重碳酸盐透析液模式；

- ★20.漏血监测功能：红光监测，分辨真假漏血报警；敏感度≤0.35ml/min；

- 21.采用单通道消毒模式，消毒过程可监测消毒液短缺和电导度，消毒后消毒液自动排空。可应用化学消毒、热水消毒、热化学消毒等多种消毒模式；

- 22.具有帮助功能，一键解释界面图标功能信息，防止操作错误；

- 二、技术参数：

- 1.血流量：50-600ml/min，精确度±10％；

- ★2.动脉压监测显示范围：-400mmHg~+400mmHg；监测精度≤±３mmHg

- ★3.静脉压监测显示范围：-200mmHg-+400mmHg；监测精度≤±３mmHg

- 4.跨膜压监测显示范围：-200mmHg~+500mmHg；

- 5.透析液流量范围：300-700ml/min；

- 6.脱水速率：超滤率100-4000ml/h；

- 7.置换液速度20-300ml/min。

- （4）便携式超声诊断仪（全身机）

- 一、主要技术规格及系统概述：

- 1主机系统性能

- 1.1.便携式彩色多普勒超声诊断系统主机

- ★1.2.≥15英寸彩色液晶显示器

- ★1.3.主机重量≤4.5kg（带电池）

- ★1.4.显示器须具备前后开合角度≥170°

- 1.5.全物理键盘及轨迹球操作，非触摸板操作

- 1.6.主机内置探头接口1个，可扩展至3个接口

- 1.7.具备待机功能

- 1.8.数字波束形成器

- 1.9.多倍信号并行处理技术

- 1.10.数字化全程动态聚焦

- 1.11.数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

- 1.12.接收方式：发射、接收通道≥1024

- 1.13.二维灰阶成像单元

- 1.14.谐波成像单元

- 1.15.M型成像单元

- 1.16.彩色多普勒成像单元

- 1.17.频谱多普勒成像单元

- 1.18.组织多普勒成像

- ★1.19.可支持高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵

- 1.20.解剖M型成像，≥3线，360°可调

- 1.21.彩色M型成像

- 1.22.空间复合成像，≥4级可调，最高可支持8线空间复合

- 1.23.支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式

- 1.24.二维角度独立偏转成像，≥5级可调

- 1.25.斑点噪音抑制，多级可调

- 1.26.扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用

- 1.27.一键自动优化，支持B模式、M模式、彩色模式、PW模式

- 多语言操作界面：支持中英文键盘输入

- ★1.29.具备穿刺引导功能，支持单线引导和双线引导两种方式

- 1.30.可支持穿刺增强，具备双幅实时对比显示

- 1.31.可支持实时宽景成像，支持线阵及凸阵探头

- 1.32.组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

- 1.33.图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示

- 2.探头规格

- ★2.1.超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

- 2.2.标配凸阵探头，探头频率：2.0-6.0MHz

- ★2.3.标配线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz

- 3.二维灰阶参数

- 3.1.最大显示深度≥38cm

- 3.2.发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

- 3.3.二维增益调节范围≥200dB

- ★3.4.动态范围≥300 dB

- 3.5.灰阶曲线≥12种

- 3.6.物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示

- ★3.7.LGC侧向增益补偿≥8段

- 4.彩色多普勒参数

- 4.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

- 4.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

- 4.3.多普勒增益≥200dB

- 4.4.彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

- 5频谱多普勒参数

- 5.1.方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）

- 5.2.B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW

- 5.3.取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm

- 5.4.频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义设置测量参数项

- 6.系统通用技术规格

- 6.1.内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间≥1.2小时

- 6.2.主机内置HDMI视频输出接口

- 6.3.标配专用升降台车

- 6.4.标配多功能背包（带拉杆箱功能）

- 6.5.主机内置USB接口≥2个

- 7.测量和分析

- 7.1.基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

- 7.2.腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科等测量软件包

- 7.3.血管测量软件包

- 8.图像存储，回放和浏览

- ★8.1.内置存储硬盘：≥ 1T

- 8.2.图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

- 8.3.主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等

- 8.4.系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

- （5）内瘘治疗仪

- 一、技术要求：

- 1.波长范围：能量范围0.5μm-30μm，峰值波长：0.9～10μm；

- 2.光谱范围：近红外（含红光）、远红外；

- 3.操作方式：触摸屏操作；

- 4.出光口面积：≥450cm2；

- 5.穿透深度：≥5cm；

- 6.功率档数（照射强度）：多档可调；

- 7.定时模式：电子定时；

- 8.定时范围：0-99 Min；

- 9.治疗模式：1、纯远红外治疗；2、纯近红外治疗（含红光）；3、近红外（含红光）+远红外复合治疗；

- 10.光功率密度：≥60mw/cm2；

- 11.寿命：≥10000小时；

- 12.竖直升降功能：手动升降调节；

- 13.升降距离：升降高度≥40cm；最大调节高度≥115cm，最小调节高度≤80cm；

- 14.照射光源角度调节：二维,±90度；

- 15.过温保护：有过温保护功能；

- 16.倾倒断电保护：有；

- 17.远红外工作状态指示灯：有；

- 18.整机光源电功率：≥650W；

- 19.整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，费用包含在投标报价中；

- （6）全自动脱水机

- 一、用途：用于组织脱水处理。

- 二、技术参数

- ★1.可同时处理包埋盒数量≥400个，满足用户分类处理不同类型、不同大小组织的需求。

- 2.脱水缸数量≥2个，且可独立运行，每缸容量≥200个包埋盒。

- 3.试剂瓶：≥17个；冷凝瓶：≥1个。

- 4.石蜡熔化时长≤ 3.5小时。

- 5.试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计。

- 6.试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯开启/关闭，直观指示试剂瓶连接状态。

- ★7.设备液位传感器数≥4个，即每个脱水缸均具备2个液位传感器。低位液位传感器，可监测双样品篮液位；高位传感器具备风险触发监测功能。

- 8.具备声音提示及确认功能，提示试剂瓶与连接点准确对接。

- 9.设备具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器≥2个，即每个脱水缸1个。

- 10.脱水缸底部滤网设计。

- 11.包埋盒样品篮采用不锈钢材质和内置弹簧设计。

- 12.提供不同颜色样品篮夹并印有条形码，以实现特定样品篮与特定程序链接。

- 13.石蜡缸：≥4个，蜡缸容量≥3.5L; 蜡缸温度：50℃~70℃。蜡缸间需气流相同，压力相同。

- 14.脱水缸温度范围35~85℃，其中石蜡58~85℃，脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃。

- 15.脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排。

- 16.具备试剂管理系统

- 18.中文彩色LCD触摸屏

- 19.可自由配置程序数≥20个，预装≥4个脱水程序及≥1个快速清洁程序。预置二甲苯程序及非二甲苯程序。

- 20.具备活性炭过滤功能；设备可连接至外部排气系统。

- 21.具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能

- 22.清洗程序具有干燥步骤（高温、负压和空气流）。

- 23.≥2个外接报警系统端口。

- 24.具有脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能。

- 三、配置清单

- 1.主机：1台；

- 2.样品篮钩：1	个；

- 3.包埋盒样品篮：4个；

- 4.试剂瓶组件：1组；

- 5.活性炭滤盒：1个；

- 6.试剂外接式加注/排放管：1根；

- 7.石蜡外接式排放管：1根；

- 8.石蜡刮刀：1	个；

- 9.润滑脂：1个；

- 10.使用说明书，中文版：1本；

- 11.电源线：1根。

- （7）半自动轮式切片机

- 一、用途：用于组织切片。

- 二、技术参数

- 1.切片方式：半自动轮转、手动轮转。

- ★2.切片厚度范围0.5-100μm。

- 3.修块厚度范围：1-600µm。

- 4.切片模式≥2种，包含半刀模式和全手轮旋转模式。

- ★5.水平进样幅度≤ 25mm。

- 6.垂直样品行程：70mm±1mm。

- 7.样品回缩范围5-100μm，可随时开启或关闭回缩功能。

- 8.最大样品尺寸（长×高×宽）：≥ 65×45×15mm。

- 9.可自定义顺时针及逆时针转动方向。

- ★10.具备0位指示的样本定位系统，可X/Y轴调节，±8度水平定位样本。

- 11.具备可拆卸机顶储物盘。

- 12.刀架采用双导轨结构加T型的底座设计。

- 13.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。

- ★14.手轮具有≥2个独立的安全锁定系统。

- 15.刀架压刀板采用钻石涂层设计。

- 16.具备可拆卸抗静电废屑槽。

- 17.采用可调弹簧力平衡系统。

- 18.主机正面具有力平衡系统调节功能

- 19.可单手快速更换不同类型和大小的样本夹。

- 20.可适配≥6种不同样品夹。

- 21.可适配≥5种不同刀架。

- 22.粗进速度≥3种。

- 23.控制面板独立于主机之外，图形化按键式设计。

- 24.主机具有清除按键，可一键清空切片计数器和切片总厚度。

- 25.主机背面可吸附常用工具的磁铁。

- 26.主机背面具有电压调节开关。

- 27.设备具备可视信号和声音信号。

- 28.刀架压导板采用钻石涂层设计。

- （8）冷冻切片机

- 一、用途：用于组织冷冻切片。

- 二、技术参数

- 1.设备操作：按键控制。

- ★2.具备双压缩机制冷，腔体与样本头单独制冷。

- ★3.刀架制冷：具备冷空气循环和刀架送风技术。

- 4.刀架侧面可安装腕托。

- 5.冷冻箱：冷冻箱制冷温度≤ -35℃，冷冻箱采用不锈钢无缝焊接。

- 6.冷冻箱具备定时自动除霜功能并可编程。样本头制冷系统可进行电加热器除霜。

- 7.速冻架：速冻架冷冻位点数≥15个，速冷架制冷温度 ≤-40℃。

- ★8.快速制冷位点 ≥2个，采用一键式额外制冷时间设置功能。额外制冷时间≥10分钟，并与速冻架温差≥15℃。

- 9.控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮，并有指示灯提示功能。含有样品头快速回位功能、样品头以20μm恒定前移和后移功能、样品头快速前移功能。

- 10.具备半刀切片功能。

- ★11.切片厚度范围：1-100μm。

- 12.修片厚度：修片厚度设置范围1-600μm。修块厚度＞200μm 时，控制面板具有提示功能。

- 13.具备临床样本的快速修块模式和科研样本的精细修块模式。

- 14.水平进样：≥ 25 mm。

- 15.样品垂直行程：≥ 55 mm。

- 16.电动粗修：采用≥2档电动粗修，快速修块速度≥900 μm /s，慢速修块速度≥300 μm /s。

- 17.具备样品回缩功能，回缩行程≥20μm并可关闭。

- 18.样品定位：± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示。

- 19.机身采用抗菌银离子涂层技术

- 20.具备紫外消毒功能

- 21.采用环保制冷剂

- 22.最大可切片样品尺寸：≥50 mm x 80 mm

- 23.具备滑窗加热功能

- （9）免疫组化染色机

- 一、用途：用于组织全自动免疫组化染色。

- 二、技术参数

- 1.软件操作系统：全中文界面，实时监控进程。

- 2.烤片至复染全自动处理。

- 3.适用组织：石蜡切片、冰冻切片、穿刺标本、细胞学样本。

- 4.切片保护：固体液盖膜，类湿盒环境，侧面滴加保护组织等。

- 5.温度控制：室温~100℃。

- 6.温控模式：单个玻片独立控温。

- ★7.染色模式：支持单染、双染、多染、特染等。

- 8识别方式：一维码、二维码等。

- ★9.加样方式：垂直多位点滴加，滴加量为50-200μ1可调节。

- 10.玻片加载形式：≥4个玻片架，可分批加载。

- 11.玻片最大数量：≥48张。

- 12.全流程时间：满载情况下，全流程≤4h（支持预约功能）。

- 13.程序设置：自定义软件设置，可删减或增加修改实验步骤。

- 14.最大试剂上载量：≥40。

- 15.液位检测：条形码记录余量、效期，液位自动报警，加样探针液面感应。

- 16.试剂开放程度：一抗开放。

- 17.二抗检测系统：HRP 聚合物。

- 18.具备自动脱蜡功能。

- ★19.每个反应腔有单独的 DAB混合站。

- 20.废液收集：有毒无毒分开收集，独立排放。

- 21.试剂保护：试剂仓冷台，5-20℃保存试剂。

- 22.一抗兼容性：兼容免疫组化抗体≥350种。

- 23.支持与Lis系统连接，接口费用包含在投标报价中。

- （10）组织包埋机（含冷冻台）

- 一、用途：用于组织石蜡包埋。

- 二、技术参数

- 1.加热器温度设定范围：室温-99℃

- 2.温度显示误差≤±1℃。

- 3.保存盒尺寸≥15*20*5cm

- 4.蜡缸容积≥6.0L。

- 5.冷台面积≥355mm×300mm

- 6.功率：≤1200W

- 7.具备手动和脚动开关，可同时进行包埋模定位和出蜡。

- 8.操作台左右两端均设置刮蜡器。

- 9.具有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设。

- 10.采用LED作为照明光源对包埋的微小组织进行观察。

- 11.具备半导体制冷块快速制冷功能。

- 12.储蜡缸和保温盒具有双重过载保护功能。

- 13.彩色高清液晶显示屏，导航键盘，全中文操作界面。

- 14.包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，不需要接蜡盒。

- 三、配置清单

- 1.主机	：1台；

- 2.冷冻台：1台；

- 3.脚踏开关：1个；

- 4.电源连接线	：1根；

- 5.保险丝：2个；

- 6.小铲刀：1把。

- （11）冷冻台

- 一、用途：用于冷却蜡块。

- 二、技术参数

- 1.冷冻台面温度：常温~-20℃。

- 2.冷冻台面积：≥380×380mm(S×W)。

- 3.冷冻台功率：≤200W。

- 5.外型尺寸：≥400×600×440mm。

- 三、配置清单

- 1.冷冻台主机	1台

- 2.电源连接线	1根

- （12）三目显微镜

- 一、用途：组织样本显微观察

- 二、技术参数

- ★1.光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件（包括物镜，目镜，透镜，棱镜）均具有抗反射和抗真菌涂层。

- 2.同轴粗微调焦，内置免调节防下滑机构。

- 3.明场照明装置：具备主动光强管理系统，可适用于所有物镜。内置透射光科勒照明器，LED显色指数≥95，功率≥10W，使用寿命≥60000小时。

- 4.载物台：载物台无暴露齿条，耐磨阳极氧化表面，手柄松紧度可调，延伸长度≥15mm。

- 5.三目镜筒，视场数≥20mm，倾角≥30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，观察高度≥40mm可调节，瞳距48-75mm可调。

- 6.10倍目镜，视场数≥20mm，双目屈光度可调。

- 7.6位物镜转换器。

- 8.正置显微镜物镜：

- 8.1平场消色差物镜 5×  (NA0.15)；

- 8.2平场消色差物镜 10× (NA0.25) ；

- 8.3平场消色差物镜 20× (NA0.45)；

- 8.4平场消色差物镜 40× (NA0.65)。

- ★9.聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。

- 10.集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式。

- 11.机身集成2个快速拍摄图像按钮，可快速拍摄图像或视频。

- （13）玻片扫描仪

- 一、用途：用于对玻片样本图像进行扫描。

- 二、技术参数

- ★1.扫描方式：面阵扫描技术，配置大靶面面阵CMOS相机，像素≥500万，靶面尺寸≥2/3英寸，像元尺寸≥3.45μm*3.45μm，帧率≥79.1fps，数据接口支持USB3.0，信噪比≥40.58dB，支持自动扫描和手动扫描。

- 2.系统成像速度：15mm*15mm组织面积，20倍物镜下扫描时间≤38s。

- ★3.扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率≤0.482μm /pixel，40倍物镜下扫描分辨率≤0.241μm /pixel。

- ★4.全自动一键式扫描，单次可加载切片数≥12张。

- 5.50mm*55mm玻片单次可加载≥6张。

- ★6.扫描范围：≥25.00mm*55.00mm；≥50.00mm*55.00mm。

- 7.20X物镜数值孔径≥0.75NA。

- 8. 扫描工作站：4核处理器；硬盘≥4TB；内存≥32G；显示器≥23.0英寸。

- 9.高稳定扫描：片夹式送片，每个片夹可放置≥2张玻片。

- 10.采用高速频闪光源。

- 11.全封闭一体式设计

- 12.具备缩略图旋转和镜像功能。

- 13.具备修改扫描间隔和对焦密度功能。

- 14.扫描玻片支持以dcm、dcmz、tiff、svs、csp等格式存储。

- 15.实时观察镜下图并手动对焦，实时显示玻片扫描状态及进度。

- 16.自定义存储路径并按日期归类文件；

- 17.一维码和二维码和光学字符识别（OCR）技术识别文字，支持自定义命名切片。

- ★18.可对每张切片可以进行图像质量0-100分的智能评分。

- 19.可识别不同类型玻片优化扫描。

- 20支持单层扫描和多层融合扫描，扫描层数≥95层。

- 21.具备按时间、名称排列目录下图像功能。

- 22.文件树形管理，可浏览到硬盘里所有分级目录。

- 23.输入本地路径查找到相应目录的搜索功能。

- 24.点击导航图快速切换图像视野。

- 25.导航图上显示或清除浏览的历史轨迹记录。

- 26.全视野倍率之间无极变倍或固定倍率缩放。

- 27.自动播放切换图像视野。

- 28.一个屏幕可同时显示≥9张数字病理图像，并对数字切片进行同步缩放、拖动、旋转，实现同一部位的对比图像浏览。

- 29.按不同分辨率输出当前视窗图像及比例尺信息。

- 30.可对图像进行伽马、对比度、RGB等调节，可进行颜色校正。

- 31.可对图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、画笔等）、撤销、截图以及保存，可测量绘制图形面积和直线长度。

- 32.可一键隐藏所有标注。

- 33.可显示文件大小、图像尺寸、扫描分辨率、扫描倍率和扫描耗时等切片信息。

- （14）液基细胞制片设备

- 一、用途：用于液基细胞制片和染色

- 二、技术参数

- 1.采用膜式沉降技术。

- 2.一批处理量≥24个标本，样本自动加样制片，自动完成巴氏染色。

- 3.样本保存瓶直接上机，无需样本前处理。

- 4.放入标本后，分离、制片、染色一站式全自动完成。

- 5.可根据不同临床样本设定不同的制备程序来进行制片。制片程序≥9个。

- 6.自动染色。

- 7.自动批量制片及染色，每批次可处理 1～24 份标本。制备 24 份标本的人工投入时间≤10分钟，总耗时≤1.5小时。

- 8.自动独立染色，可任意选定起始步骤。染液一次性使用。

- 9.染色制片程序由电脑控制，中文操作界面。

- 10.电脑采用RS232 和无线蓝牙连接，实现对设备的操作、控制和信息实时显示。

- 11.染液通过管路进行滴加，无需单独耗材，设备运行结束试剂回收后，具备管路清洗功能。

- 12.具备试剂液位颜色指示功能。

- 13.试剂加样量准确度≤10%，均匀性≤20%

- 14.具备安全保护与报警功能，包含试剂液位过低报警及电机停转报警等。

- 15.具备试剂回收功能。

- 16.配合液基细胞处理试剂使用，可提供≥5种型号的试剂盒，分别适配宫颈细胞系列、尿液细胞系列、痰细胞系列、浆膜腔积液系列、针吸及内窥镜系列等系列。

- 17.可制成直径≥15mm 的圆形薄片，可根据需要调整面积内细胞数量 ≥5000个。

- 18.同一样本可重复制片≥8张，样本可直接进行HPV检测和双染检测，一次取样≥2种检测，无需适配。

- （15）人乳头瘤状病毒检测系统（HPV)PCR法

- 一、技术参数

- 1.适用范围：人乳头瘤病毒DNA核酸分型检测。

- 2.样本：宫颈脱落细胞。

- 3.检测原理：采用PCR扩增技术实现HPV DNA核酸分型检测。

- 4.全自动分子检测平台为一体机设计，单台检测设备满足全部检测需求。

- ★5.核酸检测全程密闭，无核酸在系统间或者反应管（孔）间转移现象。

- 6.检测时间：≤4小时。

- 7.检测通量≥24样本/批。

- ★8.可进行HPV高危分型和低危分型检测,高危分型能力≥17种；低危分型能力≥7种。

- 9.试剂检测限：可稳定检出的HPV的病原体最小拷贝数≤50 拷贝/反应。

- 10.具备紫外照射消毒灭菌功能。

- 11.数据结果可追溯：全自动对检测结果进行拍照存储、回溯。

- 12.每个样本均设置单样本独立质控，包括内参基因的引物和探针设计，以及空白探针和阴性对照探针，单个样本设置空白和阴性对照。

- 13.内参质控具有梯度浓度设置。

- 14.数据管理：连接医院LIS系统，接口费用包含在投标报价中。

- 15.配置要求：图文工作站1套。

- （16）病理全流程与质控系统

- 一、用途：病理系统管理

- 二、技术参数

- 1.电子申请

- 1.1.可生成病理检验二维码或条形码。

- 1.2.可生成电子申请单。

- 1.3.可打印条码，根据项目不同生成不同的申请单。

- 1.4.可上传或高拍仪拍摄纸质申请单。

- 2.登记病例

- 2.1.可通过扫码从HIS获取病例数据。

- 2.2.可单独独立登记病例信息。

- 3.样本接收

- 3.1.可通过扫描对标本进行接收登记。

- 3.2.可导出样本接收清单。

- 3.3.生成、提交电子交接单，可打印样本交接单。

- 4.大体检查

- 4.1.提供巨检模板，可自行维护，可根据标本类型自行筛选，并对模板进行排序。把不相关的模板自动隐藏不显示，常用的模板根据使用频次自动排列在前。

- 4.2.提供主副标本自由组合模式。根据登记的标本类型，可自动筛选出小标本，并提供对应的筛选后的模板。

- 4.3.提供预填式模版，即模版中可以设置关键词，并且关键词有默认值，可以通过设定键盘上的指定快捷键，自动跳转到关键词进行修改。

- 4.4.跟随系统配套提供取材规范SOP文件。

- 4.5.跟随系统配套提供取材方法SOP文件，可根据标本类型自行筛选。

- 4.6.清点蜡块，提供Excel导出，可对蜡块进行数量统计，可使用高拍仪进行清点拍照。

- 4.7.查看延期样本信息，并对样本进行处理。

- 4.8.对清洁台面次数和器械消毒次数进行统计。

- 4.9.添加多个蜡块，可修改蜡块部位名称，标本块数。对蜡块进行延期备注。

- 4.10.在巨检信息中追加取材明细。可打印巨检底单。

- 4.11.可对巨检台进行拍照。

- 4.12.可对接切片及蜡块激光打印机。

- 4.13.可记录标本状态：全取、长存、留及存储位置

- 5.冰冻诊断

- 5.1.在巨检环节可以进行报送冰冻诊断，实现发送冰冻报告。

- 5.2.可实现多部位报送冰冻。

- 6.报告向导

- 6.1.与大体检查配套使用，可自动调取大体描述部分的重要信息，如肿瘤大体类型、肿瘤部位、肿瘤大小等。

- 6.2.系统预设有取材部位、标本类型等数据字典信息，取材部位可关联多种标本类型。

- 6.3.系统预设有各种疾病信息等数据，标本类型可绑定多个疾病数据，并可根据良性或恶性对疾病进行分类管理。

- 6.4.根据标本类型及疾病分类，自动适配向对应的报告模板。

- 6.5.提供预填式模版，即模版中可以设置关键词，并且关键词有默认值，可以通过设定键盘上的指定快捷键，自动跳转到关键词进行修改。

- 6.6.可根据标本类型，自动提供对应AJCC肿瘤分期、组织学分级、化疗反应等模版。

- 6.7.提供病理资料知识库，可供诊断医生随时查阅。资料数据可以根据疾病名称、发病部位、形态结构等条件进行多条件组合查询。

- 7.常规病理

- 7.1.可编辑标本信息

- 7.2.可对下级诊断进行评估

- 7.3.可对切片及特检进行评估

- 7.4.可对特检结果进行录入

- 7.5.可对冰冻诊断结果进行评估

- 7.6.取材部位和标本类型可根据送检科室进行绑定，通过使用频次对其在下拉选菜单中进行自动排序。

- 7.7.流程管理（制片、诊断），采集图像、可根据客户需求提供标准报告模板

- 7.8.可根据标本类型，自动筛选出对应的免疫组化套餐，方便诊断医生开单。

- 8.宫颈液基

- 8.1.提供常用术语模板及样本评估模板。

- 8.2.可根据常用术语自动勾选样本评估结果。

- 8.3.流程管理（制片、诊断），采集图像、可根据客户需求提供标准报告模板。

- 9.细胞病理：流程管理（制片、诊断），采集图像、可根据客户需求提供标准报告模板。

- 10.HPV：流程管理（制片、诊断），采集图像、可根据客户需求提供标准报告模板。

- 11.外院会诊：流程管理（制片、诊断），采集图像、可根据客户需求提供标准报告模板。

- 12.技术工作站：脱水机、包埋机、冰冻切片机、切片机、染色机等的使用与维护方法和相关记录的整合。

- 13.特检管理

- 13.1.包括免疫组化、特染、原位杂交等从申请-接受任务、染色结束、报告模板发送等全过程管理。

- 13.2.可导出项目统计表和质量控制表。

- 14.质控数据

- 14.1.可以查看到每个病例的登记时间、应发报告时间、应发报告周期、实际使用天数等

- 14.2.可以对每个医生单独进行统计。

- 14.3.可以批量统计医生。

- 14.4.可以计算并查看每个医生的诊断及时率。

- 14.5.超时病例红色标记显示。

- 14.6.可根据诊断模块及病例是否超时状态进行查询。

- 14.7.可以实现每个标本单独自动计算发报告周期，还可以做到根据蜡块是否延期，有没有开免疫组化项目再次自动计算好应发报告时间。

- 15.工作量统计：员工阶段时间内完成工作量明细统计及工作质量评估。提供个人、模块、科室等工作量的统计。

- 16.病例检索：可根据条码、病理号、姓名、性别、科室、标本类型、取材部位、诊断结果、送检时间等条件对病例进行检索，也可多条件进行“与或”关联运算后进行检索。

- 17.档案管理：标本接收、储存、出入库管理，与大体检查工作站、诊断及分子检查对接，提取病人一般信息、大体描述及病理诊断等信息，与其它HIS系统对接可导入检验、影像、病程记录、治疗方案、转归等信息。

- 18.标签打印

- 18.1.能自动根据包埋切片列表或重切深切列表生成切片条码标签，并能自动从免疫组化医嘱中提取标记物名称加到切片标签中，提供清晰规范的切片标签管理。

- 18.2.能对接激光打印机。

- 18.3.标签打印样式可用户自行随时修改。

- 19.补充报告：可对同一个病例发送补充报告。

- 20.延期报告：当报告需要延期审核时，可通知临床或HIS端，并打印延期回执单

- 21.报告犹豫期：由用户自行设置犹豫期时长，例如1个小时，则报告审核后，临床及报告系统无法查询报告，需1个小时后才能查阅病理报告。犹豫期内可随时修改报告。

- 22.同人检索：可根据姓名、年龄、身份证号等条件，自动弹出疑似同一个人的历史病理数据及资料。

- 23.报告查询：提供报告查询功能，可根据多条件进行查询。

- 24.质量控制：提供完善的质量控制功能，可随时对系统的任意数据进行抽查，提供但不限于以下3种抽查方式：

- 1)	随机

- 2)	等差

- 3)	尾号

- 提供4种抽查类型：

- 1)	诊断

- 2)	切片

- 3)	巨检

- 4)	免疫组化

- 25.模板管理：提供取材大体描述模板、病理诊断模板及常用术语模板，模板根据取材部位和标本类型自动过滤筛选，用户可方便地对模板内容进行增加、修改和删除。

- 26.信息管理：提供基本的系统信息维护功能，如科室信息、组套信息、预警词、收费项目等。

- 27.SOP文件管理

- 27.1.可对系统SOP文件进行管理及绑定

- 27.2.提供全流程的SOP文件，可在对系统各个环节进行SOP文件绑定

- 27.3.可提供诊断规范及诊断方法SOP文件，并在诊断环节可随时调阅。

- 28.预警词

- 28.1.可在诊断页面或报告中对预警词进行红色加粗标记显示

- 28.2.审核时弹窗警告

- 29.用户管理

- 29.1.可对用户进行增删改查

- 29.2.可对用户权限进行管理

- 30.报告安全性

- 30.1.每个账户只能操作自己权限内的界面，没有赋予权限的界面及按钮，可以隐藏或禁止使用。

- 30.2.管理员随时可以进行权限的绑定管理，即时生效。

- 30.3.配有全流程的系统监控，在系统中的任何操作都有迹可寻，精确记录使用者电脑的信息。

- 31.操作日志：可记录用户的IP、账户、系统、操作时间、操作内容。每一步操作都要留下痕迹并存储在数据库中。

- 32.其它

- 32.1.报告安全性，提供PDF文件报告，并对PDF进行证书加密和时间戳验证处理。

- 32.2.系统存储服务支持OSS、UNC、HTTP、FTP、SMB等各种访问方式。

- 32.3.客户端UI支持高分辨率DPI自动缩放，响应式布局。

- 33.配备图文工作站1套

- （17）晾片柜

- 一、用途：玻片晾片。

- 二、技术参数

- 1.一组4节，每组配一个底座。

- 2.柜体采用优质冷轧板加工成型，每节晾片柜存放≥1500张玻片，每组可存放约6400张玻片。

- 3.ABS暗拉手，专用插槽、标签槽一体化冲压成型。

- 4.尺寸≥450mm×500mm×1600mm。

- 三、配置清单

- 1.主体柜：1个；

- 2.抽屉	：6个。

- （18）恒温箱

- 一、用途：用于组织样本干燥、烘焙、熔蜡、灭菌用。

- 二、技术参数

- 1.控温范围：室温+10～250℃，温度分辨率0.1℃。

- 2.温度波动度：±1℃。

- 3.定时范围	0～9999min。

- 4.外箱体采用优质钢板，表面采用静电喷塑工艺，工作室采用304不锈钢材质。

- 5.载物搁板可自由调节间距。

- 6.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能。

- 7.采用热风循环系统干燥。

- 8.多层钢化玻璃观察窗。

- 9.采用硅橡胶密封条。

- 10.具备超温报警系统，超过限定温度，仪表可进行声光报警并切断加热系统电源。

- （19）标本冷藏柜

- 一、用途：低温存放病理标本。

- 二、技术参数

- 1.标本冷藏柜温度：0℃-10℃。

- 2.外形尺寸约1230*730*1970mm。

- 3.具备四层网架，配置≥10个不锈钢托盘。

- 4.上置压缩机采用冷凝机组技术。

- 5.外壳、内胆均选用304不锈钢制作。

- 6.柜体、门体均为硬质聚氨酯高压发泡。

- 7.门体采用自动复位装置。

- 8.柜内温度自动控制并数码显示。

- 9.电极玻璃门。

- 10.蒸发器内藏式无氧铜管。

- 11.风冷制冷方式。

- 12.门胆采用工程塑料。

- （20）烘烤片机

- 一、用途：用于病理石蜡切片的展平、贴片、烘干。

- 二、技术参数

- 1.烘片箱可容纳≥3个常规染色架。

- 2.LED数码显示屏,键盘操作。

- 3.烤片槽排列玻片≥60片。

- 4.采用智能PID温控技术。

- 5.具有工作程序剩余时间提醒功能。

- 6.分体式漂缸。

- 7.具有定时开机功能。

- 8.温度设置：室温～99℃±1℃。

- 三、配置清单

- 1.主机：1台；

- 2.水缸：1个；

- 3.烘缸盖：1个；

- 4.保险丝：2个；

- 5.电源线：1根。

- （21）细胞蜡块制备机

- 一、用途：用于胸腹水、心包积液、脑髓液、子宫内膜宫颈脱落细胞、尿液、痰液、各种囊液等制作成细胞块。

- 二、技术参数

- 1.可用作细胞块制作与包埋(≥24人份/次)，同时适用于大体量及微小量细胞标本。

- 2.采用离心沉降的原理、细胞块聚合技术，制作≥24人份细胞块时间≤30min。

- 3.最高转速：≥4000r/min，转速控制精度：±50r/min。最大离心力≥2800xg。

- 4.可放置1.5ml、2ml、5ml、10ml、15ml、50ml等型号离心管。

- 5.工作状态：设备升温≥40℃，温度控制精度：±5℃。噪声：≤65dB(A)。

- 6.具有应急开盖装置，操作界面彩屏显示。

- 7.同一台仪器可完成试剂融化、标本预处理和细胞富集等。

- （22）玻片打号机

- 一、用途：玻片打号。

- 二、技术参数

- 1.采用激光标刻技术。

- 2.无需色带和墨盒等打印耗材。

- 3.可打印各种油漆面玻片。

- 4.打印出的二维码可扫描。

- 5.具有打印信息的导出、批量打印功能及自主人工输入信息打印功能。

- 6.一次可装载≥100张载玻片。

- 7.机械手可将打印完成的玻片直接推送到玻片收集工位。

- 8.固定的玻片收集工位，无需可移动的玻片收集槽。

- 9.玻片收集工位一次可收集打印完成的玻片数≥40张。

- 10.打印完成的玻片被横向推出，打印字迹位于打号机右侧。

- 11.打印完成的玻片收集采用堆栈结构，最先打印的玻片位于堆栈的最上方。

- 12.整机宽度≤21cm，可放置在切片工作台上。

- 13.打印速度≤4秒/玻片，即每分钟可以连续打印≥15张载玻片。

- 14.内置空气过滤系统。

- 15.内置彩色触摸屏。

- 16.玻片上载架采用可拨插设计。

- 17.玻片上载槽位于玻片打号机侧右方。

- 18.具有USB接口。

- 19.整机集成二维码扫描器。

- 20.每台打号机的打印参数内置在U盘中，更换电脑时无需校准打印参数。

- 21.具备RJ45 接口。

- 22.打印软件具备多种打印模板自动选择功能，可以根据不同的组织自动选择打印模板。

- 23.关闭打号机无需关闭打号程序，打开打号机即可自动连接打号程序，各运动模块均无需复位即可开始打印。

- 24.可选配独立的玻片收集器。收集器可以自由地与打号机组合和分开。

- 25.玻片收集工位加收集器一次性可收集玻片数量≥230张。

- 26.打号程序提供可实时显示各阶段运动步骤的文字显示框。

- （23）蜡块打号机

- 一、用途：用于标记，进行打号。

- 二、技术参数

- 1.采用激光标刻技术。

- 2.无需色带和墨盒等打印耗材。

- 3.6个上载槽，可同时装载6条包埋盒。

- 4.每个槽一次性装载≥100个包埋盒。

- 5.一次性可装载≥600个包埋盒。

- 6.可同时装载≥6种不同规格的包埋盒。

- 7.待打印的包埋盒需呈水平放置，与包埋盒槽四边有安全间隙。

- 8.一次性可装载收集盘数≥9个。

- 9.单个收集盘可收集包埋盒数量≥32个。

- 10.可一次性收集≥288个打印好的包埋盒。

- 11.打印出的二维码可扫描。

- 12.具有可开闭的半透明观察窗。

- 13.观察窗位于打号机正面。

- 14.可通过半透明窗随时手动添加包埋盒进行特殊打印。

- 15.除二维码外，可打印8个以上字段的数字和字符信息。

- 16.可与医院的HIS或LIS系统连接，费用包含在投标报价中。

- 17.可实现零边距打印。

- 18.可在包埋盒上平面台阶上打印医院名称、日期等相关信息。

- 19.可自由实现多级灰度打印。

- 20.打印软件可实现批量打印和单独打印。

- 21.打印软件可自定义打印字段名称，打印软件包含的打印字段数≥8个。

- 22.打印在包埋盒上的字迹要耐刮擦。

- 23.打印出来的二维码尺寸≥6x6mm。

- 24.打印软件需同时包含打印编辑窗、待打印窗和已打印窗。

- 25.可实现按自定义的条件自动选择不同颜色或规格的包埋盒进行打印（自动选择打印槽）。

- 26.整机宽度≤570mm。

- 27.待打印列表具有断电自动数据恢复功能。

- 28.可将已打印信息导出为文件，进行统计分析。

- 29.可按照包埋盒颜色或类型对6个包埋盒料槽进行分组，打印过程中每组包埋盒自动衔接。

- 30.采用滑梯式包埋盒输送及打印结构。

- 31.包埋盒在滑梯中部打印。

- 32.完成打印的包埋盒自由滑落到滑梯底部。

- 33.包埋盒打印位置由滑梯中部的电动顶杆控制。

- 34.关闭打号机无需关闭打号程序，打开打号机即可自动连接打号程序，各运动模块均无需复位即可开始打印。

- 35.打号程序提供可实时显示各阶段运动步骤的文字显示框。

- 三、配置清单

- 1.主机：1台；

- 2.数据线：1条；

- 3.收集盘：9个；

- 4.包埋盒上载槽：6个；

- 5.包埋条（每条50个包埋盒）：6条；

- 6.电源线：1条。

- （24）自动染色机

- 一、用途：病理染色

- 二、技术参数

- 1.内置≥10英寸彩色液晶触摸屏，全中文系统触屏显示操作，主界面可预设4个染色快捷程序。

- 2.总站点数量≥26个，其中水洗站点数≥4个，加卸载站点合计数≥2个。

- 3.染色机结构：全开放式单层设计，停电时可采取手工染色代替机器。

- 4.样本进出：抽屉式加卸载站点，具有缓冲功能。

- 5.具有加卸载站点提醒功能。

- 6.具有开盖保护功能和暂停功能

- 7.水洗站点水流大小可调节，水洗续流时间0-120秒可设置。

- 8.烤箱温度在室温～75℃可调，且有温度实时监测功能。

- 9.具有≥4个试剂加热站点，温度范围室温~38℃可调。加热温度可即时监控。

- 10.机械臂可沿XYZ三轴运动。机械臂有抖缸、沥液功能，且可自由设置执行参数。

- 11.可存储≥100个程序，每个程序可以设置≥40个步骤。

- 12.试剂缸容量480±20ml；单个玻片架容量≥30张切片/架。

- 13.可以单独或者同时进行巴氏染色、HE染色等多种染色。

- 14.支持质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细可生成和导出质控报表；可以用不同颜色标识。可以保存试剂更换记录、历史运行情况、试剂用量和更换记录可随时查询，并由表格和统计图形式呈现，且可通过U盘导出。

- 15.具有远程报警、监控功能，并可推送报警信息和维修指引。

- 16.配置USB接口≥2个，可导出Excel和PDF等格式的质控数据表且可以进行设备升级操作。

- 17.染色时间具有自调节功能，能够进行自动调节的染液种类≥4种。

- 18.具有授权管理功能。

- 19.具有运行状态查询功能。

- 20.具有废气浓度监测功能。

- 21.具有声光报警功能。

- （25）低温冰箱

- 一、用途：用于样本低温保存。

- 二、技术参数

- 1.温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃。

- 2.有效容积≥260L。

- 3.微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。

- 4.具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警等报警功能。

- 5.具有声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警等报警方式；具有远程报警接口。

- 6.具有开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等保护功能。

- 7.具有断电报警功能，断电后数字温度显示≥24小时。

- 8.采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡。

- 9.搁架式蒸发器设计。

- 10.箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质。

- 11.箱体背板采用镀锌钢板。

- 12.保温层厚度≥85mm，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计。

- 13.门体机械暗锁+锁扣设计。

- 14.独立塑料抽屉≥7个。

- 15.具备测试孔。

- 16.具备平衡阀。

- 17.具备脚轮+底脚。

- 18.运行噪音≤35dB。

- 19.具备USB接口或RS485。

- （26）电动床

- 一、用途：通过多维度电动调节与智能安全设计，提升患者舒适度、康复效率与护理安全性。

- 二、技术参数

- 1.规格：≥2200*1100*410/750。床面尺寸：≥1900*900mm。

- 2.床体承载重量：≥200kg。

- 3.调节范围：背板升降：≥0-65 °。腿部升降：≥35 °。前倾角度：≥12 °。后倾角度：≥15 °。整体升降:410-750mm±10mm。

- 三、工艺要求：

- 1.床头、床尾板：可拆卸式床头床尾，

- 2.整床体采用内外防锈处理工艺，表面静电喷塑工艺。

- 3.床板采用材料厚度≥1.0mm模压冲孔金属床面，4 片式床板，每片床板含有渐变大小长圆孔及加强筋，背板与小腿板下面支撑处采用工字型双支撑结构。

- 4.PP 材质四片式护栏，背部护栏外形尺寸≥730*340*40mm，护栏支架配有气弹簧，带有缓冲护栏升降速度，四片护栏均带有角度显示器。

- 5.医用超静音直流电机驱动。线性控制器大图标按键控制背部、腿部、背腿连动、整床升降、前倾、后倾、CPR、按键背光功能，床体两侧分别设有 2 个尿袋挂钩，床头、床尾处各设有 2 个输液杆防撞轮一体式插孔。

- ★6.中控静音脚轮。脚轮采用5寸中控脚轮。

- 7.具有急停开关，安全应对突发状况。

- 8.具有蓄电池功能，便于转运及外出检查。

- 三、材料要求：

- 1.床身主要部件：床框采用≥30mm×60mm×1.2mm 碳钢矩管，床脚采用≥60mm×30mm×1.0mm 的碳钢方管。

- ★2.脚轮骨架采用铝材一次压铸成型，具有一键式中控刹车系统。

- ★3.床面板冷轧钢板通过摆锤冲击、物理性能、耐腐蚀性≥180h性能测试。

- （27）心肺复苏机

- 一、用途：适用于对心跳、呼吸骤停者急救使用。

- 二、技术参数

- 1.工作原理：电动电控。

- 2.按压深度：≥30mm～60mm 可调，每次调节 5mm。

- 3.按压频率：100 次/min 、110 次/min 、120 次/min ，可切换。

- 4.按压通气比： 30:2 ，单独连续按压功能，两种按压通气模式。

- 5.按压释放比：1:1（50%：50%）。

- 6.提示类功能： 电量显示，低电压报警，具有按压、通气状态指示灯提示功能。

- 7.按压通气比 30:2 ，按压深度 30mm ，按压频率 100 次/min。

- 8.单旋臂+背部硬质支撑板。

- 9.胸厚测量指示功能，垂直调节高度：150mm ，允差±5mm。

- 10.旋转：机头 360 度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作。

- 11.开放旋臂式钢性支撑装置：可根据患者体形差异和操作环境的不同，对机头进行上下升降和左右摆动的调节，快速将按压头与患者胸部定位。紧固锁紧把手，确保按压过程中按压头始终贴紧胸部。

- 12.单块电池满电情况下可持续工作≥240 分钟。

- 13.防护等级≥IP55。

- 三、配置清单

- 1.主机	：1	台；

- 2.充电器：1个；

- 3.简易呼吸器：1套；

- 4.便携包：1个。

- （28）床边血滤机

- 一、治疗模式：

- ★1.具备连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能。

- 2.设备可升级连续性血浆滤过吸附(CPFA)、分子吸附再循环系统（MARS）、双重血浆置换(DFPP)模式、血浆分离附系统（FPSA）。

- 二、技术参数

- 1.采用≥12英寸本身可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面。

- ★2.具有枸橼酸抗凝输入功能。

- ★3.具有碳酸氢钠单独输入功能。

- 4.设备系统包含管路的安装图文引导操作。

- 5.管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。

- 6.设备配置1个肝素泵，支持 20ml、30ml、50ml 规格的注射器。

- ★7.设备配置≥4个流量泵（不包括肝素泵）。

- 8.流量控制范围

- 8.1.血泵流量范围：30mL/min～400mL/min。

- 8.2.置换液流量范围：100～4800mL/h。

- 8.3.透析液流量范围：100～4800mL/h。

- 9.压力监测范围

- 9.1.动脉压监测范围: -300mmHg～+300mmHg。

- 9.2.静脉压监测范围: -300mmHg～+300mmHg。

- 9.3.跨膜压监测范围: -300mmHg～+300mmHg。

- 9.4.滤前压监测范围：-300mmHg～+300mmHg。

- 9.5.一级膜外压监测范围：-300mmHg～+300mmHg。

- 10.具备气泡检测功能。

- 11.具备漏血监测功能。

- 12.脱水范围为0～3000mL/h。

- ★13.具有置换液加热功能。

- 14.设备≥3个高精度称重计，最大的称重范围：≥12kg。

- 15.具备后备电池。

- （29）有创呼吸机

- 一、基本特征

- 1.适用于对成人、小儿、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，提供中文操作界面。

- 1.设备自带≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920*1080。

- 1.主机内置一块锂电池使用时间≥120分钟。

- 1.信息互联：呼吸机支持与监护仪互联，当呼吸机连接监护仪时，可传输呼吸机监测参数、设置参数及报警等数据至监护仪。

- 1.本机具有USB接口，无需外接转接口，病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。

- 1.吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

- 1.具备一体式同步雾化，标配电子雾化器供电接口功能。

- 1.具备HDMI扩展显示。

- 1.标配化学氧电池，标配顺磁氧监测功能。

- 二、呼吸模式及功能

- 1.配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PSV）、压力支持通气-自主/时控（PSV-S/T）、压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气（DuoLevel或BiPAP）模式、容量支持通气VS。可选自适应性支持通气（AMV或ASV）、心肺复苏通气（CPRV）模式、

- 2.可选高级模式：比例压力支持通气（PPS/PAV/PPV）。

- 3.具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰、NIF、PEEPi及P0.1测定等功能。

- 4.具有低流速P-V工具。

- 5.具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能。

- 6.具有智能同步技术。呼气触发灵敏度可在5~85%范围内手动灵活调节。

- 7.具有自主呼吸试验（SBT）脱机功能。

- 8.具有肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

- 9.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能。

- 10.流速类型可设置方波或递减波，递减波可调范围：0%～75%。

- 三、参数设置范围

- 1.潮气量范围：20mL～2000mL。

- 2.呼吸频率：1-100次/min。

- 3.吸/呼比：4:1-1:10。

- 4.吸气压力：5-80 cmH2O。

- 5.压力支持：0-80cmH2O。

- 6.呼末正压：0 cmH2O～50 cmH2O。

- 7.压力触发灵敏度：-20.0cmH2O～-0.5cmH2O。

- 8.流速触发灵敏度：0.5L/min～20.0L/min。

- 9.氧疗流量：2-80L/min。

- 10.吸气时间：0.1-10s。

- 11.压力上升时间：0-2s。

- 12.叹息压力：off, 1cmH2O～40 cmH2O。

- 13.吸气暂停：off,5-60%。

- 14.PPS/PPV支持百分比：25-100%

- 15. PPS/PPV最高压：6-40cmH2O

- 16.PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml

- 四、监测参数

- 1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

- 2.每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测。

- 3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量。

- 4.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

- 5.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，可选二氧化碳/时间，脉搏波/时间监测。

- 6.吸入氧浓度的监测。

- 7.肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

- 8.支持牵张指数Stress Index和肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。

- 9.具有动态肺视图界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。

- 10.具备血氧监测功能。

- 11.分钟通气量：0-100L/min。

- 12.吸呼比：150：1-1：150。

- 13.气道压力：-60-120cmH2O。

- 14.吸气峰值流速：成人/小儿：0-300L/min，呼气峰值流速：0-180L/min。

- 15.最大吸气负压（NIF）：-60-0cmH2O。

- 16.报警静音计时：≤120 s。

- 五、其他功能

- 1.呼吸机提供锁屏功能。

- 2.主机提供截图功能，支持至少50张截屏图片存储。

- 3.呼吸机应支持至少10个环图存储。

- 4.趋势记录：本机自身可提供≥100小时的全部监测参数的趋势图、表分析。

- 5.日志记录：本机自身可提供≥5000条历史事件信息的记录。

- 6.具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。

- 7.具有经鼻高流量氧疗功能。

- 8.具备无创通气功能。

- 9.每台配备可重复使用面罩2套。

- （30）手持式排痰仪

- 1.主机重量≤8kg，标配移动台车。

- 2.屏幕尺寸≥7英寸触摸屏，分辨率≥800×480。

- 3.设备启动治疗后，屏幕有锁屏功能，防止误操作。

- 4.具有治疗频率实时数值和波形显示功能。

- 5.治疗模式：手动模式、自动模式和自定义模式

- 6.叩击排痰治疗时间应可设置：

- 6.1.手动模式（治疗时间设置范围为1min-60min，步长1min，）。

- 6.2.自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min）。

- 6.3.自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）

- 7.手动模式、自定义模式下，叩击排痰治疗频率可设置：成人：10～60Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±10%或±2Hz.

- 8.具有定时设置功能。

- 9.具有振动叩击排痰功能，支持双人通道使用，配备2路动力装置。

- 10.径向振幅6mm，误差不超过±15％。

- 11.配置叩击头尺寸≥5种，按需求提供。

- 12.传动软轴的长度1.8m±0.2m，传动软轴可围绕传动动力头手柄进行360°自由转动，可快速拆卸。

- 13.工作噪音低，叩击排痰正常工作：≤65dB(A)。

- 14.具有电源开关之外的功能开关（启动/暂停按键），可随时中止治疗程序。

- 15.具有故障提示功能。

- 16.音量多级可调。

- 17.使用寿命≥10年。

- （31）空气波压力治疗仪

- 一、用途：适用于脑血管意外，脑外伤，脑手术后引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

- 二、技术参数

- 1.设备工作压力值范围 0-280mmHg

- 2.操作及配置：≥7 英寸彩色液晶全触摸屏操作，配备开关可紧急停止。

- 3.设备开始治疗后应具有自动锁屏功能。

- 4.主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志以及实时观测回盈时长的变化。

- 5.标配腿部十二腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右足气囊。

- 6.气囊种类自动识别支持：气囊插入后设备实时快速的识别气囊腔数种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗。

- 7.治疗方案多种可选，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT 治疗）方案。

- 8.保压时间 0-15s 可调。

- 9. 间隔时间 0s-99s 可调。

- 10 具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节。

- 11.治疗时间可调，支持不间断治疗。

- 12.具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节。

- 13.噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB。

- 14.使用年限：≥10 年。

- 15.具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示。

- 16.配备台车1台，配备内置锂电池。

- （32）血液灌流机

- 一、主要功能：血液灌流。

- 二、适应症：各种食物、药物和毒物中毒、急性肾衰和急性左心衰等。

- 三、技术参数

- 1.灌流器前压监测：0～500mmHg  ±20mmHg。

- 2.静脉压监测：0～300mmHg  ±10mmHg。

- 3.血液流量0～400mL/min  血泵控制精度±10%。

- 4.温度控制范围29～40℃  温度控制精度±0.5℃。

- 5.肝素推注0～10mL/h，精度：±0.2mL/h。

- 6.注射器尺寸：20mL。

- 7.空气监测可监测≥0.02mL气泡；可监测累积气泡。

- （33）吊塔

- 一、用途：医用吊塔和吊桥是医疗机构中用于悬挂医疗设备和提供患者支撑的设施。吊塔通常安装在监护室如 ICU、CCU 和NICU 等，以及手术室中，用于悬挂呼吸机、心电监护仪、输液架等医疗设备。

- 二、技术参数

- 1.产品主体材料应为高强度、耐腐蚀的 6005型号铝合金型材（状态为 T6）。

- 2.产品表面应采用静电喷涂工艺，所使用涂料须具备抗菌功能；依据 ISO22196:2011标准，其表面对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率须达到99.9% 。

- 3.为确保安全，吊塔必须符合气、电分离的标准。

- 4.防护等级应符合 GB4208-2017 标准中 IP40的规定。

- 5.吊塔内气管应为医用专业气管。

- 6.气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插，插拔次数≥50000 次。

- 7.仪器平台材料应为铝合金材质，不得采用普通钢板或塑料材质。

- ★8.仪器平台承重应≥100kg ，抽屉承重应≥30kg。

- 9.抽屉为铝合金材质，抽屉必须具有自回弹功能。

- 10.各回转机构旋转角度应≥350 °。

- 11.气密性要求：医用吊塔、吊桥气体管道系统，0.6MPa 气压保压 24 小时，压降≤0.5%/h。

- 12.干湿分离吊桥配置要求

- 12.1.吊桥横梁长度2000 mm—3500mm ，可根据现场情况定制。

- 12.2.吊桥横梁额定承重不小于 600kg 。

- 13.干区吊桥吊架要求：

- 13.1.吊架材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材。非简单不锈钢管设计。吊架主体设置内藏式导轨，方便固定仪器平台和各种附件。吊架能在横梁上手动平移≥500mm。

- 13.2.干区配置

- 13.2.1.气体终端：氧气 1 个、负压吸引 1 个、医用空气 1 个。

- 13.2.2.国标五级电源插口（10A/AC250V）9个。

- 13.2.3.等电位端子 2 个。

- 13.2.4.网络端口(六类）2 个。

- 13.2.5.仪器平台 2 个，尺寸（不含边轨）：≥400mm(宽)×450mm（深）。

- 13.2.6.抽屉1个。

- 14.湿区吊桥吊架要求：

- 14.1.吊架材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材。非简单不锈钢管设计。吊架主体设置内藏式导轨，方便固定仪器平台和各种附件。

- 14.2.湿区配置：

- 14.2.1.气体终端：氧气 1 个、负压吸引 1 个、医用空气 1 个。

- 14.2.2.国标五级电源插口（10A/AC250V）6 个。

- 14.2.3.等电位端子 2 个。

- 14.2.4.托盘及抽屉：仪器平台1个，尺寸≥350×300（宽×深）。

- 14.2.5.抽屉 1个，尺寸≥350×300×140（宽×深×高）。

- 14.2.6.不锈钢管输液架 2 套。

- 14.2.7.双支臂，臂长不小于300mm+300mm，可自由伸缩转动，承重≥40kg。不锈钢网篮1个。

- 15.配备可折叠式照明灯。

- （34）床边无创呼吸机

- 1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求。

- 2.采用高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1280*800。

- 3.屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。

- 4.内置后备可充电锂电池≥120分钟。

- 5.吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染。

- 6.通气模式：

- 6.1具有持续气道正压通气模式（CPAP）、自主模式（S）、自主/时控模式（S/T）、压力控制模式(PCV)、容量保证时间控制模式（VG-T）、容量保证压力支持模式（VAPS）等。

- 6.2 可选比例压力支持模式(PPS/PPV )、压力调节容量控制模式（PRVC）。

- 7.具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。

- 8.具有压力释放、延时升压、增氧功能。

- 9.具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，吸气触发手动多档调节。

- 10.设置参数：

- 10.1.潮气量：50ml—2000ml。

- 10.2.持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O。

- 10.3.IPAP：4-40 cmH2O。

- 10.4.EPAP：3-30 cmH2O。

- 10.5.呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min。

- 10.6.吸气时间：0.2—5s。

- 10.7.吸入氧浓度：21%—100%。

- 10.8.压力上升时间多档可调。

- 10.9.压力释放多档可调。

- 10.10.具有漏气补偿功能。

- 11.监测参数：

- 11.1.气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。

- 11.2.潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。

- 11.3.呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。

- 12.报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。

- 13.具备截屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥100小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。

- 14.具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。

- 15.配备台车1台。

- 16.每台配备可重复使用管路及面罩1套。

- （35）转运呼吸机

- 一、用途：该产品适用对象为婴幼儿，儿童和成人患者。可用于 ICU 病房的重症治疗及呼吸内科和急诊科对呼衰患者对抢救与治疗，也适合其他科室实现对患者的通气支持。

- 二、技术参数

- 1.适用于成人和儿童的急救转运呼吸机。

- 2.驱动方式：气动电控。

- 3.控制方式：容量控制。

- 4.显示方式：彩色显示屏。

- 5.内置电池具备窒息后备通气功能，续航不少于 4.5 小时。

- 6.应至少具备以下通气方式：VCV 、SIGH、SIMV-V、SPONT、Manual等。

- 7.参数设置：

- 7.1.潮气量：75-2000ml。

- 7.2.呼吸频率：1~100bp。

- 7.3.呼气末正压：0~20cmH2O。

- 7.4.压力触发灵敏度：-20cmH2O~0cmH2。

- 7.5.氧浓度：40%~100%，多档可调。

- 8.监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测。

- 9.具备呼吸波形监测功能。

- 10.报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、氧气供应低、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、系统故障报警等。

- 11.多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池。

- 12.符合 IPX4 防水等级。

- 13.符合 EN1789 救护车车载标准。

- （36）便携式肺功能仪

- 一、传感器：

- 1.流量传感器采用压差检测技术原理。

- 2.一体式设计的流量传感器，无外接管路。使用一次性肺功能仪配套过滤嘴，细菌过滤率≥99.9%。

- 3.性能指标

- 3.1.用力肺活量（FVC）范围：0.5～8L；准确性：≤±3%或者≤±0.050L。

- 3.2.第一秒用力呼气量（FEV1）范围：0.5～8L；准确性：≤±3%或者≤±0.050L。

- 3.3.呼气峰值流量（PEF）范围：0～14L/s ；准确性：≤±10%或者≤±0.17L/s。

- 3.4.肺活量（VC）范围：0.5～8L；准确性：≤±3%或者≤±0.050L。

- 3.5.最大分钟通气量(MVV)范围：0～250L/min；准确性：≤±10%或者≤±15L/min。

- 4.显示器触摸屏≧8 英寸。

- 5.全中文操作界面，操作过程语音互动提示.

- 6.打印：具备打印功能，可打印检测报告。

- 7.软件功能：

- 7.1.完整的肺功能检测模块：肺通气功能检查（用力肺活量FVC、肺活量VC、最大自主通气量MVV、静息潮气量MV）、支气管舒张试验和激发试验等。

- 7.2.自动检测呼气、吸气指标，实时动态显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线。检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25 、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF、FIVC 等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC 等；MVV(最大自主通气量)：MVV、VT、BF ；MV（静息潮气量）：MV、VT、BF等指标。

- 7.3.内置≥10种以上预计值公式可选。

- 7.4.各项检测≥5次重复测试。

- 7.5.校准功能：实现1-3升定标筒定标选择；具备容量定标、三流速线性验证，并形成校准质控报告。

- 7.6.具备数据导出功能。支持任何自定义时间范围数据导出和全部数据导出为EXCEL文件，便于后续数学统计和科学分析研究。支持数据备份还原功能，方便数据管理。测试报告可以PDF的形式输出。

- 7.4.具备数据互联功能。

- 7.5.具备双模工作模式。

- 7.6.主机可存储测试数据和曲线。

- 8.具备220V和内置电池（标配2块）供电。

- （37）咳痰机

- 一、适用范围：用于胸腔外部处置时进行气道清除治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全的成人患者，同时促进气道清除或改善支气管引流，为诊断评估收集粘液。

- 二、技术参数：

- 1.屏幕≥10英寸。

- 2.治疗模式：手动模式，自动模式。

- 3.振动频率范围为1-13Hz，精度≤±15%，；最大压力≥35mmHg，时间范围：1-60min，连续可调，常规治疗时间为10min。

- ★4.操作模式：分为儿童模式，成人模式，老人模式，重症模式，手动模式，自定义模式等。

- 5.整机使用期限≥10 年。

- 6.振动压力：0-5kPa以内1-10 级可调，调节步长 1 级，长按可以连续调节。

- 7.振动压力控制精度：输出值与设置值的误差≤±0.2kPa。

- 8.具备设备治疗信息储存查询功能。

- 三、配置参数：

- 1.背心设计：全胸充气背心采用倒 V 式设计。

- 2.背心规格(XXS、xSS、XS、S、M、L 等)多种背心自有选择，标配3种规格（规格由医院自行选择）。

- 3.充气背心具备腹部防振动结构；除可拆卸背心外，可配备可拆卸内衬避免交叉感染。

- 4. 配备设备专用台车，设备固定在台车上共同使用。

- （38）间歇充气加压装置（空气波压力治疗仪）

- 一、用途：适用于脑血管意外，脑外伤，脑手术后引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

- 二、技术参数

- 1.设备工作压力值范围 0-280mmHg

- 2.操作及配置：≥7 英寸彩色液晶全触摸屏操作，配备开关可紧急停止。

- 3.设备开始治疗后应具有自动锁屏功能。

- 4.主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志以及实时观测回盈时长的变化。

- 5.标配腿部十二腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右足气囊。

- 6.气囊种类自动识别支持：气囊插入后设备实时快速的识别气囊腔数种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗。

- 7.治疗方案多种可选，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT 治疗）方案。

- 8.保压时间 0-15s 可调。

- 9. 间隔时间 0s-99s 可调。

- 10 具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节。

- 11.治疗时间可调，支持不间断治疗。

- 12.具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节。

- 13.噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB。

- 14.使用年限：≥10 年。

- 15.具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示。

- 16.配备台车1台，配备内置锂电池。

- （39）电驱动设流雾化器

- 一、用途：通过压缩气体产生的气流雾化药物并将其输送到呼吸道，供呼吸道雾化药物吸入治疗用。

- 二、技术参数

- 1.额定功率≤140VA.噪音≤60dB。

- 2.喷雾速率≥0.30ml/min。

- 3.雾化颗粒直径1-5微米，所占比例≥70%。

- 4.药液残留率≤0.5ml。

- 5.药液杯容量：2-8ml。

- 6.空气流量：8-10L/min。

- 7.重量≤2kg。

- （40）肝病治疗仪（手推式）

- 一、技术参数

- ★1.脉搏显示误差范围：±5%。

- 2.抗干扰度：脉搏传感器在离红外发射装置5cm处可正常同步工作。

- ★3.脉搏传感器频率响应范围：50次/分～120次/分。

- ★4.灵敏度：1%（用FLuk血氧饱和度模拟测试）。

- 5.红光波长范围：0.64um～0.76um，近红外光波长范围：0.76um～1.5um。

- 6.光能发生器半功率：≥75W；额定全功率：≥150W。

- 7.时间设定范围：5min～90min。

- ★8.辐射强度（照射距离20cm）：＞0.07（W/cm²）。

- 9.工作制：连续运行。

- 10.防电击类型：Ⅰ类B型应用部分。

- 二、配置清单

- 1.治疗主机1套；

- 2.臂杆 1只；

- 3.脉搏传感器 1套；

- 4.光能发生器 2只；

- 7.显示器≥8英寸；

- 8.遮光罩 2只；

- 9.配备专用台车1辆。

- （41）胃肠动力治疗仪（手推式）

- 一、适用范围：适用于以下疾病的治疗：功能性消化不良、胃节律紊乱综合症、胃轻瘫、胃下垂、肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘、伴功能紊乱的浅表性胃炎、其它功能性胃肠道疾病或术后综合症。

- 二、技术参数

- 1.工作原理：采用频率合成技术合成产生健康人胃肠电治疗波形，设计成胃肠双路起搏信号输出，可分别对胃、肠起搏点进行起搏治疗。

- 2.输入功率：≤15W。

- 3.正常胃起搏输出频率：符合胃正常蠕动周期0.05HZ的要求即3次/分（cpm）。

- 4.正常肠起博输出频率：符合结肠正常蠕动周期0.2HZ的要求即12次/分（cpm）。

- 5.输出电压：峰值0V～45V连续可调。

- 6.峰值：≤45mA。

- 7.脉冲宽度：0.1ms±0.05ms。

- 8.支持显示治疗时间、工作模式、输出功率。

- 9.治疗时间：15～60分钟/次可调。

- 10.复用型引线式电极片或一次性扣式电极片均可使用

- 11.设备质量保证使用年限≥10年，提供证明材料。

- 12.配备专用台车1辆。

- （42）无线心电中央监护系统（遥测心电监护系统）

- 一、用途：对患者多种生理参数进行集中监护、管理（≥1拖10）。

- 二、技术参数

- 1、遥测设备

- ★1.1.主机支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压、体温的监测。

- ★1.2.防水防尘等级≥IP22或IPX7等要求。

- 1.3.≥1.5米跌落测试要求。

- 1.4.显示屏幕尺寸≥2.6英寸。

- 1.5.具有自动息屏功能。

- 1.6.提供3/5导心电监护。

- 1.7.具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。

- 1.8.支持心律失常分析、ST分析、QT分析等临床辅助功能。

- ★1.9.具备连续无创血压测量。

- 1.10.电池工作时间≥70小时，具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。

- 1.11.具有呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具备呼叫病人功能。

- 2.中央监护系统参数

- 2.1.中央监护系统支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)等参数值及波形的显示。

- 2.2.软件界面显示≥24英寸液晶屏。

- 2.3.支持在移动端（包括安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理。

- 2.4.采用无线方式联网通讯。

- 2.5.为充分保证数据安全性、完整性，系统需要提供基于用户名、密码的用户身份认证和基于角色、基于观察设备的用户权限管理功能。

- 2.6.具备双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。

- 2.7.具备双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能。

- ★2.8.具备护理管理功能，具备病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。

- 2.9.中央监护系统可以接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。

- ★2.10中央站软件可导出数据进行动态心电、动态血压分析。

- 2.11无线网络设备的安装调试（包含所有辅材），费用包含在投标总价内。

- （43）睡眠呼吸监测仪

- 一、用途：记录并分析睡眠时各种生理参数，用于睡眠呼吸暂定低通气综合征及其他睡眠障碍的诊断

- 二、技术参数

- 1.设备导联数≥40导，包括脑电≥5导、眼动电≥2导、下颌肌电≥3导、心电≥2导、左右腿动≥4导、压力CPAP、压力式鼻气流、热敏式口鼻气流、胸部运动呼吸、腹部运动呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、心率变异性HRV、收缩压、舒张压、实时阻抗、模拟气流、电池电量、蓝牙通道*4、无线外接扩展通道参数等。

- 2.设备采样率≥500Hz，存储率≥500Hz，采样精度≥24位。

- 3.EEG\EOG共模抑制比≥ 130 dB，输入阻抗≥15 MΩ，内部噪音≤1.0μVp-p，信号精度误差≤±4%。

- 4.具有脑电采集模块，与设备主机无线连接，并实时同步数据传输。

- 5.具有胸腹呼吸采集模块，与设备主机无线连接，并实时同步数据传输。

- 6.具有心电呼吸阻抗描记技术，实时采集心电和胸腹呼吸生理参数。

- 7.具有腕部血氧采集模块。

- 8.具有腿动采集模块。

- 9.内置可充电锂电池直流电源供电。

- 10.设备可连接任意品牌呼吸机进行压力滴定。

- 11.内置多通道无线传输技术。

- 12.内置环境光强度传感器。

- 13.设备可连续记录和存储≥5个患者的睡眠数据，并可按需依次导入软件中进行分析。

- 14.患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF等格式，同时可自定义报告模板，数据采集格式采用国际通用EDF格式，可将数据导出edf文件，导入至其它所需要软件平台进行分析。

- 15.配套睡眠分析软件具有全中文操作界面，可判断睡眠分期（包含开始/熄灯时间、结束/开灯时间、总睡眠时间、睡眠潜伏期、REM睡眠潜伏期、睡眠分期等）、判断呼吸事件（包含呼吸暂停指数、低通气指数、呼吸暂停+低通气指数、呼吸努力相关微觉醒指数等）、判断心电事件（包含睡眠期平均心率、睡眠期间最高心率、睡眠期间最低心率）。

- 16.可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告。

- 17.睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图等。

- （44）动态脑电图机

- 一、用途：24小时长程记录脑电波，病例分析。

- 二、技术参数

- 1.基本功能

- 1.1.通道≥16导。

- 1.2功率谱：幅度差不超过±10%;频率差不超过±5%。

- 1.3幅频特性误差：-10%～+5%。

- 1.4共模抑制比：≥100dB。

- 1.5耐极化电压灵敏度变化不超过±5%。

- 1.6噪声电平：≤2.5uVp-p。

- 1.7.电压测量误差：脑电图仪记录盒电压测量误差不超过±10%。

- 1.8.时间间隔误差：脑电图仪记录盒时间间隔误差不超过±5%。

- 1.9.采样率≥500Hz,分辨率≥24bit。

- 1.10.具备液晶显示器，实时显示信号波形。

- 1.11.实时显示电池电量，实时显示采集进度。

- ★1.12.电池供电即可保证超过48小时的记录时间。

- 1.13.采用SD卡（≥16G），无压缩记录超过48小时的完整EEG数据。

- 1.14.具备阻抗测试和显示功能。

- 1.15.输入阻抗≥100MΩ。

- 2.功能配置

- 2.1.应用于门诊或病房24小时动态脑电波长程采集监护。

- 2.2具备脑电波查看功能。

- 2.3.具备脑电波分析功能。

- 2.4.具备长程动态脑电分析功能。

- 2.5.具备脑电波回放功能。

- 2.6.具备病历管理功能。

- 2.7具备睡眠脑电波分析功能。

- 2.8精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均幅度、波形个数、电位差等。

- 3.配置清单

- 3.1.采集分析工作站（含软硬件）1套；

- 3.2.动态记录盒3台；

- 3.3.电极线3套；

- 3.4.导电膏 1瓶；

- 3.5.背包3个；

- 3.6.SD卡6块；

- 3.7.读卡器1个；

- 3.8.电池6节。

- （45）冰帽

- 一、用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者；

- 二、技术参数

- 1.控温方式：半导体控温系统或医用压缩机制冷。

- 2.输出结构：≥2路输出。

- 3.显示方式：≥7英寸彩色触摸屏。

- 4.循环液体制冷设置范围：6℃～25℃，步进值0.5℃。

- 5.循环液体制热设置范围：32℃～40℃，步进值0.5℃。

- 6.具备体温传感器（腋温/肛温）。

- 7.具备自动模式。

- 8.具备手动模式。

- 9.具备开机自检功能。

- 10.具备超温报警功能。

- 11.工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)。

- 12.具备记忆功能。

- 13.承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥135kg。

- 14.标配控温配件：毯子、软帽各一套。

- （46）称重床

- 一、用途：用于医疗监护下的成年患者的称重、诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。

- 二、技术参数

- 1.体位功能：具有休克位、心脏椅位、“FOLWER”体位、MAX 体位、CPR、自定义体位等特殊体位调节功能。

- 2.特殊体位角度记忆和存储。

- 3.电动床体前倾角度：0°～15°。

- 4.电动床体后倾角度：0°～15°。

- 5.体位角度显示（背/腿及前后倾）：抬背角度 0°～80°；大腿角度 0°～50°。

- 6.电动小腿板独立抬高，小腿角度 0°～30°。

- 7.HOB＞30°/报警。

- 8.称重/精度：≤10g。

- 9.离地高度显示，最低位：≤46cm，最高位：≥84cm。

- 10.床面尺寸：约202*92cm 。

- 11.内置高精度传感器，最大承重：≥250kg。

- 12.具有床旁温湿度显示功能。

- 13.具有患者呼叫功能。

- 14.具有24 小时体重变化超过 1kg 预警功能。

- 15.体重凝固功能、体重置零调节、差重置零调节。

- 16.体重数据采集、记录、统计。

- 17.病人离坠床报警。

- 18.内置充电电池。

- 19.感应式床底夜灯。

- 20.束缚带固定环。

- 21.引流袋挂钩。

- 22.侧护栏控制面板。

- 23.脚踏中心锁。

- 24.全彩屏触控，实时显示环境温度，床面高度，前/后倾角度，背/ 脚板角度，体重，差重及电量等。

- 25.体位变化时刻及角度数据记录。

- 26.实时数据显示，智能采集、智慧预警等功能。

- （47）胰岛素泵技术参数

- 1.名称：胰岛素泵。

- 2.防水：≥IPX7。

- 3.电机：一体式减速编码电机。

- 4.屏幕显示：动画、图标、中文。

- 5.储药器容量：≥3mL。

- 6.胰岛素选择：U-100/ml。

- 7.装药自动定位读数功能：有。

- 8.操作模式：≥4种。

- 9.背景光：有。

- 10.屏幕显示胰岛素余量：有。

- 11.屏幕显示电池余量：有。

- 12.屏幕显示基础曲线：有。

- 13.基础率分段：≥24个时段。

- 14.基础率输注最小时段：60分钟。

- 15.基础率输注方式：最小间隔2分钟。

- 16.基础率设置范围：0.1U～4U。

- 17.基础率自动注射：有。

- 18.临基率范围：0% ～ 250%（间隔25%）。

- 19.大剂量设置范围：0.1U～80U。

- 20.大剂量输注速度：约10U/分钟。

- 21.大剂量设置增量：0.1U(0-10U)，1U(10-80U)。

- 22.预设餐前量：有。

- 23.上次餐前量显示：有。

- 24.日总量回顾：≥50次。

- 25.基础量回顾：≥50次。

- 26.大剂量回顾：≥50次。

- 27.排气回顾：≥50次。

- 28.报警回顾：≥50次。

- 29.多项自动报警功能显示。

- 30.报警方式：音频、振动报警。

- 31.可充电电池。

- 32.具有安全防护设定功能。

- 33.分类：Bf型设备（防电击保护）。

- （48）电子支气管镜

- 一、主要参数

- 1.高清电子检查镜

- 1.1.工作长度：≥600mm；

- 1.2.主管外径：≤4.9mm；

- 1.3.钳道孔内径：≥2.0mm；

- 1.4.弯角：上：≥160°下: ≥130 °；

- 1.5.视场角：≥120°。

- 2.高清电子治疗镜

- 2.1.工作长度：≥600mm；

- 2.2.头端部外径：≤6.0mm；

- 2.3.主软管外径：≤6.0mm；

- 2.4.钳道孔内径：≥2.8mm；

- 2.5.弯角：上：≥160°下: ≥130 °；

- 2.6.视场角：≥120°。

- 二、工作站配置要求

- 1.内窥镜图像处理系统：1台。

- 2.具备NBI窄带成像或CBI分光染色或FICE或OE功能或STI染色或VIST染色，至少可用于癌前病变的诊断观察的光学染色或光电复合染色。

- 3.血红蛋白增强：至少具备HBE血红素增强。

- 4.具有自动调光功能。

- 5.彩色制式：至少具有NTSC/PAL。

- 6.图像取样方式：至少具备实时采样方式。

- 7.测光方式：至少具备平均测点/峰值测点。

- 7.1.平均测光模式,光线均匀的情况下正常观察。

- 7.2.峰值测光模式,局部光线明亮情况下的观察。

- 8.数字输出接口：至少具备DVI输出接口。

- 9.模拟输出接口：至少具备Y/C,BNC,RGB。

- 10.颜色调整：至少具备红蓝可以调节。

- 11.图像强调：可调。

- 12.轮廓强调：至少具备≥3档可调

- 13.冻结模式：至少具备可实时冻结图像。

- 14.自动白平衡：至少具备具有自动白平衡调节装罝。

- 15.具备数字放大功能，至少具备≥3档可调，放大倍数≥2倍。

- 16.LED冷光源：1台。

- 16.1主灯：LED灯冷光源。

- 16.2主灯平均使用寿命：≥10000小时。

- 16.3亮度调节：至少具备手动可调。

- 16.4气泵调节：流向调节，至少具备低/高/关。

- 16.5色温3000k-7000k。

- 17.高清晰医用彩色监视器1台：≥ 23英寸。

- 18.专用仪器台车：1台  。

- 19.专用彩色图文输出装置：1台。

- 20.整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，费用包含在投标报价中。

- 三、配置清单

- 1.高清电子检查镜：1根；

- 2.高清电子治疗镜：1根；

- 3.内窥镜图像处理系统：1	套；

- 4.LED冷光源系统：1套；

- 5.高清晰医用彩色监视器：1台；

- 6.专用仪器台车：1台；

- 7.专用彩色图文输出装置：1套；

- 8.异物钳：≥2	把；

- 9.活检钳：≥2	把。

- （49）能量平台系统

- 一、技术参数

- 1.高频设备的模块：单级插座、双级插座，可升级水刀或更高级模块；2.智能调节方式：功率峰值系统及切割控制系统,电压稳定调节、电弧调节、输出调节。

- 2.操作/显示方式：触摸按键式、液晶屏中文显示，功率和效果可通过上下按键调节。

- 3.触摸按键式、液晶屏中文显示，功率和效果可通过上下按键调节。

- 4.高频频率≤380KHz。

- 5.整机采用微电脑和传感器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织需要及时输出功率。切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。

- 6.单极

- 6.1.最大单级切割功率≤300瓦。

- 6.2.最大单级电凝功率≤200瓦。

- 6.3.单级切割模式≥3种，包括自动电切、无血电切、高能切割模式。

- 6.4.单级电凝模式≥4种，包括强力电凝、喷射电凝、柔和电凝、经典电凝。

- 6.5.具备内镜专用切割模式。

- 7.双极

- 7.1.双极柔和电凝 具有调节凝血效果。

- 7.2.具有双极电切功能。

- 8.为保证使用安全，要求主机所有输出模式峰值电压≤4500V。

- 9.主机界面可显示切割效果、切割宽度、时间间隔等调节。

- 10.可升级内镜冲洗泵。

- 11.具备对称性检测功能。

- 12.单双极切凝匹配阻抗值≤150Ω。

- 二、配置清单

- 1.高频电外科系统：1台；

- 2.负极板：20片；

- 3.负极板导线4米：1根；

- 4.脚踏开关：1副；

- 5.单极连线：1条。

- （50）体外冲击波碎石机

- 一、用途：用于治疗泌尿系结石。

- 二、技术参数

- 1.冲击波源系统

- 1.1.冲击波源：电磁式冲击波源；

- 1.2.触发方式：单次触发、连续触发；

- 1.3.触发频率范围：60～120次/分钟；

- 1.4.高压脉冲电容储能最大值：≤128J；

- 1.5.高压放电范围：10kV～16kV；

- ★1.6.压缩声压峰值最大值：≥50MPa；

- 1.7.膨胀声压峰值范围：0～5MPa；

- ★1.8.脉冲宽度≤0.8us；

- ★1.9.脉冲上升时间≤0.3us；

- 1.10.电磁式冲击波焦体大小：径向范围≥±7.5mm；

- ★1.11.聚焦点到波源端口平面的最大距离：≥140mm；

- 1.12.能实现低能量低剂量碎石；

- 1.13.治疗头耦合为水囊耦合。

- 2.定位系统

- 2.1.X线定位系统:

- 2.1.1.采用C形臂X线双向透视定位；

- 2.1.2.球管高频一体式组合球管，功率≥3.5KW

- 2.1.3.透视电压范围：40～110kV；

- 2.1.4.透视电流范围：0.1～5mA；

- 2.1.5.≥9寸影像增强器；

- 2.1.6.X射线图像分辨力：≥14Lp/cm；

- 2.1.7.百万像素CCD摄像机。

- 2.2.超声定位系统

- 2.2.1.具备B超探头定位装置；

- 2.2.2.探头轴心延线与碎石焦点径向误差≤2 mm；

- 2.2.3.探头表面与碎石焦点测距误差≤2 mm；

- 2.2.4.B超装置升降行程：≥100mm。

- 3.操作系统：

- 3.1.隔室触控彩屏摇杆控制、隔室影像碎石定位控制、床旁触控彩屏控制，冲击波参数及运行状态实时显示；

- 3.2. 触摸屏及影像工作站可操作碎石机所有动作及参数设置；

- 3.3.冲击波治疗次数预设；

- 3.4.碎石能量可多级调节；

- 3.5.冲击波脉冲能级数字实时显示；

- 3.6.设备故障自动文字显示；冲击波源故障自动报警并切断高压；

- 3.7.病例管理系统可实现病例浏览、图像采集、报告打印；

- 3.8. 医用显示器：≥19英寸。

- 4、主机运动系统：

- ★4.1.治疗床与主机的定位系统和治疗系统一体化设计；

- ★4.2.冲击波治疗头（小C臂）运动主轴与 X 光 C 型臂运动主轴为一体化同轴设计，可上下翻转180°，可实现上、下定位碎石；

- 4.3.大C臂转动角度范围：≥45°，误差2°；

- 4.4.小C臂圆弧运动范围：≥30°，误差±2°；

- 4.5.小C臂转动角度范围：≥180°，误差±2°；

- 4.6.治疗床横向运动范围：≥145±3mm；

- 4.7.治疗床纵向运动范围：≥145±3mm；

- 4.8.治疗床升降运动范围：≥200±3mm；

- 4.9.治疗床承重：≥130Kg。

- 三、配置清单

- 1.主机治疗床：1台；

- 2.电气柜：1台；

- 3.隔室控制台（液晶触控屏摇杆操作）：1台；

- 4.床旁控制盒（液晶触控屏摇杆操作）：1个；

- 5.冲击波源(电磁式)：1套；

- 6.电容箱(真空高压脉冲触发)：1套；

- 7.电磁式冲击波高频高压发生器：1套；

- 8.水处理器：1套；

- 9.X 线高频高压发生器组合球管（3.5kw)：1套；

- 10.影像摄像机（100W 像素）：1台；

- 11.医用 X 射线影像增强器（≥9 寸）：1台；

- 12.影像监视器（≥19 寸高清医用显示器）：1套；

- 13.病例管理系统（PC 主机+图像采集卡+图文输出设备）：1套；

- 14.压腹带：1套；

- 15.硅胶水囊：3个；

- 16.对讲系统：1套；

- 17.工具箱：1套；

- 18.B 超定位装置：1套；

- 19.定位彩超：1台。

- （51）乳腺旋切系统

- 一、用途：用于在超声设备监视下对患者影像学或触诊检查异常的乳腺组织进行部分或完全切除，为组织学检查提供乳房组织。

- 二、技术规参数

- 1.控制主机

- 1.1.触摸屏：≥15英寸触摸屏，全中文操作界面，实时显示工作状态；

- 1.2.主机显示屏可实时显示活检针进刀/退刀工作实时状态，开槽状态，负压状态，真空桶容量及累计切割次数；

- 1.3.系统对活检针规格型号具有自动识别功能，能根据识别结果自动匹配和显示工作参数；

- 1.4.具有故障自诊断功能。

- 1.5.具有常规模式/致密模式；

- 1.6.具有常规抽吸/强力抽吸功能；

- 1.7.具备真空桶废液容量实时同步监测显示，有真空桶废液过多报警提示；

- 1.8.具有手柄控制/脚踏控制两种控制方式；

- 1.9.落地式、非便携式设备；

- 1.10.可不间断开展手术治疗，无需中途停机休息，连续运行时间≥1小时。

- 2.手柄：多功能驱动手柄，工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态。

- 3.活检针

- 3.1.三棱针尖设计；

- 3.2.活检针取样窗口范围5mm-30mm宽行程设计，取样窗口连续无极可调，调节单位≥1mm；

- 3.3.封闭取样，可单人操作完成手术，样本连续自动传输收纳设计，可随时打开标本槽，观察标本状态；

- 3.4.标本槽透明设计，可直接进行样本冲洗，可拆卸密封无接触暂存和转运。

- 3.5.单通道设计，360°单向旋转切割设计；

- 3.6.取样槽可360°范围内任意选择取样槽开窗方向；

- 3.7.活检针外刀管直径需有7G/10G/12G等规格，有效长度110mm/150mm，多种刀头型号规格可选。

- 三、配置清单

- 1.乳房病灶旋切式活检系统主机：1台；

- 2.旋切活检手柄：1件；

- 3.脚踏开关：1	件；

- 4.真空桶及附件：1套；

- 5.一次性使用乳房旋切活检针：5支。

- （52）肛肠熏洗仪

- 一、用途：本产品用于肛门部位手术后或肛周疾病发作期的消炎消肿。

- 二、技术参数

- 1.运行电源要求：电源频率: 50Hz、输入功率：≤1400VA；

- 2.运行方式：连续运行；

- 3.超声振荡频率：1.7MHz，允差±10%；

- 4.最大雾化率：≥2mL/min；

- 5.雾化水槽内水温：≤60℃；

- 6.坐浴温度：坐浴药液温度应在30℃～40℃之间；

- 7.PTC加热器功率：≥250W；

- 8.热风烘干温度：≥3档可调；

- 9.雾化率调节功能：≥3档调节；

- 10.超温保护装置：保护温度：60℃±5℃；

- 11.低水位控制装置：具备低水位提示或停机装置；

- 12.定时设置：雾化时间10min～30min；热风烘干定时时间1min～3min，允差为±5%；

- 13.超声药物透入功能：利用超声雾化作用，把药液（中药汤剂）物雾化成极微细的颗粒直接作用在病灶部位，药液有效成分透入病灶，充分发挥药物的作用；

- 14.热风烘干功能；利用热风烘干作用于病灶部位，能使坐浴后的臀部得以烘干；

- 15.具有超温保护功能；

- 16.具有低水位保护功能；

- 17.具有有自动模式和手动模式。

- （53）生物反馈治疗仪

- 一、用途：对患者表面肌电信号、压力信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗提升肌肉健康状态；适用于轻度、中度压力性尿失禁、松驰型便秘、治疗盆腔器官脱垂、肛门直肠痛等疾病的辅助治疗。

- 二、技术参数

- 1.主机≥4个电刺激通道。

- 2.设备配置独立显示屏幕2个，主屏幕为触控屏，副屏幕尺寸≥21英寸。

- 3.主机便携，可从工作站拆卸独立工作。

- 4.具备压力通道，压力模块测量范围不低于0-300mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。

- 5.肌电采集测量范围：0-4000μV，分辨率：≤0.2μV。

- 6.通频带：不窄于20-600Hz。

- 7.低频刺激强度：0-100mA，最小可调节步长≤0.5mA。

- 8.上升/下降时间：至少在0s～20s范围内可调。

- 9.系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

- 10.低频刺激频率：1-1000Hz范围内均可调，最小可调节步长≤1Hz。

- 11.输出脉冲宽度：≥2000μs同时最小可调节步长≤50μs调节。

- 12.电刺激基础输出波形≥8种，方波、正弦波、三角波、交互三角波、指数波等。

- 13.中频刺激频率：可输出中频频率至少包含≥2500Hz及以上频率。

- 14.多种盆底评估模式：至少包括Glazer评估、一分钟评估、三分钟评估、控尿评估、腰背痛评估等。

- 15.Glazer评估具有基于大数据建立的常模类型，可自动解读报告，以评估结果和患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案。

- 16.系统可根据评估结果自动生成针对不同患者的疗程化训练方案。

- 17.模块化评估报告，根据勾选不同专科病历模块进行评估报告的自定义排版，包含盆底肌肌电图、腹肌肌电图、盆底肌分型、专科病历模块等。

- 18.输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形正弦波、方波的基础上可用三角波、指数波等调制≥35种波形。

- 19.调制中频电刺激利用载波为中频电流其穿透力强的特点将调制波送入人体，以实现深度治疗的作用。

- 20.系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案。

- 21.标配肛肠科通用治疗电极20套，阴道通用治疗电极20套。

- （54）有创颅内压监护仪

- 一、用途：该产品在医疗机构供培训合格的医护人员使用，配合颅内压传感器用于颅内压力监护，配合带温度测量功能的颅内压传感器用于颅内压力和温度监护。监测颅内压力、颅内温度及波形。

- 二、技术参数

- 1.屏幕：中文界面，显示≥7英寸液晶触摸屏，屏幕亮度可调。

- 2.压力显示：

- 2.1.显示分辨率≤2mmHg。

- 2.2.显示范围-40mmHg～150mmHg。

- 2.3.趋势波形显示平均压力值变化，量程自动调整。

- 2.4.压力报警限设置范围-40mmHg～150mmHg温度显示。

- 2.5.显示分辨率≤0.2℃。

- 2.6。显示范围25℃～45℃。

- 2.7.温度报警限设置范围25℃～45℃。

- 2.8.报警功能：具有电池电源低提示报警、传感器脱落报警、平均压力超限报警、平均温度超限报警等。

- 2.9.可输入患者信息，并将患者信息存储在传感器中。

- 2.10.数据存储：可存储≥7个患者连续1≥4天压力/温度趋势数据，数据可导出。

- 2.11.内部供电：可充电锂电池，续航≥2小时。

- （55）CO2点阵激光治疗仪

- 一、用途：用于治疗妇科宫颈疾病、外阴疾病、绝经期综合征、萎缩性阴道炎、阴道松弛、压力性尿失禁、私密整形等。

- 二、技术参数

- 1.激光类型：

- 1.1.激光器类型：封离式 CO2激光器

- 1.2.输出激光波长：10600nm

- ★1.3.激光传输方式：点阵扫描

- ★1.4.激光功率：≥35W，可调

- ★1.5.最小光斑：≤0.1mm

- 1.6.最小脉宽0.1ms，且脉宽可调

- 1.7.单点能量：1-300mj

- 1.8.同光路指示：波长635±15nm，功率≤5mw的半导体红激光

- 1.9.关节臂：7关节重锤式关节臂

- 1.10.操作界面：≥10英寸彩色液晶触摸屏

- 1.11.拥有参数记忆功能

- 1.12.使用年限：≥10 年

- 2.点阵扫描系统：

- 2.1.带扫描工作头，有图形、大小、速度、打点方式等多样选择

- 2.2.点阵扫描模式

- 2.2.1.图形样式：多种图形：圆型、正方型、环形、三角形，长方形等多种选择；

- 2.2.2.图形面积：最大扫描面积≥20 X 20mm2。

- 3.氧化碳激光专用吸烟机：用于手术中吸烟、空气消毒、除臭、净化，吸烟等。

- 三、配置清单

- 1.宫颈治疗手具：3把；可重复使用，高温高压消毒；

- 2.外阴扫描手具：1套；可重复使用，高温高压消毒；

- 3.内阴治疗手具：2套；可重复使用，高温高压消毒；

- 4.专用吸烟机：1台。

- （56）妇科臭氧治疗仪

- 一、用途：用于治疗阴道炎和宫颈炎。对慢性盆腔炎引起的疼痛、下坠感、白带增加症状有明显改善作用。

- 二、技术参数

- 1.配置及功能

- 1.1.≥10英寸彩色液晶触摸屏。

- 1.2.具有快捷治疗方式。

- 1.3.具有内加温技术，并具有恒温功能。

- 1.4.具有实时显示水位功能。

- 1.5.具有冲洗压力可调节功能。

- 1.6.双水路系统可选，可配净水系统。

- 1.7.超声雾化系统，雾化自动补水，并具有雾化治疗结束后延时排气功能。

- 1.8.具用漏电保护功能。

- 1.9.具有自动补水功能。

- 1.10.具有数据统计功能。

- 2.技术要求

- 2.1.出气口浓度：≥ 80mg/m³。

- 2.2.臭氧产量：150mg/h-250mg/h。

- 2.3.冲洗水流量：（1~3.5）L/min，误差±10%。

- 2.4.储液箱容积：≥3L。

- 2.5.加热时间：≤30min。

- 2.6.加热温度调节范围：30~35℃可调,误差±10％。

- 2.7.加热保护：当液温达到设定温度时，加热继电器断开。

- 2.8.噪声：≤60dB（A）。

- 2.9.臭氧气体泄漏：臭氧气体外泄漏量应≤0.2mg/m³。

- 2.10.最大雾化率≥0.16mL/min。

- 2.11.臭氧气流量范围：（0.5-3）L/min。

- （57）困难气道车（包含可视纤维支气管软镜、硬镜）

- 一、用途：用于引导气管插管以及困难气道插管处理

- 二、技术参数

- 1.内窥镜图像处理器参数：

- 1.1.电子内窥镜图像处理器显示功能：高清触摸显示器≥12英寸，分辨率≥1920*1080。

- 1.2.可无线接入网络，具有在手机上观看实时操作画面，支持远程医疗、会诊等功能。

- 1.3.可制作图文报告、制作视频报告，查看、预览、打印病历报告。

- 1.4.视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站。

- 1.5.具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能。

- 1.6.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，支持制作图文报告、视频报告。

- 1.7.具有无线发射器，可无线连接喉镜、硬镜、软镜。

- 1.8.配备电子支气管镜使用，可调节图像对比度、红绿色调、黄蓝色调、饱和度，还具有不同测光模式以及亮度增益功能。

- 1.9.电池工作时间≥300分钟；

- 2.显示器参数：

- 2.1.手持显示器≥3.0英寸。

- 2.2.手持显示器前后旋转角度：0～120°，左右旋转角度：0～250°。

- 2.3.可设置语言，音量，日期，可实现拍照、录像、存储。

- 2.4.电量续航：配备电池，续航时间≥3.5小时。

- 2.5.报警功能：显示器低电量自动报警功能。

- 3.麻醉视频软镜参数：

- 3.1.视野角≥120°，工作距离5mm时，中心分辨率≥91p/mm，光源照度≥1000LUX。

- 3.2.工作软管有效长度：≥600mm，插入管带有360°刻度标识。

- 3.3.手柄1：插入部外径 ≤Ø2.5mm。

- 3.4.手柄2：插入部外径 ≤Ø4.5mm、 器械工作通道内径 ≥Ø1.9mm。

- 3.5.镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°。

- 3.6.前端内置LED光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

- 3.7.操控部手柄具有图像摄录，图像冻结，亮度调节等功能。

- 4.麻醉视频硬镜参数：

- 4.1.采用CMOS电子成像技术,≥16万数字高清摄像头。

- 4.2.插入管外径≥4.1mm。

- 4.3.空间分辨率：≧10.10 lp/mm。

- 4.4.插入管有效长度:≥400mm。

- 4.5.插入管可弯曲塑性角度为90º-150º。

- 4.6.插管时可支持供氧。

- 4.7.硬管采用具有记忆功能材质，可任意塑型。

- 4.8.配备镜体密封防护套,保护连接件插针,方便镜体浸泡消毒。

- 4.9.自带LED光源,且具备防雾功能,无需预热。

- 4.10.镜体完全密封防水,≥IPX7,适用于液体浸泡消毒，低温气体消毒。

- 5.困难气道推车：

- 5.1.配备专用台车1套（具有5层自锁抽屉、5孔电源插座）。

- 5.2.车体右侧配有一个门式箱内独立空间，可存放各种内窥镜和气管导管，门可锁。

- 三、配置清单

- 1.困难气道推车：1台；

- 2.内窥镜图像处理器：1台；

- 3.麻醉视频软镜：2条；

- 4.麻醉视频硬镜：1根；

- 5.便携式显示器：1台。

- （58）多通道输注泵

- 1.整机使用期限≥10年（提供证明文件）。

- 2.模块化设计（5合1，单通道注射泵组合）。

- 3.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%。

- 4.注射速度范围：0.1-2000ml/h。

- 5.快推速度范围：0.1-2000ml/h。

- 6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

- 7.支持注射器规格：2ml、5ml、10ml、20ml、50/60ml等。

- 8.注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作。

- 9.主机具备输液停止键。

- 10.注射模式≥8种；具备联机功能。

- 11.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。

- 12.主机自带多功能接口，无需外接辅助设备。

- 13.具有药物库，可储存≥5000种药物信息。

- 14.具有药物色彩标识。

- 15.阻塞压力报警档位≥15档。

- 16.具备阻塞前预警提示功能。

- 17.具备阻塞后自动重启输液功能。

- 18.具有历史记录功能，可存储≥2000条的历史记录。

- 19.电池工作时间≥5小时。

- 20.防异物及进液等级≥IP33。

- 21.标配组合挂架及专用台车。

- （59）插件式多参数双屏监护仪（含肌松监测）

- 1.模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，整机采用无风扇设计。

- 2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。

- 3.≥12.1英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

- 4.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- 5.基本功能模块支持升级后从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

- 6.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

- 7.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。

- 8.支持4通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，可在机器界面内选择多导同步分析模式。

- 9.具备RR呼吸率测量功能，测量范围：1～200rpm。

- 10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列等测量模式。

- 11.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

- 12.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒。

- 13.具备双通道有创压IBP监测。

- 14.有创压适用于成人，小儿。

- 15.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

- 16.具备旁流监测模块。

- 17.标配肌松检测模块，可实时检测肌松深度指标。

- 18.具有报警功能。

- 19.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- （60）高频电刀

- 一、用途：在手术中实现切割组织与凝血止血，减少术中出血、保持术野清晰。精准控制输出功率，提升手术效率与安全性，是外科手术的基础设备。

- 二、技术规格

- 1.具有≥五路输出。

- 2.具备记忆功能。

- 3.输出频率：单极≥512KHZ，双极≥1024KHZ。

- 4.输出控制：可选择手控和脚控两种方式。

- 5.输出功率：单极≥350W，双极≥120W。

- 6.单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置。

- 7.具有主机故障识别功能。

- 8.具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别，防止医护人员开机灼伤。

- 9.每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复，如不能修复则禁止输出。

- 10.采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情况，立即发出声光报警。

- 11.采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程动态监测，一旦发现短路、开路或接触质量降低情况，立即发出声光报警，切断输出，可防止患者高频灼伤。特别针对阻抗偏低的患者（如皮下脂肪稀少的病人，儿童，婴儿），可降低灼伤风险。

- 12.输出功率实行双重采样和双重控制，提高了输出的稳定性和手术的安全性。（双重闭环控制）。

- 13.主机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

- 14.冷却方式: 自然冷却。

- 15.间歇加载允许连续使用，允许长时间开路和短路。

- 16.脚踏开关连接：可连接单联脚踏开关和双联脚踏开关，脚踏开关防水等级为IPX8级。

- 17.输出模式：≥9种模式。

- 18.单极切割模式≥4种。

- 19.纯切：功率0-350W 工作频率512KHZ 负载500Ω。

- 20.混切模式≥三种。

- 21.单极凝血模式≥三种。

- 22.双极模式≥两种。

- 23.标配台车1辆。

- （61）麻醉机

- 一、用途：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

- 二、技术参数

- 1.标配后备电池。

- 2.接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个SB接口等。

- 3.机架：具备工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车。

- 4.标配附属输出电源接口。

- 5.具有报警指示灯。

- ★6.用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

- 7.气源

- 7.1.标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源。

- 7.2.具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。

- 7.3.快速充氧范围25 - 75 l/min。

- 8.流量计

- 8.1.电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围：0L/min～10L/min。

- 8.2.电子流量计具备屏幕显示功能。

- 8.3.可选配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min。

- 9.挥发罐

- ★9.1.标配一个高品质七氟醚挥发罐。

- 9.2.挥发罐具备压力、流速和温度补偿。

- 10.呼吸回路

- 10.1.回路整体可徒手拆卸，一体化回路。

- 10.2.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。

- ★10.3.二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要。

- 10.4.内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。

- 10.5.低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。

- 10.6.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

- 10.7.标配CO2旁路功能。

- 10.8.具备智能回路识别报警系统。

- 10.9.标配可调节回路皮囊支架。

- 10.10.呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）。

- 11.呼吸机

- 11.1.气动电控呼吸机，全中文操作和显示。

- 11.2.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，可升级SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）以及PS模式。

- ★11.3.★容量控制（VCV）潮气量设置范围：20ml-1400ml。

- 11.4.吸气压力设置范围：5-80 cmH2O。

- 11.5.支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O。

- 11.6.呼吸频率：2-100次/分钟。

- 11.7.吸呼比：4:1到1:10。

- 11.8.压力限制范围：10-100 cmH2O。

- 11.9.电子PEEP，显示屏设置，范围：3-30 cmH2O。

- 11.10.吸气暂停：5%-60%。

- 11.11.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动。

- 12.数字和波形监测

- 12.1.具备三级声光报警功能，有报警灯显示。

- ★12.2.彩色触摸屏≥10英寸，支持手势操作，可同屏显示3通道波形和呼吸环图。

- ★12.3.标配EtCO2模块。

- 12.4.可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测等。

- 12.5.同屏幕3通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示。

- 12.6.分钟通气量监测范围：0-99L/min。

- （62）麻醉机呼吸回路消毒机

- 一、用途：适用于医院麻醉机及呼吸机内部回路消毒

- 二、技术参数

- 1.消毒机理：醇类复合消毒液。

- 2.消毒循环输气口输出气量：≥6.5L/min。

- 3.自动加液：采用自动加液方式，无液自动报警。

- 4.消毒腐蚀：消毒完成后回路内无腐蚀，提供无腐蚀性检测报告报告。

- 5.消毒时间选择：至少包含30min-120min时间段；可以根据用户需要调整时间，手动调整消毒时间。

- 6.雾化程序：工作时间 10min-120min 可选，步进值 1min-5min。

- 7.消毒程序：工作时间 10min-120min 可选，步进值 1min-5min。

- 8.干燥程序：工作时间 10min-120min 可选，步进值 1min-5min。

- 9.雾化器：雾化量为0.1ml/min～1 ml/min。

- 10.噪音：≤55dB。

- 11.液晶触摸屏≥7英寸。

- 12.配备数据记录，内置打印机，实时记录消毒状态；历史消毒记录存储，消毒记录可调取并打印。

- 13.具备活性碳二次吸附功能。

- 14.工作模式：全自动模式和手动模式。

- 15.消毒合理；采用恒温进行，确保彻底干燥，无水分残留。

- 16.麻醉机、呼吸机内部回路消毒机开启消毒后，对大肠杆菌、铜绿假单细胞菌、金黄色葡萄球菌,龟分枝杆菌脓肿亚种等的杀菌菌落数的对数值≥3.00。

- 17.麻醉机、呼吸机内部回路消毒机，对不锈钢载体上枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值≥3.00。