采购需求
	[bookmark: _Toc30209][bookmark: _Toc17257][bookmark: _Toc16847]序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 / （0-70%）；
⑵中小企业（提供的货物全部由中小企业制造）合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。
[bookmark: _GoBack]注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：完成供货、安装并交付使用后一次性付清。
（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价通知书规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30个日历天内完成供货、安装及调试。

	4
	免费质保期
	血透设备使用年限内免费提供终生质保，其余设备免费质保期5年

	5
	备注
	需提供驻场工程师，质保期内负责保障血透设备及所投配套设备的正常运行，血透所需的集采耗材优先由中标单位配送，如不具备配送能力，另行协商。



二、货物需求
[bookmark: _Toc16122][bookmark: _Toc14176][bookmark: _Toc11435]前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，响应文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	血液透析机
	一、功能配置
1.支持血液透析、单纯超滤和序贯透析治疗模式。
2.设备开机后进入强制自检程序，不可跳过。治疗结束后具备自动关机功能。
3.★采用容量式平衡腔超滤控制系统；采用容量式平衡腔超滤控制系统，平衡腔容量≤100ml或具有复式泵加脱水泵的平衡与脱水控制系统。
4.在泵和电磁阀上配置专门的电极，进行动作监视。
5.★15英寸可旋转彩色液晶显示器，触摸屏操作，全中文操作系统。
6.★具有4色声光报警指示，具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。具有多种音乐提示功能。
7.具有监测动脉压、静脉压2个压力监测口，能同时监测动脉压和静脉压。
8.可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等。
9.具有趋势图观察功能，可提供超滤和钠离子趋势图、动静脉压力趋势图、血压趋势图观察功能。
10.具有肝素泵，可设定提前停泵时间、快速注入，可显示肝素累积量，兼容不同规格注射器。
11.光电式红绿双色漏血检测功能。
12.具有1个气泡检测器、1个血液判别器、1个管路检测器和1个静脉夹。
13.具有血液探测器传感器，具有血液识别功能，可发出引血及回血的提示，方便操作。
14.具有个性化治疗曲线，包括透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线。可预存9条透析液浓度曲线、9条碳酸氢盐浓度曲线、9条超滤曲线，实现个性化透析。
15.先吸B液后吸A液，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制。A、B液吸管可联机整合消毒，无需清洗棒等其他额外消耗品。
16.支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达≥92℃。消毒脱钙一体化完成时间≤37min。具备消毒液吸空报警功能。
17.支持辅助预冲功能。
18.标准配置后备电池组件，停电时自动跳转后备电池供电≥30分钟，支持体外循环监测，报警系统。
19.具有省液模式，可降低透析液流量至200mL/min。
20.具有透析液流速自动匹配血流速功能。
21.具有应急功能，出现特殊情况，可实现自动旁路切换、自动停止超滤、自动调节血流量0mL/min。
22.★可监测所有的零部件的使用时间，在零部件磨损到期后发出更换提醒。
23.具备一键自动排液功能，治疗结束后可一键自动排出透析器膜内、膜外及管路内液体。
24.具有透析日志功能，可随时查看存储的透析数据，存储16位患者记录。
25.透析器耗材开放式，可满足多种品牌耗材使用。支持5种原液配方，每种配方可单独修改。
26.具有透析液回路配管监视功能。
27.标配1组透析液过滤器支架组件。
28.★屏幕配置：长时间不操作屏幕自动熄屏节约用电，延长屏幕寿命，配置红外人体感应装置可感应人体自动亮屏
二、技术参数
★机身尺寸：机身（不含底座）：宽度≤450mm且机身深度≤460mm；
设备使用年限：≥10年。
供电：AC 220V±10%
★供水： 压力范围：1~6.5bar；温度范围：5~30℃。
透析液流速：300～800mL/min，精确度：±10%。
透析液温度：33.0~40.0℃，可调，有超温报警。精度±0.5（35.0~38.0℃）。
脱水速度：0~4.00L/h。脱水精度：±30mL/h或±0.1%（0.10～4.00L/h）。
漏血检测器精度：0.3mL血液/1L透析液。
★总电导率：测量范围：12.0~18.0mS/cm。精确度：±0.2mS/cm。
碳酸氢盐浓度：测量范围：2.00~8.00mS/cm。
跨膜压：范围：-100~+500mmHg；精确度：±10mmHg。
动脉压：测量范围：-300～+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。
静脉压：测量范围：-300～+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。
动脉血泵：0,30~600mL/min，精度±10%
★肝素泵：0.0~9.9mL/h，精确度：设定值 ±10 %。注射器类型：20mL、30mL。
空气监测器：超声波检测；检测精度：0.02mL（通常气泡）、0.0003mL（微小气泡）。
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	2
	血液透析滤过机
	1.使用电源：交流220*（1±10%）V，50/60*（1±2%）Hz。
2.进液温度：5℃～30℃。
3.进水压力：0.15MPa～0.6MPa。
4.使用年限：≥10年。
5.具有智能的血液透析设备报警系统。
6.配置血泵、置换液泵，适用于血液透析、在线血液透析滤过（ONLINE HDF）、单纯超滤等，血泵能兼容大小管径血路管道。
★7.具备360°柱状可折叠多色报警指示灯。
8.采用15英寸触摸液晶显示器，各种操作信息直观显示，具备中文操作系统，屏幕触摸操作简单直观、可靠、灵敏度高，治疗参数均可在主界面一键设定。
9.个性化透析：具备超滤曲线、钠浓度曲线，≥8种钠浓度和超滤曲线选择和一键设置功能，并可根据患者实际治疗状况进行钠浓度和超滤曲线参数修改，方便临床个性化治疗。
10.采用密闭式容量平衡腔、精准的超滤脱水控制，支持一键低超：可设定低超速度、低超执行时间，执行完成后自动返回正常超滤速度，支持单纯超滤，可根据需要修改执行时间和单纯超滤的脱水量。
11.配备标准电池，在突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据。可维持机器血路循环系统（包括血泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、空气监测、肝素泵等）持续运行≥30分钟。
12.具有全自动的化学消毒/热消毒，消毒、脱钙、冲洗功能，消毒脱钙一键完成，消毒完成后机器自动关机。
13.一键式透析器预冲＋功能：可设定预冲时间、预冲脱水量，有效利用弥散、对流机制提高血管路、透析器的预冲效果，提高透析充分性。
14.具有液位、气泡的双重空气监测，提高体外循环的安全性，有效防止空气进入人体。
15.具备多重电导度、温度安全监测，电导度分为电导1和电导2，温度分为温度1和温度2，其中任何一项检测未达正常值，均会将透析液排除，防止不合格透析液进入透析器端。
16.具有透析液钠浓度自动调节功能，防止A/B浓缩液配液误差。
17.在线式置换液功能。
★18.标配血压计装置，具有血压监测功能。
★19.标配B干粉支架装置，可采用B干粉桶或浓缩液的配液方式。
20.定时器功能：到设定时间可进行声光提醒，方便医护人员治疗过程中的临床操作。
21.待机模式：在透析准备完成后，等待病人到来前可一键选择待机模式，机器将暂停吸取透析液，极大地避免了透析液的浪费。
22.排液功能：方便实用的一键式排液功能，下机时自动排除血路管和透析器中的废液，防止拆卸管路时废液漏洒地面，有效保持治疗现场的清洁干净，减少医疗废物的管理运输成本。
23.智能化自动消毒清洗程序能有效防止机器管道内钙和蛋白沉积，无需采用次氯酸钠除蛋白，避免了使用次氯酸钠过程中对医护人员的伤害。
24.历史记录查看模式，可查看报警记录、操作记录及消毒记录，便于督查及管理。
25.动脉压监测显示范围：下限≥-380mmHg，上限≤+400mmHg。精度±10mmHg
26.静脉压监测显示范围：下限≥-180mmHg，上限≤+500mmHg。精度±10mmHg
27.跨膜压监测显示范围：下限≥-180mmHg，上限≤+600mmHg。精度±10mmHg
28.血泵流量范围：50～600ml/min。
★29.置换液泵流量范围：30～300ml/min。
30.肝素泵流量范围：0～10ml/h，可用注射器型号20ml、30ml。
31.透析液流量范围：标称范围内可调（300～800ml/min）。
32.透析液温度控制范围：33～40℃。 
33.透析液电导率：12.0mS/cm～16.0mS/cm。
34.超滤（脱水）范围：0～4000ml/h，对透析器的超滤系数无限制，高通量透析器/低通量透析器都能用。
35.漏血监测：设备具有漏血防护系统，在规定的最大透析液流量、超滤流量下，漏血速率的最大报警限值为≤0.35mL/min(血液的HCT为32%）。
36.气泡监测（双重保护）：静脉回路中大气泡报警限值为50μL，具备连续空气进入探测功能，连续微气泡报警限值为1ml/min。
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	3
	水处理系统
	产水水质：设备产水符合YY0572-2015血液透析及治疗相关用水质量标准，且产水水质菌落总数：≤1CFU/ml，产水水质内毒素：≤0.01EU/ml。
双级反渗透系统，一二级之间直接耦合，二级直接供水，可实现一、二级切换单独使用，保证设备的正常制水，一二级高压泵采用定频控制方式保证电导率的稳定提高临床设备运行的安全性.
设备需符合 YY 9706.102-2021 《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的要求。
4.★产水流量：产水量≥2400L/H。
5.自动化学消毒：一键启动消毒程序，无需手动操作阀门。消毒可任意设置循环、浸泡时长，自动冲洗至电导检测合格后终止消毒程序，全过程无需人工干预。
6.★智能废水回收平衡系统：系统通过对浓水电导采集分析，自动调整浓水回收比例，使设备始终处于最佳的节水状态。
7.智能供水动态平衡系统：系统通过监测与计算，自动调整进水流量，使设备制水与进水始终维持一个平衡状态，消除水锤效应大幅度提升设备稳定性。
8.智能产水平衡系统：通过系统对数据的检测，实时判断实时水量，适时降低一、二级膜压节省能源或增高膜压提升产水量。
9.★预处理智控模块：可在主机触摸屏上集中调控所有预处理的再生时间。系统可自动优先治疗用水，避免预处理冲洗、再生与主机制水相冲突。
10.纯水养护：停机后纯水填整个系统，防止微生物滋生。
11.预处理系统：原水泵采用变频增压防止水锤、多介质过滤器，活性碳过滤器，软化器过滤器，全部采用品牌玻璃钢过滤罐，品牌铜制阀芯自动多路阀。
12.格兰富反渗透高压水泵。立式多级离心泵。
13.★反渗透膜：海德能ESPA系列或陶氏SERIAL系列反渗透膜组件，8040型反渗透膜≤5支。
14.★无盲端膜壳：不锈钢材质膜压力容器，含上下端盖整体设计长度小于1.1米，贴合反渗透膜组有效提高膜压力容器内水流速度。
15.主机连接管路：卫生级不锈钢管件和阀门，内外惰性气体保护全自动环缝工艺焊接，快装卡箍式连接。
16.传感器：采用品牌电导表，同时检测源水、一级产水、二级产水电导值，可实时监控数据，自由设置预警值，设备具备数据超标声光报警提示功能。
17.无死腔纯水循环管路：管件材质采用UPVC，管路安装为无死腔大循环。
18.★设备平衡水器采用不锈钢圆柱型平衡水器，与主机一体化设计，固定在主机上。
19.★使用年限≥10年。
20.需预埋水处理系统管道满足34张床位使用。
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	4
	除颤仪
	1、具备手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；具备降速起搏功能。
2、同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
3、支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。
4、除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。
体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
5、病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。
6、除颤后心电基线恢复时间≤2.5s
7、具有≥27种心律失常分析。
8、可升级12导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。
9、配备1块电池，电池最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。
10、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
11、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率不低于800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。
12、体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。
13、主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。
14关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。防尘防水等级不低于IP55。
	1
	工业
	
	

	5
	血透室医疗体检称（医院专用电子秤）
	规格:304不锈钢, 具备蓝牙打印功能
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	6
	血透病床
	一、基本参数
1.规格:(长X宽X高) 2130*960*540mm;
2.腿部升降角度: 0~45°
3.背部升降角度: 0~70°
4.四个输液架插孔
5.最大载荷能力280Kg
6.两个引流挂钩
二、工艺要求:
1.焊接工艺:采用焊接机器人自动焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，保证长久使用稳固:
2.喷塑工艺:采用静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等22道工序，提商病床整体的防腐蚀性能;
3.金属表面处理:双层涂层内外防锈处理工艺;
4.床面板加工工艺:以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方，透气性能良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点;
5.塑料加工工艺:采用优质工程塑料，保证加工生产质量。
三、床架:
1.整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳:
2.采用优质冷轧钢管，长X宽为40X80mm,厚度1.5mm。
四、床面板:　
1.采用优质冷轧精制条状板成型，板材厚度1.2mm
2.背部框架壁厚1.2mm:
3.背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴φ32mm,厚度2.0m.
五、床头床尾板:
1.采用优质ABS材质吹塑成型制作，具有表面光滑无味，外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能:
2.采用插拔式连接装置装置并设有锁定开关，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度，并且床头床尾设有橡胶防撞轮。
六、护栏:
1.折叠护栏，管材选用优质铝合金型材，每只五根不锈钢圆管立柱，美观易清洁:
2.手握式开关，操作简便，开关处防夹手设计。
3.立柱基座:厚度2.0mm,钢板冲压成型，焊接强化处理:
4.护栏上可放置餐桌板，充分体现出功能的多样性。
七、丝杆:
1.手摇把:内置φ8mm钢芯，ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手
2.回旋体:锰钢合金材料:
3.采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长，有过盈保护装置。
八、脚轮:
1.选用φ125mm高质量脚轮，高稳定性联动脚踏式制动系统
2.轮立轴:圆钢主轴，φ30mm;
3.密封自润滑轴承，防水、防尘:
4.轮面聚合材料，静音、耐磨。
九、输液架
304#优质不锈钢，φ22mm,操作方便。四爪头挂钩
十、床垫
1.布料(牛津布)采用棉与化纤交织，经防水、透气处理具有防霉防菌功能
2.内置高弹海绵与棕丝，回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样
3.透气处理，硬度合理，垫子上有拉链。
4.厚度≥80mm,内部采用4cm天然椰棕与4cm重体海绵，与床面弯折匹配。
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	7
	挂壁式空气消毒机
	1.适用体积≥80m³
2.消毒方法:等离子体
3.等离子体反应器使用寿命≥30000小时。
4.等离子体密度值为5.22x1017-8.1x1017m
5.可在有人的情况下消毒，消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备，静音设置。
6.循环风量≥800m³/h
8.白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%
9.自然菌消亡率≥90.92%
10.等离子电压4-6KV
11.负离子浓度:≥1X106个/cm3
12.工作功率:在消毒净化800m³/h风量时等离子体发生器最大能耗≤8W/h
13.消毒时空气的臭氧量≤0.1mg/m3
14.等离子体反应器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机保护功能
15.每天可以设定十个工作时段自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。
16.LED高亮度动态数码显示屏
17.过滤网到期自动清洗更换提醒
18.超远距离红外线遥控操作（≥5M）
19.提供手动、自动、定时三种工作模式供用户自由选择
20.噪音≤60db(A)
21.具有空气质量检测功能，实时检测并显示室内pm2.5指数;
22.具有温湿度检测功能，实时显示室内的温度和湿度情况。
23.具有北京时间、年月日星期、消毒剩余时间显示、工作累计时间查询功能。
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三、报价要求
供应商投标报价不得高于本项目最高限价。供应商的投标报价为完成本项目所需的一切费用，包括所投货物、包装、运输、安装调试、维保、培训、售后服务、税费等全部费用。采购人不再对报价另行调整。
4、 [bookmark: _Toc17094][bookmark: _Toc31504][bookmark: _Toc10777]其他要求
售后保障服务体系
(1) [bookmark: _Toc3134]整机免保政策
本项目所供血液透析机、血液透析滤过机、水处理系统、除颤仪等核心诊疗设备，统一提供五年整机免费保修服务（血透设备终生质保），全面覆盖设备临床使用关键周期，具体保障内容如下：
1　 质保期限：自设备完成安装调试、通过院方组织的验收流程，并正式投入临床诊疗使用之日起计算，连续5年为整机免费保修周期（血透设备终生质保），期间不额外收取任何保修相关费用；
2　 覆盖范围：全面涵盖设备本体所有硬件配置（含核心部件、辅助组件）、原厂配套的附属设备，以及设备自带的标准嵌入式软件系统，无任何隐藏遗漏项；
3　 核心服务：保修期内，若设备因自身设计缺陷、制造工艺问题或零部件质量问题引发故障，免费提供原厂正品零部件更换服务，派遣专业认证维修工程师上门开展维修作业，并全程提供技术支持，维修过程全程透明，维修完成后提供详细维修报告；
4　 增值服务：为提前规避故障风险，质保期内每季度安排1次免费上门巡检服务，工程师对设备进行性能精准校准、运行状态全面排查，开展滤网清洁、线路检查等基础维护工作，形成巡检报告并反馈院方，提前解决潜在问题，保障设备持续稳定运行；
5　 免责范围：因院方人员人为操作失误、违规操作，设备遭受外力撞击、跌落等损坏，以及地震、洪水、火灾等不可抗力因素导致的设备故障，不纳入本次免费保修范围，提供有偿维修服务；
[bookmark: _Toc1933]（二）后期有偿维保政策
五年免费质保期满后，根据院方实际诊疗需求、设备运行状况，定制个性化有偿维保服务方案。方案将涵盖设备定期深度维护、易损零部件更换、突发故障应急处置、技术升级支持等核心服务内容。具体的服务项目、服务频次、服务标准及对应价格体系，将于质保期届满前30个工作日内，安排专业团队与院方相关负责人对接协商，最终形成正式合作协议，保障后续服务无缝衔接；

(2) [bookmark: _Toc20361]售后响应时效：考虑到血液透析设备直接关系患者诊疗安全，提供驻场工程师24小时全天候售后响应服务，建立专属服务热线与微信对接群，确保故障信息快速传达，全力保障临床诊疗工作不受影响
(3) [bookmark: _Toc1035]人员培训服务
1　 为确保院方相关人员熟练、规范掌握设备操作及基础管理技能，提供分层级、全流程、定制化的培训服务，培训内容贴合临床实际需求，具体安排如下：
2　 操作技能培训：针对一线医护人员开展专项培训，采用“理论授课+现场实操+案例讲解”的组合模式。理论部分涵盖设备工作原理、开机/关机标准流程、治疗参数精准设置、日常操作规范、常见故障识别等内容；实操部分由工程师一对一指导，模拟临床真实场景进行操作演练；培训结束后组织闭卷考试与实操考核，确保参训医护人员100%掌握核心操作技能，考核不合格者将进行二次补训；
3　 基础维护培训：针对院方设备管理人员开展专项培训，内容包括设备日常清洁流程、耗材（如滤网、管路等）更换规范、设备运行状态日常监测方法、常见基础故障的排查与简易处理技巧，同时提供纸质版维护手册供后续查阅；
4　 定期复训：设备投入使用后，每半年免费组织1次复训服务，根据设备运行反馈优化培训内容，更新操作要点与维护技巧，同步传达最新的设备使用规范与安全注意事项，确保相关人员技能始终贴合实际需求；

