采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 0% （0-70%）；
⑵中小企业（提供的货物全部由中小企业制造）合同，采购人确定预付款为合同金额的 70% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：设备安装完毕经调试验收合格后一次性付清.
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	六安市中医院，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订、接采购人通知后 30 日内供货、安装、调试完毕。

	4
	免费质保期
	验收合格后全套设备（包含空压机等设备）免费保修5年（包含所有配件、耗材）


[bookmark: _Toc27372][bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
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[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc13759]前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
标识符号说明
	序号
	标识符号
	代表意思

	1
	▲
	本项目的核心参数。
投标文件中需提供相关证明材料（有明确要求的按相关要求提供，未明确要求的可提供材料包括但不限于产品彩页/技术白皮书/官网截图/功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告/投标产品图纸复印件/产品铭牌/注册证等相关证明材料等），如有负偏离将导致投标无效。中标后提供原件供采购人核查。

	2
	★
	作为评分项参数。
投标文件中需提供相关证明材料（有明确要求的按相关要求提供，未明确要求的可提供材料包括但不限于产品彩页/技术白皮书/官网截图/功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告/投标产品图纸复印件/产品铭牌/注册证等相关证明材料等）。中标后按采购人需求，提供原件供采购人核查。

	3
	无标识参数
	作为基础指标，允许负偏离数量≤3项，超过3项负偏离将导致投标无效。


（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	高压氧舱
	▲1、舱体设计使用年限≥20年；
2、计算机自动化操作控制系统：计算机在医用电气设备中起着与安全密切相关的作用，为了保证安全性，需满足GB 9706.1-2020（可编程医用电气系统 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求）具备医疗方案程序化自动控制、加减压系统自动控制、排氧系统自动控制、医疗方案的优选功能、具有人机界面，方便控制，易于修改、数据跟踪处理、自动显示和记录、具有语音提示功能、安全锁定功能、氧浓度自动监控、故障报警自检功能、自动稳压功能、数据记录、存档和打印功能、断电自保、软件系统一键还原、历史参数导出存档功能；
3、具备超氧联锁、超压联锁、缺氧联锁、超温联锁、故障自锁联锁、电气安全联锁保护，全面杜绝违规误操作风险，本系统设计、制造、安装、调试与验收严格遵循 GB/T 12130-2020《氧舱》 相关条款要求，所有联锁装置为设备必备安全部件；
4、舱体主材采用Q345R压力容器专用碳钢，舱内壁防腐处理，圆弧边角无卫生死角，符合医院院感消毒规范；
5、两舱四门独立密闭布局，治疗舱与过渡舱分区隔离、互不串压串气；
6、舱体设计压力≥0.30MPa，临床常规工作压力≥0.2 MPa；
▲7、结构形式：方形高压氧舱或平底圆舱；
▲8、舱体规格：装饰后内截地面面宽≥2900mm，长度≥11000mm，内截面高≥2400mm，整体一体化焊接成型，平底无障碍无门槛设计，急救病床、轮椅可顺畅进出舱；
★9、装饰后内截面高≥2700 mm；
▲10、舱门尺寸及数量：（高×宽）≥1900mmx1150mm，数量4套压力气密门，配备压力安全联锁装置，严禁带压开门操作；
11、舱门形式:悬挂式气动平移门，具备防夹功能，舱内地面、门框、氧舱大厅地面持平，无障碍；
12、舱门锁紧方式:自动变轨控制，低压自动锁紧；
▲13、治疗人数≥22人，治疗舱≥18人，过渡舱≥4人，人均舱容≥3.5m3；
14、高档座椅：高压氧舱专用高档活动座椅双扶手、靠背可调、有腿支撑，治疗舱≥18套，过渡舱≥4套，椅套≥44套，当舱内选择卧位式治疗时，可将该座椅移出，停放ICU病床，要求座椅可以固定和拆卸后移动；
15、采用冷光源外照明装置，数量≥14套，其中治疗舱≥10套，过渡舱≥4套，舱内平均照度≥100Lx；不均匀度＜60％；
16、观察窗透光尺寸及数量：“透光直径≥300mm，观察窗数量≥12个，观察窗内侧加装可拉伸式防紫外线挡板”或“透光直径≥500mm，观察窗数量≥8个，观察窗内侧加装可拉伸式防紫外线挡板”；
17、外置式摄像窗或与观察窗同用，治疗舱 ≥4只，过渡舱 ≥2只；
18、传物筒≥2 套，主副舱各≥1 套，透光直径≥300mm，采用氧舱安全型递物筒，配备压力联锁装置和压力显示装置锁紧压力≤0.02 MPa，回位压力≤0.01 MPa；
19、舱内壁采用彩涂合金板装饰工艺或模块化装饰布局，表层静电喷塑，高强度，抗磨，抗撞，阻燃等级为A级
20、舱内地板采用高强度、防静电石塑板或地板砖铺设，地面采用全封闭结构，以满足舱室内整体消毒净化要求，舱室一端留有积水排水槽，以确保将舱内的积水顺利地排至舱外；
21、舱内座椅、内饰全部采用≥B1级阻燃材质，高温阻燃、无烟无毒，不产生有害有毒烟气；
22、每舱设置氧舱无断点生物电导联装置，共≥3套，其中治疗舱≥2套，过渡舱≥1套。要求确保信号不衰减、图形不变形、监测结果真实、准确、可靠；
★23、每舱室均配设药品柜≥1套，材质304不锈钢移动式药品急救车≥1个，治疗舱配设输液吊架≥6套，过渡舱配设输液吊架≥2套；
★24、舱内音响扬声器≥4套，每舱≥2套；
★25、应急通讯装置≥2套；
26、每舱室均设置自动泄压安全阀，并配备手动紧急卸压装置，氧舱各舱室压力从0.2MPa降到0.01MPa的时间应≤2.5min；
27、急救物品专用置物平台数量≥3套包括医用负压吸引终端、急救专用供氧接口、存放急救物品，适配脑卒中、昏迷、外伤等急危重症救治；
28、全套不锈钢管路阀门、单向阀、截止阀、安全泄压阀，密封可靠、防倒流、防误开启；
▲29、舱内配设吸痰装置 ≥22套，持续负压吸引，流量可调，高压治疗与常压状态下均可吸引，满足临床使用需求；
30、空气质量检测装置，实时在线监测舱内氧气浓度、二氧化碳、一氧化碳浓度，数值超标自动声光报警，并联动新风排风系统自动换气，可以手动控制换；
31、供氧方式:双路医用中心供氧汇流系统，单人单管供氧，加装供氧缓冲箱（储氧筒）并配置微阻力全自动呼吸装具≥22 套；
32、常规吸氧装置:吸氧装具布局采用航空式吸氧装置配置≥22套：每个吸氧装具箱具备常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、湿化吸氧、负压吸引和应急呼叫六种功能；
33、操作台能监控到一级吸氧状态；
34、急救供氧装置：单独配置急救供氧装置（包括流量计、急救截止阀、负压吸引、急救排氧）主舱≥2套，过渡舱≥1套；
35、呼吸机气源装置：舱内配呼吸机气源装置：供气压力0.27～0.6MPa，3～17SLPM连续可调，治疗舱≥1套，过渡舱≥1套（呼吸机气源接口，氧气源六边形，空气源四边形）；
★36、无阻力头罩吸氧装置≥10套，针对呼吸能力弱者、儿童患者、气管插管患者使用；
37、排氧方式：缓冲式舱外排氧系统≥2套；
38、吸氧阻力：吸氧阻力-20～50Pa可调；
39、排氧阻力：排氧阻力20～80Pa可调；
40、管路施工要求：氧气管路终端到氧舱设备的供氧管路施工由中标设备厂家负责施工工作，安装单位必须持有 GC2 安装许可证及以上；
41、舱内一体式恒温恒湿中央空调，温度20～26℃可调，兼具除湿、除尘，采用吸顶式分体冷暖空调，永磁耦合感应传动送风方式，治疗舱≥3P，数量≥2台，过渡舱≥3P，数量≥1台，工作时的噪音不大于60dB（A），冷凝水自动排至室外；
42、空调送风方式：舱内空调驱动用磁耦合装置的保护设备；
★43、静电消除装置≥2套；
★44、全自动排污装置≥4套，储气罐、气水分离器等设备的排水问题；
45、压力监测:加压、减压速率0.01～0.03MPa/min无级连续可调，升降压平稳无冲击，降低患者耳部不适；
★46、舱内进气噪音:常规治疗时加压、减压时＜60dB(A)最大供气时＜65dB(A)；
47、控制台:一体化专用操作控制台，集成控制、监控、报警、显示功能，布局合理操作便捷，控制系统采用工业级PLC全自动智能控制系统，搭配高清彩色触摸屏操作，具备全自动运行+手动应急双备份模式，断电、故障状态均可安全完成减压流程；
48、加减压操作控制方式:采用机械手动+电动遥控+计算机自动化操作三种形式；
★49、声光报警式测氧仪（带打印）≥2套，测量范围0%～30%，测量精度≤±0.5%，分辨率：0.01%，30%上限自动报警，18%下限自动报警；
★50、配置UPS≥1000VA，不间断应急备用电源，突发停电可完整完成整套治疗减压流程，有效预防减压病；
51、电气控制柜:采用氧舱内安全供电装置，对整套设备所有用电器进行控制，设立独立电气控制柜、隔离变压器保护及备用电源1套；
52、单人供氧流量仪≥22套；
53、采样流量仪≥2套；
54、压力显示系统:分为0.4级和1.6级双压力表显示，其他系统是1.6级压力表显示（压力表提供一用一备）；
★55、氧舱专用双工对讲机数量≥2套，电源：直流≤12V 4.2A，频率50～20000HZ，功率≥20W；
★56、数显温控仪直流24V，湿度0%RH～100%RH，温度0℃-50℃；
57、音乐播放器支持蓝牙、MicroSD卡等音乐播放；
58、吸氧计时器设定吸氧时间自动提示；
59、监控系统:舱内配置不少于8路红外高清监控，支持实时画面显示、全程录像存储追溯,硬盘容量≥18T录像存储≥一个月；
★60、投影仪≥2台，位置合理，满足舱内人员观看需求；
★61、舱体外部正面加装≥50寸LED液晶电视2台，每舱室一台，满足实时显示舱内监视图像的需要；
62、消防系统：舱内标配高压雾化全自动水喷淋消防灭火系统，管网全舱覆盖无死角，符合GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度≥50L/（㎡/min），喷水动作响应时间≤3S，持续时间≥1min并在舱内外管路上设置手动水喷淋阀门，以确保紧急状态下使用，且须配备空气加压消防水柜，确保系统安全，具备断水停喷功能，并在控制台及舱内醒目位置设置水喷淋报警开关，以确保紧急状态下使用；
63、控制模式：水喷淋系统支持火情自动联动启动+舱外手动紧急一键启动双重控制模式，响应迅速、灭火高效；
64、舱内消防水喷淋装置 ≥14只，采用不锈钢球形喷头，分两排直列状排列，布设于舱内顶篷两侧，喷水时水雾覆盖面积为100%，无死角；
65、消防用储水具有安全阀和压力恒定装置，容积≥4m3；
66、储水罐设计压力≥1.5MPa；
67、接地电阻：整机配备标准化防静电接地装置，接地电阻≤4Ω，满足压力容器、氧舱防爆安全强制要求；
68、绝缘电阻：生物电插座各插针（接线柱）之间、各插针（接线柱）与舱体间的绝缘电阻 ≥ 100 MΩ；
69、防爆防静电设计，舱内所有灯具、线路、开关、电气元件均采用防爆防静电设计，杜绝电火花安全隐患；
70、配备长效应急照明系统，断电后持续照明时长≥90分钟，搭配夜光应急疏散指引标识；
71、标配应急逃生手柄、紧急呼叫按钮、应急泄压操作装置，并涂红色标记，全方位保障突发应急安全；
72、舱内应急卸压时间：配置机械式安全阀+手动应急泄压阀双重超压防爆保护，压力异常快速安全泄放，从最高工作压力降至0.01MPa的时间≤2.5分钟；舱外手动泄压阀须配备安全保护罩。
73、配套医用全无油静音螺杆空压机2台，产气洁净无油无水，压力稳定持续，完全满足方舱快速加压、稳压保压使用要求，排气量≥3.7m3/min，排气压力≥1.25MPa,噪音≤70db(A），排气量满足国家标准要求。排气量满足氧舱供气量，与储气罐容量、压力匹配，空压机热风经排风管排至室外；
74、空压机具备全自动恒压启停控制、超压保护、低压报警、故障自动停机保护功能，运行安全可靠；
★75、空压机整机减震降噪设计，机房运行噪音≤60dB，符合医院院区环保噪音标准；
76、配套合规特种设备储气罐2台，每台容积≥15m3，设计压力≥1.5MPa，具有安全阀，具备正规检验合格证及使用备案资质，有效缓冲气压波动、稳定舱内压力，根据现场选择卧式或者立式安装；
77、配置冷冻式空气干燥机数量 ≥2台，每台工作压力≤1.6MPa，处理量≥3.8m3/min深度去除压缩空气中水分、冷凝水，防止管路锈蚀、舱内结露潮湿，,排气压力、排气量要求与空压机匹配；
78、油水分离器、空气过滤器：进行多级过滤，实现除尘、除水、除油、除菌四重净化，保证进舱气体符合国家卫生学标准；
79、整套供气管路采用304不锈钢或铜耐压管道，密封严密不泄漏，耐老化、耐腐蚀、承压性能稳定；
80、具备进气消音器；
81、消防水罐、储气罐均具备特种设备合格证书、定期检验报告，可正常办理使用登记备案，一次性通过特种设备检测验收；
82、设备出厂自检全套检验报告包含但不限于水压（耐压）试验报告、舱体无损检测报告、气密性试验报告、整机出厂调试检验报告、电气安全检测报告、舱内空气质量、氧浓度控制系统校准检测报告、管路脱脂检测报告、消防安全专项资料等；
83、厂家免费上门安装调试、管路铺设、操作、维保及安全培训，配合协助办理使用登记证；
▲84、中标后中标人需提供一套维修所需的原厂专用工具及其清单，费用包含在报价中；备品备件:中标后中标人需提供主要备品备件及其清单(含价格清单)，压力表安全阀（校验合格）一备一用，费用包含在报价中；中标后，须安排采购人相关人员（不少于2人）进行专业岗位培训，费用包含在报价中。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）；
85、验收合格后全套设备（包含空压机等设备）免费保修5年（包含所有配件、耗材），质保期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理，每半年到现场做一次设备运行状况安全检查，出现质量问题或故障时，响应时间为≤2小时，工程师应在24小时内到达现场并排除故障（包括节假日），做到故障不排除，技术服务人员不撤离使用现场，质保期外每半年到现场做一次设备运行状况安全检查，出现质量问题或故障时，响应时间为≤2小时，工程师应在24小时内到达现场并检查故障情况（包括节假日），氧舱舱体、储气罐及配套压力容器保修20年；
▲86、信息端口免费开放，能够接入医院系统，满足5A级病历要求，落实相关开放性、兼容性标准和规范要求（投标文件中提供承诺函，格式自拟）；
87、安装爬梯，方便舱体检修；
88、设备安装根据现场环境，科室需求，在档次不降低的情况下，遵从客户需求和意见，适当调整，表面平整、美观、无缝隙、满足院感、消防等部门要求。
标准
1、 GB/T150.1-2024
2、 GB/T150.2-2024
3、 GB/T150.3-2024
4、 GB/T150.4-2024《压力容器》
5、 GB/T 12130-2020《氧舱》
6、 NB/T47013.2-2015《承压设备无损检测》
7、 GB 9706.1-2020《医用电气设备第一部分：基本安全和基本性能的通用要求》
8、 GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》
9、 GB/T12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》
10、 满足CMD中国医疗器械质量认证中心之质量体系要求
11、 设备各项性能指标必须达到或优于GB/T 12130-2020《氧舱》标准要求
12、 设备持有效期内的国家药监局第三类医疗器械注册证、A5级医用氧舱专项制造许可证。
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（二）与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等
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[bookmark: _Toc24469]三、报价要求
3.1 本项目须对主要标的物报价，与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等无需报价，其价格含在主要标的物总价中。
[bookmark: _Toc22179][bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc15293]四、其他要求
4.1 投标人须在投标文件中明确所投产品的技术参数及品牌和型号，否则响应无效。 
4.2 因设备安装导致的场地改造费用，由成交方承担。
4.3供应商须在响应文件中提供所投产品对应且有效的三类医疗器械注册证或备案凭证。
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