采购需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求

	1
	暗视野显微镜
	1、光学系统：无限远光学系统；

2、镜筒：人机学铰链式三目观察头，可接驳成像系统，固定视度，瞳距47-76mm，分光比100:0、0:100，倾角为30°，能够满足不同的使用需求；

3、目镜：超大视野目镜WF10X（视场数Ф22mm），高眼点，屈光度可调；

4、物镜：无限远长工作距离平场消色差物镜系列，参数必须满足以下要求：

无限远平场消色差物镜4X，数值孔径≥0.1，工作距离≥20.8mm；

无限远平场消色差物镜10X，数值孔径≥0.25，工作距离≥17.7mm；

无限远长工作距离平场消色差物镜40X，数值孔径≥0.65，工作距离≥1.6mm；

无限远平场消色差物镜100X，数值孔径≥1.25，工作距离≥0.32mm；

5、照明系统：至少为6.6W LED，光源：LED照明，寿命≥20000小时，色温4000K-5000K；光路均匀，30°分布光强/60°分布光强≥0.9，显色指数≥95；预置中心、亮度连续可调，暗场可升降式阿贝聚光镜NA1.25，带可变光阑和滤色片，集光镜中内置可变光阑，带暗场观察附件；

6、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

7、物镜转换器：内向式编码五孔转换器；

8、调焦系统：粗微调同轴，粗调带锁紧装置（防止撞镜头），可设置松紧，微调格值1μm；

9、彩色成像系统，高分辨率，卷帘快门，曝光时间：0.11ms-12s；

10、图片格式：TIFF/JPG/PNG/DICOM；数据接口：USB3.0；

11、操作系统：至少满足8G内存、1T硬盘、23.8英寸高清显示器（分辨率1920*1080）。

12、本产品为二类医疗器械。

	2
	飞行时间质谱
	1、飞行时间质谱系统一套，用于微生物（细菌、真菌、酵母菌、分枝杆菌等）样品的快速鉴定；

2、仪器为一体化机器，无其他外接零部件如真空泵等，避免实验室噪声污染；

3、桌面台式机，裸机高度≦1.2米；

4、工作温度：10-30℃，具备温度补偿功能，消除环境温度变化对蛋白质量检测准确度的影响；

5、工作相对湿度：30%-70%；

6、飞行管：飞行时间管长度≥1米，不锈钢材质，保证离子通道准确性和稳定性；

7、激光器：固体或者半导体激光器，激光发射次数≥60亿次；

8、检测器：配置MCP检测器（非打拿级电子倍增器），检测微通道数≥10万，保障高分辨率；

9、具备三脉冲高精度离子延迟引出技术，采用三脉冲搭载三电场（正/负电场和混合电场）加速离子，实现离子的延时引出，延时精度误差≤100 ps；

10、前级泵应为内置无油隔膜泵，噪音低，无机油污染，高真空泵应为复合型涡轮分子泵，具有叶片级和拖拽级，拖拽级≥10 L/S，分子涡轮泵抽速≥300 L/S；

11、具备尾气过滤功能，能够过滤气流中99.9%的微生物；

12、鉴定速度：靶板通量≥96，完成96个样本的检测时间≤10分钟；

13、靶板：一体式靶板，可重复使用，保障平整度，且表面镜面工艺，易于清洗，靶板厚度≥3mm，提供2块靶板供交替使用；

14、靶板可用酒精清洗，提供无尘擦拭布；

15、配套提供靶板烘干器供点样使用；

16、从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到3×10-6mpa以下所需时间＜50秒；

17、提供与质谱完全兼容的校准品，保障仪器运行稳定，校准蛋白峰≥7个；

18、具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件；

19、操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，无需切换；

20、标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给微生物形态学信息，包括但不限于染色镜检图、平板菌落图等，以辅助对鉴定结果进行判读，此功能无需联网；

21、为保障数据安全，必须具备本地微生物菌种数据库，其鉴定菌种超过5000 种以上，数据库终身免费升级；

22、丝状真菌数据库＞500种，菌种鉴定属正确率大于95%；

23、软件具备聚类分析，自建库、易混淆菌提示等功能；

24、鉴定质量范围：1-500kDa；

25、质量分辨率（线性模式）：>5000(FWHM)@ Angiotensin；

26、鉴定灵敏度：1 fmol/uL 人纤维蛋白肽B（信噪比≥10∶1）；100fmol/uL 牛血清白蛋白（信噪比≥50 : 1）；

27、质量准确度：≤ 100 ppm (外校准) 质量准确度：≤100ppm （内校准）；

28、重复性：质荷比变异系数应≤0.02%；

29、配套微生物质谱基质试剂盒，试剂具备基质干粉及基质液两种形式；

30、基质液稳定性强，瓶口与空气接触面小，确保规格为100T的基质液开盖后至少两周内有效，因此类问题造成的试剂损耗需根据实际损耗情况补充相应量试剂； 

31、需配备外置电脑或工作站且鉴定结果可直接传输到显示屏，便于谱图、结果查看以及数据处理分析等，为保证系统流畅，外置电脑或工作站满足：内存≥16G,硬盘≥2T;

32、配备1000T装机试剂；

33、UPS不间断电源一台，断电后可应急供电≥2小时。

34、本产品为二类医疗器械。
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	霉菌培养箱
	1、霉菌培养箱1台，用于霉菌培养试验的恒温培养装置；

2、 工作环境温度10-30℃，电源220V，容积：250L；

3、 箱体采用优质钢板制作而成，表面喷塑；

4、 内胆采用镜面不锈钢，四角半圆弧，易清洁；

5、 箱内搁板间距可调，载物托架≧3块，每层隔板承重：≥15kg；

6、 设备内标配有≥8w的照明灯，方便观察内部样品；

7、 双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免样品观察时造成温度波动；

8、智能控制系统：≥5寸触摸屏，中文操作界面；

9、控制系统可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；

10、有精确的温度控制系统，控温范围：≥0℃-80℃，分辨率：≤0.1℃；波动度：≤±0.3℃（加热），±0.5℃（制冷），均匀度：≤±0.8℃（25℃时）；

11、控制器可保存至少3年数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；

12、控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：菜单参数设置及修改、故障报警等，方便清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
13、采用降噪压缩机组，噪音低，性能稳定；

14、输入功率：≤1100W；

15、具备风速调控功能，确保不同培养物的循环风速要求，避免风量过大成样品挥发。

	4
	液氮罐
	1、采用高强度铝合金制造，焊接点少，坚固耐用，产品质量轻;

2、高真空多层绝热设计;

3、静态蒸发率低≤0.12L/d；

4、配有保护套，便于产品的携带，也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;

5、几何容积10L；

6、提筒数量≥6。

	5
	厌氧系统
	1、用于制造厌氧（氧浓度为0%）、微需氧（氧浓度为6%）的厌氧和微需氧环境，适用于厌氧菌、微需氧菌和细胞培养等；

2、可单独设置氧气浓度和二氧化碳浓度，氧气浓度调节范围0.0-20%，二氧化碳浓度调节范围1-20%，制备精度±0.1%；

3、开机后，连接罐体前，有自检功能；

4、连接罐体启动程序后有质量控制环节包括但不限于：气源压力检测、连接件性能测试、催化剂活力测试（厌氧条件时）、培养罐和密封圈的密封性测试；

5、触摸屏界面，彩色显示，可同时显示多个通道的制备模式及质量控制等级；

6、程序结束后，屏幕显示罐内各气体的浓度；

7、使用1.5升培养罐启动完整质控；厌氧环境制备时间最快≤100s，微需氧环境制备时间最快≤50s，触摸屏可显示每个罐的气体环境制备时间；

8、配备至少2通道，可同时连接2个培养罐，每个培养罐独立控制单次设置程序，2个培养罐可分别选择2种程序；
9、培养罐模式具有至少4个一键启动快捷程序并且包含一键启动自定义快捷程序；

10、有急停功能避免惯性操作导致错误启动程序；

11、可自行设置气源气体比例并保存，氢气、二氧化碳、氮气浓度1%精度连续可调，仪器可根据设定的气源配比自动计算生成的环境气体浓度；

12、仪器有界面可直接查看历史数据，可通过USB接口将历史数据导出；

13、为保障实验顺利进行，需具备手动模式，手动模式有控压模式和计时模式，控压模式可手动设置真空压力、充气压力和循环次数，计时模式可手动设置真空时间、充气时间和循环次数；

14、培养罐体：系统配套多种培养罐，培养罐清澈透明方便观察，每只培养罐均可支持不同的培养应用，培养罐密闭性好，可放置平皿、试管、烧瓶等。

15、为保证实验安全，设备具有权限管理功能，管理员可给不同用户分配权限，每个用户均具有独立的账号和密码；

16、提供温控系统，容积≥200L，培养温度0-70℃可调；

17、为节省空间，所有培养罐气管接口及密封锁紧装置均在侧面，顶部平整无凸起；

18、配置：主机1台，培养温控模块1套，侧面接口可堆叠式6皿培养罐2个，侧面接口可堆叠式12皿培养罐4个，侧面接口可堆叠式24皿培养罐2个。大包催化剂4袋，小包催化剂2袋，还原箱1台，10L混合气瓶（含压缩标准混合气）：2瓶。

	6
	全自动酶联免疫工作站
	1、功能：全自动完成ELISA实验，包括样本自动扫描、加样本（包括加样本及样本稀释）、加阴阳性对照、加质控品、加试剂、微板自动转移、振荡混匀、孵育、洗板、判读、结果分析。

2、加样工作舱机械臂

2.1加样工作舱机械臂：具备≥1个机械臂，含：≥2个加样通道，用于分配标本和试剂；1个抓手，用于转移微板。

2.2加样模块：≥2个加样通道，采用气动置换加样原理，无需清洗系统；白色透明的一次性加样吸头，容量≥800ul，最小吸样量≤10ul。

2.3.吸头检测：每个加样通道均采用光电传感器可独立检测吸头有无状态。

2.4.监测示警：运行过程中出现掉吸头或脱不下吸头等异常情况，软件可及时报警提示。

2.5.探测技术：采用电容或压力式探测模式，有效降低单一模式探测误差，具备液面监测、凝块监测和空管监测报警功能。

2.6.抓手工作模式：具有监测抓板功能，抓空自动报警，能自动适应各种宽度类型的微板。

2.7加样精度：

10ul，CV 值≤3.5%；100ul，CV 值≤0.8%；1000ul，CV 值≤0.5%。

10µl:ACC 值≤3.5%；100µl：ACC 值≤1.5%；1000µl，ACC值≤0.5%。

3、平台载架系统：

3.1样本位：可同时加载装载样本数≥90个，样本位应同时支持2-10ml真空负压采血管以及2ml塑料冻存管的摆放。

3.2试剂位：通用试剂位数量≥8个，质控试剂位≥8个。

3.3振荡孵育模块：每个振荡孵育模块集成3个功能于一体，包括微板加样、振荡混匀和控温孵育。

3.4振荡孵育模块数量：≥4个振荡孵育模块。微板从加样到孵育步骤不需移板，孵育时自动加盖密封孵育。

3.5振荡孵育功能：振荡孵育模块具备同一块微板在避光孵育时，同时实现振荡功能，满足特殊ELISA试验所需。

4、洗板机

4.1洗板机数量：≥1台独立的洗板机，≥1个洗板头，每台洗板机1个独立的洗板头。

4.2洗板残留量：洗板清洗残留液量≤1μ/孔。

4.3洗板头：配置的洗板头需≥16通道，采用挂式安装的洗板头，可随时拆卸安装，维护便捷。

4.4洗板头运行方式：洗板时，洗板托盘进行横向移动，洗板头进行上下移动，避免洗板头横向移动拖带管路造成滴液和管路磨损的问题；具备洗液监测报警提示功能。

4.5洗液、废液桶采用隐藏式内置设计，整机外观整洁，无外露管路；便于更换、清洗液桶；配备液位感应，缺液/废液满自动报警。

5、酶标仪

5.1 酶标仪使用：有独立操作软件，可以脱离主系统软件单独使用。

5.2酶标仪摆放区域：酶标仪位于加样工作舱，与加样机械臂在同一工作舱，确保加完终止液的微板可立即判读。

5.3测量方式：≥8个测量通道，可单、双波长判读。

5.4波长范围: 400nm-750nm，至少配置 405nm、450nm、492nm、630nm 四种滤光片，可拓展至8个滤光片。

6、软件：全中文操作软件;配备打印输出设备1台。

7、工作站：外置电脑或工作站满足，内存≥16G,硬盘≥2T;

8、使用期限：设备使用期限≥10年。

9、本产品为二类医疗器械。
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	超纯水机
	1.技术规格

1.1纯水部分：

1.1.1该系统由自来水作进水，连续生产分析级纯水。

1.1.2产水量：≥5L/h系统产水率：＞20%

1.1.3纯水产水水质：电阻率:＞5.0MΩ·cm＠25℃，总有机碳含量(TOC)＜30ppb；

1.1.4具有液晶显示屏，实时显示出水质量，系统内置高回收率反渗透模块。智能反渗透膜应具备多种清洗模式，自动提示氯洗，确保产水水质。

1.1.5系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率。

1.1.6系统内置独立式连续电流去离子（EDI）模块, 采用连续电场、离子选择性透过膜和混床树脂有效去除微量离子，具备阴极防结垢技术和连续电流抑菌技术，EDI模块前端无需增加软化柱或防毒柱，模块自动维护，无需化学再生或更换树脂，节约耗材，降低成本。

1.1.7系统操作：全自动控制操作，中文操作界面,实时显示水质，系统状态和警告等信息，自动记录一年水质资料，自动判断出水水质，自动清洗功能。

1.1.8储水水箱：容量：60L ，空气过滤器：带CO2吸附

1.1.9系统具备漏水检测功能

1.1.10水箱内可选配自动灭菌模块

1.1.11具有RFID识别耗材真伪及使用时间的功能。

1.2超纯水部分：

1.2.1该系统以分析级纯水作为进水，连续生产超纯水。

1.2.2产水流速：多种流速可调节，逐滴至2L/min，系统可实现定量取水功能和辅助定容取水功能，定量取水范围：20ml ～100L，±1ml调节，辅助定容取水范围：50ml～5L，±1ml调节。

1.2.3超纯水产水水质

1.2.3.1电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃，系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度≤±0.1℃；

1.2.3.2总有机碳含量(TOC)：≤2ppb；

1.2.3.3直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml

1.2.3.4细菌:＜0.01 cfu/ml

1.2.3.5热原（内毒素）：＜0.001Eu/ml, Proteases(蛋白酶)：＜0.15μg/mL

RNases ＜1pg/ml

DNases＜5pg/ml
1.2.3.6超纯水中铝、锑、砷、钡、镉、钙、铬、铜、铁、铅、锂、镁、锰、镍、钾、钠、锶、锡、钛、钒、锌的含量≤5ppt；硫酸根、氯离子、磷酸根、硝酸根、亚硝酸根、氟离子、溴离子含量≤50ppt；粒径0.1μm以上的颗粒含量低于1000个/L；

1.2.4系统内置带有独立回路的TOC检测模块，配备无汞紫外灯，可将有机物完全氧化直到反应终结，检测准确度高，检测范围: 0.5-999.9ppb，检测精度：±0.1ppb，符合USP和EP系统适应性测试要求。

1.2.5系统内含1个专门用于氧化超纯水中有机物的紫外灯及1个专门用于检测总有机碳的紫外灯，可有效降低总有机碳的浓度至2ppb以下。2个紫外灯均为无汞紫外灯，使用安全且废弃后不会对环境造成污染。

1.2.6系统为全封闭管路设计，系统在非取水期间定期自动循环，系统内部与水接触的材料具有耐热、耐腐蚀、耐氧化、低吸水率、绝缘性的特点，系统的管路、接头、弯头、连接器、密封圈采用PE（聚乙烯）、PTFE（聚四氟乙烯）、POM（聚氧化甲基）、EPDM（三元乙丙橡胶）材料制成，避免材料老化对水质产生污染。

1.2.7系统配置独立的取水手臂集成彩色触摸屏，提供9种及以上语言和多客户登录管理功能，内置流量计。具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能，显示屏可查看系统流路示意图，并于流路图内显示各检测器的动态参数（如压力、温度、电阻率、紫外灯电流强度等）以确保机器处于最佳状态。

1.2.8系统取水终端有至少五种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求, 每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。具体参数如下：

1.2.8.1、双酚A<0.005ppb，地乐酚<0.2 ppb，邻苯二甲酸二辛酯<0.2 ppb，壬基酚<0.1ppb，以满足相关的发育生物学实验应用需求；

1.2.8.2、苯<0.05 ppb，三氯甲烷<0.05 ppb，四氯化碳<0.05 ppb，2,2-二氯丙烷<0.05 ppb，溴苯<0.10 ppb，以满足挥发性有机物测试应用需求。

1.2.8.3、210 nm和254 nm处的HPLC梯度测试，200 nm、205 nm、210 nm和254 nm处符合规范的UV吸光度测试；254 nm和365 nm处的奎宁荧光＜1 ppb；利血平试验：没有峰值＞ 10 ppb；蒸发后的残留物＜0.0001％w/w，以满足UPLC、LC-MS、LC-MS/MS痕量分析用水要求。

1.2.9系统生成的所有数据都被存储在系统内存中，所有报告均可导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统

1.2.10系统配备双纯化柱，内含360μm和600μm的混床离子树脂及高级合成活性炭，用于去除水中的离子和痕量有机污染物。纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材按照使用及更换记录，系统通过图文显示逐步引导进行更换安装操作。系统将提供技术问题的具体详情，方便有效排除故障。

1.2.11该系统可设置休眠模式，可令系统在长时间不使用的情况下仍保证每日一次回路内的水循环，并在即将使用前的24小时自动恢复至每小时一次的回路内水循环。保障水质的前提下，同时节省电耗和水耗。

1.2.13基本配置：纯水主机系统一套（内置防结垢EDI模块），自来水预处理组件一套，预处理柱一根，60 升PE水箱一个，水箱空气过滤器一个，清洗药片套，超纯水主机系统一套、可迁离主机5m的取水器一套，带芯片预纯化柱一根，带芯片精纯化柱一根、带芯片终端除菌过滤器一个。
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	流式细胞仪
	1、可用于淋巴细胞亚群（CD3/CD4/CD8/TBNK）、HLA-B27 等常规检测；满足国家、省级疾控室间质评考核要求。

2、激光器：配置三激光固态温控激光器，全光路 TEC 主动恒温控温，确保长期光路稳定、避免频繁校准；

3、多路激发、荧光染色的流式细胞技术进行细胞分类和特征分析；

4、样本类型：包括并不限于全血、骨髓或其他生物细胞悬液；

5、自动进样设置：标配手动单管进样；≥40 孔自动转盘进样。兼容标准 12×75mm 流式试管；

6、指示灯：指示灯位于显著位置，用于指示主机的就绪、运行、故障、休眠以及关机等各种状态；

7、采样针：手动进样键位于采样针下方，方便用于放置试管手动上样；

8、自动进样器：自动进样器位于主机正面，方便自动进样；

9、样本分析：每一次执行完样本分析后，自动将分析结果存储到样本库；

10、荧光通道数量：需配置四个独立的荧光检测通道，可检测荧光素：FITC、PE、PerCP、PE-Cy7、APC、APC-Cy7等，检测荧光素≥6；

11、荧光检测灵敏度：FITC≤60MESF，PE≤55 MESF，APC≤30MESF；

12、荧光检测线性：≥0.98；

13、仪器分辨率：前向散射光、FITC通道和PE通道的全峰宽CV≤2%，APC及其余通道的全峰宽CV≤3%；

14、升级能力：支持原机升级至最高十四个荧光检测通道；

15、分析速度：≥35000粒子/秒；

16、具备绝对计数功能：可在连续进样模式下实现绝对计数功能；

17、交叉污染：≤0.1%；

18、具有液流压力监控功能；

19、进样方式：负压吸样或正压进样，以满足快速连续的进样要求；

20、试剂余量监测：对鞘液、废液量连续实时检测，及时提示处理，支持废液直排系统；

21、数据功能：支持线性、对数坐标的变换；

22、软件分析功能：中文操作界面：TBNK 淋巴细胞亚群、CD4 绝对计数、HLA-B27、调节性 T 细胞自动分析模板，能一键生成符合要求的检测报告，支持自定义报告编辑、公式编辑，导出 PDF、Excel 结果文件；

23、装机配备细胞质控品2支（2*3ml）

24、所投品牌仪器适配试剂开放式通用耗材设计，无专用封闭耗材垄断，鞘液、清洗液可使用国产通用试剂。

25、本产品为二类医疗器械。


