六安市人民医院立体定向系统参数

产地：进口      数量：1台      预算：200万

1、立体定向框架主体为全套系统为钛合金制造，保证了系统的稳定性和抗腐蚀性，可减少核磁影像漂移的程度，最大程度地保证定位的准确性，颅骨固定螺丝为钛螺丝，立柱配有绝缘垫圈确保3.0T核磁扫描的安全。

2、系统机械定位误差≤0.5mm。

3、全套系统与国际主流的手术计划软件兼容的种类≥5，立体定向仪可满足国内不同用户的手术导航软件匹配的要求。

4、机械标尺刻度：直线标尺的刻度最小单位为mm，最小分度值≤1mm；角度标尺刻度以度（°）为单位，弧形弓角度最小分度值≤1°，侧环角度最小分度值≤2°。

5、多功能立体定向弧形弓X方向机械标尺调节范围≥118mm。

6、Y坐标尺刻度调节范围≥148mm。

7、Z坐标尺刻度调节范围≥112mm。

8、弧形弓角度调节范围≥169°。

9、侧环角度调节范围≥355°。

10、坐标基环为方框结构，可直接安装弧弓支撑耳环，基环的四条边均标有刻度，可使弧弓左右、前后安装时均可直接设定X、Y值；为避免坐标混淆，坐标刻度均采用正值。

11、弧弓半径≥190mm，为稳定的半圆形双侧支撑结构。左右双侧均有刻度，X轴坐标尺为双侧依次锁定。

12、弧弓可在基环的左右方向安装、也可在前后方向安装。以提供后颅窝、双侧颞部、经蝶窦手术等手术入路，及病人可取仰卧、侧卧、俯卧等体位。

弧弓总重量为1.2公斤，完全适合儿科立体定向手术。双侧对称手术入路时，不需要拆卸和重新安装操作弧，可方便双侧DBS的植入手术。

半圆形的弧弓上配有可滑动的携带装置，滑板在弧弓上的滑动范围10°-170°，可配合使用如针、探针、电极等器械。

15、器械携带装置配有独立的可调节的器械引导子和固定子；引导子可移动抵近开颅窗处操作；固定子可在零点位置上，向上或向下移动幅度≥3cm。

16、影像定位系统：CT定位：提供CT床固定器、CT适配器、CT定位框架。

17、侧切组织活检针套件，侧切活检针直径1.5mm-2.5mm，活检窗长度≥8mm

18、提供神经外科手术头架专用固定连接器。

19、产品注册证内容要包含：侧切活检针，血肿碎吸器，穿刺针，植入套件组成。

配置清单

| 序号 | 产品名称及描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leksell G 坐标框架包括： | 1 |
|  | LEKSELL G型坐标框架 | 1 |
|  | 前固定柱 | 2 |
|  | 后固定柱 | 2 |
|  | 后固定柱 | 2 |
|  | 固定螺钉,5对 | 10 |
|  | 右耳支撑 | 1 |
|  | 左耳支撑 | 1 |
|  | 耳塞 | 2 |
|  | M4*10锁片 | 4 |
|  | 双头螺丝刀 | 2 |
|  | 消毒盒 | 1 |
|  | 备件包 | 1 |
| 2 | Leksell 多功能立体定向导向弧包括： | 1 |
|  | 双侧刻度多功能立体定向导向弧 | 1 |
|  | 双头螺丝刀 | 1 |
|  | 右侧滑片 | 1 |
|  | 左侧滑片 | 1 |
|  | 消毒盒 | 1 |
| 定位配件 |  |  |
| 1 | 可调节的CT适配器 | 1 |
| 2 | CT床固定器 | 1 |
| 3 | G型头架CT坐标显示器 | 1 |
| 4 | Sedan 侧切活检针包括： | 1 |
|  | 直径2.5MM,窗口10*1.4MM的侧切活检针 | 1 |
|  | 固定子 | 1 |
|  | 引导子 | 1 |
|  | 消毒盒 | 1 |
| 5 | 手术床连接器 | 1 |

20，原厂免费质保至少3年，免费提供安装使用培训。