[bookmark: _GoBack]六安市人民医院立体定向系统参数
产地：进口      数量：1台      预算：200万
1、立体定向框架主体为全套系统为钛合金制造，保证了系统的稳定性和抗腐蚀性，可减少核磁影像漂移的程度，最大程度地保证定位的准确性，颅骨固定螺丝为钛螺丝，立柱配有绝缘垫圈确保3.0T核磁扫描的安全。
2、系统机械定位误差≤0.5mm。
3、全套系统与国际主流的手术计划软件兼容的种类≥5，立体定向仪可满足国内不同用户的手术导航软件匹配的要求。
4、机械标尺刻度：直线标尺的刻度最小单位为mm，最小分度值≤1mm；角度标尺刻度以度（°）为单位，弧形弓角度最小分度值≤1°，侧环角度最小分度值≤2°。
5、多功能立体定向弧形弓X方向机械标尺调节范围≥118mm。
6、Y坐标尺刻度调节范围≥148mm。
7、Z坐标尺刻度调节范围≥112mm。
8、弧形弓角度调节范围≥169°。
9、侧环角度调节范围≥355°。
10、坐标基环为方框结构，可直接安装弧弓支撑耳环，基环的四条边均标有刻度，可使弧弓左右、前后安装时均可直接设定X、Y值；为避免坐标混淆，坐标刻度均采用正值。
11、弧弓半径≥190mm，为稳定的半圆形双侧支撑结构。左右双侧均有刻度，X轴坐标尺为双侧依次锁定。
12、弧弓可在基环的左右方向安装、也可在前后方向安装。以提供后颅窝、双侧颞部、经蝶窦手术等手术入路，及病人可取仰卧、侧卧、俯卧等体位。
弧弓总重量为1.2公斤，完全适合儿科立体定向手术。双侧对称手术入路时，不需要拆卸和重新安装操作弧，可方便双侧DBS的植入手术。
半圆形的弧弓上配有可滑动的携带装置，滑板在弧弓上的滑动范围10°-170°，可配合使用如针、探针、电极等器械。
15、器械携带装置配有独立的可调节的器械引导子和固定子；引导子可移动抵近开颅窗处操作；固定子可在零点位置上，向上或向下移动幅度≥3cm。
16、影像定位系统：CT定位：提供CT床固定器、CT适配器、CT定位框架。
17、侧切组织活检针套件，侧切活检针直径1.5mm-2.5mm，活检窗长度≥8mm
18、提供神经外科手术头架专用固定连接器。
19、产品注册证内容要包含：侧切活检针，血肿碎吸器，穿刺针，植入套件组成。
           配置清单
	序号
	产品名称及描述
	数量

	1
	Leksell G 坐标框架包括：
	1

	
	LEKSELL G型坐标框架 
	1

	
	前固定柱                     
	2

	
	后固定柱                       
	2

	
	后固定柱                      
	2

	
	固定螺钉,5对                 
	10

	
	右耳支撑                       
	1

	
	左耳支撑                      
	1

	
	耳塞                              
	2

	
	M4*10锁片                
	4

	
	双头螺丝刀                    
	2

	
	消毒盒                           
	1

	
	备件包                          
	1

	2
	Leksell 多功能立体定向导向弧包括：
	1

	
	双侧刻度多功能立体定向导向弧  
	1

	
	双头螺丝刀                                
	1

	
	右侧滑片                                  
	1

	
	左侧滑片                                     
	1

	
	消毒盒                                         
	1

	定位配件

	1
	可调节的CT适配器
	1

	2
	CT床固定器
	1

	3
	G型头架CT坐标显示器
	1

	4
	Sedan 侧切活检针包括：
	1

	
	直径2.5MM,窗口10*1.4MM的侧切活检针
	1

	
	固定子               
	1

	
	引导子               
	1

	
	消毒盒                
	1

	5
	手术床连接器        
	1


20，原厂免费质保至少3年，免费提供安装使用培训。
