[bookmark: _Toc25461]六安市人民医院高频手术设备采购项目-采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc26457][bookmark: _Toc20480]4.所有标★条款均须满足谈判文件要求，否则响应无效；非★条款 1 条及以上未满足的，响应无效。
一、采购需求前附表
	[bookmark: _Toc25805][bookmark: _Toc8981]序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 / （0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：设备安装完毕经调试验收合格后一次性付清。
（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	六安市人民医院

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试。

	4
	免费质保期
	整机质保3年。


[bookmark: _GoBack]二、货物需求
[bookmark: _Toc18135][bookmark: _Toc16712]前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，响应文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1

	普外科高频手术设备
	1、系统/发生器
1.1、发生器获三类医疗器械注册证，可安全处理 7mm 及以下直径血管。
1.2、主机输入电源：AC 220V±22V，频率 50/60Hz，最大功率≤1000VA。
1.3、可同时连接不少于： 1 把大血管闭合器械、2 把单极器械、1 把双极器械。
1.4、功能: 单双极具有切割、凝血功能； 大血管闭合具有血管闭合和组织剪切功能。 单极电刀输出：
①输出：激励频率：≥450kHz；
②最大电功率：纯切：≤300W；混切：≤200W；软凝≤120W；面凝≤120W；高级面凝≤120W双极电刀输出：
①具有普通双极和自动双极两种激发模式；
②输出：激励频率：≥450kHz；
③最大电功率：≤95W
大血管闭合电刀输出：
①闭合直径不超过 7mm（含 7mm）的血管、淋巴管及适合钳口大小的组织束，闭合完成自动停止能量输出；
②输出：激励频率：≥450kHz；
③最大电功率：≥300W                   
1.5、主机界面和交互：
①界面四象限显示，两个单极象限可设置切割和凝血子模式，并设置相应输出功率；双极象限可设置输出功率和进行普通双极和自动双极切换；大血管闭合象限简捷，无需设置参数。
②能量输出时相应象限界面高亮，并伴有手术音提示。
③大血管闭合输出对于负载短路、开路或其他异常情形给出界面和声音警示。
1.6、大血管闭合模式采用自适应技术，其算法根据血管组织阻抗、闭合进程等自动调整能量输出，每秒钟数据采样≥468000次。
1.7、设备具备系统诊断功能，可以检测设备自身的工作状态和配套耗材的连接及工作状态， 当有问题发生时，以图片和文字的形式对故障发出警示，便于操作者发现并排除故障。
1.8、具备全彩 LCD 触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。
1.9、设备使用时，即可提供手控功能，又可提供脚控功能。
1.10、发生器重量≤14kg。
1.11、可远程通过网口进行系统升级及维护。可远程调取主机使用数据,极大便利了主机 维保等服务。
1.12、以太网：对设备执行维修操作。
1.13、配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。
2、电刀器械功能
2.1、获批闭合血管直径≥7mm的一次性使用闭合切割手术器械三类注册证。
2.2、器械型号≥72 个，有枪式和剪刀式、大钳口等多种类型器械，根据医生习惯多种选择，人性化设计。
2.3、一次性使用闭合切割手术器械在使用时直接与发生器连接使用，术中操作便捷。
2.4、具有涂层款和非涂层款；弯头器械有效闭合长度为≥21mm，切割长度≥19mm，大钳口器械有效闭合长度≥39mm，切割长度≥37mm。器械具有涂层款式，减少术中粘连。
	1
	工业
	是
	


（二）与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	备注

	1
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	/
	/
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	/
	/
	/
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	/
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	/
	/

	...
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三、报价要求
3.1 本项目须对主要标的物报价，包含所涉及的所有费用（含设备运输、吊装、调 试、培训等） ；
3.2 其余报价要求见“第六章 响应文件格式”中的“十四、报价表”以及“十五、 分项报价明细表”。
[bookmark: _Toc3878][bookmark: _Toc18721]四、其他要求
4.1 供应商须在响应文件中提供所投产品对应且有效的医疗器械注册证或供货前提供备案凭证。
