[bookmark: _Toc25461]六安市人民医院皮秒激光采购项目-采购需求
皮秒激光治疗仪技术参数
产地：进口      数量：1台       预算：200万
1、注册证范围需同时满足去除文身、治疗表皮和真皮良性色素性皮肤病
2、激光介质：翠绿宝石激光或Nd: Yag激光
[bookmark: _GoBack]3、波长：755nm，532nm,或1064nm.
4、脉宽级别：皮秒级
5、最小脉宽：≥500ps
6、激光模式：多模
7、激光输出方式：单脉冲和重复脉冲
8、最大脉冲能量：≤200mJ
9、发射模式：带脉冲和重复脉冲输出
★10、光斑手具规格：具备定焦（即不可调）和变焦（可调）手具
11、手具数量：≥4
12、定焦手具大小：6mm-10mm
13、变焦手具调节范围：2-6mm
★14、变焦手具步进规格：每0.1mm步进
15、治疗脉冲频率最快可达：10Hz
★16、点阵功能：具备点阵组件功能，获得国家nmpa批准
18、点阵方式：聚焦模式点阵
19、点阵光斑大小：≤100um
20、瞄准光：具备半导体瞄准光，功率＜5.0mW
21、瞄准光波长：630-690nm：红色
22、激光传输方式：关节臂导光
23、治疗面最大能量密度：≤6.4 J/cm2
24、整机质保1年
