六安市纤维监督检验所2026年公证检验能力提升设备购置采购需求

前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.采购清单中各项标注符号含义：①标▲项采购标的为本项目核心产品；②标★项参数为评分参数，投标文件中需按要求提供相关证明材料，可提供材料包括但不限于提供产品彩页或技术白皮书或产品实物图片或检测报告等；③无标识项技术参数以投标响应表作为评审依据，超过3条及以上未满足的，将导致投标无效。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 /  （0-70%）；

⑵中小企业（提供的货物全部由中小企业制造）合同，采购人确定预付款为合同金额的40%（40%-70%）；

⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 /  （40%-70%）。

注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：项目验收合格并移交后，供应商提供合同、验收报告、移交资料、发票原件等材料，经采购人财务部门审核后一次性付清。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	六安市采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起20日历天内完成供货、安装、调试。

	4
	免费质保期
	实验室超纯水机免费质保期5年（不含过滤耗材），其他设备免费质保期3年。

	5
	……
	……


二、货物需求
前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
(单位)
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲棉花短纤维率快速测试仪
	一、设备用途：检测棉花主体长度和品质长度、短纤维率含量等指标。
二、适用标准：GB/T 6098-2018、GB/T 6529-2008等。
三、主要功能：
  1、设备具有校准及检查功能；
2、能够对数据进行计算，显示测试结果；
3、对测试结果具有存储、打印、查询功能；
4、满足中国纤维质量监测中心数据联通的要求，数据能够上传至指定数据平台。
四、技术参数：
1、棉纤维长度范围：6mm-50mm；
★2、短纤维率误差：12.7mm 短纤维率允差±1.5%，16.5mm 短纤维率允差±1.5%；
3、测试距离误差：≤0.1mm；
★4、主体长度允差：±0.5mm；
5、品质长度允差：±0.5mm；
6、棉纤维取样量：3.5g±0.2g；
五、设备组成要求：主机、引伸器、数据采集及处理软件、电子天平与相关附件。
1、主机：包括吸风夹持器、纤维载样器、纤维清理装置、测试窗口、真空吸棉装置、电路控制部分；
2、引伸器：使用罗拉式长度分析仪的引伸器对试样进行试验前整理；
3、数据采集处理：能够将短纤维率快速测试仪的专用软件安装到随机配备的终端设备中，便于数据存储和操作。
	1套
	工业
	是
	

	2
	棉花颜色级灯光检验系统
	一、棉花分级台 1组，应具备：
1、外形参考尺寸：2700mm×1500mm×850mm ，允许±50mm偏差；
2、风压传感器：风机根据风压传感器自动控制风机转速，保证进风口维持一定风速，当过滤器灰尘棉花中微小的短纤维堆满后，风压降低。控制系统发出报警，提醒清洗过滤网；
3、监控模块：控制模块发出报警的同时将报警信息可通过 WIFI模块，传到集中监控电脑内；
4、微静电过滤：能够全面净化pm2.5、细菌、病毒、微生物等。
5、仪器整机采用钢制机身表面喷塑。
6、净化效率：≥90%
★7、最大噪声：≤55dB
8、净化形式：板式静电等
9、配不小于4寸彩色触摸屏显示运行参数，菜单式操作。
配套系列控制系统，包括硬件：控制主板路板，彩色触摸屏，控制软件；监控软件等。
二、棉花分级室照明装置：6套
1、满足 GB/T 13786-2022（相关色温：7500K±200K，一般显色指数：Ra≥92）的要求。
2、灯箱外形参考尺寸1200mm×600mm×130mm，允许±20mm偏差。
三、棉花分级室D75光源照明灯管：24支
1、满足 GB/T 13786-2022（相关色温：7500K±200K，一般显色指数：Ra≥92）的要求
2、灯管：LED 高显色灯管 220V  18W
★3、相关色温 7500K±200K，显色指数 Ra≥92 。（中标后合同签订前提供国家认可的第三方检测机构出具的针对投标产品型号的检测报告原件）。
四、棉花分级室照明智能调光系统：1套
★1、调光精度：±100Lx
2、传感器光照度和设定光照度误差：≤100Lx
★3、量程范围: 650Lx～1300Lx
4、传感器精度：±3%
5、反应时间：≤10S
6、稳定时间：≤1S
7、防护等级：≥IP65
8、控制方式：整个分级台划分一个操作区
五、智能彩色光谱照度分析仪 1台
1、波长范围：380nm-780nm;
2、波长准确率：±0.5nm;
3、余弦校正精度：±3%；
★4、色温测量范围：1000K-10000K;
5、照度测量范围：10lx-100000lx;
6、照度测量精度：±4%reading+1digit;
7、位姿指示范围：0-90°;
8、可充电电池续航时间：≥18h。
六、墙面：
满足 GB/T 13786-2022（不小于孟塞尔中性色明度 N9.0）的要求.
1、现有感官检验室尺寸：长15.05m×宽3.93m×高2.76m；
2、铲除原墙面乳胶漆层、拆除室内原实验台柜和封闭窗户，窗户尺寸：宽：1.75m×高1.90m；
3、四面墙刮腻子找平，涂刷乳胶漆（颜色不小于孟塞尔中性色明度 N9.0）；
4、感官检验室门改色（颜色不小于孟塞尔中性色明度 N9.0），门尺寸：宽1.06m×高 2.20m;
5、感官检验室分级实验台供电改造，供电改造需满足设备总功率≥3000W，预留不少于 10 个插座”
6、具体改造尺寸、内容等由中标供应商根据项目需求结合现场踏勘为准。
	1套
	工业
	否
	

	3
	实验室超纯水机
	1、以城市自来水为水源，内置隔绝空气的不小于1.8L纯水压力桶，用于储存RO水。
2、出水水质量满足 GB/T 11446.1-2013 、GB/T 33087-2016等规定的相应水质标准要求；
3、产水量： ≥20L/小时；
★4、配备不少于3个独立出水口，应能同时分别提供RO纯水、DI去离子水及UP超纯水。

5、出水水质参数应满足：
A、DI 去离子水水质：
电阻率(25℃)： ≥16 MΩ.cm
★B、UP 超纯水水质：
1）电阻率(25℃)：≥18.2 MΩ.cm
2）TOC：≤2 ppb
3）微粒数：<1 /ml (>0.2μm)
4）细菌总数：<0.01 CFU/ml
C、一级RO 纯水水质：
1）无机离子截留率：98%-99%(使用新RO膜时)
2）可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton)
3）微粒及细菌去除率>99% 
6、其他要求：
1）主界面以动态百分比的形式显示滤芯剩余寿命，3色（如：蓝、黄、红）滤芯寿命逐级提醒，所有滤芯状态清晰可见，点击滤芯图标可查看滤芯状态，纯化技术和滤芯功能。
2）超纯水循环与消毒功能：超纯水循环可设置间隔运行的时间，加药消毒可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、“停止消毒”。
3）3路水质监测及超标报警（RO水、DI水、UP水）。电极常数0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。2路（DI水、UP水）定量取水功能，且可实时显示RO膜脱盐率。
★4）12英寸预处理柱，包含5um深层折叠PP纯化柱、活性炭纤维PC纯化柱（非普通碳棒/颗粒碳），大幅度的延长更换周期。纯化柱采用大容量结构设计，单根树脂填量达1.36L/根，总量达4.08升，确保高品质出水、减少TOC析出，降低使用成本。
5）可设置RO膜冲洗间隔和持续时间，延长RO膜寿命，RO膜采用整体封装的抛弃式组件，杜绝二次污染，RO水不合格自动排放功能，确保进入后端纯化组件的纯水质量。
6）系统配备不小于35升储水箱，由HDPE聚乙烯材料制造，外层加入抗UV助剂，内层使用纯PE原料，水箱需采用锥形底设计，桶体桶底部安装有排水阀，可排空水箱储水，水箱需标配复合空气滤器，可吸附CO2和有机物。水箱采用压力传感器进行液位测量，在主机控制系统主界面实时显示水箱液位、存储量（L）、存储百分比（%）等信息。水箱可选装独立的LCD显示模块，与主机实时同步显示水箱液位、存储量（L）、存储百分比（%）等信息。水箱内表面光滑，粗糙度Ra≤0.6μm。
7、标配配置：
1）源水双级前置过滤器 1套
2）主机 1台
3）纯化柱 1套
4）内置不小于 1.8L压力纯水桶 1个
5）外置不小于 35L压力水箱 1个
	1台
	工业
	是
	

	4
	数控超声波
清洗器
	1、容量：≥72L；
2、超声频率：40kHz/80kHz，双频可切换；
3、超声功率：≥1200W；
4、加热功率：≥3000W；
★5、温度设定范围：室温～100℃,控温精度±1℃；
6、工作时间可调：1-480min；
7、其他配置：降音盖、不锈钢网架等；
8、可数显设定超声工作时间、超声功率、加热温度等。
	1台
	工业
	否
	

	5
	化学隔膜泵
	★1、 最大抽速：≥1.3m3/h；
2、无气镇阀终态压力：2mbar；
3、速度范围：285-1200rpm；
4、耐受化学腐蚀；
5、物料接触部分材料：AI2O3、PTFE、FFPM、PPS、NBR；
6、外壳材质：铸铝涂层/热塑性聚合物；
7、出入口连接：8mm。
	1台
	工业
	否
	

	6
	不锈钢循环水真空泵
	1、抽气头数量：≥2个；
2、最大真空度：≤0.098MPa;
3、单头抽气：≥10L/min;
4、循环水流量：≥60L/min;
5、带循环水功能；
6、抽头材质：铜或具备耐腐蚀功能材质；
7、水槽容积：≥15L。
	1台
	工业
	否
	

	7
	电子天平
	最大称量值：220g；
可读性：0.1mg；
能够内部校准；
重复性sd（满量程）:0.1mg
线性误差：±0.2mg；
稳定时间：3s 
	1台
	工业
	否
	

	8
	涡旋混合器
	用于振荡直径不小于 30mm的容器，如试管，离心管等；
技术要求：
1、运行方式：圆周；
2、周转直径：≥4.5mm；
3、允许震荡承重量(含夹具)：≥0.1kg；
4 、电机额定输入功率：1.2W±10%
5、电机输出功率：0.8W±10%
6、允许连续运转时间：≥10 分钟；
7、固定转速：≥2800rpm；
8、带点动功能；
9、保护方式：≥IP40；
	1台
	工业
	否
	

	9
	台式离心机
	1、交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统；
2、微机变频控制系统，液晶显示；
3、运行中可随时更改参数（rpm/rcf），无需停机；
4、操作程序：可编辑、存储；
★5、采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量允许值：≥10克；
6、定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时；
7、开盖方式：电动自动开盖；
  8、具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。
9、最高转速：≥5000rpm
10、最大相对离心力：≥4350×g
11、工作噪音：≤60dB
12 、外形参考尺寸：45cm×35cm×30cm ，允许±5cm 偏差
13、配件要求：50ml*6 、10ml*24 角转子（角转子材质：不锈钢或同等耐腐蚀材质）。
	1套
	工业
	否
	

	10
	瓶口分配器
	1、量程：5.0-50.0ml；
2、分度：1ml；
3、A*：允许误差≤±250μl;
★4、CV*：重复性误差≤±50μl；
  5、可耐受常用的酸，碱，盐溶液与有机溶剂；
6、游标式调节量程；
7、自锁式排液阀，在拆除排液管后阀门自动锁止；
8、模块化设计，便于各部件拆卸维护保养，所有部件均可超声清洁；
9、可扩展选配的加长分液管，干燥管，无菌滤膜等配件；
10、可 耐受121℃高压湿热灭菌；
11、配可伸缩吸液管，适用于多种高度的试剂瓶；
12、根据量程不同，配置不少于 3个转接环用于适配各种试剂瓶；
13、瓶口分液器可以 360°旋转，试剂标签可以始终面向操作者，提高安全性。
	1台
	工业
	否
	

	11
	水洗标打印机
	一、技术要求：
1、分辨率：≥300dpi 高清；
2、打印速度： ≥101mm/s;
3、最大打印宽度： ≥104mm;
4、打印模式：热转印碳带模式；
5、能够自动剪切水洗标；
6 、接口：标配 USB，可选配蓝牙、无线 WIFI。
7、可打印连续性水洗标。
二、配置：
1、专用打印机主机：1台；
2、增强耐刮碳带（60mm×300m）：5个；碳带适配不少于300dpi打印头，耐刮等级≥3级；
3、水洗不掉色，耐高温熨烫水洗标(宽60mm×长300m）：5卷
4、打印头清洁片（10片/盒）：5盒；
5、打印机专用清洁巾：5条；
6、打印头清洁笔：5支。
	1套
	工业
	否
	

	12
	电动圆盘取样器
	一、产品用途：用于各种织物等材料的取样；供测定织物单位面积质量。
二、技术参数：
★1、驱动方式：电动。含容量不低于3300mAh的可充电锂电池及驱动电机等部件。

2、取样头（含底座）：100cm2 (φ112.8mm）；
3、裁切厚度：0～6mm；
三、配置清单：
1、电芯：1 台；
2、刻盘（含底座）：1 个（100cm2  (φ112.8mm）；
3、电源适配器：1 个；
4、刀片：3 盒（10 片/盒）；
5、橡胶垫片：2 盒（4 片）
	1套
	工业
	否
	


备注：各投标供应商所投产品名称以制造商官方名称为准，允许与招标文件存在差异，但核心功能及主要技术参数须完全满足采购需求，名称差异不作为废标依据。投标人须提供相关证明材料（如彩页、官网截图等）佐证产品对应关系，最终履约验收以投标文件承诺的技术参数为准。
（二）与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	备注

	1
	/
	/
	/
	/

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


三、报价要求
供应商投标报价不得高于本项目最高限价。供应商的投标报价为完成本项目所需的一切费用，包括所投货物、包装、运输、安装调试、维保、培训、售后服务、税费等全部费用。采购人不再对报价另行调整。
四、其他要求
1.供货要求：
1.1供应商应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。
1.2供应商负责供货、安装、调试。
1.3供应商应保证其提供的货物在正常使用和保养的条件下具有良好的性能，并对所售货物免费质保期内实行“三包”服务。
2.服务支持：免费为采购人提供技术服务（包括但不限于后续技术迭代升级及其他技术服务）。


