采购需求
彩色多普勒超声诊断仪技术参数

（一）.设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪。

★（二）.采购用途：

用于腹部、浅表器官、血管（外周、脑血管）、成人心脏、儿童心脏、介入超声、儿科、妇科、产科等全身应用。并具备成人和儿童实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，超声临床诊断应用和相关科研为主。要求为投标生产厂家官方产品序列中最高端旗舰机型；软件版本为投标截止日期前6个月内生产厂家发布的最新正式版本（需生产厂家提供版本号证明），具备硬件及软件免费升级能力（升级周期≥8年）。
（三）.成像及技术要求：

★1.显示器：≥22 英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度、对比度可通过预设调节，配备关节支撑臂。

★2.触摸屏：≥12英寸彩色触摸屏。

★3.具有无针式、大小一致接口数量≥4个，且全激活可互换通用。

4.操作系统：支持中文和英文语言模式（提供证明材料）。

5.注册要求：提供医疗器械注册证。
6.基础成像模式：包含二维灰阶模式、彩色M型模式、解剖M型模式；

系统动态范围≥320Db；数字处理通道≥700万。

7.组织多普勒成像。
8.增强成像技术：具备空间复合成像、扩展成像。

9.细节优化功能：感兴趣区域支持实时显示及调节高分辨率取样框大小；具备自适应核磁像素优化技术（自适应像素优化技术）或斑点噪声抑制技术。

10.血管标记功能。

11.自动优化功能。

★12.造影成像：适用探头心脏、腹部、浅表探头，支持微血管造影增强功能。

13.弹性成像：应变式弹性成像具备对应分析工具；剪切波定量式弹性成像：可动态显示二维剪切波弹性成像图，提供多种定量参数。

★14.血流技术：必须具备立体血流和微细血流成像两种独立血流技术。

15.全科测量包：覆盖腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科等科室，支持自动生成报告。

16.心脏相关测量：支持射血分数自动测量；左房容量自动评估；舒张功能自动测量。

★17.自动左心室、左心房定量分析。

18.牛眼图显示。

19.血管测量：血管内-中膜自动测量。

20.工作流优化：支持自定义自动工作流。

21.电影回放功能。

22.存储配置：硬盘≥1TB。

23.支持斑点追踪技术（提供证明材料）。

24.二维灰阶模式：最大显示深度≥38cm（提供证明材料）。

25.显示模式：支持速度、速度方差、能量、方向能量显示。

26.技术参数：线阵探头取样框偏转≥±20度。

27.取样容积范围1-20mm（提供证明材料）。

28.支持检查类型：血管（外周、脑血管）、成人心脏、儿童心脏、腹部、浅表器官、腔内、腔内三维、成人三维经食道心脏、儿童三维经食道心脏、成人和儿童三维经胸心脏。

（四）系统配置要求：

1.主机配置：≥22 英寸高分辨率彩色液晶显示器，≥12英寸彩色触摸屏。

2.探头接口配置：≥4个互联互通无针式探头接口。

★3、配置五把探头：

单晶体相控阵探头：频率1-4.5MHz；

单晶体凸阵探头：频率1-4.5MHz；

小儿腹部凸阵探头（微凸探头）：频率5.0-7.0MHz；

血管线阵探头：频率3.5-11.0MHz；
单晶体线阵探头：频率5-16MHZ。

（五）外设和附件及其他要求

1.耦合剂加热器，进行温度调节。

2.免费提供接口及相关高清采集卡（兼容我院PACS系统）。

3.配备配套高端工作站一套（主机+显示器+软件）：要求适配个人及小型课题组用于中等规模仿真、轻量深度学习、二维/小规模三维建模、EDA前处理等场景，兼顾性价比与核心算力。

4.超声专用电动检查床(长度：全长：2100±10mm；床面长度：1900±10mm。宽度：床面宽度：650±10mm高度：600±10mm。固定式或移动式垫枕：50±10mm。可承重≥175KG。配备全自动智能纠偏更换检查垫装置)。

5.超声医师专用椅。

（六）服务要求

1.完成期限：合同签订后60天内完成安装、调试。

2.免费保修年限为36个月，36个月内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含主机、探头及附件等，从机器安装之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用。
3．中标后5个工作日内，中标单位提供生产厂家出具的保修函：包括保修期限、保修范围及服务要求等。（投标单位标内提供承诺函）。

4．软件版本为投标截止日前6个月内厂家发布的最新正式版本（需生产厂家提供版本号证明），探头配套软件全部开通，并能持续升级。

5.使用年限：不少于10年（提供佐证资料扫描件或照片，未按要求提供按负偏离处理)。
★6.生产日期：需承诺中标产品生产日期不得早于中标日期3个月，验收时未满足此要求，医院有权解除合同。

（七）安装要求：

1.负责安装到医院指定地点，安装前需进行现场勘测，确认安装条件。

2.包含安装所涉及的所有费用（含设备运输、吊装、调试、培训等）。

★3.中标后5个工作日内，中标单位提供生产厂商为此项目出具的承诺函：保证所交付的设备为全新未使用产品、质量符合国家药品监督管理局的注册标准。

高端彩色多普勒超声诊断仪技术参数

高端彩色多普勒超声诊断系统

二、数量：一套

三、探头配置：腹部探头、浅表器官探头、心脏探头、腔内探头各一把

四、设备用途说明：

主要用于腹部、妇科、泌尿、浅表小器官与血管、心脏、儿科、肌骨神经及临床学术研究。

五、主要规格及系统概述

5.1
主机系统性能：

5.1.1 ≥23英寸宽屏显示器，分辨率≥1080p（1920x1080）无闪烁，不间断扫描

5.1.2 ≥12 英寸触摸屏

5.1.3 探头激活互通接口≥4个

★5.1.4 系统动态范围≥430dB

5.2
 二维灰阶成像单元

5.2.1 具备高级复合成像技术

5.2.2 具备组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头

5.2.3 具备宽频可变频成像技术

5.2.4 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示。

5.2.5 具备扩展成像技术：扫描长度≥150cm,支持所有二维成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量。

5.3 先进成像技术
5.3.1 具备超微细血流成像技术

5.3.2 具备二维立体血流显示技术
★5.3.3 具备灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖。支持凸阵、线阵、面阵、相控阵等探头。

5.3.4 具备智能多普勒技术：自动调整彩色取样框位置、角度。

★5.3.5 具备肝脏脂肪定量或生物声学脂肪分数或衰减成像技术，具备定量质控图，具备多种测量方式或定量分析功能，支持线阵探头或多种凸阵探头。
5.4
 高级应用技术
5.4.1 应变式弹性成像

5.4.1.1 具备成像质量监控功能

5.4.1.2 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值。

★5.4.1.3 支持腹部、浅表、腔内应变弹性

5.4.2 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M 型和曲线解剖M型。

5.4.3 具备心功能自动计算功能

★5.4.4 成人经胸壁相控阵心脏探头扫描角度≥118°（非扩展，附图证明）

5.4.5 智能功能

★5.4.5.1 血管自动识别功能:支持一键自动完成整个血管检查，自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能及自动调整彩色取样框位置、角度、自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量。

5.4.5.2连通性：超声主机可与移动终端相连接，使用移动设备代替面板按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示。

5.5
 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

5.5.1 一般测量

5.5.2 心脏功能测量

★5.5.3 多普勒血流测量与分析，具备超微细血流、低速血流、立体血流成像技术。

5.5.4 外周血管测量与分析

5.5.5 多普勒频谱自动包络、测量与计算

5.5.6 泌尿科测量与分析

5.6 输入/输出信号：HDMI、USB等

5.7 图像存储与(电影)回放重现单元

5.8 连接端口：DICOM 接口，支持高清DICOM图像传输

5.9 超声图像与病案管理系统

5.9.1 固态硬盘容量≥1TB

六．技术参数要求

6.1 系统通用功能：

6.1.1 扫描方式：逐行扫描，高分辨率

6.1.2 具备耦合剂加热器

6.2
 探头规格

6.2.1 工作频率范围可在2-20MHz之间选择

★6.2.2 支持探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、高频多维阵列、内置定位感应器单晶体探头。

6.2.3 单晶体探头≥2把

6.2.4 单晶体腹部探头：超声频率 1-6MHz

6.2.5 线阵探头：超声频率 4.0-16.0MHz

★6.2.6 单晶体相控阵探头，超声频率 2-5.0MHz，扫描角度≥118 °

6.2.7 腔内探头：超声频率 3-10MHz

6.3
 二维灰阶显示主要参数：

6.3.1 凸阵探头，18cm深度，全视野，二维帧频≥55，彩色帧频≥16

6.3.2 相控阵探头，18cm深度，二维帧频≥65，彩色帧频≥30

6.3.3 回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒

★6.3.4 成像深度≥55cm

6.3.5 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

6.3.6 具备一键优化功能

6.4 频谱多普勒

6.4.1 方式：PW，CW，HPRF

6.4.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

6.4.3 PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s

6.4.4 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）

6.4.5 PW取样容积范围：0.1cm-2cm

6.5
彩色多普勒
6.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

6.5.2 具有双同步/三同步显示

6.5.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20 °~ +20 °

6.5.4 彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

七、其他配置要求

7.1 免费提供接口，与我院相关系统对接，不限于pacs系统、体检系统、设备系统等。提供高清采集卡。

7.2 配备配套工作站一套，包括主机+显示器+软件，要求 CPU≥i5 12代，固态硬盘≥512GB，内存≥16GB，显示器尺寸≥23.8 英寸，主板至少提供 PCI-E 插槽≥1 个，COM口≥1个，激光打印机一台。

7.3 超声专用电动检查床一套，规格要求：

7.3.1 长度：全长：2100±10mm；床面长度：1900±10mm；

7.3.2 床面宽度：650±10mm；

7.3.3 高度：600±10mm；

7.3.4 配备固定式或移动式垫枕：50±10mm；

7.3.5 承重≥175KG；

7.3.6 配备全自动智能纠偏更换检查垫装置。

7.4 超声医师专用椅一把，规格要求：

7.4.1 椅背：最低位：900±50mm，最高位：1050±50mm

椅背：后倾角度≥10 °

7.4.2 左右扶手最大尺度：600±50mm

7.4.3 椅面尺寸：宽：470±50mm，深：380±10mm

7.4.4 圆环形脚托：直径：500mm；最低位：210±50mm，可向上调节，最大范围：120±50mm；整体承重≥175KG。

八、服务要求

8.1 完成期限：合同签订后60天内完成安装、调试。

8.2 免费保修年限为36个月，36个月内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含主机、探头，从机器安装之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用。

8.3 对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；对客户进行现场培训，费用由公司承担。

